| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西北大学稳态瞬态荧光光谱仪采购项目 | 一、技术参数 1.光学系统结构：L型 2.光谱范围：230～1700 nm 3.光源： (1)除臭氧氙灯（集成式电源），功率≥300W，可以显示功率、电压、电流和使用时间等信息。需提供佐证材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） (2)皮秒脉冲发光二极管，脉冲频率20MHz～20KHz，波长375nm和450nm (3) 高能量脉冲氙灯，光谱脉宽1.5到2.5µs，平均能量≥60W，重复频率：0.1～100Hz 4.标准信噪比≥25,000:1，水拉曼峰测试，激发波长350nm，狭缝5nm，积分时间1s。计算公式为S/N=(I397-I450)/I4501/2；可以根据用户需要的波长区域单独优化信噪比。需提供佐证材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 5.激发/发射单色器 (1)类型：对称型Czerny-Turner (2)三光栅塔轮结构，全软件控制转动 (3)分辨率≤0.05nm (4)带宽0～25nm (5)波长准确度±0.2nm (6)最小步进≤0.01nm 6.紫外可见检测器 (1)配红敏光电倍增管 (2)半导体制冷模块，工作温度≤-20℃ (3)暗噪声≤100cps@-20℃ (4)光谱范围：200-900nm 7.近红外检测器 (1)液氮制冷的近红外光电倍增管 (2)工作温度≤-80℃ (3)暗噪声<70000cps@-80℃（典型值） (4)光谱范围：300～1700nm 8.荧光寿命部分 (1)工作原理：时间相关单光子计数（TCSPC）测量 (2)激发光源： 皮秒脉冲发光二极管，脉冲频率20MHz～20KHz，波长375nm和450nm (3)荧光寿命范围100ps～50us (4)最小时间分辨率≤306fs，计算公式为最小时间宽度/最大通道数 (5)光源通道数≥3，检测器通道数≥3 (6)采集模式包含正向和反向双采集模式，兼顾高时间分辨率及数据采集 9.磷光寿命部分 (1)工作原理：多通道单光子计数测量 (2)激发光源：闪烁氙灯≥60W，光谱脉宽1.5～2.5us，重复频率0.1～100Hz (3)磷光寿命范围1us～50s (4)最小时间分辨率≤10ns，计算公式为最小时间宽度/最大通道数 (5) 通道数500～8000 10.样品仓≥40L，计算机自动控制的激发侧衰减片 11.样品室内包含液体石英皿支架及带有温度传感器的循环水出入口 12.样品仓内配保护探测器的快门开关和计算机控制的信号衰减器 13.积分球 (1)直径≥130mm，电动自动升降积分球，三面光学入口，顶部进样，可直接放入样品仓，无需光纤耦合 (2)高反射率聚四氟乙烯涂层 (3)内置电路，完成积分球内样品支架电动升降 (4)内置气氛入口，完成惰性气体气氛测试 (5)可完成紫外可见到近红外（230～1700 nm）全波段量子产率测试 (6)可后续升级完成电致发光的测试 14.前表面样品支架：测试固体、薄膜、粉末、高浓度液体及浑浊液体前表面荧光，可以在样品仓外部微调支架位置 15.门控:PMT门控装置，配备真实的电子门控装置，实现延迟光谱测试，最小门宽5us，最小延迟时间1us，门宽及延迟时间全部由主机的软件自动控制。需提供真实的电子门控实物图 16.上转换测试功能，含1530nm、980nm和808nmCW激光器(脉宽控制器)、稳/瞬态光谱及量子产率测试配件 17.一套软件完成稳态、瞬态光谱测量以及数据分析，无需不同软件之间切换。具有批量测试功能，对于同一样品的不同测试需求，可在软件上设定好所有的稳态和瞬态测试条件，软件控制程序按顺序自动进行测试 二、配置清单 1.稳态瞬态荧光光谱仪主机 1套 2.氙灯光源 2套 3.中心波长375nm激光器 1套 4.中心波长450nm激光器 1套 5.半导体制冷紫外可见检测器 1套 6.液氮制冷的近红外光电倍增管 1套 7.液体样品支架 1套 8.前表面样品支架 1套 9.电动积分球 1套 10.门控组件 1套 11.上转换附件 1套 12.滤光片组件 1套 13.比色皿 2支 备注： 1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理； 2、要求提供佐证材料的必须提供，否则视为负偏离，按无效文件处理。 | 1 | 套 |