| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单及技术标准、配置要求 1、超稳信号源系统（核心产品） （1）提供2路5MHz信号、2路10MHz信号、1路100MHz信号、1路1PPS信号； （2）频率短期稳定度：≤5E-13@1s；（须提供佐证材料，不限于产品彩页、官网、功能截图、第三方检测报告或者第三方计量报告等） （3）频率长期稳定度：≤3E-15@1d；（须提供佐证材料，不限于产品彩页、官网、功能截图、第三方检测报告或者第三方计量报告等） （4）频率准确度：≤5E-13；（须提供佐证材料，不限于产品彩页、官网、功能截图、第三方检测报告或者第三方计量报告等） （5）相位噪声谱密度：≤-100dBc/Hz@1Hz（须提供佐证材料，不限于产品彩页、官网、功能截图、第三方检测报告或者第三方计量报告等）（10MHz）,≤-145dBc/Hz@1000Hz（10MHz） （6）频率漂移率：≤1E-15/天 （7）温度灵敏度：≤5E-15/℃ （8）接口：RS-232；USB；LAN （9）具备相噪测试功能： ①输入信号：正弦波1MHz至100MHz； ②噪声带宽:0.5, 1.5,5, 50, 500 Hz； ③ADEV测量范围：0.01秒～1天； ④相位噪声范围:0.001 Hz～100 kHz; ⑤相噪（5MHz）：≤135dBc/Hz@1Hz;≤160dBc/Hz@1kHz; 2、配置要求 配置连接线缆、接口配件等一批,提供产品使用培训服务，产品验收合格后提供3年质保服务 |
| 2 |  | 二、其他要求 1、包装需采取防震、防潮、防静电措施； 2、验收标准： 设备验收将依据双方共同确认的技术规格书及约定的行业/国际通用标准执行。验收内容包括但不限于以下方面： 功能性能验证：依据协定方法，对设备各项功能、精度、稳定性及重复性等关键性能指标进行现场实测，结果须完全符合技术规格要求。 完整性核查：对设备型号、硬件配置、所有附带配件、工具及技术文件（包括但不限于操作手册、维修手册、电路图等）进行清点与一致性确认。 2、售后服务与质保： 质保期：自最终验收合格之日起3年。 技术支持：乙方承诺提供7×24小时技术支持热线，并设立明确的多级现场响应机制（例如：一般问题2小时内响应，需现场服务的，在协定时间内抵达现场）。 维护服务：质保期内，乙方提供不少于1次/年的预防性维护服务，内容包括但不限于设备全面检查、性能校准与优化。 维修与备件：质保期内，所有非人为因素导致的故障，乙方提供的零部件更换与专业维修服务（包含在合同价款中）。同时，乙方保证自设备出厂之日起，至少5年内相关备件的持续供应。 3、培训计划： 设备安装调试完成后，乙方须在甲方现场为指定人员提供全面的操作与维护培训。培训目标为确保甲方至少两名相关人员能够： ①独立、规范、安全地操作设备完成常规实验任务。 ②熟练掌握设备的日常、定期维护保养规程。 ③深刻理解设备基本原理，具备基础故障的诊断、排查与应急处理能力。 ④通过培训，实质性提升甲方的自主运维水平，降低对乙方的技术依赖。 4、提供一次移机服务。（包含在合同价款中） |
| 3 |  | 备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。 |