拟购设备一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建工业机器人校准装置 | 1 | 激光跟踪仪（核心产品） | 1 |  |
|  |  | 2 | 力加载装置 | 1 |  |
|  |  | 3 | 动态信号分析仪 | 1 |  |
|  |  | 4 | 加速度计 | 1 |  |
|  |  | 5 | 力锤 | 2 |  |

拟购设备技术要求

项目一  新建工业机器人校准装置

一、拟购置设备名称：激光跟踪仪（含校准软件）

1.激光测量主机的角度精度指标:角向工作范围：360°无限水平旋转，垂直方向:+77.9°~52.1°无限旋转。角向精度：20μm+5μm/m。★

2.激光测量主机ADM（绝对距离测量）精度指标:最小工作范围: 0m  最大工作范围: 80m（半径）。绝对距离测量精度: 16μm + 0.8μm/m 。★

3.空间坐标点测量精度（MPE）：20μm+5μm/m。★

4.工作温度范围-15℃-50℃；

5.一级安全激光；

6.激光动态测量数据输出率：1000点/秒；★

7.轻量主动靶球平台，自重不超过400克，方便安装于各类工业机器人末端，航向角补偿范围：360°，航向角、仰俯角、翻滚角静态精度：0.2°。★

8.工业机器人性能校准软件支持JJF 2138-2024 《工业机器人校准规范》中12项空间精度计量特性校准分析。支持工业六轴（包含腕部偏置、肩部偏置机型）、工业四轴码垛、工业五轴、工业四轴SCARA、工业六轴协作、工业七轴协作、并联Delta、直角坐标机器人等机型性能测量。同时配备机器人DH＆MDH模型标定算法模块，采用专业算法可以对串联关节机器人的连杆长度、TCP精度、零位、减速比、耦合比的误差进行标定，支持3-7自由度DH和MDH机器人模型的建模标定。★

9.机器人测量专用夹装可以适配工业机器人法兰盘，安装3个1.5英寸反射靶球。可实现机器人性能六维测量。

10.提供中国计量科学研究院有效溯源证书。

11.质保期限1年。

二、拟购置设备名称：力加载装置

1.机器人末端六维力加载装置，可以根据机器人末端坐标系的六个方向施加负载力。砝码具体配置如下： 1kg×1，2kg×2, 5kg×1,10kg×1,20kg×1, 25kg×1 ，M1等级；符合JJF 2138-2024 《工业机器人校准规范》中静态柔顺性校准项目的要求。★

2.提供省级或以上有效溯源证书。

3.质保1年。

三、拟购置设备名称：动态信号分析仪（含力学参数校准软件）

1.动态信号分析仪：A级，8个输入通道；1个输出通道；所有输入通道并行测量，24位ADC，每通道采样频率均为：204.8KHz，幅值误差：≤0.2%FS（1V幅值20-2000Hz满足）；频率误差：≤0.001%；符合JJF 2138-2024 《工业机器人校准规范》中校准振动加速度、末端抖动、固有频率、动刚度等校准项目的要求。★

2.专用的工业机器人力学参数校准软件，具备工业机器人各轴及末端抖动测量方案规划及流程设计功能、能够实现谐振分析及机器人抖动信号与自身运动信号的分离、智能判定抖动最大方向、完成多种工况下单轴、复合轴运动的运行摸底测试；实现JJF 2138-2024 《工业机器人校准规范》规定的振动加速度、抖动、机器人固有频率、动刚度4项参数校准。★

3.提供省级或以上有效溯源证书。

4.质保1年。

四、拟购置设备名称：加速度计

- 零频三轴向加速度传感器：灵敏度 400mV/g; 加速度测量范围：±5g；频率测量范围：（0.5～200）Hz；灵敏度幅值线性度：0.5%；符合JJF 2138-2024 《工业机器人校准规范》中振动加速度、末端抖动、固有频率、动刚度等4项校准项目的要求。★

- 单向加速度传感器:灵敏度 400mV/g; 加速度测量范围：±10g；频率测量范围：（0.5～200）Hz；符合JJF 2138-2024 《工业机器人校准规范》中振动加速度、末端抖动、固有频率、动刚度等4项校准项目的要求。

3.加速度灵敏度测量不确定度Urel=2%(k=2)。

4.提供省级或以上有效溯源证书。

5.质保1年。

五、拟购置设备名称：力锤

1.测量范围：（0～5）kN；灵敏度：1mV/N；幅值测量不确定度Urel=3%(k=2)。符合JJF 2138-2024 《工业机器人校准规范》中固有频率、动刚度等2项校准项目的要求。★

2.提供省级或以上有效溯源证书

3.质保1年。

配置清单：

| 1 | 激光跟踪仪 | 激光测量主机一套 机器人性能校准软件一套 机器人 DH 参数校准软件一套 1.5"标准镀金靶球3只； 轻量主动靶球平台一套 机器人六维测量平台一套 三维基本测量软件一套 笔记本工作站，I7/32G/512G SSD/6G 独显,一台. 便携式三角支撑架可折叠三脚架，高度可调范围0.7m-1m。用于测试现场安装激光跟踪仪，配运输箱及便携包,一支. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 动态信号分析测量仪 | 工业机器人动态信号测量仪1台 工业机器人力学参数校准专用软件1套 |
| 3 | 加速度计 | 零频三轴向传感器1只 单向加速度传感器5只 |
| 4 | 力加载装置 | 机器人末端六维力加载装置，可以根据机器人末端坐标系的六个方向施加负载力。砝码具体配置如下： 1kg×1，2kg×2, 5kg×1,10kg×1,20kg×1, 25kg×1 ，M1等级 |
| 5 | 力锤 | 力锤两把. |
| 6 | 培训 | 机器人性能校准、抖动测试等培训 7 天，后期建群长期指导。 |
| 7 | 质保 | 测量仪器主机质保1年、靶球、传感器等质保 1 年。 |

备注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。