招标内容及技术规范

一、项目概况

根据医院业务发展需要，监护仪（有创）60台、监护仪（无创）140台。

二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

| 品目 | 名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创监护仪 | 20 | 4 | 否 |
| 2 | 有创监护仪 | 40 | 4 | 否 |
| 3 | 无创监护仪 | 30 | 2 | 否 |
| 4 | 无创监护仪 | 110 | 2 | 是 |

- 技术要求

有创监护仪 20台

1	宽屏高清显示：

▲1.1	屏幕尺寸≥12英寸，观察波形通道≥10道。

▲1.2	屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，分辨率≥1280×800。

2	标准配置：3/5导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，双有创压力(2×IBP)（含PPV），锂电池。

▲3 可选配：12导联心电(12-Lead ECG)，主流，旁流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)，有创心排(C.O.)，记录仪。

4	可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。

5	提供心电、血氧、血压的原厂附件

6	整机无风扇设计。

7	显示界面：

7.1	提供多种不同的布局界面：5波形、8波形、12波形、短趋势、大字体\编号、呼吸氧合、层叠ECG、大ECG布局，重叠IBP，它床观察，12导联同屏，7导联同屏。

7.2	提供≥6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面。

7.3	同屏可任意选择三道以上心电波形，并可同时显示血氧、呼吸、CO2和IBP的波形。

8	心电：

8.1	标配3/5导联ECG功能，可选配12导联心电功能，12导联心电功能无需另配模块或接口；

8.2	具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式；

8.3	具有陷波滤波器功能。

9	心律失常分析和ST分析功能：

▲9.1	可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。

▲9.2	可进行≥12导联的ST分析；并通过ST分析得出两个平面的多轴图像（图）。

10	心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号。

▲11	血氧：

11.1	标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术，Masimo或FAST血氧技术。

12	呼吸：

12.1	常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

12.2	阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式。

13	无创血压：

13.1	具有手动、自动、连续测量模式。

▲13.2	多组NIBP测量结果，在主界面具有2种显示方式：“表格”和“图形”。

13.3	具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。

14	呼气末二氧化碳：

▲14.1	可选配主流etCO2，旁流etCO2，或微流etCO2。

14.2	微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min。自动校准，无需手动校准。无需预热，最大反馈时间＜6秒。

14.3	旁流etCO2，采样流速50ml/min，响应时间<4秒

15	心输出量：

15.1	选配心输出量模块，可进行肺动脉楔压（PAWP）测量

15.2	可进行血液动力学计算、氧合计算

16	数据存储：

16.1	单台监护仪，可存储、查看≥200小时的数据趋势，趋势数据分辨率不大于20秒。

16.2	单台监护仪，可存储、查看≥180条报警事件。

16.3	单台监护仪，可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。

16.4	48h用于新生儿监护的呼吸氧合图（OxyCRG）

17	可选配记录仪：

17.1   可同时打印≥4道以上的实时波形。

17.2	多种触发记录方式：生理报警触发、NIBP自动触发等。

17.3	可打印多种形式的波形：实时波形、连续波形、冻结波形，以及存储的各类趋势、报警事件、全息显示等。

18	电池：

18.1	标配高容量锂电池，该锂电池单块容量≥7000mAh，支持两块电池工作。

18.2	可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息。

18.3   提供监护仪主机3年以上的原厂保修，需提供生产厂家证明文件。

# 有创监护仪     40台

1：整机要求：

▲1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2 槽位插件槽，可支持 IBP，CO2，AG 和BIS 任意参数模块的即插即用快速扩展功能。

1.2、整机无风扇设计。

1.3、 ≥10 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800 像素， ≥8 通道波形显示。

1.4、屏幕采用电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏具备亮度自动调节功能。

1.7、内置电池，电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.8、安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF型。

1.9、设计使用年限≥8年。

2：监测参数：

2.1、配置 3/5 心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和有创血压参数监测。

▲2.2、心电监护支持心率，ST 段测量，心律失常分析，QT/QTc 连续实时测 量和对应报警功能。

2.3、心电波形扫描速度支持 6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s 和 50 mm/s。

2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个 ST 片段的同屏实时显示， 提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.5、支持≥20 种心律失常分析,包括房颤分析。

2.6、QT 和 QTc 实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.7、支持升级提供过去 24 小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结 果，心律失常统计结果，ST 统计和QT/QTc 统计结果。

2.8、提供 SpO2,PR 和PI 参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.9、支持指套式血氧探头，IPX7 防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，每台配备一个成人 袖带及下肢袖带，支持液体浸泡消毒和清洁。

▲2.11、提供手动，自动，连续和序列等≥4 种测量模式，并提供 24 小时血压统计结果，满足临床应用。

2.12、无创血压成人测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg，平均压 15~260mmHg。

2.13、具备辅助静脉穿刺功能。

2.14、具备双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标 名。

▲2.15、每台配置一个有创血压模块，支持≥4 通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测 PPV，适用于成人，小儿和新生儿，提供国家三类注册认证。

▲2.16、每台机器配备一条有创导联线及一套一次性使用压力有创传感器。

▲2.17、配置原厂监护仪上墙支壁吊架 30 个。

3：系统功能：

3.1、具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警 限自动设置规则。

3.2、具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源。

3.3、支持≥120 小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.4、≥1000 条事件回顾。每条报警事件能够存储≥30 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.5、 ≥1000 组 NIBP 测量结果

3.6、 ≥120 小时（分辨率≤1 分钟）ST 模板存储与回顾

3.7、支持≥48 小时全息波形的存储与回顾功能

3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并通过 USB 接口将历史病人 数据导出功能。

3.9、支持RJ45 接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中 心监护系统。

3.10、监护仪具备夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式等。

▲3.11、可升级配置临床评分系统，如 MEWS（改良早期预警评分）、NEWS （英国早期预警评分），可支持定时自动 EWS 评分功能，提供界面截图证明材料。

3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST 值的变化。

▲3.13、提供计时器功能。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.15、动态趋势界面可支持统计 1-24 小时心律失常报警、参数超限报警信 息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.16、具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过 USB 接口导出。

无创监护仪 30台

1宽屏高清显示：

  - 1.1尺寸≥10英寸，电阻触摸屏，观察波形通道≥8道

  - 1.2屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，分辨率≥1280×800，

2标准配置：3/5导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池。

3可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。

4提供心电、血氧、血压的原厂附件

5整机无风扇设计。

6显示界面：

  - 6.1提供6种不同的布局界面：5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。

  - 6.2提供6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面。

7心电：

  - 7.1标配3/5导联ECG功能；

  - 7.2具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式；

  - 7.3具有陷波滤波器功能。

8心律失常分析和ST分析功能：

  - 8.1心律失常分析种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。

  - 8.2可进行ST分析。

9心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

10血氧：

  - 10.1标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术。

11呼吸：

  - 11.1常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

  - 11.2阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式。

12无创血压：

  - 12.1具有手动、自动、连续测量模式。

  - 12.2多组NIBP测量结果，在主界面具有2种显示方式：表格和图形

  - 12.3静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。

13数据存储：

  - 13.1单台监护仪，可存储、查看≥200小时的数据趋势。

  - 13.2单台监护仪，可存储、查看≥180条报警事件。

  - 13.3单台监护仪，可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。

14可选配记录仪：

  - 14.1可同时打印≥4道以上的实时波形。

  - 14.2多种触发记录方式：生理报警触发、NIBP自动触发等。

  - 14.3可打印多种形式的波形：实时波形、连续波形、冻结波形，以及存储的各类趋势、报警事件、全息显示等。

15电池

  - 15.1标配高容量锂电池，锂电池单块容量≥7000mAh。

  - 15.2可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息。

  - 16提供监护仪主机3年以上的原厂保修，需提供生产厂家证明文件。

# 无创监护仪   110台

1：整机要求：

1.1、一体化设计，有提手，方便移动，整机无风扇设计。

1.2、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.3、屏幕采用电容屏，非电阻屏。

1.4、显示屏具有亮度自动调节功能。

1.6、内置锂电池≥4小时，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8、设计使用年限≥8年。

2：监测参数：

2.1、具备3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示， 提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

2.7、支持升级提供过去≥24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计 结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.8、具备SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.9、支持指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.10、具有无创血压测量功能，适用于成人，小儿和新生儿，每台配备一套成人袖带、下肢袖带，支持液体浸泡消毒和清洁。

▲2.11、具有手动， 自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.13、提供辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

3.1、具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警 限自动设置规则。

3.2、具有图形化技术报警指示功能。

3.3、具有≥120 小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.4、 ≥1000 条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.5、 ≥1000 组 NIBP 测量结果

3.6、 ≥120 小时（分辨率≤1 分钟）ST 模板存储与回顾

3.7、具有≥48 小时全息波形的存储与回顾功能

3.8、支持历史病人数据的存储和回顾，并支持通过 USB 接口将历史病人数 据导出。

3.9、支持 RJ45 接口进行有线网络通信。

3.10、监护仪具有夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式等。

▲3.11、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS （英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.12、具有心肌缺血评估工具，可以快速查看ST 值的变化。

▲3.13、具有计时器功能。

3.14、具有格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.15、动态趋势界面，可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警 信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.16、具有屏幕截图功能，将屏幕截图通过 USB 接口导出。