# 采购内容及要求

1.功能要求：用于各类痔疮、肛裂、乳头状瘤等的治疗及肛门、直肠和乙状结肠部位等的检查。具备主机及控制部分、检查成像系统、高频治疗探头、微波治疗探头（含腔内治疗探头和体外治疗探头）、激光治疗头。

2.手持式影像检查数字高清摄像系统，CMOS手持式摄像头采用进口芯片的图像传感器，支持≥30帧/秒的图像传输速率。

3.分辨率≥1920x1080P。

4.检查部分采用LED冷光源，手持摄像机可调焦、可配普通肛门镜、直肠镜及乙状结肠镜接口等，可实现一机同时检查几个部位的功能。

5.光通量≥300lm，可调节。

6.照度≥1500000Lx，可调节。

7.色温≥6500K，可调节。

8.具备高频电容场痔疮治疗电钳功能。

9.具备高频电容场痔疮治疗电刀切割功能。

10.具备高频电容场痔疮治疗电镊止血功能。

11.具备高清成像诊断功能。

12.具备精准定位的术前评估体系及软件系统（含超高清影像采集、影像处理与分析、实时同步显示）。

13.具备脚控和手控，可自由切换。功率输出脚踏开关和功能输出脚踏开关独立、分开。

14.高频电钳额定输出功率≥60W，可调。

15.双极止血镊额定输出功率≥60W，可调。

16.电刀额定输出功率≥20W，可调。

17.工作方式：连续采集、软触发采集等。

18.全中文操作界面，软件操作具有动态跟踪提示功能等。

19.可实时动态观察：图像采集、冻结、对比、保存、删除等功能,具备≥50张图片的动态图片库。

20.图像处理功能：可对图像进行放大、长度测量、面积测量、直方图、定标设置、图像注释、伪彩处理等。

21.具备病历资料快捷存档、查询、检索、统计、分析等功能。

22.具备图片预览、冻结等功能。

23.直肠、乙状结肠镜适用肛门、直肠、乙状结肠腔内病变检查。

24.配备高频肛肠治疗主机及软件。

25.配备配套的高频痔疮治疗HCPT电钳 （≥2把）、双极止血镊、电刀等治疗附件。

26.免费提供设备配套的非开放的一次性耗材≥200套，并附最低供货报价单（附《医疗器械注册证》）。

27.具备智能安全控制功能和全流程风险防控体系。

28.具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能，设备出现异常时能自动切断电源。

29.具备设备急停开关。

30.配备设备台车一辆。

31.配备检查治疗椅两把。

32.使用期限≥6年（提供同型号设备铭牌或使用说明书照片等材料证明）。

33.整机质保≥3年。

34.所提供设备装机日期距离出厂日期≤6个月。

35.控制部分微型计算机配置：

a.CPU≥i5；

b.内存≥32G；

c.硬盘：不小于512G固态硬盘+2T机械硬盘；

d.高分辨率独立显卡：具备高清输出接口；

e.高清液晶显示器≥27吋；

f.内置操作控制软件、彩色摄像系统软件、可编辑的图文报告工作站软件和图像采集、处理、存储、病例管理等软件。

g.可与医院HIS、PACS等系统连接，传输图像与信息,接口费用由供应商承担。

36.配备连供彩色喷墨打印机，分辨率≥600dpi。

37.配备UPS电源一台，≥3KW，断电支撑≥30分钟。