延川县人民医院关于实施全县公立医院改革与高质量发展示范项目采购需求
一、项目概况

项目编号：ZCSP-延川县-2025-00225。

项目名称：延川县人民医院关于实施全县公立医院改革与高质量发展示范项目 

采购方式：竞争性磋商 

合同包预算金额：1130000元 

合同包最高限价：985000元
二、采购内容

采购清单：

	序号
	产品通用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	手术床
	台
	3
	

	2
	骨密度仪
	台
	1
	


第二项 技术要求

1.手术床
技术参数要求:

1.产品通过ISO9001、ISO13485等认证。

2.采用电动液压驱动系统，主要功能台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、纵向平移头板调节、脚板调节，适合神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、肾脏外科、普外科需要的科室.

3.液压系统整体噪音≤59dB。

4.台面床身采用304不锈钢材质，坚固耐用、造型美观，腿板、头板角度调节采用气动弹簧调节，腿板操控把手为L型隐藏式设计，操作方便，无误撞风险，腿板外展为齿牙咬合自动分离结构，旋转更加平稳无抖动。床板抗倍特板，并具有     双层耐磨、防燃、防焰、防蚀抑菌。手术台四点式电动刹车，操作便捷稳定同时具有刹车补偿功能，避免因地面不平造成晃动。立柱有应急控制面板，应急面板可查床台市电状态以及蓄电池电量。

5.手术台手控器带有2.8寸液晶显示屏，手控器线连接：防水、防脱落。可以显示手术台动作状态及电量等信息。手术台手控器连接在手术台升降柱位置，拒绝连接在底座位置。术中存在踩踏与设备干扰风险，触发严重医疗事故。

6.手术台床体为中通道设计，床面整体无横梁。方便X光射线便于影像术中透视。

7.手术台内置蓄电装置，可在断电时以备用蓄电装置进行手术台操作，通电后可自动充电。当蓄电装置电量低时有报警提示。

8.内建式腰桥升降高度≥125mm，床身下方无突出，不会对C型臂位移存在干涉，床身两侧均可操作，方便手术中进行调节。

9.模块化结构，头腿板可快速拆卸，无需拧任何螺母。可根据需要进行头腿板反向安装，并且手持控制器具有自动识别反向体位功能，实现患者臀部下方无遮挡，配合影像设备进行透视。

10.配备延长式头板可延长≥50mm，当病人身高过高或腰桥匹配位置过高时，可通过该头板调节手术床长度、及腰桥与病人的相对位置，提供舒适合理的患者体位。

11.手术床最低体位≤500mm，最高体位≥1000mm ，不小于500mm的超大升降行程，更好的满足各科室手术需求。

12.可一键完成手术床复位、正屈、反曲体位，帮助医护人员方便、快捷完成手术体位调整。

13.手术床出厂前需要进行油路透析处理以实现床台精确调节、稳定运行。

14.为响应节能环保要求，各设备满足额定参数要求下，尽可能降低工作功率，手术台功率≤ 300VA 。

15技术参数：床面长度≥ 2100mm，床面宽度≥520mm ，前/后倾斜≥25°，左/右倾斜≥20°，头板上/下调节≥50°/90°，背板上/下调节≥80°/40° ，脚板上/下调节≥50°/90°，脚板水平方向≥90°，床面纵向平移≥320mm  ，腰桥上升高度≥125mm 

16.配置：床垫1套、控制器1只、腰架2件、肩架2件、手臂板2件、托腿架2件、麻醉屏架1件、锁 5件.

双能X射线骨密度仪
技术参数要求:

诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效

一、数字化探测器：

*（1）CdTe（镉化碲）或CdZnTe(碲锌镉)直接数字化探测器，≥30采集矩阵通道。（提供证明）

二、 X线源球管

（1）双能产生方式：K缘过滤方式产生高、低双能X射线。

（2）双能的峰值：高能≥80KeV，低能≥40KeV。

（3）球管电流：稳定的阳极球管，X射线球管工作电流≥0.3mA，球管最大耐受电流≥30mA。

（4）球管焦点到影像接收面距离≤635mm，指示精度误差≤±0.2%。

（5）入射空气比释动能≤0.65mGy，空气比释动能测量变异系数≤0.01。（提供检验报告证明）

（6）加载状态下的泄漏剂量≤0.9μGy/h。

三、扫描

（1）扫描模式：窄角扇束扫描。

（2）有效扫描范围：长度≥55cm;宽度≥45cm。

（3）扫描时间: 腰椎≤35秒，髋关节≤25秒。

（4）红字十字激光定位,激光辐射能量≤0.22mW（提供注册检测报告证明）。

四、扫描床体： 

（1）床体尺寸：长度≥200CM，床体重量≤140KG

（2）床面高度≤65CM，最大承重≥155KG

*（3）可折叠式床体或可旋转扫描臂，方便受检者摆位；多功能操作面板，具备测量部位快捷选择功能。（提供彩页或白皮书等证明）

（4）扫描臂下端至床面的垂直高度≤45cm 

五、质量控制系统

（1）自动校准软件系统（QA）：多水平校准，保证设备的精准度。（提供校准界面证明）

（2）日常质控系统（QC）：提供模拟人体腰椎的日常校准。

（3）测量重复性：骨密度测量值变异系数≤0.7%，准确度偏差小于等于0.5%（提供注册检测报告证明）

（4）体模、数据库、T-值一致性： T值一致性偏差≤±0.4（低密度）、≤±0.4（中密度）、≤±0.2（高密度）（提供注册检测报告证明）

六、检测报告

（1）灰度和彩色扫描影像，全中文检测报告，可订制报告系统。

（2）中国大陆人种数据库，NHANES数据库，其他国家多人种数据库；无条件提供软件及数据库的升级，提供权威机构发布主流品牌BMD国内人群换算公式（提供文献证明）。

（3）测量数据 ：骨密度（BMD）、骨矿物含量（BMC）、面 积（AREA）、 T 值、Z 值

、体重质数（BMI）、腹部脂肪含量分析，骨密度变化走势。

（4）多部位报告集成功能，多图像展示；提供中文多部位报告系统。

（5）提供包括中文的多语言骨密度测量软件，全中文图形化操作界面，Windows 操作平台。

七、扫描部位

（1）正位腰椎扫描、评估。

（2）侧位腰椎扫描、评估。

（2）单侧股骨扫描、评估。

（3）双侧股骨自动扫描、评估。

（4）前臂测量和分析。

八、软件及功能

（1）全中文，高智能化骨密度操作软件及全中文报告。

（2）金属及异物自动分析。

（3）与既往检查对比扫描分析。

（4）T值和Z值分析。

（5）智能多模式扫描功能，可实现快速扫描，降低辐射剂量。

（6）WHO体重指数评估。

（7）人工髋关节置换后的自动扫描、评估，≥7个区域。

（8）智能联合扫描，实现多部位一键扫描

（9）组织厚度分析和腹部脂肪比例分析。

（10）体成分分析软件：腹部脂肪百分比含量分析。（提供报告样本）

（11）骨编辑软件：实现骨骼、软组织的添加和删减。

（12）软件内置FRAX骨质疏松和骨折风险评估软件，提供≥7个风险因子引起的骨折概率分析和对比指数，并出具独立WHO-FRAX风险评估报告（提供软件分析界面和报告样本）

（13）彩色数据映射分析功能，具备三种及以上的分析模式（提供软件界面证明）

（14）具备儿童骨密度测量功能。 

（15）高、低能图像分析工具。

（16）髋关节分析和双髋同屏分析功能；（提供软件界面证明）

九、工作站要求：

（1）电脑工作站：液晶显示器≥21.5英寸、分辨率≥1280X1080以上，window7、window10系统。

（2）CPU ≥ intel酷睿双核i5；硬盘≥1T；内存≥8G。

（3）彩色喷墨打印机。

（4）DICOM3.0接口：开放式接口，接口开放，可与医院HIS和PACS连接。
商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起60天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证 

1、成交供应商应当保证医疗设备质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。质量             

3、保证期：自验收合格之日起 2 年。售后服务：对售后服务需求提供 2 小时响应，24 小时内到达现场实施维修。 需要连接医院信息化系统的所有设备按照甲方要求接入。确保设备为最新批次。
四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县人民医院

                        2025年11月23日


