| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备结构：采用高透筒式承载结构 |
| 2 |  | 加载模式：可做拉伸、压缩试验等力学试验，液压作动器 |
| 3 |  | 设备量程：拉向≥10KN、压向≥10KN，动态载荷≥8KN，力值精度≤0.5%，位移精度：≤100nm。 |
| 4 |  | 夹具：配备棒材、板材拉伸夹具、压缩、弯曲、剪切、线材等夹具 适用压缩试样尺寸：φ30mm×30mm和φ20mm×20mm两种规格；两种规格尺寸夹具各一套。 |
| 5 |  | 最大加载频率：≥30Hz |
| 6 |  | 承载筒要求：为适应不同的试样空间及分辨率需求，配备铝合金/非金属承载筒，各标配≥2种，总计≥4种 承载筒需设有螺旋循环水道，确保水冷均匀 筒盖具备冷却结构，降低对外热量辐射及对非金属承载筒的热干扰 |
| 7 |  | - 承载筒尺寸：1）大尺寸铝合金承载筒外径：70-75mm（承载能力≥10KN） - 2）小尺寸铝合金承载筒外径：40-45mm（承载能力≥5KN） - 3）大尺寸非金属承载筒外径：80-85mm（承载能力≥10KN） 4）小尺寸非金属承载筒外径：45-50mm（承载能力≥5KN） |
| 8 |  | 无限旋转功能：搭配水、气、电、液压滑环，搭配自制回转机构可以与CT软件进行通讯，保证高压下无限旋转，实现4D拍摄，匹配动态CT的旋转精度、速度，投标人须提交详细设计方案、原理图、与动态CT的通讯方案、部分通讯代码以及4D CT拍摄案例的报告，并加盖供应商公章 |
| 9 |  | 载荷精度：≤0.5% F.S |
| 10 |  | 作动器最大行程：≥10mm（可定制） |
| 11 |  | 试样尺寸空间：拉伸≥50mm×10mm，压缩≥φ20×20mm |
| 12 |  | 位移精度：分辨率100nm，精度≥0.5%F.S |
| 13 |  | 试验速度范围：0.001mm/min～10mm/min |
| 14 |  | 速度精度：设定值≤±0.5% |
| 15 |  | 温控装置：最高温度300℃，最低温度-150℃，保证射线穿过的同时，外部温度不超过40℃，低温筒壁不结霜。氛围气体对称双风道结构，确保温度均匀 |
| 16 |  | 温度控制精度：±1℃ |
| 17 |  | 安全保护：安装系统短路/过压保护机制，保护各个元器件使用安全 |
| 18 |  | 过载/过压保护：对于施加各个参数，设定上限与下限功能，保护系统的安全稳定运行 |
| 19 |  | 信号降噪：将高频杂波信号进行优化降噪处理 |
| 20 |  | 控制器：可进行力和位移的波形控制，正弦波，三角斜波，方波 |
| 21 |  | 信号接口：内置传感器接口，用于力学反馈 ，流量反馈等 |
| 22 |  | 通讯接口：通讯接口采用以太网进行通讯 |
| 23 |  | 数据格式：数据格式为64bit |
| 24 |  | 数据传输：1000M的数据交换速度，大大提高数据的准确性与实时性 |
| 25 |  | 软件模块：软件模块化开发，用户可自由搭配模块，更自由定制试验过程 |
| 26 |  | 软件通讯：软件预留CT通讯接口，可根据CT厂家定制化通讯 |
| 27 |  | 软件功能：1）力学加载、温度加载、围压渗流加载、CT通讯 2）试验过程支持手动自动试验切换，满足对材料的探索性测试 3）多种模块均可接入自动试验，可实现复杂条件下的自动试验 4）可根据实际工况定制曲线界面，可实现多曲线并行显示 5）多模块同时显示，可自由切换各模块操作 6）支持实验数据本地存储功能，可根据实际试验工况定制数据采集参数 |
| 28 |  | 硬件通讯接口：支持与高精度工业CT软件通讯，实现自动化及无人值守操作，高精度工业CT具备相应的原位装置扩充功能硬件接口，用于增加原位实验相关附件；所提供接口必须至少包括：RJ45、DB25母对母、DB9母对母串行接口，以及独立的交流电与直流电供电接口。为实质性响应本要求，投标人须随投标文件提交所投设备的实拍视频，视频需清晰展示设备型号并逐一确认上述所有接口的物理存在与位置 |
| 29 |  | 售后服务效率要求：7*24 即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决时，24小时内到达现场。修复时间48小时内；如48小时内无法修复，应提供相应解决方案。售后服务标准要求： 技术服务： - 设备安装、调试和验收 2.卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询。3.仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。4.技术培训：在用户所在地对用户进行为期1周的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。验收后半年内组织买方相关人员2人参加举办的相关应用培训班。5.保修期：保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。6.维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修。 |
| 30 |  | 提供搬迁安装调试服务。 |
| 31 |  | 备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。 |