标的名称：油气高压PVT仪（高温高压地层流体相态分析仪）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1高温高压PVT测试仪（核心产品） 1.1高温高压流体相态测试仪 1.1.1全可视反应釜（蓝宝石视窗），釜体旋转范围≥135°，可兼做混合器 ▲1.1.2抗腐蚀性：CO2 100%，H2S≥20% ★1.1.3最大工作温度≥200℃，最大升温速率≥5℃/min； ★1.1.4最大工作压力≥150Mpa，集成式压力测量，死体积≤0.001ml。 1.1.5PVT反应釜体积≥250 mL，可视体积≥250 mL ★1.1.6测量精度要求：温度≤0.1 ℃；压力≤0.01MPa；体积测试精度≤0.0001 mL 1.1.7≥500万像素数字摄像，具备录像功能 ▲1.1.8软件控制系统实现实时图像动画，液量自动计量，精度≤±0.1μL，温度、压力和体积数据自动采集功能，具备全自动恒质膨胀实验和恒体积衰竭实验模式。 1.1.9搅拌系统，搅拌速度≥1000rpm，扭矩≥80Ncm ▲1.1.10具备自动露点检测和驱动微升取样器功能 1.1.11数据采集系统主要配置：处理器≥8核，主频≥4.8GHz，内存≥16G，硬盘容量≥1TB，额定运行时间≥7*24h，带独立显卡，可同时驱动≥4台显示屏。 |
| 2 |  | 1.2高温高压粘度测试仪 ▲1.2.1在PVT测试过程中同时在线测量黏度并在PVT软件上显示曲线 ▲1.2.2最大工作压力≥100MPa 1.2.3最大工作温度≥200℃ 1.2.4最大粘度测量值≥5000cp |
| 3 |  | 1.3密度计及增压泵 ▲1.3.1密度计最大密度测量值≥3g/cm3，精度≤0.0001 g/cm3 ▲1.3.2密度计最大工作压力≥50 MPa ▲1.3.3密度计最高工作温度≥200 ℃，精度≤0.03℃。 ▲1.3.4增压泵流速范围不小于0.00011～50ml/min，流速控制精度0.0001 ml/min 1.3.5增压泵最大工作压力≥65MPa 1.3.6增压泵采用伺服推进 ▲1.3.7增压泵可实时显示实验数值及曲线，实时查看压力及流速，可实现多步（梯度）编程及液体/气体运行模式 |
| 4 |  | 1.4气体计量计 1.4.1活塞式单次样品筒计量体积≥1000mL,最小刻度分辨率≤1mL |
| 5 |  | 1.5高压电动计量泵 ▲1.5.1具备恒压、恒速、定体积注入等多种操作模式，可在PVT仪主界面同屏操作 1.5.2材质要求≥316L型的不锈钢 1.5.3体积≥300mL 1.5.4流量范围：0.001mL/min～50mL/min 1.5.5流速连续可调，体积精度≤0.001ml 1.5.6最大工作压力≥100MPa 1.5.7仪器具备超压、超位置自动报警及保护功能 1.5.8具备停电复位保护功能 |
| 6 |  | 1.6配样装置 ▲1.6.1耐压≥100MPa ▲1.6.2温度≥180℃，控温精度≤0.1℃，可实现系统软件统一控制和记录 1.6.3配样体积≥1000ml,体积精度≤0.01ml 1.6.4自动翻转搅拌，可定时定速 1.6.5转动速率≥35r/min,可调节（转速调节精度≤4r/min） 1.6.6润湿部件材质抗腐蚀性：CO2 100% |
| 7 |  | 1.7转样装置 1.7.1温度≥180℃，温控精度≤0.1℃，可实现系统软件统一控制和记录 1.7.2转动速率≥10r/min,可调节（转速调节精度≤5r/min） 1.7.3材质要求≥316L型的不锈钢 1.7.4适配井下取样器可调节长度范围在80cm-160cm,直径35mm-40mm |
| 8 |  | 1.8原油组分分析系统 1.8.1柱温箱最大温度≥450℃，精度≤0.1℃，程序升温≥32阶／33平台，最高升温速率≥125℃／min ▲1.8.2最大压力≥1MPa，全程压力控制精度≤0.007kPa，最大分流比：≥12500:1 1.8.3自动进样，进样针最大进样体积≥100μL，最大进样体积≥80μL，最小进样体积≤0.005μL，可实现软件统一控制 1.8.4进样精度：RSD≤0.3%，交叉污染：≤0.001% ▲1.8.5离子源独立加热控制，最大加热温度≥350℃ ▲1.8.6透镜设计，有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计（提供仪器结构示意图或提供官网下载的彩页证明并提供下载链接） ★1.8.7离子光学通道：在离子源和四极杆之间配备可加热系统（提供控温软件设定截图或官网下载的彩页证明并提供下载链接），如在离子源和四极杆之间无可加热系统则需额外配置4套主四极杆备用。 ▲1.8.8四极杆质量分析器质量范围至少涵盖1.5u–1090u，扫描速度：≥30000 u/s 1.8.9检测器线性动态范围≥107（0-110 μA），仪器检出限（IDL）≤10 fg 1.8.10可用He气做载气 1.8.11主体配置：原油组分分析系统主机1套，质谱检测器（含EI源）1套 1.8.12附件配置：分流不分流进样口1个，液体自动进样器1套 1.8.13数据采集分析系统：控制分析软件1套，谱库1套，处理器≥8核，内存≥16G，硬盘≥1000G，显示器≥23寸 1.8.14配件配置：安装工具包1套，色谱柱30m×0.25mm×0.25um≥3根，进样口低流失隔垫≥50个，惰性分流衬管≥5根，衬管密封圈≥5个，石墨垫≥20个，进样口端石墨垫≥20个，进样口端柱螺帽≥5个，螺母≥5个。 |
| 9 |  | 1.9其他 ▲1.9.1气体增压装置：最大增压≥70MPa，最小进气压力≤0.8MPa，驱动气体压力≤1MPa 1.9.2移动式储样瓶4个，耐压≥100MPa，温度≥180℃，体积≥600ml，材质≥316L型的不锈钢，活塞式结构 1.9.3抽真空系统：抽气速率≥2L/S，极限压力≥6×10-2Pa。 1.9.4电子天平1台，最大量程≥200g，读数精度≤0.1mg |

标的名称：液相色谱质谱仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2液相色谱质谱仪 2.1液相色谱 2.1.1输液泵流量范围0.0001mL/min～5.000mL/min，步进≤0.001mL/min ▲2.1.2耐压≥65MPa 2.1.3脱气机流路数目≥3路 2.1.4进样速度≤10秒 2.1.5交叉污染≤0.0015% 2.1.6柱温箱温度范围：5℃～80℃ 2.1.7紫外检测器波长范围：190nm～700nm 2.1.8可实现系统智能自动控制和无人值守操作 |
| 2 |  | 2.2质谱部分 2.2.1质量范围m/z：5amu-2000 amu ▲2.2.2质谱扫描速度≥30000 u/sec最小步径≤0.1u（提供官网下载的彩页证明，并提供下载链接） ▲2.2.3灵敏度：ESI源正离子方式1pg利血平，信噪比S/N ≥400000：1，检出限IDL≤2fg ▲2.2.4正负极切换速度≤5ms/次（提供官网下载的彩页证明，并提供下载链接） 2.2.5离子源流速范围：1μL/min～2000μL/min 2.2.6具备采集条件优化功能和具备扫描评分功能（提供官网下载的彩页证明，并提供下载链接） |
| 3 |  | 2.3配置要求 ▲2.3.1主体：高效液相色谱质谱仪主机1台，ESI离子源1套，DUIS Set双离子源1套，紫外检测器1套 2.3.2附件：输液泵≥2套，脱气机≥1套，自动进样器≥1套，离子源≥2套，柱温箱≥1套，流动相温控系统≥1套 2.3.3配件：色谱柱≥2套，氮气发生器（纯度≥99.5%）≥1套，氮气及减压阀≥1套 2.3.4数据采集分析系统：控制分析软件1套，处理器≥8核，内存≥16G，硬盘容量≥1T，显示器尺寸≥23寸 2.3.5售后服务效率要求：7*24 即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决时，24小时内到达现场。修复时间48小时内；如48小时内无法修复，应24小时内提供解决方案（维修服务包括电话指导和现场维修）。售后服务标准要求：1.设备安装、调试和验收； 2.中标人应在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询； 3.仪器到达采购人所在地，在接到采购人通知后一周内进行安装调试，直至通过验收； 4.在采购人所在地对采购人进行为期1周的培训（培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等），验收后举办培训班（采购人不少于5人次）； 5.中标人提供三年保修（保修期自仪器验收签字之日起计算），保修期间维修及零件更换费用由中标人承担；6.免费提供搬迁、安装及调试服务。 |