| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购数量： 序号; 设备名称; 数量; 单价限价（万元）; 合计限价（万元）; 是否医疗器械; 是否核心产品. 1; 彩色超声诊断系统(妇科); 1; 99; 99; 是; 是. 2; 彩色超声诊断系统（儿科重症）; 1; 60; 60; 是. 3; 彩色超声诊断系统（麻醉）; 2; 40; 80; 是. 4; 彩色超声诊断系统（产科）; 1; 40; 40; 是. 5; PICC引导超声; 1; 15.8; 15.8; 是. 6; 胎心监护仪（1拖8）; 3; 24; 72; 是. 7; 母/胎监护; 15; 4.5; 67.5; 是. 8; 单胎胎心监护仪; 8; 2.5; 20; 是. 9; 双胎胎心监护仪(增配探头）; 4; 3; 12; 是. 合计; 466.3. |
| 2 |  | 1.彩色超声诊断系统(妇科) 1.1设备用途：用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、盆底及介入等方面的临床诊断。 ▲1.2设备要求：所投机型具备三类注册证。 1.3液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920x1080，万向关节臂设计，可上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。 1.4液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑。 1.5触摸屏支持数字TGC功能，TGC分段≥8。 1.6激活的探头接口≥4个。 1.7全域成像，图像区域无焦点或聚焦带。 1.8具有解剖M型。 1.9具有曲线解剖M型。 1.10 具有超微细血流成像技术。 ▲1.11具有二维立体血流显示技术。（提供佐证资料） 1.12 具有实时软组织弹性成像，支持腹部、浅表、腔内探头，具备动态弹性图定量分析。 ▲1.13 具有显示并且独立调整穿刺针增强的增益功能。（提供佐证资料） ▲1.14 扫描深度≥55cm（提供佐证资料） ▲1.15成人单晶体心脏相控阵探头，扫描角度≥115°。（提供佐证资料） 1.16 具备心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型。 1.17具备连续波多普勒CW。 1.18具备在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，自动得到EF、CO、SV等心功能数据。 1.19具备自动识别血管内血流，自动识别血管位置、自动调整彩色取样框位置、角度，自动测量得到各种血流参数等。 1.20超声主机可与手机或平板电脑等相连接，使用移动设备操作超声主机；由移动端所拍摄的图片可上传至超声设备，可与超声图像同屏对照显示。 1.21输入/输出信号：HDMI、USB等。 1.22医学数字图像和通信符合DICOM 3.0。 1.23固态硬盘容量≥1TB。 1.24数量：主机一套，探头4把： 1.25单晶体腹部凸阵探头：2把，超声频率1.5-6.0MHz 1.26单晶体心脏相控阵探头;1把，超声频率1.5-5.0MHz 1.27无线线阵探头:1把，线阵3.5-11MHz |
| 3 |  | 2.彩色超声诊断系统（儿科重症） 2.1用于重症、神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等场景。 2.2触摸液晶屏≥21英寸。 2.3激活探头接口≥4个。 2.4具备组织多普勒成像。 2.5解剖M型模式。 2.6具备低机械指数造影模式，支持凸阵、线阵、相控阵。 2.7具备造影定量分析功能。 2.8支持弹性成像及定量分析。 2.9支持组织硬度定量分析。（多种比值分析，柱状图分析等） 2.10支持血管内中膜自动测量。 2.11支持全屏放大及局部放大。 2.12具备穿刺针增强显示，屏幕内具有穿刺中位线，可显示体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识. 2.13可在图像解冻状态下实时扫查并自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。 2.14具有自动舒张功能评估功能。 2.15可自动识别并跟踪血管。 2.16可自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量。 2.17自动识别神经组织，可通过颜色标记神经结构。 2.18内置超声教学软件。 2.19支持回放和原始数据处理。 2.20最大显示深度:≥40cm。 2.21固态硬盘≥256GB。 2.22支持DICOM 3.0，支持结构化报告。 2.23单晶体凸阵探头1把。频率范围：2.0-6.0MHz。 2.24单晶体相控阵探头1把。频率范围：2.0-4.0MHz。 2.25线阵探头1把。频率范围：3.0-12.0MHz。 2.26小儿相控阵探头1把。频率范围：3.0-8.0MHz。 ▲2.27线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，并可以自定义多种功能。 |
| 4 |  | 3.彩色超声诊断系统（麻醉） 3.1用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。 ▲3.2触摸显示屏≥21英寸。 3.3主机内置≥3个可激活探头接口。 3.4具备机械指数造影模式。 3.5造影可支持凸阵、线阵、相控阵探头。 3.6具备造影定量分析功能。 3.7可自动识别并跟踪血管。 3.8可自动下腔静脉定量分析。 3.9具备穿刺针增强显示，屏幕内具有穿刺中位线，可显示体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识。 3.10内置超声教学软件。 3.11可自动心功能测量功能，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV。 3.12可自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量。 3.13具有自动膀胱测量功能。 3.14支持回放和原始数据处理。 3.15显示方式：具备B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等。 3.16取样容积: 0.5-20mm。 3.17固态硬盘≥250GB。 3.18支持DICOM 3.0，支持结构化报告。 3.19显示深度:≥40cm。 3.20单晶体凸阵探头频率范围：2.0-5.0MHz。 3.21线阵探头1把 频率范围：3.0-11.0MHz。 3.22单晶体相控阵探头1把 频率范围：1.0-5.0MHz。 3.23小儿相控阵探头探头频率范围：3.0-7.0MHz。 ▲3.24线阵探头按键个数≥3个，并可以自定义多种功能。 3.25配置多功能可升降台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）。 |
| 5 |  | 4.彩色超声诊断系统（产科） 4.1用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的临床诊断。 4.2液晶显示器≥17英寸，全方位关节臂旋转。 4.3具有高分辨率血流成像模式。 ▲4.4具有产程监测软件，自动测量进展角。（提供佐证资料） 4.5具有胎儿生长指标和软指标的自动测量功能，测量参数包括双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、枕额径等。 4.6具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部容积，腔内容积探头，无需转动探头。 4.7具备3D/4D成像功能，支持腹部容积探头，经阴道容积探头。 4.8具有曲线或直线切割3D平面功能。 4.9具有容积对比成像或厚度成像技术。 4.10具有自动计算多个不规则液性暗区体积的功能，并可按体积大小顺序进行排列，可用于卵泡自动测量。 4.11具备指南推荐的子宫畸形分类法。 4.12具有对比谐波造影功能，支持腹部探头和经阴道容积探头，支持四维经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性 ▲4.13具备容积仿真成像。（提供佐证资料） ▲4.14具备自动NT（颈项透明层厚度）和自动IT（颅内透明层厚度）测量技术。（提供佐证资料） ▲4.15可自动测量胎儿心动周期，并计算胎儿心率。（提供佐证资料） 4.16输入/输出信号：USB ，S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI。 4.17 具备DICOM 3.0接口。 4.18硬盘≥500GB。 4.19探头开放接口≥3个。 ▲4.20腔内探头扫描角度≥180度，经阴道容积探头容积角度≥120度。（提供佐证资料） 4.21数量：主机1套，探头4把。 4.22凸阵探头：2把，超声频率2.0—5.0 MHz。 4.23曲柄腔内微凸探头：1把，超声频率3.0—9.0 MHz。 4.24浅表线阵探头：1把，超声频率4.0—12.0 MHz。 |
| 6 |  | 5.PICC引导超声 5.1用途：用于PICC引导穿刺。 5.2主机与显示器一体化,包含心电功能。 5.3显示器≥10英寸，显示器屏幕可调节角度。 5.4全触摸操作。深度、焦点位置、TGC、彩色取样框位置、PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节。 5.5电池续航≥2小时。 5.6存储容量≥32GB。 5.7病人信息界面可录入置管信息。 5.8可针对不同的血管部位预设超声参数。 5.9提供包括网格、中心线两种显示定位标尺方式。 5.10具有超声图像回放功能 5.11线阵探头支持按钮快捷键功能。 5.12线阵扫描方式下，可显示浅表1.5cm至深达10cm的影像。 5.13具备心电定位功能：用于中心静脉导管尖端定位，可实时显示心电波形图。 5.14配置：主机，1把线阵探头。 |
| 7 |  | 6.胎心监护仪（1拖8） 6.1 监护参数：胎心率、宫缩压力和胎动。 6.2 胎心探头，胎心率测量和显示范围30～240BPM，胎心率测量误差≤±1BPM。 6.3 宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。 6.4 设备包含8个无线胎心探头和8个无线宫缩探头，支持单胎、双胎，三胎监护。 6.5 无线探头与主机无障碍实时通讯距离需≥80米。 6.6 无线探头具备IP68级防护等级，支持水中分娩。 6.7 无线探头有显示功能，支持显示孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、连接等情况。 6.8 无线探头连续使用时间应≥10小时。 6.9 无线探头与监护仪主机通信中断并重新连接后，通信中断期间的检测数据能续传。 6.10 无线探头胎心率数据存储≥5小时、胎心音存储≥80分钟，无线宫缩压力探头宫缩压力值数据存储≥5小时。 6.11 支持扫码录入孕妇信息。 6.12 多胞胎监护模式支持显示、打印FHR轨迹。 6.13 支持监护过程中更换无线探头，系统自动完成前后两个探头的数据衔接。 6.14 支持病人管理功能，可搜索、新建、编辑病人信息、调取病人历史监护数据。 6.15 支持胎心音回放功能。 6.16 支持Fischer、Krebs、NST、CST、Sogc≥5种智能评分方法。存储档案数≥20万例。 6.17 具备异常报警功能。 6.18 可接入、显示其他单机胎监设备数据。数量≥100个。 6.19 具备断电保护及断电使用功能，断电使用时长≥30分钟。 |
| 8 |  | 7.母/胎监护 7.1监护胎儿生理参数：胎心率、宫缩压力和胎动。母亲生理参数：心电、血压、血氧、呼吸、心率/脉率、体温。 7.2触摸液晶显示屏≥12英寸。 7.3支持单胎、双胎，探头可动态配置多胞胎监护模式。 7.4可直连网络打印机。 7.5存储档案数≥4万例，支持监护数据档案回放，支持胎心音存储和声音回放。 7.6具有包含OCT、Sogc、CST、NST、Krebs、Fischer等多种智能评分方法。 7.7具有异常报警提醒功能。 7.8内置无线接收模块，支持与中央监护站联网。 7.9配置母亲多参数监护模块，可在不同母亲/胎儿监护仪主机之间自由绑定/解绑。 7.10母亲多参数监护模块使用电池供电时，连续工作时间≥4h。 7.11无线胎监探头。 7.11.1无线胎心探头胎心率计算和显示范围30～240BPM,胎心率测量误差≤±1BPM。 7.11.2无线宫缩探头宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。 7.11.3无线探头IP68级防水防尘，支持水中分娩。 7.11.4无线探头可显示孕妇姓名、FHR、TOCO数据、设备号。 7.11.5支持同品牌无线探头任意配对组合。 7.11.6无线探头连续使用时间≥10小时。 7.11.7无线探头胎心率数据存储≥5小时、胎心音存储≥80分钟，无线宫缩压力探头宫缩压力值数据存储≥5小时。 7.12.母亲多参数监护模块。 7.12.1心电测量：心率的测量范围：15bpm~300bpm; 心率测量误差：±1bpm; 心率参 数分辨率：1bpm。 7.12.2呼吸测量：呼吸率测量范围：15rpm~120rpm；测量误差：±2rmp;分辨率：1rpm。 7.12.3无创血压测量：静态压力测量范围：0 mmHg~300mmHg。静态压力测量精度：±2mmHg。有过压保护功能。 7.12.4血氧饱和度测量：测量范围：0%～100%;显示分辨率：1%;测量误差：在70~100%范围内，测量误差±2%。 7.12.5脉率测量：测量范围：25bpm~250bpm; 测量误差应为±3bpm; 分辨率：1bpm。 7.12.6体温测量：测量范围：0℃~50℃;显示分辨率：0.1℃。 7.13配置：1台主机，1个无线胎监探头，1个无线宫缩探头，1个母亲多参数监护模块。 |
| 9 |  | 8.单胎胎心监护仪 8.1监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动。 8.2触摸液晶显示屏≥12英寸。 8.3可直连网络打印机。 8.4存储档案数≥4万例，支持监护数据档案回放，支持胎心音存储和声音回放。 8.5具有包含OCT、Sogc、CST、NST、Krebs、Fischer等多种智能评分方法。 8.6具有异常报警提醒功能。 8.7内置无线接收模块，支持与中央监护站联网。 8.8无线胎监探头。 8.8.1无线胎心探头胎心率计算和显示范围30～240BPM,胎心率测量误差≤±1BPM。 8.8.2无线宫缩探头宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。 8.8.3无线探头IP68级防水防尘，支持水中分娩。 8.8.4无线探头可显示孕妇姓名、FHR、TOCO数据、设备号。支持同品牌无线探头任意配对组合。 8.8.5无线探头连续使用时间≥10小时。 8.8.6无线探头胎心率数据存储≥5小时、胎心音存储≥80分钟，无线宫缩压力探头宫缩压力值数据存储≥5小时。 8.9配置：1台主机，1个无线胎监探头，1个无线宫缩探头。 |
| 10 |  | 9.双胎胎心监护仪(增配探头） 9.1监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动。 9.2触摸液晶显示屏≥12英寸。 9.3可直连网络打印机。 9.4存储档案数≥4万例，支持监护数据档案回放，支持胎心音存储和声音回放。 9.5具有包含OCT、Sogc、CST、NST、Krebs、Fischer等多种智能评分方法。 9.6具有异常报警提醒功能。 9.7内置无线接收模块，支持与中央监护站联网。 9.8无线胎监探头。 9.8.1无线胎心探头胎心率计算和显示范围30～240BPM,胎心率测量误差≤±1BPM。 9.8.2无线宫缩探头宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。 9.8.3无线探头IP68级防水防尘，支持水中分娩。 9.8.4无线探头可显示孕妇姓名、FHR、TOCO数据、设备号。支持同品牌无线探头任意配对组合。 9.8.5无线探头连续使用时间≥10小时。 9.8.6无线探头胎心率数据存储≥5小时、胎心音存储≥80分钟，无线宫缩压力探头宫缩压力值数据存储≥5小时。 9.9配置：1台主机，2个无线胎监探头，1个无线宫缩探头。 |
| 11 | ★ | 商务条款要求： 1.售后服务要求 1.1.设备须为到货之日前6个月内生产的产品。设备验收合格后免费保修≥3年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应5年。 1.2.免费培训操作人员。 1.3.维修响应时间2小时，24小时到位。 2.包装及其他要求 2.1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。 2.2.防雨、防潮、各种符号、标识清楚。 2.3.必须为原装、全新产品，渠道合法。 3.拆装标准：符合国家有关安全技术标准。 4.到货期：合同签订即日起30个日历日内。 5.支付约定： （1）验收合格入库后，中标人开具符合税法规定的全额增值税发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。 |