| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 数量：1套 1、主要功能 1.1 富油煤大分子结构解析、分子间相互作用研究、分子动力学研究。 1.2 表征复杂高分子聚合物的骨架结构、交联度以及其它局部结构。 1.3 复杂混合物或低浓度样品的结构鉴定（至少包含生物大分子复合物等）。 1.4 揭示晶体材料的原子级排列、化学环境及动态行为，实现晶体结构解析。 ▲1.5要分析液体和固体样品中的元素，至少包括H、C、N、P、Ag、Mg、Zn。 ▲1.6 分析高温（≥400℃）实时状态有机固体分子中H、C、N、P演变规律。 2、磁体 2.1 磁体：≥14.09 Tesla（600MHz），抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体， ▲2.2室温腔直径：≥88mm； 2.3低温匀场线圈：≥9组，室温匀场线圈：≥28组，磁场漂移：≤ 6 Hz／小时； 2.4 液氦维持时间：≥ 150天； 2.5 液氦消耗速率：≤ 28ml／小时； 2.6 高斯强度处横向距离：＜0.8米，高斯强度处纵向距离：≤1.6米； 2.7 有液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置； 2.8 防震装置：磁体配备气动防震腿。 3、射频发射系统 3.1 射频通道数≥3个 3.2 各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能； 3.3 双通道频率发生器数字频率合成，每个通道合成频率范围 5～1280 MHz； 3.4 不低于三功放系统； ▲3.5 有≥1个通道1H功放最大输出功率：≥1000W； 3.6 有≥2个通道X多核(X=31P～15N)功放最大输出功率：≥1000W。 4、接收及采样 ▲4.1 接收中频≥1.852 GHz； 4.2 每个通道独立的高速ADC，采样速率≥240 兆次/秒； 4.3 6KHz谱宽有效动态范围＞23Bit； 4.4 具有高精度变温控制单元：控温范围：-150℃―+600℃ (低温实验需另配低温附件) 精度＜±0.1℃。 5、探头 5.1 4mm 三共振固体探头 5.1.1 检测核：1H；双共振模式X=31P～15N；1H/X=13C/Y=15N；1H/X=31P/Y=23Na～29Si；1H/X=11B/Y=23Na～29Si； 5.1.2 13C分辨率 ≤ 7 Hz ( Ada)； ▲5.1.3 灵敏度 13C 灵敏度 ≥400:1(Gly, 64次采样，双共振模式)； 5.1.4 灵敏度：15N ≥ 80:1(Gly，64次采样，双共振模式)； 5.1.5 90度脉冲宽度 13C ≤ 3.0μs 31P ≤ 2.5μs 15N ≤ 4.0μs； 5.1.6 探头变温范围:至少覆盖 -130℃～ +150℃； 5.1.7 最高转速 ≥ 15KHz； 5.1.8 配≥30个4毫米氧化锆转子； 5.1.9 配备转子测速装置。 5.2 7mm 双共振固体探头 5.2.1 检测核：1H和共振频率在13C-109Ag之间的所有核； 5.2.2 13C分辨率 ≤ 7 Hz ( Ada)； 5.2.3 灵敏度：13C ≥ 720:1(Gly, 64 次采样)；15N ≥ 120:1(Gly，64次采样)； 5.2.4 90度脉冲宽度：13C≤ 4.5μs；15N ≤ 5.5μs； 5.2.5 探头变温范围: 至少覆盖-130℃～ +150℃； 5.2.6 最高转速 ≥ 7KHz； 5.2.7 配≥10个7毫米氧化锆转子； 5.2.8 更换样品时不需要拆卸探头。 5.3 5mm Z 梯度场多核二合一探头 5.3.1 检测核：1H和19F,共振频率在15N-31P之间的所有核； 5.3.2 1H分辨率（旋转）≤ 0.6 Hz (1% CHCl3)， 1H线型 (旋转)≤ 6/12 (1% CHCl3)，1H灵敏度≥ 1000:1(0.1% EB)； 5.3.3 13C分辨率(旋转)≤ 0.2 Hz （ASTM），13C线型（旋转）≤ 3/5Hz （ASTM），13C 灵敏度≥ 350:1(ASTM)；13C 灵敏度≥ 390:1(10% EB)； 5.3.4 31P灵敏度≥ 300:1(TPP)，15N灵敏度≥ 45:1 (90% 甲酰胺)，19F灵敏度≥ 1100:1 (90% TFT) 5.3.5 90度脉冲宽度：1H≤ 8μs；19F ≤ 10μs；13C ≤ 9μs；31P≤ 12μs；15N≤ 15μs； 5.3.6 加Z-方向梯度场线圈≥50高斯/cm； 5.3.7 探头变温范围:至少覆盖 -150℃～ +150℃ (低温实验需要另配低温附件)； 5.3.8 探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件； 5.3.9 探头具备观测1H去偶后的19F图谱功能 5.3.10 配≥10个5mm转子。 5.4 H/X 1.9mm 双共振固体探头 5.4.1 检测核：1H和共振频率在15N-31P之间的所有核； 5.4.2 13C分辨率：≤ 12 Hz ( Ada)； ▲5.4.3 灵敏度：13C ≥ 192:1(Gly, 64次采样)；15N ≥ 14:1(Gly，64次采样)； 5.4.5 90度脉冲宽度：13C ≤ 1.7μs；15N ≤ 2.5μs；31P ≤ 1.6μs 5.4.6 探头变温范围: -50℃— +80℃ (低温实验需另配低温附件) 5.4.7 最高转速 ≥ 42KHz 5.4.8 配≥10个氧化锆转子 5.4.9 更换样品不需要拆卸探头 5.4.10 配备转子测速装置 5.5 7mm固体原位探头 5.5.1 检测核：1H和共振频率在15N-31P之间的所有核； 5.5.2 13C分辨率：≤ 10 Hz ( Ada)； 5.5.3 灵敏度：13C ≥ 60:1(Gly, 64次采样)； ▲5.5.4 探头变温范围: RT～ +400℃； 5.5.5 最高转速 ≥ 3KHz（有孔转子）； 5.5.6 配≥10个专用转子，带盖子。 6、工作站及输出设备 6.1 数据采集工作站和数据处理工作站各1台；CPU：不低于intel至强四核高端处理器，主频≥3.2GHz；内存：≥16GB；硬盘：≥ 2TB；独立显卡：≥2G；显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器；网卡、DVD刻录机； 6.2 A4激光打印输出设备一台：打印速度：25页/min，分辨率：600*1200dpi; 7、NMR数据采集软件和数据处理软件 7.1 配备NMR数据采集软件1套，以实现任意维NMR数据采集，谱仪控制及处理软件，多维核磁共振图谱处理；软件包含自动NMR实验操作界面，可进行一维谱定量分析，并具有一维和二维谱去卷积功能，驰预分析功能（T1/T2），多重峰分析功能； 7.2 配备在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等； 7.3 配备脉冲程序模拟软件； 7.4 配备用于自动和远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件； 7.5 配备数据处理软件1套。 8、附件、零配件及消耗品 8.1 配备随机必备的标准附件专用工具； 8.2 标准样品（含溴化钾、金刚烷、甘氨酸、磷酸二氢铵、三氟乙酸铵）1套； 8.3 超导磁体用液氦真空输液管1个； 8.4 固体液氮低温热交换器一套，具备不锈钢传输管，并配有≥25L液氮杜瓦，固体样品最低温度约-100摄氏度。 8.5 仪器安装时，提供所需正常状态下的液氦，液氮，氦气，氮气； 8.6 UPS电源1套，功率≥６KVA，备用时间≥60分钟； 8.7 空压机（带过滤器、储气罐和干燥器）1套； 8.8 空调：3P柜机和2P挂机各1套，双制式； 8.9 自增压液氮罐1个； 8.10 除湿机1台； 8.11 工作站台（一桌两凳）2套：尺寸约1500mm*750mm*750mm，能够承载工作站重量。 8.12 电子天平1台，量程≥100g，分辨率≥0.1mg，精度≥0.1mg； 8.13 提供仪器设备安装其他必备条件等。 9、技术培训：仪器安装时进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；应用工程师现场培训不低于5天；包含4人次（人／周）国内专业培训 |