技术要求

医用红外热像仪

（一）红外摄像装置

1.1、非致冷焦平面红外探测器

1.2、帧像素≥640×480×14Bit

1.3、工作波段8-14μm

▲1.4、温度分辨率≤0.03 ℃

▲1.5、测温范围0℃-60 ℃

1.6、视场角：水平方向：≥20°垂直方向：≥25.0°

▲1.7、工作距离0.5m-5m

1.8、测温准确度： 在30-42℃内 ，测温准确度≤0.3℃

1.9、测温重复性：≤0.2℃

1.10、调焦方式：电动调焦功能

1.11、预热时间：图像生成时间：≥25s,达到设定测温时间≤4min

1.12、球形红外热像摄像机，红外球机摄像头安装后可作仰俯、左右摆动，任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥90°上下摆动夹角≥90°

1.13、摄像支架上安装1块图像显示屏幕，显示拍摄界面

1.14、智能化操作台，全数字式控制，医学操作平台集成(内置主机系统\图像显示系统\操控系统\扫描系统\评估系统）

（二）舱型遮挡隔断组件

▲2.1结构及组成：具备舱型遮挡隔断组件

2.2、舱型遮挡隔断组件尺寸：长3000mm±600mm，宽1500mm±300mm，高2400mm±400mm

2.3、舱体内含：内置集成LED灯及排风扇一体机、衣帽架、折叠式凳、抗菌皮质地

（三）软件

3.1、医用红外热像仪专业软件系统，软件系统具备图像采集、图像分析、图像管理、病案资料管理，生成报告等功能

3.2、医用红外热图报告系统：包含疼痛报告模板、中医辨证报告模板、体检报告模板、中医体质报告模板4套报告系统，每套报告模板具备独立软件著作权证书（需提供软件著作权证书证明）

3.3、温度测量功能：对热图的任意点测量温，最小显示温度分辨值≤0.01℃

3.4、图像处理：多图显示，可对≥2幅图像放大显示，测温区域、窗宽窗位同步，测温区域复制操作

3.5、图像放大功能：可对任一幅图像进行数码放大处理，可数码放大1-16倍

3.6、图像显示功能：可选择≥8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标≥16种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像

3.7、具有便签功能

3.8、具有图像分析功能

3.9、具有图像调节功能，最小调节窗位步进0.01℃

3.10、设备设计使用年限：医用红外热像仪使用有效期为≥10年

（四）AI服务工作站

4.1、操作台车 ：1200 × 550 × 600mm （±50）

4.2、显示器 ：≥21英寸，分辨率≥ 1920*1080 （16:9）

4.3、AI 服务工作站：CPU:≥i5 10 代工控主机；GPU:GTX1050ti 显存:≥4GB；内存:DDR4 ≥16G；硬盘:SSD ≥512G

4.4、AI 人工智能架构的医用红外成像辅助诊断系统，可实现本地化服务无需连接网络自动出具检查报告

（五）医用红外热像仪配置清单

5.1、红外摄像装置（含主机系统）1套

5.2、操作台车1台

5.3、摄像支架1台

5.4、舱型遮挡隔断组件1台

5.5、图像输出设备1台

5.6、图像显示设备2台

5.7、医用红外热像仪应用软件

5.8、控制组件1套

5.9、AI服务工作站