第五章  采购需求及要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理冷冻切片系统 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 玻片打号机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 三目显微镜 | 台 | 4 |  |
| 4 | 切片机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全自动组织脱水机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 包埋机 | 台 | 2 |  |
| 7 | 全自动染色封片机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 三目三人共览显微镜系统 | 套 | 1 |  |
| 9 | 通风橱 | 台 | 3 |  |
| 10 | 包埋打号机 | 台 | 1 |  |

病理冷冻切片系统

1.全封闭冰冻切片机。

3.箱体、样品头制冷为双压缩机同时分别制冷，快速冷冻架由半导体制冷。

4.冷冻箱制冷温度：0℃— -35℃。

5.样品头制冷温度：﹣10℃—﹣50℃。

6.冷冻箱具备自动除霜及手动除霜功能。

7.速冻架冷冻位点：≥15个。

8.修块厚度范围：1—600μm。

9.切片厚度范围：1—100μm，最小以0.5μm调节递进。

10.电动粗进速度：快速：≥900μm /s，慢速≤300μm/s。

11.具有紫外线消毒功能。

12.样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示

13.进样方式：样品头进样。

14.冰托：≥15个

15.配备UPS断电保护装置，断电延时时间≥30分钟，输出功率≥5000W。

16.使用年限≥7年(提供同型号设备铭牌或使用说明书照片证明)，整机质保≥3年。

玻片打号机

1. 采用紫外冷激光打印技术，对玻片打印面进行永久性雕刻标识。

2. 打印速度≤4秒/张。

3. 设备采用双玻片槽设计，并可一键切换HE及IHC载玻片，单上载槽容量≥75张载玻片，总上载槽容量≥150张载玻片。

4. 设备内置活性炭滤网、HEPA过滤器以及防尘袋三重过滤系统，避免粉尘污染。

5. 支持切角玻片、直角玻片、丝印漆面玻片等多种玻片的打号，适合不同规格的载玻片。

6. 具有快速清理设备内部的碎玻片的功能。

7. 支持自定义打印模板，兼容中文、字母、符号、二维码、图像等多种字符的打印，且可实现多角度打印，满足灵活的打号需求。

8. 负责与医院网络信息连接。

9. 打号指令输入方式≥4种，至少包含扫描二维码、USB接口、LIS系统、屏幕输入。

10.空气净化功能：内置负离子、空气净化系统。

11.打印数据具有断电保护功能，确保不丢失数据。

12.使用年限≥7年，整机质保≥2年。

三目显微镜

1.观察方式：具备明、暗场、偏光等多场观察模式。

2.载物台：低位设计，减少使用疲劳。

3.调焦机构：调焦旋钮高度可调，适合不同人使用，具有粗微调焦功能，可调扭矩、带有限位功能。

4.照明系统：LED照明光源寿命≥50000小时，亮度可调。

5.自动光强调节：随着物镜切换自动调整光亮度。

6.物镜转盘：≥6孔内倾式物镜转盘，平场消色差物镜：

4x N.A.≥0.10；   10x  N.A.≥0.25 ；

20x N.A.≥0.40 ； 40x N.A.≥0.65；

100x N.A.≥1.25；

7.物镜具有同步亮度功能：(4x、10x、20x）观察所示图片始终和40x亮度保持一致，保证亮度稳定。

8.观察筒：三目观察筒，可外接摄像头；瞳间距可调。

9.视场数≥22。

10成像系统：硬件像素≥500 万像素，带网络接口。

11.具备远程会诊功能，实时超清晰显示显微镜下视野，可进行采图、编辑、录屏、标注等。

12.能连接HIS、PACS等系统，带信息服务端和接口。

13.使用期限≥7年(提供同型号设备铭牌或使用说明书照片证明)，整机质保≥2年。

14.配备工作站、彩色打印机、工作台及座椅。

切片机

1.切片方式：半自动轮转。

2.切片厚度：0.5-100 μm。

3.修块厚度：1-600 μm。

4.垂直样品行程≥60mm。

5.样品回缩：5-100 μm，可关闭。

6.手轮具有平衡系统。

7.手轮切片模式≥2种。

8.手轮具有≥2个独立的安全锁定系统。

9.二合一刀架，适用于不同的刀片类型。

10.刀架具备防护警示功能。

11.最大样品尺寸（L*H*W）：≥55*50*30mm

12.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样。

13.废屑槽可拆卸，具备防静电功能。

14.配备与切片机配套使用的实验台。

15.配备蜡块、玻片储存设备。存储容量：蜡块≥50000块、玻片≥70000块。

16.使用期限≥7年(提供同型号设备铭牌或使用说明书照片证明)，整机质保≥2年。

全自动组织脱水机

1.具备常规和快速脱水功能。

▲2.可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行。

3.试剂瓶：≥14个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.5L。

4.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位。

5.石蜡熔化时长≤ 3.5小时。

6.设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。

7.脱水缸底部具有滤网。

8.石蜡缸：≥4个，蜡缸容量 ≥3L; 蜡缸温度：≤ 72℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。

9.脱水缸温度≤ 85℃。

10.脱水缸压力≥35 kPa；可负压抽排。

11.具备试剂管理系统，可实时显示运行状态，流程进度，试剂余量等。

12.液滴收集盘容量≥3.5L。

13.具备错误提醒及智能错误处理功能。

14.具有程序运行自检以及报警功能。

15.具备活性炭过滤功能，废气可外接排放管道。

16.具备外接式试剂与石蜡加注及排放系统。

17.配备稳压电源及断电后组织保护功能，延时≥30min。

18.使用年限≥7年(提供同型号设备铭牌或使用说明书照片证明)，整机质保≥3年。

包埋机

1、冷热台分体式，冷台最低温度≤-6℃, 热台温度最高≥80℃。

2、工作台温度：≤70℃。

3、液晶触摸操作屏，支持戴手套操作。

4、石蜡槽容量≥3 L，石蜡融化时长≤3小时。

5、具有可精确调控石蜡流速功能。

6、定时开关机：可根据设定开/关时间自动开启及关闭。

7、石蜡出口：具备单独加热功能。

8、排蜡系统：排蜡孔≥6 个。

9、配备刮蜡器。

10、LED 照明系统，配备小组织放大器。

11、具有镊子孔，支持弯头镊子和修蜡刀。

12、冷台具有环境温度自适应功能。

13.使用期限≥7年(提供同型号设备铭牌或使用说明书照片证明)，整机质保≥2年。

全自动染色封片机

1.全自动智能染色封片系统，染色模块与封片模块可单独使用，具备染封一体化工作站，具备兼容国产、进口任意品牌的HE常规染色试剂。

3.彩色液晶触摸屏≥7英寸，全中文操作界面。

4.染色功能：HE染色，特殊染色、细胞学染色。

5.染色架：≥ 3种染色架，包括HE染色架、特殊染色架、大玻片染色架。

6.染色站点数量：总站点≥25个。

7.具有玻片计数功能。

8.染色通量：同时处理载玻片架≥10架，单个玻片架容量≥30片/架。

9.试剂缸容量：单个试剂缸容量≥400ml。

10.采用试剂蒸汽的排气系统，并配备活性炭过滤器。

11.试剂管理：具备试剂管理系统，可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、试剂更换日期和更换者。

12.可湿封和干封。

13.具有自动排气功能，自动识别废弃破损玻片功能。同时不停止封片过程。

14.自动识别及自动封片，支持一体化自动上样和手工上样。

15.玻璃盖片技术，适用于HE染色、特殊染色、细胞涂片等多种封片处理，长期保存不泛黄不褪色。

16.载玻片、盖玻片及封片剂、染色架、输出架等均需开放通用。

17.具有废气排放管理系统。

18.使用年限≥7年(提供同型号设备铭牌或使用说明书照片证明)，整机质保≥3年。

三目三人共览显微镜系统

1.三目观察筒：瞳距范围可调，倾斜角度30°，带屈光度调节，铰链式，视场数≥22，实现三人同时共览。

2.观察方式：具备明、暗场，偏光等多场观察模式

3.载物台：低位设计，减少使用疲劳。

4.调焦机构：调焦旋钮高度可调，具有粗微调焦功能，可调扭矩、带有限位功能。

5.照明系统：LED照明光源寿命≥50000小时，亮度可调；

6.自动光强调节：随着物镜切换自动调整光亮度；

7.物镜转盘：≥6孔内倾式物镜转盘，平场消色差物镜：

4x N.A.≥0.10；   10x  N.A.≥0.25 ；

20x N.A.≥0.40 ； 40x N.A.≥0.65；

100x N.A.≥1.25；

8.物镜具有同步亮度功能：(4x、10x、20x）观察所示图片始终和40x亮度保持一致，保证亮度稳定。

9.具备远程会诊功能，实时超清晰显示显微镜下视野，可进行采图、编辑、录屏、标注等。

10.负责连接医院信息系统。

11.使用期限≥7年(提供同型号设备铭牌或使用说明书照片证明)，整机质保≥2年。

12.配备工作站、彩色打印机、工作台及座椅。

通风橱

1.提供脱水机、染色封片机、包埋机等尺寸的通风橱，具体尺寸大小待定，能够与设置区域环境相匹配。

2.台面板到地面高度：≥900mm；

3.吸入口风速：≥0.3m/s，风速均匀。

4.系统排风量：≥900 m³/h；

5.噪音≤65dB。

6.照度：≥300lx。

7.前窗玻璃开口高度：≥750mm；通风橱前视窗为活动式垂直拉门，能停留在任意位置，下拉时有最低限位装置。

8.通风橱操作区采用耐污染、耐腐蚀、易清洁，厚度≥5mm实验室专用板材；台面板采用≥12.5mm厚实心理化板台面，边缘上口做斜角或圆角处理。

9.通风橱前视窗玻璃≥5mm厚钢化玻璃。

10.通风橱控制面板采用轻触式开关，由电源键、风机键、风机调速键、插座键组成。

11.通风橱配置多功能防水插座≥5个。

12.通风橱配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂。

13.通风橱配置壁式供水系统、供水流量控制阀，主体为加厚铜质，表面环氧树脂涂层，90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥20巴;高密度PP旋钮，配置实验室水槽：高密度PP材料，耐强酸碱。稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化。厚度5-8mm。

14.通风橱内置PP离心风机。

15.通风橱具有断电记忆功能。

16.通风橱电控系统具有防过载、防触电等功能。

17.风机：≥5挡可调。

18.使用期限≥7年，整体质保≥2年。

包埋盒打号机

1．采用激光打印技术。

2．打印速度≤3s/个。

3．打印内容支持数字、字母、中文、字符、LOG0、 一维码和二维码等，大小与位置均可自定义调整。

4．兼容无盖、分体带盖包埋盒打印。

5．内置报警选项，当输入槽无包埋盒可打时，系统自动提示添加包埋盒。

6．输入槽≥8槽，单槽装载≥75个。

7．双系统双保险，双槽独立电机，当某一槽出现故障时，另一槽可独立操作。

8．输出槽可双向伸缩，可拆卸，伸缩长度≥16cm, 单次收集能力≥15个组织包埋盒。

9．负责与医院信息系统连接，自动获取患者信息、标本信息。

10．中文操作软件，可实现远程控制打印、检修、修改打印模版等。

11．空气净化功能：内置负离子空气净化系统。

12.使用期限≥7年，整机质保≥2年。