| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、矢量网络分析功能 ★1.频率范围：10MHz~67GHz； 2.端口数：≥4； ▲3.最大输出功率：≥+13dBm； ▲4.在10kHz偏移，相位噪声≤-110dBc/Hz（1GHz载波）； ▲5.在10Hz中频带宽下，动态范围≥139dB； 6.具备快速扫描能力，数据采集速度≤4μs/点； 7.支持功率扫描，至少覆盖-80dBm到+15dBm； 8.具有高精度的校准功能，反射测量误差≤0.02dB； ▲9.支持多种调制格式的分析，包括S参数测量、噪声系数测量等； 10.支持远程控制与自动化测试，具备LAN、USB、GPIB等数据接口； ▲11.测量点数：≥200001； 12.至少提供Windows操作系统。 |
| 2 |  | 二、光波元件分析功能： ★1.频率范围：10MHz~67GHz； 2.中心波长至少覆盖1530nm～1565nm； 3.输出光功率至少覆盖-20dBm～+10dBm； 4.光端口数：≥2； 5.支持外部光源注入； 6.平均光功率输出精度：±0.5dB； ▲7.具备光电测量校准模式及光路去嵌入功能，实现光链路误差移除。 |
| 3 |  | 三、时域测试功能： ★1.带宽：≥20GHz； ▲2.通道数：≥4； ▲3.有效位数：≥5.6bits； 4.采样率：≥50GSa/s； ▲5.存储深度：≥2Gpts（全通道）； 6.时基至少覆盖2ps/div～20s/div； 7.具备眼图分析功能； 8.具备fft频谱分析功能。 |
| 4 |  | 四、配置要求： 1、矢量网络分析模块，1套； 2、光学底座，1套； 3、宽带示波模块，1套； 4、配置网络分析模块原厂机械校准件，2套，分别是1.85mm和2.92mm接口，每套包含公、母接头的开路、短路、负载以及公-公直通，母-母直通）； 5、配备测试线缆，1.85mm母转公测试线缆4根，测试线缆必须符合国标要求。 |
| 5 |  | 五、其他要求 1.以本招标文件技术指标为准。投标人提供的设备需是近1年内生产的全新仪器。仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。 2.交货期：合同签订后45天安装调试完成保证可正常使用。 3.仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人参加，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,买方有权要求卖方负责更换。 4.验收标准：以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。 5.安装调试：仪器到达最终用户现场并完成场地准备，供货方在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，仪器的安装调试需在接到用户通知后10日内完成，且包括设备挪动和安装服务2次。 6.技术培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，培训人数不低于5人，次数不低于3次，确保使用人能熟悉产品货物和正确操作。 7.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保3年，质保期内如因产品自身问题，原厂包换包退，提供双重保修保障服务。质保期内，提供免费调试、定期维护和免费升级软件等服务；质保期内发生产品技术升级时，应及时通知采购单位，如有相应需求须提供产品免费升级服务，须免费包调、包改、包测。质保期满后，须继续提供投标产品的终身技术支持服务。若产生额外费用，经双方协定后，可收取适当费用。具体服务条款及费用收取，由供需双方另行协商。在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后48小时内应答，应答后两个工作日内抵达现场维修。 8.维修响应时间：设备保修期3年，在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后两个工作日内抵达现场维修。 9.技术支持：有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。7×24小时响应。 10.需满足的标准：产品应满足相关国家标准及行业标准。 |