| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购清单： 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 单价限价（万元）; 合计限价（万元）; 是否核心产品. 1; 光学相干断层扫描成像仪; 1; 95; 95; 是. 2; 超广角激光眼底影像平台; 1; 75; 75; 否. 3; 眼部冷冻治疗仪; 1; 4.5; 4.5; 否. 4; 手持裂隙灯; 2; 1.2; 2.4; 否. 5; 电解倒睫器; 1; 0.5; 0.5; 否. 6; 口腔颌面锥形束CT机; 1; 35; 35; 否. 7; 根管显微镜; 1; 17; 17; 否. 8; 高清手术显像系统; 1; 49; 49; 否. 9; 影像尿动力分析仪; 1; 60; 60; 否. 10; 弱激光治疗仪; 2; 8; 16; 否. 11; 床旁婴儿护理车（定制）; 24; 0.65; 15.6; 否. 12; 婴儿车; 15; 0.19; 2.85; 否. 13; 转运床; 3; 1.5; 4.5; 否. 合计; 54; 377.35. |
| 2 |  | - 1.光学相干断层扫描成像仪 1.1.OCT成像 - 1.1.1.OCT光源：扫频激光。 - 1.1.2.OCT光源中心波长≤1050 nm。 - 1.1.3.▲OCT扫描速度≥200,000 A-scans/s。 - 1.1.4.OCT轴向光学分辨率≤3.8 μm。 - 1.1.5.OCT横向光学分辨率≤10 μm。 - 1.1.6.OCT轴向数字分辨率≤ 2.0 μm。 - 1.1.7.OCT横向数字分辨率≤1.5μm。 - 1.1.8.眼前节OCT最大成像深度≥16mm。 - 1.1.9.眼后节OCT最大成像深度≥12mm。 - 1.1.10.眼前节OCT扫描最大范围≥20mm。 - 1.1.11.眼后节OCT扫描最大范围≥25mm或130°。 1.2.眼底成像 - 1.2.1.眼底成像技术：共聚焦成像技术 1.2.2.眼底成像范围：≥90°×90°。 - 1.2.3.眼底成像横向分辨率：≤15μm。 1.2.4.眼底成像最大帧率：≥150张/秒。 - 1.2.5.OCT与眼底镜的位置一致性：100μm。 1.3.血流成像 - 1.3.1.具备眼前节、眼后节血管成像拍摄模式。 - 1.3.2.血流成像最高分辨率≤6.0μm。 - 1.3.3.前节血流成像单次扫描最大范围≥18mm×18mm。 - 1.3.4.眼底血流成像单次扫描最大范围≥25mm×25mm。 - 1.3.5.具备血流成像自动拼图功能，拼图具备血管密度量化功能。 1.4.眼后节功能分析 - 1.4.1.视网膜厚度测量精准度：±0.1%。 - 1.4.2.视网膜厚度测量重复性，标准差：±0.1%。 - 1.4.3.血流成像自动分层≥8层，需包含玻璃体层、放射状毛细血管网、浅层血管网、中层毛细血管网、深层毛细血管网、视网膜无血管层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层，并具备手动添加分层功能。 - 1.4.4.具备血流成像量化功能，包含但不限于血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ分析（面积、周长、近圆指数）、血管线密度等参数,量化数值可导出为表格。 - 1.4.5.具备基于深度学习的人工智能分层，支持手动调整分层线并可自动扩展调整范围。 - 1.4.6.具备全层去伪影功能。 - 1.4.7.具备视网膜层、神经纤维层、神经节细胞复合体厚度、内核层、脉络膜厚度自动量化。 - 1.4.8.青光眼分析具备杯盘比、视杯视盘面积、盘沿面积、神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度等参数进行自动量化，支持双眼及对比分析功能。 - 1.4.9.可对视网膜下积液进行自动识别并计算其面积和体积。 - 1.4.10.可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算CVI（脉络膜血管指数）、CVV（脉络膜血管容积）、CSI（脉络膜基质指数）、CSV（脉络膜基质容积）等。 - 1.4.11.可自定义量化图形，如圆形、网格、ETDRS环的大小，量化数据可导出为表格。 1.5.眼前节功能分析 - 1.5.1.具备角膜曲率和厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、人眼角膜直径的测量。 - 1.5.2.可显示全景前节断层结构（一次扫描同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构）。 - 1.5.3.具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积等自动测量功能。 - 1.5.4.具备ICL拱高自动测量功能。 - 1.5.5.具备角膜瓣厚度自动测量功能。 - 1.5.6.具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜屈光四联图等分析功能。 1.6.其他 - 1.6.1.内置前节镜头组，前后节成像可由电机自动切换，无需手动更换镜头。 - 1.6.2.眼底拍摄可切换至非超广角镜模式，用于拍摄黄斑细微病灶。 - 1.6.3.具备一键全自动对准及对焦功能，包含瞳孔自动居中、工作距离自动调节、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号等。 - 1.6.4.具备眼动追踪功能，最大追踪频率≥150Hz。 - 1.6.5.屈光补偿范围：-33D~+40D。 - 1.6.6.颏托可调节范围：0-48mm。 - 1.6.7.固视灯：可调节内固视灯及外固视灯。 - 1.6.8.具备DICOM数据开放接口。 - 1.6.9.计算机配置：CPU≥四核，主频≥3.0GHz，DDR4内存≥16G，SSD≥500G，HDD≥8TB，显示器≥24英寸。 - 1.6.10.配置：主机、前节镜头、超广角镜头、外固视灯、电脑、显示器、电动升降桌、彩色打印机、镜头防尘盖、防尘罩、分析软件。 |
| 3 |  | - 2.超广角激光眼底影像平台 2.1.用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像。 2.2.共焦激光眼底成像，具备蓝激光、绿激光以及红激光或红外激光。 2.3.成像模式 共焦激光彩照、外眼成像、立体成像。 2.4.自发荧光成像模式含蓝光、绿光。 2.5.广角动态监视范围≥165°（眼内角）超广角近红外。 2.6.视场角即镜头最小角度≤30度。 2.7. 视场角即镜头最大角度≥110度(眼外角）。 2.8.单次拍照采集眼底成像范围最小范围≤45度(眼内角）。 2.9.单次拍照眼底成像范围最大范围≥165度（眼内角）。 2.10自发荧光模式下可实现单次采集大中小不同眼底图像范围的脉络膜图像，最小≤45度，最大≥165度。 2.11图像分辨率 ≤5μm。 2.12拍摄瞳孔最小≤2mm。 ▲2.13负向屈光范围补偿： -35D至0。 ▲2.14正向屈光范围补偿： 0到+40D。 2.15拍摄方式:手柄控制、鼠标控制，可随意切换。 2.16对焦方式:自动对焦、手动对焦。 2.17采集速度≤0.2秒，实时预览≥16帧/秒。 2.18.工作距离20-40mm。 2.19机身机头左右旋转≥40度。 |
| 4 |  | 3.眼部冷冻治疗仪 - 3.1.双路输出，可单独使用和同时使用。 - 3.2.探头端部≥4mm制冷，后部无霜，无需胶套隔离。 3.3.冷疗笔可灭菌。 3.4.冷疗笔探头最低致冷温度为≤－75℃。 3.5.制冷解冻时间均≤6s。 3.6.设备具有压力、时间、温度显示及自动卸压功能。 3.7.自动卸压时间：30～90s。 |
| 5 |  | 4.手持裂隙灯 - 4.1.放大倍率：≥6.5x。 - 4.2.工作距离：38±1mm。 - 4.3.目镜旋转角度：±90°。 - 4.4.视场直径：≥10mm。 - 4.5.裂隙宽度：0.2mm、0.7mm、12mm。 - 4.6.裂隙长度：12±1mm。 - 4.7.裂隙倾斜角度：≥30°。 - 4.8.滤光片：波长420nm～480nm。 - 4.9.照度：≥10000lx。 - 4.10.亮度无级调节。 - 4.11.色温：2800K-3500K。 - 4.12.内置电池，连续工作时间≥5h。 - 4.13.蓝牙连接，可一键拍照。 - 4.14.握持方式为左右手竖直握持。 |
| 6 |  | - 5.电解倒睫器 5.1.用于倒睫患者的电解治疗。 5.2.通过治疗头破坏毛囊，易于将倒睫毛拔除，并抑制毛囊再生。 5.3.配置主机、电极手柄、治疗头。 5.4.治疗头可更换。 |
| 7 |  | - 口腔颌面锥形束CT机 6.1.用于成人及儿童口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等拍摄功能。 6.2.X射线性能指标 6.2.1.X射线束类型：锥形束。 6.2.2.固定阳极，最小焦点：≤0.5 mm。 6.2.3.曝光模式：连续曝光。 6.2.4.最小扫描曝光时间：CT模式≤10秒；全景模式≤10秒；头颅模式≤8秒。 6.3.探测器性能指标 6.3.1.探测器数量≥2。 6.3.2.CT探测器灰阶：≥16bit。 6.3.3.头颅探测器最小像素尺寸：≤100μm。 6.3.4.CT图像最小体素尺寸：≤50μm。 6.3.5.CT单圈成像最大可视空间(FOV)：≥16cm×10cm，非拼接非融合。多视野选择≥3个。 6.3.6.CT的图像重建时间：≤40s。 ▲6.3.7.成像空间分辨率：CT≥2.0 lp/mm。 ▲6.3.8.成像空间分辨率：全景≥3.0 lp/mm；头颅≥3.0 lp/mm。 6.3.9.最大重建图像层：≥850层。 6.3.10.CT影像获取：所有模式360度扫描。 6.3.11.投照定位方式：坐式或站式定位。 6.4.机械装置性能指标 6.4.1.设备整机重量：≤260kg。 6.4.2.设备升降行程≤70cm，且降至最低点时，整机最高点距离地面≤170cm。 6.4.3.摆位及扫描：CT模式摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计。 6.4.4.激光线定位线数量：≥7。 6.4.5.触控式控制屏≥10英寸。 6.4.6口内摄影(牙片)具备专用球管。 6.5.软件功能要求 ▲6.5.1.含口腔数字化影像软件和正畸处理软件。 6.5.2.具备3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节，多平面重建图像。 6.5.3.具备2D/3D图像编辑工具、测量工具。 6.5.4.正畸软件：≥17种头影测量方法，≥130个测量项目。 6.5.5.全景功能：具备二维全景片的拍摄功能；具备≥20层全景拍摄功能，对于牙弓曲面可自适应识别生成牙弓曲线，自动脊骨补偿。 6.5.6.提供正位/侧位的投照影像，具备全幅或半幅的侧位模式，提供掌骨拍摄功能。 6.5.7.具备局部放大镜功能。 6.5.8.具备颞颌关节诊断切面，可同时显示双侧关节，层厚可以任意调节。 6.5.9.具备金属伪影校正功能。 6.5.10.具备自动检测并标注神经管功能。 6.5.11.具备种植体模拟种植功能。 6.5.12.具备模拟种植安全预警功能，种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。 6.5.13.可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现。 6.6.数据管理功能 6.6.1.提供报告编辑、打印功能，可自定义报告结构。患者信息、图像可导入U盘，图像为DICOM3.0格式。 6.6.2.负责接入医院PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能。 - 6.6.3.影像后处理‍工作站：内存容量≥8GB；硬盘容量≥2TB；独立显卡显存≥4GB。 |
| 8 |  | - 7.根管显微镜 7.1.主镜部分 7.1.1.复消色差光学设计。 7.1.2.变角双目镜筒，角度调节范围0～190°。 7.1.3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围55mm～75mm，调节精度≤1mm。 7.1.4.广角目镜放大倍率≥12.5x，护眼杯高度可调, 视度调节范围≥±7D。 ▲7.1.5.目镜视场直径范围12mm～118mm。 7.1.6.可连续变倍，倍率0.4x～2.4x。 ▲7.1.7.变焦系统：焦距覆盖范围190mm～480mm，带物镜防溅罩。 7.1.8.具有90°光学延长机构。 7.2.照明部分 7.2.1.光源亮度连续可调，物面照度≥50000Lx，平均使用寿命≥60000小时。 7.2.2.具备自动限位开关，配置橙色滤镜、绿色滤镜。 7.2.3.光阑可调≥4档。 7.2.4. 在工作距离处，照明光斑直径≥ 80 mm，误差≤±15 %。 ▲7.3.影像分辨率≥3840x2160。 7.4.配置主机、支架、一体式手柄。 |
| 9 |  | - 8.高清手术显像系统 8.1.包含摄像主机、3晶片摄像头、冷光源、显示器、台车、鼻窦镜、导光束。 ▲8.2.摄像主机具有图像和手术视频采集功能，具备自动对焦功能，支持3840×2160，和1920×1080。 8.3.摄像主机显示屏≥7英寸，可通过触摸屏对系统参数和图像参数进行调整。 8.4.峰值信噪比≥ 80 dB。 8.5.主机术野画面亮度≥6级可调。 8.6.摄像主机手术模式≥18种，手术模式可支持导入、导出，可一键切换。 8.7.摄像主机具有图像优化和参数调节功能，包括手动/自动曝光控制、图像多角度翻转、实时图像标记、多种画中画同屏显示、多种纤维镜图像优化、图像增强、色彩偏好等。 8.8.可同时输出 3 路3840×2160像素超高清信号与 2 路1920×1080像素全高清信号。 8.9.内置硬盘≥200G，支持硬盘存储容量扩展。 8.10.照明LED灯泡的使用寿命≥60000小时。 8.11.光源色温：5000K-7000K。 8.12.光源的输出总光通量为1500lm，最大中心照度≥3200000 lx。 8.13.光纤插口≥3种，光纤拔出情况下自动关闭光源输出。 8.14.医用显示器≥32寸，背光亮度≥1000cd/m²，具备DP、HDMI、SDI接口。 8.15.配置至少包括0°、30°、 70°3条鼻窦镜，镜管直径≤φ4mm，工作长度≥175m，视场角≥80°。 8.16.支持远程故障诊断功能。 8.17.设备使用寿命10年。 |
| 10 |  | - 9.影像尿动力分析仪 - 9.1.用于尿流率、同步尿动力影像、膀胱压、尿道压、直肠肛肠压力和直肠外括约肌肌电的测定以及对患者下尿路功能进行评估、治疗。可配套其它具有医疗器械注册证的产品满足设备参数需求。 9.2.尿动力分析： 9.2.1.具备开机自检及错误提示功能。 9.2.2.设备显示器≥27英寸。 9.2.3.具有男性、女性、小儿尿动力检查系统。可同步检测符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，包含膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度等。 9.2.4.具备尿动力自动分析功能。 9.2.5.系统具有校准功能。可调零及标定。 9.2.6.可一次完成所有检测，数据和曲线实时呈现。 9.2.7.肌电图检测功能。 9.2.8.参数指标 9.2.8.1 尿流率测定范围：0～100ml/s。 9.2.8.2 总尿量测定范围：0～1000ml。 9.2.8.3 排尿时间测定范围：0s～200s。 9.2.8.4.灌注率：1～100mL/min。 9.2.8.5.灌注量：0～1000mL。 9.2.8.6.压力测定范围：-50cm H₂O～+200cmH₂O。 9.2.8.7.牵引速度：0～6mm/s； 9.2.8.8.牵引长度：0～340mm，到达顶端自动停止； 9.2.8.9.调节范围：1mm/s； 9.2.8.10.回位速度：3mm/s。 9.2.9.可建立病人病历并进行病历管理。自动生成报告并打印。 9.3.生物刺激反馈 9.3.1.用于产后盆底功能康复治疗，治疗轻度、中度压力性尿失禁、以压力性尿失禁为主的混合性尿失禁。 - 9.3.2.电刺激通道≥6个，触控屏≥2个。 - 9.3.3.低频刺激强度：0-100mA，最小可调节步长≤0.5mA。 - 9.3.4.低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调，最小可调节步长≤1Hz。 - 9.3.5.输出脉冲宽度：≥2000μs同时最小可调节步长≤50μs调节。 - 9.3.6.电刺激基础输出波形≥8种，包含方波、正弦波、三角波、交互三角波、指数波等。 - 9.3.7.压力模块测量范围0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。 - 9.3.8.盆底评估模式≥5种，包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估等。 - 9.3.9.系统可根据评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 - 9.3.10.具有循环电刺激、脉管平滑肌电刺激模式。 - 9.3.11.可根据勾选不同专科病历模块进行评估报告的自定义排版，包含盆底肌肌电图、腹肌肌电图、盆底肌分型、专科病历模块等。 - 9.3.12.输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形正弦波、方波的基础上可用三角波、指数波等调制≥36种波形。 - 9.3.13.支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案。 9.3.14.配置：包含尿动力分析仪、生物刺激反馈仪、工作站、打印机。 |
| 11 |  | 10.弱激光治疗仪 10.1.激光波长：连续激光， 630nm-820nm。 10.2.双探头输出，双端带激光聚光罩。 10.3.激光探头360度可调。 10.4.单端激光额定功率≥300mW。 10.5.激光输出功率步进可调，功率可显示。 10.6.激光输出不稳定度：≤10%。 10.7.治疗时间范围：0-99分钟。 10.8.设定治疗时间终了有提示功能。 10.9.配置移动专用台车、防护镜≥2副/台。 10.10.激光使用年限：≥8年。 |
| 12 |  | 11.床旁婴儿护理车（定制） 11.1.车身尺寸：76×57×88±1cm。 11.2.车身ABS材料，整体为白色，上下车身边缘配适宜金色色带，车身印制医院logo名称。 11.3.推车周围上下安装两条防撞条。 11.4.抽屉尺寸：56×30×17±1cm。缓冲阻尼不锈钢材质拉轨，嵌入式拉手。 11.5.车身两侧置物盒内部尺寸：18×8×13±1cm。中间置物盒尺寸：8×7×7±1cm。 11.6.配置2个医疗专用垃圾桶。 11.7.皮革夹心海绵垫，厚度≥3cm。 11.8.医用静音万向轮≥3英寸，带刹车功能。 |
| 13 |  | 12.婴儿车 12.1.尺寸：825×530×910±2mm。 12.2.安全载重≥10KG。 12.3.婴儿睡盆采用全透明ABS材料。 12.4.睡盆可在0-12°之间进行角度调节。 12.5.采用电泳、粉末双重喷涂。 12.6.床体下方安装有杂物架。 12.7.配置海绵芯床垫、蚊帐。 12.8.脚轮直径≥100mm，四只脚轮均带有独立刹车。 |
| 14 |  | 13.转运床 13.1.背部床面板部分可折起角度0～90°±2°。 13.3.护栏为PP材质一体成型。护栏为旋转式翻转护栏。可翻转三个不同方向。护栏翻转到最高锁住可做防护用。护栏可90度翻转与床面平行后自锁。护栏也可翻转180度降于床面板下。 13.4.采用中控脚轮和中间导向轮。 13.5.摇杆具备自润滑功能，有双向到位自保护设计。 13.6.床体配备氧气瓶架及锁紧开关。 13.7.具有导向、背部倾斜、升降之功能。 13.8.车架的四个角须分布盐水架孔位。 13.9.底盘罩壳可做置物架使用，承重≥10KG。 |
| 15 | ★ | 商务条款要求： 1.售后服务要求 1.1.设备须为到货之日前9个月内生产的产品。设备验收合格后质保≥3年，质保期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应5年。 1.2.免费培训操作人员。 1.3.维修响应时间2小时，24小时到位。 1.4.需要时全权负责设备与采购人的His、Lis、Pacs等网络对接事宜,并承担一切相关费用； 1.5.设备配置的打印机，必须与下列耗材相适配：黑白：388A；280A；2612A；192A。彩色：HP CE410系列；HP CF511系列；HP 950系列；HP 46系列。 2.包装及其他要求 2.1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。 2.2.防雨、防潮、各种符号、标识清楚。 2.3.必须为原装、全新产品，渠道合法。 3.安装及验收要求 3.1.到货期：合同签订即日起30个日历日内。 3.2.到货地点：采购人指定地点。 3.3.拆装标准：符合国家有关安全技术标准。 3.4.验收标准及费用：（1）符合采购人与成交供应商签订的经济合同（2）符合招标文件的技术要求、商务要求（3）符合产品原样本技术数据（4）符合国家有关技术规范和标准。所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。 4.付款方式及结算要求 4.1.付款方式：分期付款：验收合格入库后支付合同总金额的95%，入库满一年后，无息支付剩余的5%。 4.2.支付方式：银行转帐。 4.3.结算要求：中标供应商必须在验收合格后，一次性开具符合税法规定的合同全款增值税发票。 |