## 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

采购内容和要求： 本次采购设备为高流量湿化治疗仪1台、空气波压力治疗仪4台、超声清创机1台、红光治疗仪1台、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备1套、显微镜+成像系统1套、全自动微生物质谱检测系统1套以及术中平板X线成像系统1套。本次采购内容为1个标段 。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4283000

采购包最高限价（元）: 3743000

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 最高限价（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高流量湿化治疗仪 | 1 | 60000 | 60000 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 空气波压力治疗仪 | 4 | 48000 | 48000 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 超声清创机 | 1 | 60000 | 60000 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 红光治疗仪 | 1 | 70000 | 70000 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 1000000 | 1000000 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 显微镜+成像系统 | 1 | 45000 | 45000 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 1500000 | 1500000 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 术中平板X线成像系统 | 1 | 1500000 | 960000 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

一、高流量湿化治疗仪

（一）设备配置要求

1.主机具有显示、设置参数功能，飞梭、触摸双操作显示屏，并可界面锁定。

2.具有温度、流量调节档。

3.具有计时、报警等功能。

4.具有湿化罐自动注水功能。

5.具有联网功能。

6.配备10套加热呼吸管路。

7.配有可移动专用台车。

（二）设备技术参数要求

1.≥5英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，可同屏显示温度、流量、氧浓度、工作状态和运行时间等参数

2、流量调节范围2-80L/min，步进1L/min

3、温度调节范围31℃-37℃，步进1℃，≥7档可调

4.内置超声氧浓度传感器，无氧电池消耗

5.氧气浓度监测范围 21%-100%

6.具有界面锁定功能

7.具有计时功能，可设置过滤棉/呼吸管路更换提醒，支持正计时和倒计时模式

8.具有wifi/蓝牙无线扩展功能

9.具备故障报警功能，包括但不限于故障、漏气、堵气、温度过高、水量不足、呼吸管未接入、氧浓度过低/过高、温度无法达到、流量无法达到、工作温度不符、异常断电、管路异常、压力过高/过低等

10.采用一次性耗材，更换患者更换耗材时无需对主机内部进行消毒

11.包括但不限于以下患者连接界面：鼻塞导管、呼吸面罩、T型接头、T型面罩

12.加热呼吸管路采用贴壁式螺旋加热丝，双温度传感

13.湿化水罐容量≥90mL，能自动加水。

二、空气波压力治疗仪

（一）设备配置要求

1.主机：1台。

2.配件：1个上肢八腔气囊、2个下肢八腔气囊

3.导气管：2个一分一导气管、2个一分二导气管

（二）设备主要技术参数要求

1.≥8种气压治疗模式、4种生物波治疗模式，可根据病情自行选择，可同时连接2个12腔套筒，同时作用2个肢体。

2.充气压可调，压力设置范围：5-25kpa，精度±3kpa

3.电疗频率、电疗强度、治疗时间均可调。

4. ≥7英寸彩色液晶显示、中/英文菜单、全触摸屏操作。

5.具备零跳过功能。

6.具有记忆功能

7.实时显示：工作状态、作用部位，组合模式，剩余时间，每腔的设置压力等参数。

8.具有连续加压功能

9.具有超压报警、欠压报警、结束报警等功能。

10.选用TPU材质八腔叠加式充气套筒，每一套筒内附可拆冼内衬。

三、超声清创机（相关耗材：冲洗管路、超声清创刀头招标时列出价格）

（一）设备配置要求

多功能超声清创仪一套

（二）设备主要技术参数要求

1.适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用

2.超声清洗模块参数

2.1 主机输出频率范围：15-35kHz

2.2 超声工作频率：25kHz±1kHz

2.3 有效超声输出功率范围  ≤50W

2.4 超声自动扫频时间 ≤2s

2.5 超声清创刀头振动幅度≥80μm

2.6 超声清创刀头材料：钛合金

2.7 超声清创刀头可拆卸

2.8 具备显示和设置超声输出功率功能，≥3档可调

2.9 具备显示和设置清创液流量功能，≥5档可调

2.10 清创液流量范围40~130mL/min

2.11 最大超声清创液流量≥110ml/min

2.12 手柄输出口处清创液温升≤10℃

2.13 清创液最高温度≤34℃

3 系统参数

3.1 ≥10英寸彩色液晶触摸屏和旋钮操作

3.2 具备显示治疗时间功能

3.3 具备治疗结束时声音提示功能

3.4 定时器工作范围0-99min

3.5 具备脚踏开关启动或停止治疗功能

3.6 超声及高压冲洗管路独立在机器外部，可一次性使用或重复灭菌后使用，杜绝感染。

四、红光治疗仪

（一）设备配置要求

安全性配置：

1、采用台车式一体化机身，底座设计为四轮万向滑轮，并至少保证有两个轮子带有锁止装置。

2、保证每个部位均可任意定位治疗。

3、配置定位距离指示标杆。

4、具有温度过热保护装置，在治疗仪达到设定温度阈值时自动切断电源保证不发生烫伤等意外风险。

（二）设备主要技术参数要求

1.输出窗口光功率密度范围100 mW /cm2---200mW /cm2可调。

2.离照射部位10cm处:150mW/cm2----250mW/cm2，波长：600nm --650nm。

3.治疗头方向可调。

4.具有定时功能。

5.双头功能照射。

五、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

- （一）配置要求

1.设备主机1 台

2.数字化图像处理系统1 套

3.产品配套软件

4.原厂工作站1套

5.金属伪影校正模块

- （二）设备技术参数要求

1、X射线球管技术参数

1.1 X射线束类型：锥形束

1.2 最高管电压：≤100 kVp

1.3 最高管电流：≥10mA

▲1.4焦点：≤0.5mm

1.5 球管阳极靶角≥25°

▲1.6球管热容量≥40kJ

2、探测器技术参数

2.1 探测器类型：平板探测器

2.2 探测器面积：≥155mm ×155mm

2.3 探测器像素尺寸：≤120μm

2.4 灰阶：≥15bit

3、成像性能

▲3.1 空间分辨率：≥2.0 lp/mm

3.2影像获取：所有模式360°扫描

▲3.3 CT扫描成像范围(FOV)：最小视野≤8cm×8cm，最大视野≥17cm×16cm

3.4 完成所有扫描投照影像数据：≥360组（张）

3.5 投照定位方式：坐式定位≥4条激光线

3.6 最小像素尺寸：≤120μm

3.7多视野成像：具备≥4种多成像视野

3.8图像重建时间：≤40s

4.机械装置性能及其他要求

4.1具备一体化患者电动座椅，具备颌托、额托、头枕托。

4.2患者座椅调节方向：具备上下垂直、左右横向、前后六个方位调节

4.3座椅具备一体化双侧扶手

4.4具备电动颌托，并可支持前后，上下调节

4.5整机采用单立柱一体化坐式定位

（三）软件功能要求

1、基本CT图像功能

1.1 3D重建图像及显示；

1.2 标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；

1.3 多平面重建图像；

2、扩展功能要求

2.1全景功能：自动生成全景图

2.2 标准投影侧位影像，同时提供正位侧位的投照影像。

2.3颞颌关节专用诊断切面，可以同时显示双侧关节，层厚可以任意调节。

3、图像处理功能

3.1 2D图像编辑工具：移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息；

3.2 测量工具：距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算；

3.3 具有去除金属伪影功能；

3.4 可在图像上添加文字、箭头等标记；

3.5 下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示;

3.6 种植体模拟，制定种植计划。在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向

3.7 3D图像对比度和亮度调节；

4、数据管理功能

4.1诊断报告：提供截图、报告编辑、打印功能；

4.2 数据导出:可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘；

4.3 患者数据管理：能够增加、编辑、删除患者个人信息；

4.4 负责承担将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；

4.5 图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件；

4.6 没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输，无须额外费用；

5、其他要求：

5.1 5㎡防护屏蔽间，单边长度≥2m。

5.2 防护墙、门、窗：≥3.0mm铅当量，楼板：≥1.7mm铅当量。

5.3 报告工作站桌子1张、椅子2把。

5.4机房铅防护改造交钥匙工程。

5.5 承诺免费提供后期设备移机服务。

六、显微镜+成像系统（相关耗材：灯泡、物镜（10X,40X,100X）招标时列出价格）

（一）设备配置要求

1.显微镜+显微镜成像系统+电脑配置

2.图像原倍成像显示至电脑显示屏

3.必备配件、附件、专用工具

（二）设备技术参数要求

1.生物显微镜

1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

1.2.1载物台高度：≤140mm

1.2.2机械固定载物台:≥210 mm × 150 mm

1.2.3移动范围 : ≥75 mm × 50 mm

1.2.4载物台XY 移动可锁定

1.2.5载物台高度调节 ( 粗调: ≤15 mm )，可以进行张力调节，有粗调限位；

细调焦旋钮最小调节幅度: ≤2.5 μm。

1.3  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（油浸式）。

1.4  内置LED照明,寿命≥60000h。

1.5  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°。

目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。

1.6  具有内旋式4孔物镜转盘。

1.7  物镜：平场消色差物镜10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）。

1.8  具有防霉装置。

1.9  光学元件均为环保无铅玻璃。

2.显微成像系统

2.1有效像素≥2000万。

2.2 芯片尺寸 2/3英寸。

2.3 像元尺寸 ≥3.45μm ×3.45μm 。

2.4 分辨率和帧率

2.4.1分辨率：≥1920 × 1080。

2.4.2帧率：≥55FPS。

2.5具有任意分辨率ROI。

2.6扫描方式：逐行扫描，连续输出。

2.7快门类型：全局快门。

七、全自动微生物质谱检测系统（相关耗材：质谱系统微生物样本预处理试剂盒、质谱系统样本预处理溶液、质谱系统血培养阳性样本预处理试剂盒、微生物质谱鉴定仪用校准品、质谱系统样本处理基质溶液、质谱系统霉菌样本预处理试剂盒。招标时列出价格）

（一）配置要求

1.质谱仪系统主机；

2.计算机工作站1套，（专用电脑1台，Windows10以上操作系统，≥3.0GHzCPU四核处理器，≥16GB，≥1TB硬盘，液晶显示屏≥24英寸，条码扫描器1套，）激光打印机1台；

▲3.靶板可重复使用。提供≥6个靶板和重复样品靶托≥1块

4.配备微生物实验室管理软件；

5.专用不间断稳压电源1个（断电后使用时间≥2小时）；

6.配套高速离心机1台（离心转速≥16000转、≥24孔）；

7.电动微量移液枪3把；

8.超声清洗仪1台；

9.点靶台1个；

10.全自动尿液干化、沉渣分析一体机1套；（相关耗材招标时列出价格）

10.1一台尿液干化学分析仪加一台尿液有型成份分析仪，可连接成全自动尿液分析流水线；

10.2配备操作电脑一台

10.3配备相适配的UPS一台

10.4配备打印机一台

11.低温保存箱1台、

12.医用冷藏箱1台

13.-20℃低温冰箱1台

（二）主要技术参数要求

（A）全自动微生物质谱检测系统设备参数

（1）主要用途：

用于微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

（2）硬件指标

▲1、固态激光器，频率动态连续可调，激光发射次数≥4x108。

2、激光聚焦光斑小，直径在10-200um可调，提高空间分辨率，强度可调，适用于不同的MALDI样品制备检测。

3、直线形飞行管具备温度补偿功能。

4、离子源无需清洗。

5、负离子检测功能：配备负离子检测模块，可进行脂质分析。

▲6、真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速≥300L/S。

7、从真空抽到3×10-6mbar以下，耗时≤50s。

▲8、检测性能:质量范围1-500kDa（线性模式）；分辨率≥3600FWHM；质量准确度内标≤50ppm，外标≤200ppm；鉴定灵敏度：胰岛素（50fmol/uL) 信噪比≥500∶1。

9、过滤器：可过滤99%病原微生物。

10、全自动进样系统：进出靶时间短。同时具备进出样触发装置，可通过手动触发该装置完成进出样操作，无需在软件上操作。

▲11、可拓展核酸质谱检测功能，能进行分子生物学分析。

（3）软件系统

1、具备仪器控制、数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件；

2、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换；

3、自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白指纹图谱。

4、软件具备数据处理与统计、聚类分析和PCA分析等高级图谱分析功能，提供方便快捷的自建库程序支持用户进行自建库。

5、负责与本院LIS/HIS系统实现双向通信，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能。

6、鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果可同时检索对应的质谱鉴定图谱。

（4）数据库

1、具备本地微生物菌种数据库，鉴定菌种≥5000种，丝状真菌数据库≥450种，分枝杆菌数据库≥150种，可定时维护更新；

2、鉴定库中包含高致病菌株及人畜共患病菌株，有炭疽、霍乱、布鲁氏菌等。

3、鉴定库包括少见菌株，如人型副球菌、高卢弧菌、黄色类诺卡氏菌、透明弓形菌、藤黄赤细菌、食物小短杆菌、人藤黄色杆菌等特殊细菌。

4、厂家菌株保藏数量≥1200种，≥8000株，为后续溯源及科研提供支持。

5、数据库负责终身免费升级

（5）相关试剂：

1、提供微生物质谱基质试剂及霉菌快速前处理试剂（提供注册证）。

2、提供同品牌一次性靶板和重复使用靶板。

3、质谱鉴定校准品（提供注册证）。

（B）全自动尿液干化、沉渣分析一体机参数

1.干化学检测参数≥11项，尿有形成分自动识别≥22项；

2.有形成分采用流式图像技术（无需高、低倍镜转换）；干化学采用多波长光电比色法，具备自动淋样装置；

3.测试速度：单模块干化学测速≥240测试/小时；单独有形成分测速≥120测试/小时；

4.样本存储量≥60个且样本可拓展位≥500个；

5.干化学试纸条可抗VC干扰，VC项目灵活选择，试纸条室温保存有效期≥2年；

6.急诊标本优先检测通道；

7.尿液干化学与尿有形成分项目可以单独检测；

8.门控功能：若选择干化学模式，当干化学结果异常时，仪器可自动检测有形成分；

9.加样针有液面感应功能；

10.数据存储量：≥15万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失；

11.扩展功能：所有设备都能连接成全自动尿液分析流水线，数量可扩展；

（C）低温保存箱参数

1.总容积≥500L

2.箱内温度-40～-86℃

（D）医用冷藏箱参数

1.总容积≥620L

2.箱内温度范围2～8℃

- （E）-20℃低温冰箱参数

1.总容积≥300L

2.箱内温度﹣10℃~-25℃可调

3.适合10℃~32℃环境使用。

八、术中平板X线成像系统（相关耗材：如球管、探测器、脚闸、手闸等，招标时列出价格）

（一）配置要求

1.设备配备内置UPS 不间断电源

2.移动式C形臂机架

3.高压发生器

4.平板探测器

5.医用液晶高清触摸显示器

6.操控屏

7.限束器及滤线栅

8.脚踏开关

9.手闸开关

10.X线球管

（二）设备技术参数要求

1.投标产品为制造商近两年上市的最新产品。

2.投标产品为全数字化平板C形臂产品，能满足脊柱、创伤、关节、四肢、疼痛科等术中透视定位要求，适用于高难度复杂骨科手术成像

- 3.移动式平板C形臂机架

3.1水平移动≥200mm

▲3.2垂直升降（电动）≥420mm

▲3.3 C形臂轨道内运动角度≥140°（-50°- +90°）

3.4旋转角度≥±200°

3.5 C圈弧深≥660mm

3.6左右摆角≥±10°

▲3.7开口空间≥780mm

3.8 SID源像距≥1000mm

3.9 C臂最低水平位投照高度≤1100mm

4、高压发生器

▲4.1最大输出功率≥2.5KW

4.2发生器频率≥40kHz

4.3透视最大KV值≥100kV

4.4透视最小KV值≤40kV

4.5数字点片最大mA值≥20mA

4.6最大脉冲透视帧率：1,2,4,8,12pps,连续透视

4.7具有半剂量透视模式、半剂量脉冲透视模式

5、X线球管

▲5.1球管焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.5mm

5.2管套散热率≥10kHU/min

5.3阳极热容量≥70kHU

5.4阳极散热率≥35kHU/min(440W)

5.5阳极靶角≥10º

- 6、平板探测器

6.1平板探测器材料：非晶硅

6.2探测器尺寸≥21cm×21cm

6.3最大像素矩阵≥1.5K×1.5K

▲6.4像素尺寸≤155μm

6.5最大空间分辨率≥3.0 lp/mm

6.6最大灰阶度≥30bit

6.7可变三视野

6.8任意模式下无像素合并

- 7、限束器及滤线栅

7.1具备双叶限束器

7.2具备虹膜限束器

7.3滤线栅栅比≤1/8

7.4滤线栅密度≥80 L/cm

- 8、显示器

▲8.1医用UHD平板触摸显示器≥27英寸

8.2最大分辨率≥3840×2160

8.3显示器灰阶≥10 bit

8.4显示器多轴位万向臂支架≥五轴

- 9、数字图像存储与传输

9.1图像存储≥15万幅

9.2 USB图像导出：可导出为JPEG，DICOM，BMP，MP4等格式

10、操控功能

10.1液晶触摸式操作屏

10.2屏幕尺寸≥10英寸

10.3分辨率≥1280×800

▲10.4控制界面可旋转摆动≥270º

10.5脚踏曝光开关线缆≥10米

10.6中文系统控制界面

10.7 提供Linux工业用软件操作系统

10.8手闸，脚闸曝光控制

10.9支持无线待机转运

11、数字图像处理功能

11.1图像水平、垂直翻转

11.2图像360°旋转

11.3具备患者信息编辑功能

11.4曝光模式≥8种

11.5自动亮度对比度调整

11.6末帧图像优化显示

11.7具备电影放大功能

11.8具备数字笔功能

11.9具备目标位置追踪功能

11.10自动亮度对比度调整

11.11具备去除运动噪点与伪影功能

11.12具备金属修正功能

11.13具备窗口设定功能

11.14具备图像均衡优化功能

11.15具备图像放大≥400%功能

11.16 具备图像游走功能

11.17具备实时图像边缘增强技术

11.18 具备负片技术

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备自合同签订之日起30天内到货，并完成安装、调试、培训、验收；

全自动微生物质谱检测系统设备自合同签订之日起14天内到货，并完成安装、调试、培训、验收；

术中平板X线成像系统设备自合同签订之日起10天内到货，并完成安装、调试、培训、验收；

其余设备自合同签订之日起7天内到货，并完成安装、调试、培训、验收；

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

西安医学院第二附属医院指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 设备按医院指定地点，安装、调试、验收合格后13个月内付合同总额的100%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（一）投标人提供的设备要求：自出厂日期当月起2年内的全新设备。 （二）货物到采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认规格、型号和数量。甲乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。 （三）货物安装、调试并正常运行后，由投标人进行自检，合格后能够正常使用时通知采购方。 （四）采购方确认投标人的自检内容后，进行最终验收，验收合格后，填写验收单作为对货物的最终认可。 （五）投标人向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便采购方日后管理和维护。 （六）若合同设备外箱包装受损、包装箱件数不符、设备有质量或技术问题，投标人应按照采购方要求，采取补足、更换或退货处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 （七）验收依据：合同正文、合同附件、招标文件、投标文件。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：详见各产品技术参数要求

- （一）高流量湿化治疗仪、空气波压力治疗仪、超声清创机、红光治疗仪、全自动微生物质谱检测系统及尿液干化学分析+全自动尿液有形成份分析仪、术中平板X线成像系统提供原厂质保3年；显微镜+成像系统提供原厂质保2年；口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备原厂质保5年。

- （二）保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算。

（三）保修期内年开机率：高流量湿化治疗仪≥95%、空气波压力治疗仪≥95%、超声清创机≥95%、红光治疗仪≥95%、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备≥95%、显微镜+成像系统≥95%、全自动微生物质谱检测系统≥90%、术中平板X线成像系统≥95%（每年按365天计算）

（四）保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算（列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格）；保修期过后只收取配件费用，免服务费。术中平板X线成像系统需提供整机设备技术性保修或全保等维修报价。

（五）维修响应时间及要求：

高流量湿化治疗仪：维修响应时间为2 小时响应，24小时到达现场；

空气波压力治疗仪：维修响应时间为2小时响应，24小时到达现场；

超声清创机：维修响应时间为2小时响应，24小时到达现场；

红光治疗仪：维修响应时间为2小时响应，48小时到达现场；

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备：电话响应无法解决12小时内到达现场。修复时间24小时内解决;如在48小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。场；

显微镜+成像系统：维修响应时间为 0.5 小时响应，2小时到达现场；

全自动微生物质谱检测系统：维修响应时间为 2小时响应，12小时到达现场；修复时间 24 小时内解决;如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

术中平板X线成像系统：维修响应时间为2小时响应，8 小时到达现场。修复时间 72 小时内解决;如在 72 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

如在相应时间内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。发生的全部费用由供应商承担，若需送回生产厂，供应商承担往返费用,若供应商在接到通知后未在相应的时间内派人到场进行维修，则采购人有权自主进行维修，由此产生的费用由供应商承担并赔偿采购人因此造成的损失；定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

（六）投标人对采购方购买的设备至少每半年进行一次免费维护保养，并提供维护保养记录。

（七）投标人负责采购方购买设备的首次计量手续及费用，并提供计量合格标签和计量检定证书。

(八）负责提供设备所需软件终身使用及升级服务（不再额外收取费用）

（九）设备到货安装完成后，投标人需对设备免费提供操作使用、维护保养等培训。其中：

显微镜+成像系统每年免费维护校准仪器，并提供校准报告；

全自动微生物质谱检测系统提供“一对一”技术指导，免费负责售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等。每月仪器维护一次、每半年免费校准一次，并出具校准报告。装机后进行性能验证，并提供完整性能验证报告。

术中平板X线成像系统培训时间不低于一周。

尿液干化学分析+全自动尿液有形成份分析仪，投标人承担仪器与lis系统连接的接口费。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：违约责任:（一） 按《民法典》《政府采购法》等相关规定和本合同的约定执行。

（二）投标人逾期交货，每逾期一天应支付合同总额0.5%的违约金，直至交货为止。逾期交货超过20天，采购方有权终止合同。

（三）未按合同要求提供货物或质量不能满足要求，投标人必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方有权终止合同。;

解决争议的方法:本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的提交采购方所在地人民法院起诉。

### 3.5其他要求

无