采购包1采购需求：

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （套） | 单价限价（万元） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 92.00 | 已通过进口产品论证，允许采购进口产品 | 核心产品 |

二、技术参数

（一）仪器硬件系统

1．仪器整体具有八极杆碰撞反应池和四极杆质量分析器的结构。

2进样系统:

2.1 雾化器：同心雾化器

2.2 雾室：低记忆效应，旋流雾室，原厂电子制冷,最低控温温度: ≤-10℃。

2.3 蠕动泵：四通道蠕动泵，泵速1～150rpm，并连续可调。

2.4排废系统废液采用重力排出

▲2.5 炬管：一体式炬管,采样深度2.0～12.0mm可调。

2.6 气路控制：配备≥6个高精度气体质量流量计（MFC），流量连续可调。

3 ICP 等离子系统

3.1 离子源：固态射频发生器，射频频率≤27.50MHz，功率范围800～1600W可调。

3.2 二次放电消除：采用物理接地消除电势

3.3 氩气气体消耗：等离子体稳定运行时，正常工作模式氩气总流量≤11.5L/min, 在Eco模式下等离子气流量≤5.5L/min。

3.4 气体纯度要求：使用99.95%纯度氩气的点火成功率达到100%，99.99%普通纯氩可稳定运行。

4 接口

4.1 接口组成：双锥设计，采样锥和截取锥均采用一体式结构。

4.2 采样锥：具有可提供镍、铂材质的采样锥能力，接口兼顾灵敏度和耐盐两方面，锥孔孔径≥1.1mm。

4.3 截取锥：铜、镍、铂三种材质类型的截取锥，锥孔孔径≤0.4mm 。

5离子透镜系统

▲5.1 提取透镜：具有≥3个提取透镜。

5.2离子传输系统：具有离轴二次离子偏转传输系统。

5.3 聚焦透镜：离子进入四极杆质量分析器前，具有多级离子透镜系统。

6 碰撞反应池

6.1碰撞反应池：八极杆碰撞反应池

7 质量分析器

7.1 预四极杆：具有预四极杆设计。

7.2主四极杆：采用物理双曲面四极杆, 全钼材质

7.3质量数测定范围：优于5～260amu；分辨率：0.3～0.6amu。

7.4 四极杆驱动频率：≥2.5MHz

7.5 检测器：脉冲、模拟双模式电子倍增器，两种模式可以自动切换，线性范围1010。

（二）仪器性能指标

1.仪器检出限：Be≤0.20ppt，In ≤0.02 ppt

2.灵敏度：Be≥ 14，In ≥ 240

3.二价离子比率：Ce++/Ce ≤ 2 %

4.分辨率 ：0.5u～1.0u（5～225amu）

5.质量准确性 ：±0.1u（209Bi）

6.质量稳定性：≤0.05u/24Hr（115In）

7.丰度灵敏度：低质量端≤5×10-7（133Cs），高质量端≤2.5×10-7（133Cs）

8.短期稳定性(RSD): ≤2.2%

9.长期稳定性(RSD): ≤3.5%

10.背景噪声5 amu处＜0.1cps

（三）操作软件

1.具有维护提醒功能。软件界面可以显示耗材的使用时间，可定期提醒实验人员进行仪器耗材的维护和更换。

2.软件具有电子记录和电子签名等功能，支持实验室网络化管理，可以在网络服务器上管理所有分析数据。

3.软件可以完成多元素的半定量和定量的快速分析，支持标准曲线定量法、标准加入法等分析方法。

4.软件系统可以进行瞬间信号分析，当ICP-MS与同品牌液相色谱系统联用时，既可以控制LC，也可以控制ICPMS。

配置清单：

1.电感耦合等离子体质谱仪主机：1套

2.真空泵：1套

3.炬管：1套

4.延长管：1套

5.废液阱：1套

6.耗材包：1套

7.冷却水循环系统：1套

8.操作分析软件：1套

9. 汞元素形态分析方法包：1套

10.砷元素形态分析方法包：1套

11.原厂分子官能团定性定量检测附件：1套

12.原厂标样自动配比系统：1套

13.工作站：1套（内存≥32GB，硬盘≥1T，1个CD-RW，独立显卡，≥23.8吋显示器，以太网RJ-45、USB接口）

采购包2采购需求：

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （套） | 单价限价（万元） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱质谱仪 | 1 | 176.00 | 已通过进口产品论证，允许采购进口产品 | 核心产品 |

二、技术参数

（一）技术指标

1.输液泵流速范围：0.0001～5.000mL/min

2.流速精密度： ≤0.065%

3.最高耐压：≥10000psi

4.真空脱气流路数：≥3路

5.自动进样器:1.5ml样品瓶≥160位

6.进样范围：0.1～50μL

7.最大耐压：≥10000psi

8.溶解效应去除功能：使自动进样器具备自动改善峰型，提高灵敏度功效。

9.柱温箱:室温～80℃

10.控温准确度：±0.5℃

▲11.柱容量：可同时放置≥5根4.6×300mm的色谱柱和≥1套柱切换阀。

12.质谱质量范围m/z：3～2000 u

13.灵敏度：

13.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，浓度1µg/L,1µl进样体积，MRM（609→195），信噪比S/N ≥500000:1（RMS）

13.2 ESI负离子方式：1pg氯霉素，浓度1µg/L,1µl进样体积，MRM（321→152），信噪比≥450000:1 (RMS) 正离子方式：1pg 利血平， m/z 609→195 0.005µg/L 1µL 5fg进样量，IDL 值≤0.90fg。

14.重复性：氯霉素，50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2%

15.质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4u。

16.质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤0.2u。

17.定量重复性：分别进样4个硝基呋喃代谢物，进样量1pg，每种连续重复检测6次，RSD≤2% 。

18.质谱扫描速度: ≥28000 u/sec

19.正负离子切换速度：≤6ms

20.质谱MRM最小驻留时间：≤1m sec

21.质量稳定性: ≤0.1amu /24hr

▲22.MRM采集速度：≥555MRM/s

23.离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，具有真空锁定装置。

24.质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆。

25.四极杆设计：带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，具备扫描或选择离子监测SIM功能。

26.碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速。

27.四极杆设计：前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。

28.高灵敏度检测器：电子倍增器，动态范围：≥8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计。

29.检测器：光电倍增器或电子倍增器。

（二）配置清单：

1.输液泵：2套

2.脱气机：1套

3.原厂流动相控温系统：1套

4.流动相抑菌装置：1套

5.自动进样器（含溶解效应去除功能模块）：1套

6.柱温箱：1套

7.液质主机：1台

8.工作站：1套（内存≥32GB，硬盘≥1T，1个CD-RW，独立显卡，≥23.8吋显示器，以太网RJ-45、USB接口）

9.控制分析软件：1套

10.生物毒素数据库（包含≥58种化合物）：1套

11.农兽残数据数据库（包含≥1000种化合物）：1套

12.护理品数据库（包含≥100种化合物）：1套

13.原厂氮气发生器：1套

14.氩气及减压阀：1套

采购包3采购需求：

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （套） | 单价限价（万元） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描式电子显微镜 | 1 | 142.00 | 已通过进口产品论证，允许采购进口产品 | 核心产品 |

二、技术参数

功能：实现无机非、生物农林水利等材料表面无损形貌观察，具备微纳级尺度分析样本能力。

1.技术要求

1.1 电子光学系统

▲1.1.1二次电子分辨率：≤3.0nm (30kV),≤8.0nm(3kV), ≤15nm(1kV)；

1.1.2背散射电子分辨率：≤4.0nm(30KV)；

1.1.3普通光学图像放大倍率：不低于1～20倍；

1.1.4电子光学放大倍率：不低于5X～300,000X；

1.1.5电压电流范围：0～30KV(其中束流可达1uA级别)；

1.1.6电子枪：全自动电子枪，预对中灯丝设计，采用无缝自给偏压技术；

1.1.7 电子枪自动功能：具有自动加热、自动对中、自动饱和度调整功能；

1.1.8聚光镜：采用自动可变焦聚光镜，束流变化时，电子束能自动聚焦。

1.1.9光阑：≥四孔物镜光阑；

1.1.10图像电位移：±50µm；

1.2真空系统

1.2.1 高真空模式：真空度≤10-4Pa；

1.2.2 低真空模式：范围6～650pa（满足最高及最低）

1.2.3采用二级真空系统：机械泵+分子泵（不低于250L/s）。正常换样时间≤3分钟。

1.3 图像采集及导航功能

1.3.1 设备配置CCD光学相机；

1.3.2 CCD光学图片具有放大功能，放大倍率为：1～20倍；

1.3.3 CCD相机采集的图片具有样品导航功能；

1.3.4 可同时得到普通光学照片和二次电子照片。

1.4样品室和样品台

1.4.1 样品仓最大可以放置样品直径：≥150mm；

1.4.2样品交换方式：抽屉式，方便安装样品，且无需氮气保护；

1.4.3样品台：优中心全对中样品台,具有五轴马达驱动功能；

▲1.4.4 样品台行程：行程X：≥100mm,Y：≥50mm, Z：≥60mm；倾斜：优于-20°～+90°范围；旋转360°；

1.4.5 样品室接口具备同时安装能谱仪、EBSD、WDS等附件的能力；

1.4.6具有超规格样品限位功能，实现对探测器和物镜的保护；

1.4.7样品大小（视场范围）≤200mm；

1.5探测器及成像系统

1.5.1二次电子探测器: 可形成二次电子像；

1.5.2多分割高灵敏度背散射电子探测器:可形成成分像、形貌像和阴影像；无需倾斜样品还可以实时显示样品的三维图像，样品移动后三维图像可实时调整；

1.5.3成像模式：可同时得到二次电子像和背散射电子像，两种图像任意比例混合像，多种图像方便进行对比。同时能实现两种图像的画中画功能；

1.5.4 具有≥23英寸LCD控制，最大图像存储像素≥5120×3840；

1.5.5 带有数据采集系统，主流配置满足图像和数据采集；

1.5.6图像测量软件：包括垂直，水平，对角，任意2点间距离，直径，2个圆中心间距离，角度，圆和多角形；

1.5.7 SEM操作软件具有图像和能谱分析结果同时输出至同一报告功能，输出报告会根据图像和谱图类型及大小自动调整布局，且有多种输出模板可选；

1.5.8 具有无人值守的流程化操作功能，可设定多个观察目标后和条件后，设备即可逐个目标完成自动移动和自动拍摄等功能。

1.6 备件

随机提供标准附件及工具和消耗品1套（包括预对中备用钨灯丝≥24支、导电胶带≥2卷、样品托、栅极帽、机械泵油等）。

1.7 X射线能谱仪：

1.7.1 具有一体化能谱仪设计；

1.7.2 在CCD拍摄光学图片和拍摄扫描电镜照片的同时可以实时显示能谱分析谱图，特定元素可以在主界面警示显示；

1.7.3 能量分辨率：≤129eV；

1.7.4 元素分析范围：Be4～U92；

1.7.5 采用SDD电制冷技术，无需液氮，面积≥60mm2；

1.7.6 内置漂移矫正功能，长时间分析过程中能实时进行矫正，防止分析区域漂移；

1.7.7 可以实现元素的点、线、面等分析功能，也可以实现任意不规则区域的分析；

1.7.8 具有信号深度显示功能（或者蒙特卡洛模拟），能显示不同元素不同加速电压下特征X射线信号深度，方便进行高空间分辨率的能谱分析；

1.7.9 带有实时面分布分析功能，移动样品面分布能实时刷新；

1.7.10 带有回放功能，采集元素面分布时方便提取每一帧的面分布，查证样品元素分布的变化，有利于对电子束敏感材料和原位实验进行能谱分析。

1.8工作站

1.8.1配置不低于：≥1TB硬盘，≥32GB内存，DVD刻录光驱，中英文操作系统；

1.8.2显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080；

1.8.3控制方式：轨迹球，多功能旋钮版，鼠标，键盘；

1.9非接触报警装置：

无需被动观察，主动防御，设备仓门设有物理防撞结构，与工作站配套使用。

1.10离子溅射仪：

1.10.1 喷镀材料：Pt；

1.10.2 样品台：直径≥58mm；

1.10.3 带有机械泵真空系统。

1.11 自动稳压电源

1.11.1 输入电压：200～240V；

1.11.2 输出电压：220V、110V；

1.12 实验台

1.12.1尺寸：≥120（L）*60（W）*75cm（H）；

1.12.2 材质：防静电台面。

1.13 样品存储柜

1.13.1 容量：≥100L；

1.13.2 除湿范围：25%～70%RH；

1.13.3 带有LED温湿度显示功能。

2.配置清单：

2.1钨灯丝扫描电镜基本单元1套

2.2 二次电子探测器

2.3 背散射电子探测器

2.4 控制系统及数据采集系统

2.5自动稳压电源:1套

2.6电制冷能谱仪:1套

2.7扫描电镜备品备件及标准工具：1套

2.8 离子溅射仪：1套

2.9 实验台1套

2.10 样品及耗材存储柜1个

采购包4采购需求：

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （套） | 单价限价（万元） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱总有机联用分析仪 | 1 | 176.00 | 已通过进口产品论证，允许采购进口产品 | 核心产品 |

二、技术参数

1.送液单元(洗脱液用)

1.1送液方式采用并联双柱塞方式

1.2柱塞容量：10μL

1.3流量设定范围：0.0001～10.0000mL/min

1.4流量准确度：≤0.06%RSD

2.送液泵(酸性溶液用)

2.1送液方式采用串联双柱塞方式

2.2流量设定范围：0.001～10.00mL/min

2.3流量准确度：≤0.06%RSD

3.脱气装置

3.1脱气溶液数量：≥3种溶液

3.2内部容量：≤400μL

4.自动进样器

4.1进样方式采用循环进样及进样量可变式

4.2溶解效应去除功能：使自动进样器具备自动改善峰型，提高灵敏度功效。

5.柱温箱

5.1温度调节方式：采用强制空气循环方式

5.2温度控制范围：(室温以下10℃)～85℃

5.3冷却方式：采用电子冷却式

▲5.4柱温箱容量：可同时放置≥5根4.6×300mm的色谱柱和≥1套柱切换阀。

6. 系统控制器

6.1连接单元数量：≥8个单元

6.2可以安装模拟板、读取模拟数据

6.3液相色谱总有机联用分析仪整套系统为同一品牌，整套控制。

7.分析软件

7.1可以进行GPC分析

7.2可以通过波形处理参数、波形处理时间程序、手动波形处理程序进行波形处理

7.3色谱沿时间轴方向平行移动，并可以根据移动后的校正时间重新计算分子量分布及显示分子量分布曲线

7.4通过选择报告项目(色谱、校正曲线、GPC图谱、GPC覆盖、GPC计算结果等)。

8.紫外检测器

8.1光源为D2灯及钨灯

8.2波长范围：190nm～800nm

8.3波长准确度：≤1nm

8.4流通池耐压：≥12MPa

9.荧光检测器

9.1光源：氙气灯

9.2波长范围：200～750nm

9.3水拉曼光谱的信噪比：≥2000

9.4同时测量：≥4个波长

10.有机碳检测器

10.1检测方式采用非色散红外气体分析仪(NDIR方式)

10.2检测信号可以进行模拟输出

10.3 UV氧化部可以氧化：10mgC/L～100μL的样品

▲10.4 无机碳除去部可以除去 Na2C03浓度≥100mg/L

（二）配置要求：

1.溶液输送单元：2套

2.工具套件：1套

3.溶剂托盘：1 套

4.流动相瓶（1000ml，5个）：1套

5.脱气单元：1套

6.自动进样器 （含溶解效应去除功能模块）：1套

7.样品瓶架：2个

8.恒温箱：1套

9.紫外可见光检测器：1套

10.荧光检测器：1套

11.TOC检测器部分：1套

12.系统控制器：1 套

13.模数转换板：1套

14.GPC分析软件：1套

15.工作站：1套（内存≥32GB，硬盘≥1T，1个CD-RW，独立显卡，≥23.8吋显示器，以太网RJ-45、USB接口）