### 采购需求

采购包1：

标的名称：水环境治理材料形貌原位测试分析仪采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.电源:220V/50Hz |
|  |  | 2.运行环境温度:17-28℃ |
|  |  | 3.运行环境:相对湿度＜80% |
|  |  | 4.仪器运行的持久性:可连续运行 |
|  |  | 5.技术规格，电子枪：钨灯丝阴极； |
|  | ▲ | 5.1分辨率:二次电子图像：≤3.0nm@30KV，≤8.0nm@3KV； |
|  | ▲ | 5.2加速电压：≤200V-30KV，连续可调，步进精度≤10V； |
|  | ★ | 5.3放大倍数：≤4倍-100万倍，连续可调，步进倍率≤1倍； |
|  |  | 5.4电子光学软件：可模拟和进行束斑优化，包括直接和连续控制电子束束斑和束流大小； |
|  | ▲ | 5.5电子束追踪系统：确保操作者设定的束流值与真实作用在样品上的束流相一致，能谱仪（EDS）分析可以在相同条件下进行重复实验或表征，电子背散射衍射（EBSD）可根据测试所需通过软件设置固定的测试束斑直径；二次电子和背散射电子成像系统：自动调节亮度、对比度、对焦及消像散；工作模式：分辨率模式、景深模式、视野模式及大视野模式，通过切换直接进行检测，无需对参数进设置； |
|  | ★ | 5.6光阑连续可调：电磁光阑通过软件进行调整，无需手动操作； |
|  |  | 5.7光电联用软件：可与光学显微镜、激光共聚焦等进行联用； |
|  | ★ | 5.8配备3D防碰撞模块：防碰撞模型软件虚拟出样品室内部，直观的显示样品室内的所有硬件的几何关系，样品台的大小和位置，以及样品和安装的其它附件，防碰撞模型软件可以通过预测成像或分析过程中的移动和相互作用。 |
|  | ★ | 6.样品室。 样品台移动范围（计算机控制五轴马达驱动样品台优中心，保证样品台旋转或倾斜后视野不变）： X≥80mm，Y≥60mm，Z≥50mm T≥-80°到+80°连续可调 R≥360°连续旋转；样品台承重:≥1Kg；大于或等于12个探测器/附件接口。 |
|  | ▲ | 7.检测器。样品室内E-T式二次电子探测器；样品室内手动可伸缩-背散射电子探测器；样品室红外CCD相机；皮安计，以及触碰报警功能。 |
|  |  | 8．真空系统：涡轮分子泵及机械泵。 |
|  | ▲ | 9.样品室真空。高真空模式下≤9×10-3Pa；固定真空模式：≤30±10Pa；更换样品抽真空时间:≤4min。 |
|  |  | 10．扫描系统及图像采集系统。 |
|  | ▲ | 10.1驻留时间：20ns–10ms，阶段或连续可调；扫描模式：全帧，选定区域，线或点扫描；图像移动，旋转和倾斜补偿； |
|  | ▲ | 10.2最大像素：16K×16K；能够同时支持多达8个实时信号通道；实时伪彩图像和多通道信号混合；多种图像格式：至少包含TIFF，PNG，BMP，JPEG，GIF；动态范围：8或16bit。 |
|  |  | 11.自动功能：电子枪启动控制，电子枪和镜筒对中，对比度和亮度，自动聚焦，电子束实时追踪等。 |
|  |  | 12.软件。自定义界面布局；多用户管理软件管理；单幅，双幅实时图像显示；多通道实时伪彩图像；测量软件，公差测量软件；图像处理；远程控制。 |
|  | ▲ | 13.电镜软件语言：中文及英文等；数据处理系统：性能不低于CPU4核，主频3.6GHZ，内存16GB，同时配有500GB固态硬盘+2TB机械硬盘 显卡2GB GDDR5 PCI-E x16，Windows 10 Pro 64-bit操作系统，32”QHD显示器；基于Windows操作系统的用户界面，键盘、光电鼠标及轨迹球进行操作。 |
|  |  | 14.电制冷能谱仪。Mn K能量分辨率优于129eV，F K能量分辨率优于67eV，C K能量分辨率优于56eV。 |
|  | ▲ | 15.晶体面积≥45m㎡，活区面积≥30m㎡。 |
|  |  | 16.超轻元素窗口,元素探测范围B(5)~Am(95) |
|  | ▲ | 17.探测器管径≤16.8mm，最大化立体角，最优化信号量。 |
|  |  | 19.针对极低死时间设计的混合脉冲处理器，最大输入计数高于1500,000cps，最大输出计数率600,000cps。 |
|  |  | 21.完全由软件自动控制的硬件校准 |
|  |  | 22.用于谱图采集和定性分析的软件，带有最完备的原子数据库（包含K、L、M、N线系） |
|  |  | 23.用于无标样定量谱图分析的自动软件工具。1-30KV加速电压下超过2200条线数据库，实现全电压段精确定量。采集图像软件，以及用于外部扫描系统的驱动；点、区域分析软件，支持采集完成后在采集区域内调节分析区域；超快速线扫描软件；元素面分布，存储每像素点原始谱图，支持采集完成后重构点、区域、线扫描、面分布数据； |
|  |  | 24.支持元素面分布时实时重叠峰剥离；可编辑的报告模板。 |