| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 经颅重复磁刺激仪（1台），单价限价：400000.00元/台 1.用途：用于人体中枢神经和外周神经的刺激、神经电生理检测、评定，神经科、精神科及康复科疾病引起的缺血性脑血管病、神经性疼痛、失眠、神经衰弱、认知障碍、脑损伤性疾病、盆底刺激治疗的辅助治疗。 |
| 2 |  | 2.主要技术参数要求 2.1.主机（刺激发生器） 2.1.1. 输出最大脉冲频率≥50Hz，连续可调；刺激频率调节：≤1Hz，步长为0.1Hz，≥1Hz，步长为1Hz； 2.1.2.脉冲上升时间：40～120μs； 2.1.3.脉冲宽度：100～200μs； ▲2.1.4.最大磁场感应强度≥6T； 2.1.5.磁感应强度最大变化率：10～50KT/s； 2.1.6.具备智能液态冷却系统； ▲2.1.7.支持“双拍”成对刺激。一套主机可完成中枢及盆底刺激。 2.1.8.设备使用期≥8年。 |
| 3 |  | 2.2. 数据管理系统 2.2.1.支持刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式、爆发刺激模式等； 2.2.2.具备数据库管理功能，包含处方管理，治疗记录管理等； 2.2.3.可设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数； 2.2.4.治疗界面提供大脑解剖定位图及盆底解剖定位图辅助定位功能； 2.2.5.内置多种治疗方案，包括尿失禁、大便失禁、慢性前列腺炎等 2.2.6.自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。 |
| 4 |  | 2.3.运动诱发电位监测模块 2.3.1.通道数≥2个； 2.3.2.采样率≥20KHz/通道； 2.3.3.支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能； 2.3.4.可进行盆底运动诱发电位检查，检测盆底神经传导通路的完整性及传导速度。 |
| 5 |  | 2.4.刺激线圈 2.4.1.插拔式，能实现双面刺激； 2.4.2.能快速检测运动阈值； 2.4.3.具备脉冲计数功能； 2.4.4.具备刺激线圈表面温度超限保护功能，当温度超限时会自动停机并报警。 |
| 6 |  | 2.5.推车及支臂 2.5.1.一体式设计医用推车，带万向轮； 2.5.2.线圈固定支臂可360度旋转，高度可调，长度≥1米； 2.5.3.支臂固定于推车左/右两侧； |
| 7 |  | 2.6.盆底磁刺激专用座椅：靠背角度可调，配备安全带。 |
| 8 |  | 3.主要配置 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 刺激发生器（主机）; 1; 套. 2; 刺激线圈（圆形）; 1; 个. 3; 深部刺激线圈（锥形）; 1; 个. 4; 盆底刺激线圈; 1; 个. 5; 主流配置电脑; 1; 台. 6; 医用一体式推车; 1; 台. 7; 刺激线圈支架; 1; 副. 8; 数据管理系统; 1; 套. 9; 智能液态冷却系统; 1; 套. 10; 定位帽; ≥10; 套. 11; 耳塞; ≥10; 对. 12; 盆底磁刺激专用座椅; 1; 把. |
| 9 |  | 4. 商务条款要求 1.售后服务要求： 1.1.设备验收合格后，提供原厂保修服务，保修期限不少于5 年。保修期满后进行维修，仅收取材料成本费，同时保证零配件供应。 1.2.培训操作人员。 1.3.维修响应时间2小时，24小时到位。 1.4.48小时内无法修复，提供备用机。 2.包装及其他要求 2.1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。 2.2．防雨、防潮、各种符号、标识清楚。 2.3.必须为原装、全新产品，渠道合法。 2.4.安装及验收要求 2.4.1.到货期：合同签订即日起15个日历日内。 2.4.2.安装地点：采购人指定地点。 2.4.3.安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。 2.4.4.安装标准：符合国家有关安全技术标准。 |

标的名称：经颅磁刺激仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 经颅磁刺激仪（2台），单价限价：300000.00元/台 1.用途：用于人体中枢神经和外周神经的刺激、神经电生理检测、评定，神经科、精神科及康复科疾病引起的缺血性脑血管病、神经性疼痛、失眠、神经衰弱、认知障碍、脑损伤性疾病的辅助治疗。 |
| 2 |  | 2.主要技术参数要求 2.1.主机（刺激发生器） 2.1.1.输出最大脉冲频率≥50Hz，连续可调；刺激频率调节：≤1Hz，步长为0.1Hz，≥1Hz，步长为1Hz； 2.1.2.脉冲上升时间：40～120μs； 2.1.3.脉冲宽度：100～200μs； ▲2.1.4.最大磁场感应强度≥6T； 2.1.5.磁感应强度最大变化率：10～50KT/s； ▲2.1.6.具备智能液态冷却系统； 2.1.7.设备使用期≥8年。 |
| 3 |  | 2.2.数据管理系统 ▲2.2.1.支持刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式、爆发刺激模式等； 2.2.2.具备数据库管理功能，包含处方管理，治疗记录管理等； 2.2.3.可设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数； 2.2.4.治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位功样能； 2.2.5.自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。 |
| 4 |  | 2.3.运动诱发电位监测模块 2.3.1.通道数≥2个； 2.3.2.采样率≥20KHz/通道； 2.3.3.支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。 |
| 5 |  | 2.4.刺激线圈 2.4.1.插拔式，能实现双面刺激； 2.4.2.能快速检测运动阈值； 2.4.3.具备脉冲计数功能； ▲2.4.4.具备刺激线圈表面温度超限保护功能，当温度超限时会自动停机并报警。 |
| 6 |  | 2.5.推车及支臂 2.5.1.一体式设计医用推车，带万向轮； 2.5.2.线圈固定支臂可360度旋转，高度可调，长度≥1米； 2.5.3.支臂可固定于推车左/右两侧。 |
| 7 |  | 3.主要配置 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 刺激发生器（主机）; 1; 套. 2; 刺激线圈（圆形）; 1; 个. 3; 刺激线圈（8字形）; 1; 个. 4; 主流配置电脑; 1; 台. 5; 医用一体式推车; 1; 台. 6; 刺激线圈支架; 1; 副. 7; 数据管理系统; 1; 套. 8; 智能液态冷却系统; 1; 套. 9; 定位帽; ≥10; 套. 10; 耳塞; ≥10; 对. |
| 8 |  | 4. 商务条款要求 1.售后服务要求： 1.1.设备验收合格后，提供原厂保修服务，保修期限不少于5 年。保修期满后进行维修，仅收取材料成本费，同时保证零配件供应。 1.2.培训操作人员。 1.3.维修响应时间2小时，24小时到位。 1.4.48小时内无法修复，提供备用机。 2.包装及其他要求 2.1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。 2.2．防雨、防潮、各种符号、标识清楚。 2.3.必须为原装、全新产品，渠道合法。 2.4.安装及验收要求 2.4.1.到货期：合同签订即日起15个日历日内。 2.4.2.安装地点：采购人指定地点。 2.4.3.安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。 2.4.4.安装标准：符合国家有关安全技术标准。 |