采购需求

一、项目概况

- 本项目采购的能谱分析检测设备主要用于文物材料表面微区元素种类与含量分析，通过检测电子束轰击样品产生的特征X射线，实现元素定性与定量分析，为文物材质溯源、工艺研究及病害分析提供关键数据支撑。

- 该设备需支持与现有电镜及EBSD系统兼容、适配，可实现一体化联用与多技术协同分析，全面满足当前工作场景下的各项核心需求；同时在分辨率、分析速度、运行稳定性等关键指标上，能够适配现阶段及未来一段时期内文物保护实验研究、科研项目与检测分析工作。项目资金计划全部用于该设备的采购、运输、安装调试、配套集成及技术培训。

- 本项目核心产品为文物保护分析专用仪器（能谱分析检测设备）。

- 二、具体功能技术参数表

| - 序号 | - 功能 - 名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1▲ | - 探测器 | - （1）采用科研级SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥65mm²； - （2）采用高分子超薄窗技术，提升轻元素探测效率； - （3）探测器可通过软件自动伸缩控制。 |
| - 2 | - 真空与运行系统 | - （1）真空系统与现有电镜FEI QUANT 650工作模式匹配，运行稳定可靠； - （2）可独立实现真空控制，不依赖扫描电镜抽放真空，保证检测效率与安全性。 |
| - 3▲ | - 能量 - 分辨率 | - （1）MnKa不低于129eV（计数率100000–300000cps范围内）； - （2）FKa不低于62eV（计数率30000–50000cps范围内）； - （3）CKa不低于48eV（计数率30000–50000cps范围内）。 |
| - 4 | - 元素分析范围 | - 分析范围覆盖Be4～Cf98，满足文物各类材质全元素分析需求。 |
| - 5▲ | - 实时分析功能 | - （1）具备谱图实时动态刷新功能，可观测样品变化过程中谱图动态演变； - （2）具备元素面分布实时成像功能，样品台移动、变倍时可实时显示电子图像与元素分布图； - （3）样品停止移动后自动进入高清静态采集模式，支持软件控制样品台与放大倍数。 |
| - 6▲ | - 谱图与定量分析 - 功能 | - （1）具备峰位自动校准功能，开机即可稳定使用； - （2）支持实时谱图比对、谱峰自动识别与谱重构； - （3）配备完整KLM谱线数据库，提供20kV/5kV高低压定量分析数据库； - （4）支持用户使用标准样品自建定量数据库，实现精准定量分析。 |
| - 7▲ | - 线扫描与面分布 - 成像 | - （1）线扫描单点数量≥8192点，支持从线扫描数据重建单点谱图； - （2）支持水平/垂直多线连续采集； - （3）电子图像分辨率≥8192×8192像素； - （4）元素面分布图分辨率≥4096×4096像素； - （5）支持元素分布图与电子图像叠加，可从面分布结果重建点、线谱图。 |
| - 8 | - 信号处理与扩展 - 能力 | - （1）采用高性能脉冲信号处理器，数据处理速度快、稳定性强； - （2）支持多探测器扩展，满足未来系统升级需求。 |
| - 9 | - 系统 - 兼容性 | - （1）支持与现有FEIQuant650扫描电镜兼容； - （2）支持与现有电子背散射衍射仪（Oxford Instruments NordlysNano）适配，软件操作界面一体化，可同步、协同分析。 |

- 三、相关要求

- （一）质量要求：中标人所提供设备为全新原厂正品，无改装、翻新、二手。

- （二）验收要求：

- 1、安装调试后须连续72小时无故障稳定运行。

- 2、按招标文件、合同、产品技术标准组织验收，验收不合格须在3日内整改并承担全部费用。

- 3、验收后3日内提供完整技术资料：操作手册、维修手册、软件、合格证、校准证书、安装调试报告等。

- （三）质保与售后要求

- 1、整体免费质保期自验收合格之日起不少于1年（若中标人质保期优于此要求，按其承诺的质保期进行质保），设备在质保期出现质量问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担，采购人有权到中标人生产场地检查产品质量和生产进度。

- 2、质保期内24小时响应、48小时上门服务，免费维修及更换零配件。

- 3、质保期外提供终身技术支持与优惠零配件供应。

- （四）培训要求

- 提供免费操作与维护培训，培训人数不少于2人，确保操作人员独立使用设备。

- （五）运输及安装调试要求

- 1、中标人负责所有产品的运输及安装，确保采购产品安全、完整到达采购人指定地点并按照要求完成安装、调试。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

- 2、运输方式由中标人自行选择，但必须保证按期交货所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由中标人为采购人修复或更新。逾期按合同总额0.5‰/天支付违约金，逾期超过15天采购人有权解除合同。

- 3、涉及的商品包装和快递包装，均应符合国家及行业要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- （六）其他要求

- 1、保证设备及软件无知识产权纠纷。

- 2、不得转包、分包本项目。

- 3、配合采购人完成备案、验收、审计等相关工作。

- 四、商务要求

- （一）交货期：自合同签订之日起90日历天内完成产品供货、安装、调试、培训及验收工作。

- （二）交货地点：陕西省西安市临潼区秦始皇帝陵博物院文物保护部扫描电镜实验室。