| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子式环境耦合应力腐蚀试验机1套 电子式环境耦合应力腐蚀试验机主机： ▲1)试验力：≥50kN； 2)试验力范围：1%~100%F.S； 3)试验力示值相对误差：±0.5%； 4)加载头最快移动速度：10mm/s； ▲5)最低拉伸应变速率：10-7/s； 6)加载头位移测量精度：±0.5%； 7)加载头位移分辨率：≤0.02μm； 8)LVDT变形测量精度：≤0.5%； ▲9)疲劳加载正弦波频率：0.01~1Hz； ▲10)主机加载系统要求无间隙传动、传感器； ▲11)主机框架要求采用四立柱高刚性框架； 12)试验釜系统：溶液介质环境(常温-80℃)系统、盐雾介质环境测量系统、电化学测量联动功能； 13)水循环回路：在线测量、溶液循环 ▲14)试验夹具(须绝缘)：棒材试样夹具、板材试样夹具、疲劳夹具、CT试样夹具； ▲15)同轴度要求≤5%,配套同轴调整装置； 16)釜盖等关键部位需用耐腐蚀的镍基合金制造； 17)变形测量系统：位移、裂纹扩展等数据采集配套COD规和LVDT传感器、需配套工控机和采集卡等； 18)在腐蚀介质中的裂纹扩展测试需采用电位法或者直接测量； ▲19)试验软件需配套：慢拉伸试验软件、蠕变试验软件、疲劳试验软件、水化学测量软件、裂纹扩展试验软件； 20)支持试验中止及掉电后恢复功能； 21)支持采集数据掉电保留； 22)支持30天以上的连续试验； ▲23)支持设备超载保护以及各种设备安全和试验安全保护。 |