**安康市中心医院电子支气管镜等设备采购项目采购更正公告（第一次）**

#### ****一、项目基本情况****

原公告的采购项目编号：AKSH2025-ZGK-038

原公告的采购项目名称：电子支气管镜等设备采购项目

首次公告日期：2025年04月17日

#### ****二、更正信息：****

更正事项：采购文件和采购公告

更正原因：招标文件第四章采购内容作以下更正

更正内容：

原公告的投标文件提交截止时间：2025-05-09 09:00:00，更正为：2025-05-16 09:00:00。

原公告的开标时间：2025-05-09 09:00:00，更正为：2025-05-16 09:00:00。

一、原“投标文件递交截止时间、开标时间：2025年5月9日09:00时”更正为“投标文件递交截止时间：2025年5月16日09:00时；开标时间：2025年5月16日09:00时”。

二、招标文件第四章采购内容作以下更正：

包1：电子支气管内窥镜系统

1.删除“二、电子图像处理器 ：17.气泵：横膈膜式气泵。18.送气压力：≥4档。19.送水方式：加压送水。”

2.删除“七、配置清单：9.配套气泵 1台，10.配套水泵1台”

包2：三维电生理标测系统技术参数

1.现将1.三维电生理标测系统配置及指标参数中原“★1.3.18具有心内超声影像与三维导航整合模块”更正为“★1.3.18具有心内超声影像与三维导航整合功能”

2.现将2.射频消融系统配置及参数指标中原“2.1.7温度感知范围：0-95°C，调节幅度≤1°C。可设置的目标温度范围：0-90°C。”更正为“2.1.7温度感知范围：10-95°C, 调节幅度≤1°C 。可设置的目标温度范围：25-90°C 。”

3.现将2.射频消融系统配置及参数指标中原“2.1.8 阻抗感知范围：0-500Ω”更正为“2.1.8 阻抗感知范围：50-500Ω”。

4.现将2.射频消融系统配置及参数指标中原“2.1.13 消融过程中实时数据以曲线形式Ʊ直观显示，任何时候每个参数都可直接在消融界面上更改”更正为“2.1.13 消融过程中实时数据以曲线形式直观显示，任何时候每个参数都可直接在消融界面上更改”。

5.现将2.射频消融系统配置及参数指标中原“★2.2.2流速精确度：1-100mL/min:-20%至+20%。”更正为“★2.2.2冲洗流速≥80L/min。流速精确度为1mL/min”。

6.现将2.射频消融系统配置及参数指标中原“2.2.4流速调节范围1-100mL/min,单位调节量≤1mL/min”更正为“2.2.4低流速模式：1mL/min-5mL/min；高流速模式：6mL/min-40mL/min。最大可产生压力：≤140psi。”

其他内容不变

更正日期：2025年4月30日

#### ****三、其他补充事项：****无

#### ****四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。****

###### 1.采购人信息

名称：安康市中心医院

地址：陕西省安康市汉滨区金州南路85号

联系方式：19909150521

###### 2.采购代理机构信息

名称：安康尚昊招标代理有限公司

地址：陕西省安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

联系方式：15991480332

###### 3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：15991480332

安康尚昊招标代理有限公司

2025年4月30日