政府采购项目

采购项目编号：SCZE2025-ZB-0791/001

空气净化系统、中心正负压系统维保

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

（一）投标人须知前附表	5

（二）投标人须知	8

一、总则	8

1.采购人、采购代理机构及投标人	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.适用法律	9

二、招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	10

7.投标截止时间的顺延	10

三、投标文件的编制	10

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

9.投标文件组成	11

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	11

11.投标报价	11

12.投标保证金	11

13.投标有效期	12

14.投标文件的制作	13

四、投标文件的递交	13

15.投标文件的密封和标记	13

16.投标截止	13

17.投标文件的接收、修改与撤回	14

五、开标及评标	14

18.开标	14

19.资格审查及组建评标委员会	15

20.投标文件符合性审查与澄清	15

21.投标偏离	16

22.投标无效	16

23.比较与评价	17

24.废标	17

25.保密要求	18

六、确定中标	18

26.中标候选人的确定原则及标准	18

27.确定中标候选人和中标人	18

28.发出中标通知书	18

29.告知招标结果	18

30.签订合同	19

31.履约保证金	19

32.预付款	19

33.招标代理服务费	19

34.政府采购信用担保	20

35.廉洁自律规定	25

36.人员回避	25

37.质疑的提出与接收	25

附件1：投标担保函	27

附件2：履约担保函格式	28

第三章  评标方法和标准	30

第四章  拟签订的合同文本	36

第五章  采购需求及要求	40

第六章  投标文件格式	41

一、资格证明文件	42

第一部分  身份证明文件	43

第二部分  资格证明文件	46

二、商务及技术文件	50

投标函	52

开标一览表	53

投标分项报价表	46

技术偏离表	56

商务条款偏离表	57

中小企业声明函（服务）	59

投标人监狱企业声明函	60

残疾人福利性单位声明函	61

符合评分标准要求的商务文件	62

投标人须知第10条要求的所有技术文件	63

投标方案或技术方案	64

业绩一览表	65

投标人须知前附表要求的其他文件	66

第一章  招标公告

空气净化系统、中心正负压系统维保招标公告

###### 项目概况

空气净化系统、中心正负压系统维保招标项目的潜在投标人应在 （获取文件地点） 获取招标文件，并于2025年5月28日 09时30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：SCZE2025-ZB-0791/001

- 项目名称：空气净化系统、中心正负压系统维保

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：1100000.00元

- 采购需求：

- 合同包1（空气净化系统、中心正负压系统维保）

- 合同包预算金额：1100000.00元

- 合同包最高限价：1100000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修和保养服务 | 空气净化系统、中心正负压系统维保 | 1（项） | 医疗设备维修和保养服务 | 1100000.00 | 1100000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：服务期2年，本次采购预算为一年度维保费用，本次报价金额有效期为两年，合同逐年签订。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4需向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的投标人均无资格参加投标。

- 三、获取招标文件

时间：2025年5月8日 至 2025年5月14日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

地点：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标五部

方式：现场购买

售价：每套500元（人民币），售后不退

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年5月28日 09时30分00秒

地点：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第四会议室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、购买文件时须携带单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖公章）。我公司收款账号如下:账号：103262466813；开户行:中国银行西安南郊支行；户名：陕西省采购招标有限责任公司（注：如需开票时，请将汇款凭证、开票信息、项目名称和编号，若个人转账需将公司授权委托扫描件同时发至邮箱20009180@qq.com）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：合阳县人民医院

地址：陕西省渭南市合阳县城九龙大道与凤凰北路十字西北角

联系方式：0913-5899194

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标五部

联系方式：029-88490543

3、项目联系方式

项目联系人：张怡、马超

电 话：029-88490543

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：合阳县人民医院 地址：陕西省渭南市合阳县城九龙大道与凤凰北路十字西北角 电话：0913-5899194 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标五部 联系人：张怡、马超 电话：029-88490543 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1.投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2.投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）； 3.投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：否 |  |
| 1.7 | 项目所属行业：其他未列明行业 |  |
| 2.2 | 项目预算金额：1100000.00元；最高限价：1100000.00元 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标1包 |  |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币贰万元（¥20000.00元）的投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号：103262466813 联系人：财务部 联系电话：029-85256853 |  |
| 13.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日 |  |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：2份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：2份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档3份（以U盘方式递交，需包括投标文件word文档和投标文件扫描件pdf文档）。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年5月28日09时30分00秒 |  |
| 18.1 | 开标时间：2025年5月28日09时30分00秒 开标地点：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第四会议室 |  |
| 19.2 | 信用查询时间：资格审查时 |  |
| 20.4 | 本项目涉及的政府强制采购产品：/ |  |
| 20.5 | 本项目核心产品：/ |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：合同总价的// 提交履约保证金的时间：签订合同后 /个日历日 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：90% |  |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准（按标段）收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：/ |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为： 投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内） |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：/ |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2   以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3   符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4   若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5   若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票、汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.     投标有效期

13.1    投标有效期为递交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.     投标文件的制作

14.1    投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2    投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3    投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.     投标文件的密封和标记

15.1    密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2    标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.     投标截止

16.1    投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1  投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪13759957407 魏敏18681897602

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1  投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2  质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3  质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4  质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5  质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6  质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除15%（渭南）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |  |
| 2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 |  |
|  |  | （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （3）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （4）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。 |  |
| 7 | 信用信息 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。 |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照资格证明文件附件6-7格式做出说明 |  |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 按照资格证明文件附件6-8格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 |  |
| 10 | 已向采购代理机构获取招标文件 | 需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的供应商均无资格参加投标。 |  |
| 11 | 法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 | （1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。 |  |
| 12 | 特定资格要求 | 符合采购文件规定的特定资格要求。投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；证书复印件并加盖公章。 |  |
| 13 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律法规的情况 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；

2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；

3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 |  |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况 |  |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形 |  |
| 7 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 （弄虚作假、串通投标的情形见附注） |  |
| 8 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 附表三  评审标准

（采用综合评分法时适用）

| 评标要素 |  | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 （小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购的项目不进行价格扣除。） |
| 技术评审 | 维保服务方案评分 | 55 | 1、保养、维护 计划方案（10分） 投标人针对本项目提供的保养、维护计划方案，具有全面性、可行性、针对性，方案明确； 评分标准：内容完整、可实施、且有针对性得10分；内容完整、可实施得7分；方案基本完整得3分；未提供得0分。 2、故障紧急应急预案（15分） ①针对设备可能出现的突发事件问题及重大故障，有具体可行的应急预案措施和解决方案，具有全面性、可行性、针对性，方案明确； 评分标准：内容完整、可实施、且有针对性得10分；内容完整、可实施得7分；方案基本完整得3分；未提供得0分。 ②在省内设有长期稳定的服务机构及常用备件库房证明资料，计5分。 3、服务质量保证体系（10分） ①供应商提供的所有的部件及备品备件均应符合行业标准且能够与原设备配套兼容，具备合法、稳定的备件来源渠道以确保设备维修的及时性和可靠性。具有全面性、可行性、针对性，方案明确； 评分标准：内容完整、可实施、且有针对性得5分；内容完整、可实施得3分；方案基本完整得1分；未提供得0分。 ②根据供应商提供切实可行的质量承诺及保证措施、计划，具有全面性、可行性、针对性，方案明确； 评分标准：内容完整、可实施、且有针对性得5分；内容完整、可实施得3分；方案基本完整得1分；未提供得0分。 4、人员配备方案（6分） 供应商有针对本项目的专业服务团队，团队组织结构合理，人员分工明确、经验丰富；提供一人计1分，本项满分6分。 5、服务承诺（7分） 根据出现故障响应时间、人员到场时间、故障恢复时效及后续服务，开机率保证等内容，具有全面性、可行性、针对性，方案明确； 评分标准：内容完整、可实施、且有针对性得7分；内容完整、可实施得4分；方案基本完整得2分；未提供得0分。 6、增值服务（7分） 根据供应商提供的增值服务内容及采购方的接受程度内容，具有全面性、可行性、针对性，方案明确； 评分标准：内容完整、可实施、且有针对性得7分；内容完整、可实施得4分；方案基本完整得2分；未提供得0分。 |
| 商务评审 | 类似 业绩 | 15 | 2022年1月1日至今，投标人承担过类似项目合同，每提供一份得 5分，最高得 15 分。附合同或协议书，未提供不得分。 |
| 满分 |  |  | 100分 |

说明：

1.同一指标不得重复打分。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：设备安装调试达到使用条件的价格，包括：设备调试、更换配件、运杂费（含保险费）、培训费、安装调试费等其它一切费用。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：维保合同签订后一个月内支付服务全款的90%，服务期满后一个月内支付服务全款的10%。

2、结算方式：银行转账。（对于满足合同约定支付条件的，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户）

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：服务期2年，本次采购预算为一年度维保费用，本次报价金额有效期为两年，合同逐年签订。

2、地点：合阳县人民医院指定地点

3、方式：

五、技术服务

1、对技术服务的要求：投标人具有主要设备厂家颁发维修资质的工程师团队或厂家出具的维修授权书；每半年一次设备校准、性能评价；至少每周一次主动巡回维护保养；仪器报修后2小时上门服务；工程师上门服务必须携带工牌、资格证、授权书；承诺24小时内修复；不论任何原因，设备无法满足现有实验室的工作要求，投标人必须免费提供性能不低于现有设备的备用机。

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方提供7×24小时电话、远程网络、现场等服务方式。乙方在接到甲方电话通知后在1小时内响应；甲方有明确且必要的需求时提供48小时内到达现场服务；对系统软件服务时应不影响原有应用系统的正常运行和效率;

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、履约保证金

1、履约保证金金额：。

2、履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内必须交纳至采购人。

3、履约保证金缴纳形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票、保函（格式见附件2）等非现金形式缴纳。

4、履约保证金收取单位名称：

开户银行：

账号：

联系人：               联系电话：

5、履约保证金退还的方式、时间、条件：*****

6、履约保证金不予退还的情况：****

7、逾期退还履约保证金的违约责任：****

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

十、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

第一部分：维保范围：医疗净化系统维保和医用气体系统正、负压机组的维保及医用气体系统气体终端、管路设备、气体监控系统的维保；医护护理通讯系统的维保。维保范围内设备于2021年至2022年间采购安装，2022年10月开始使用，目前设备运行良好。

一：医疗净化系统维保

医疗净化工程维保包含手术室部，介入中心、静配中心的净化空调系统及配套的电气自控系统、风、水管路系统，自动门，风冷模块机组等系统维保。

（一）净化手术部：所有净化空调机组（循环机组和新风机组）均采用医用卫生型空调机组，设备品牌为南京天加。

- III级手术室OR1、2采用1台医用卫生型空调机组，机组编号：AHU-301,风量为4500m³/h；型号：TCA0712CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回。

- III级手术室OR3、4采用1台医用卫生型空调机组，机组编号：AHU-302,风量为4500m³/h；型号：TCA0712CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回。

- III级手术室OR5、6、10采用1台医用卫生型空调机组，机组编号：AHU-303,风量为6000m³/h；型号：TCA0911CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回。

- III级手术室OR7、8采用1台医用卫生型空调机组，机组编号：AHU-304,风量为4000m³/h；型号：TCA0711CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回。

- III级手术室(正负压切换）OR9采用1台医用卫生型空调机组；机组编号：AHU-304,风量为4000m³/h；型号：TCA0711CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回。（正压时回风处理，负压时全新全排）

- I级手术室OR11采用1台医用卫生型空调机组，机组编号：AHU-305,风量为10000m³/h；型号：TCA1010CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回。

- I级手术室OR12采用1台医用卫生型空调机组；机组编号：AHU-306,风量为11000m³/h；型号：TCA1115CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回。

- 洁净走廊和净化辅助用房采用1台医用卫生型空调机组，机组编号：AHU-307,风量为18500m³/h；型号：TCA1518CHW。上送下回。

- 正负压手术室净化辅助用房采用1台医用卫生型空调机组，机组编号：AHU-311,风量为2000m³/h；0608上送下回。

（10）新风机组采用1台10100m³/h 医用新风空调机组，机组编号：PAU-301。

（二）介入中心：

- 介入中心手术室采用1台医用卫生型空调机组；机组编号：AHU-308,风量为8500m³/h；型号：TCA1112CHW。采用天花板静压送风装置送风；上送下侧回，设备品牌为南京天加。

- 介入中心洁净走廊及辅房采用1台医用卫生型空调机组；；机组编号：AHU-309,风量为9000m³/h；型号：TCA1012CHW。上送下回。设备品牌为南京天加。

（三）静配中心：

静配中心净化区：抗生素药及肿瘤药配制间系统采用1台医用卫生型空调机组；；机组编号：AHU-102,风量为6500m³/h；型号：TCA0814CHW。上送下排，全新全排系统。普通及营养药品配制间系统采用1台医用卫生型空调机组；上送下回。新风机组采用1台5500m³/h 医用新风空调机组，机组编号：PAU-101。设备品牌为南京天加。

设备参数表如下：

| 设备编号 | 机组型号 | 送/新/排风/二次回风 |  | 冷量 | 加湿量 | 电机功率-极数 (送/排) | 机组尺寸 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风量 | 机外压力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³/h | Pa | kW | kg/h | kW | 长*宽*高 (mm) | 台 |  |
| PAU-301 | TAC1116BHS | 10100/ 10100/ -/ - | 500/ - | 153.15, 41.00 | - | 7.50-4/- | 4400*1650*1230 | 1 | 手术室净化机房内 |
| AHU-301 | TAC0712CHW | 4500/ 1600/ -/ - | 600/ - | 27.90 | 15.00(电极) | 4.00-4/- | 3600*1250*830 | 1 |  |
| AHU-302 | TAC0712CHW | 4500/ 1600/ -/ - | 600/ - | 27.90 | 15.00(电极) | 4.00-4/- | 3600*1250*830 | 1 |  |
| AHU-303 | TAC0911CHW | 6000/ 2400/ -/ - | 650/ - | 36.73 | 25.00(电极) | 4.00-4/- | 3800*1150*1030 | 1 |  |
| AHU-304 | TAC0711CHW | 4000/ 1600/ -/ - | 600/ - | 25.46 | 15.00(电极) | 3.00-4/- | 3600*1150*830 | 1 |  |
| AHU-305 | TAC1016CHW | 10000/ 1000/ -/ - | 700/ - | 44.59 | 15.00(电极) | 7.50-4/- | 3800*1650*1130 | 1 |  |
| AHU-306 | TAC1115CHW | 11000/ 1100/ -/ - | 700/ - | 36.18 | 15.00(电极) | 7.50-4/- | 3800*1550*1230 | 1 |  |
| AHU-307 | TBC1518CHW | 18500/ 4500/ -/ - | 700/ - | 122.94 | 45.00(电极) | 15.00-4/- | 4600*1900*1680 | 1 |  |
| AHU-310(正压手术室) | TAC0708CHW | 2500/ 2500/ -/ - | 650/ - | 36.47 | 25.00(电极) | 2.20-4/- | 4200*850*830 | 1 |  |
| AHU-311 | TAC0608CHW | 2000/ 500/ -/ - | 650/ - | 12.08 | 8.00(电极) | 2.20-4/- | 4400*850*730 | 1 |  |
| AHU-102 | TAC0814CHW | 6500/ 1200/ -/ - | 650/ - | 43.37 | 15.00(电极) | 5.50-4/- | 4100*1450*930 | 1 | 静配中心机房内 |
| PAU-101 | TAC0812CCW | 5500/ 5500/ -/ - | 650/ - | 85.93 | 45.00(电极) | 5.50-4/- | 3800*1250*930 | 1 |  |
| AHU-308 | TAC1112CHW | 8500/ 2400/ -/ - | 650/ - | 52.24 | 25.00(电极) | 5.50-4/- | 4500*1250*1230 | 1 | 介入中心机房内 |
| AHU-309 | TAC1012CHW | 7000/ 1400/ -/ - | 650/ - | 43.57 | 15.00(电极) | 5.50-4/- | 3700*1250*1130 | 1 |  |

（四）风冷模块机组

包括了：风冷模块机组维保设备共8台,其中手术部配备4台，CCU/介入中心2台，品牌为特灵风冷热泵模块机型号CXAU1305，每台制冷量为130kw制热量为141kw；静配中心2台江森自控日立风冷热泵模块机型号RHUA020A-D，每台制冷量为63kw制热量为64kw；

净化空调工程过渡季冷热源由风冷热泵机组提供，采用风冷热泵机组供应。夏季、冬季热源由大楼提供。

二、医用气体系统正、负压机组的维保

维保范围包括了：医用压缩机空气机组维保包括了住院部2套压缩空气机组和口腔科2套压缩空气机组的维保。

医用压缩机空气机组维保包括了：住院部压缩空气机组位于门诊楼顶，设备品牌为鞍山力邦。设备参数为：螺杆无油水润滑压缩机ZW-30A，2台；冷干机 3.0m³ 2台；储气罐2m³0.8MP,2个,精密过滤器3.0m³,8个,不锈钢除菌过滤器1.0m³,2个。口腔科压缩空气机组位于门诊楼顶，设备品牌为鞍山力邦。设备参数为：螺杆无油水润滑压缩机ZW-7.5A，2台；冷干机1.0m³ 2台；储气罐1.m³,0.8MP2个;精密过滤器1.0m³,8个,不锈钢除菌过滤器1.0m³,2个。

医用负压机组维保包括了：住院部负一层负压吸引系统两套机组设备和感染楼负压吸引系统两套机组设备。住院部负一层负压机组设备参数：ZF-3*2 套极限真空度3.3mpa，最大气量400m³/h。感染楼负机组设备参数：ZF-0.5*2 套 功率0.81KW极限真空度3.3mpa，最大抽气量45m³/h。

三、医用气体系统气体终端、管路设备、气体监控系统的维保。

医用气体系统气体终端（德制）、管路设备、气体监控系统的维保包括汇流排系统2套、医用气体管路及终端1883套的维护、医用二级减压箱64套的维护，医用气体远程监控系统软件及服务器1套、医用气体远程监控系统流量计33套，气体压力报警器36套的维护。医疗专项内医用117套吊桥、吊塔所在科室的气体管路和气体终端维护，包含：手术部、NICU、分娩中心、ICU、介入中心、CCU、内镜中心、血液净化中心、口腔中心、急诊中心、急诊抢救室6个门诊手术室。

四、医护护理通讯系统的维保。

医护护理通讯系统的维保：住院部15个病区的医护护理通讯系统（品牌为山东亚华）的维保，其中维保设备包括了15套信息交互管理主机YH-997S，751套医护护理通讯系统分机YH-6257，288套医护护理通讯系统门口机YH-6167S，15套IP网络医护主机YH-927，35套医护护理通讯系统无线通讯主机YH-W82，42套医护护理通讯系统移动医护分机YH-WR3，28套医护护理通讯系统走廊显示屏YH-D208SA。

第二部分：维保费用：

1、包括：设备一年的维保技术服务费用。                                                                                                             2、包括：设备一年维保期内手术部、静配中心、介入中心净化机组、医用净化盘管维保所需的初、中、高效过滤器耗材和主气站和感染楼负压机组、主空压机组、口腔科机组所需的水润滤芯、空润滤芯、传动皮带、润滑脂、过滤器、机械密封、轴承、单向阀等耗材。医用气体系统内的气体终端材料费用；医护护理通讯系统内的呼叫对讲手柄材料费用。                                                                                                                     3、包括：维保区域内设备在维保过程中的配件为300元以下的配件的费用。

| 一、合阳县人民医院医疗净化系统维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.介入中心净化系统维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保设备 | 维保服务内容 | 单位 | 安装位置 | 数量 | 维保周期 |
| 1 | 净化空调机组检查维护 | 净化空气处理机组的维护 1.检查净化机组运行参数及状态，风机状态，机组排水，回水温度，出水温度，回水压力，出水压力等并做好数据记录。 2.检查检查机组各初、中效过滤器前后压差是否正常。必要时清洗或更换。 3.检查送风机、排风机传动附件运作情况及风机轴承温度，风机皮带，必要时调整皮带松紧。 | 个 | 介入中心净化机房内 | 2 | 每周一次 |
| 2 | 排风机检查维护 | 中效排风机的维护 1.检查中效排风机是否漏风； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承， 3.检测过滤器，阻力超标及时更换； 4.检查积尘情况及时清理 | 个 | 介入中心吊顶内 | 4 | 每月一次 |
| 3 | 医用净化型风机盘管检查维护 | 医用净化型风机盘管维护 1.检查医用净化型风机盘管； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承。 3.检测翅片、空气过滤网及时清理。超标及时更换； 4.检查盘管积尘情况及时清理 | 台 | 介入中心吊顶内 | 30 | 每月一次 |
| 4 | 普通型风机盘管检查维护 | 普通型风机盘管检查维护 1.检查普通型风机盘管； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承。 3.检查盘管积尘情况及时清理。 | 台 | 介入中心吊顶内 | 29 | 每月一次 |
| 5 | 高效过滤风口检查维护 | 高效送风口的维护 1.检查高效口是否漏风； 2.检测过滤器终阻力是否达到更换要求，阻力超标及时更换； 3.检查积尘情况及时清理 | 个 | 介入中心吊顶内 | 19 | 每月一次 |
| 6 | 电极加湿器检查维护 | 电极加湿器的维护 1.检测电极加湿器内壁，及时清洗水垢，发现故障及时维修更换 2.检测加湿电极，用万用表检测加湿电极电压、电流，检查加湿效率，发现故障及时维修更换 | 台 | 介入中心净化机房内 | 2 | 每月一次 |
| 7 | 风阀、水阀维护检查维护 | 风阀、水阀的维护 1.检查风阀、水阀门开启关闭性能 2.检查风阀、水阀门润性能，及时润换。 3.检查阀体发现阀体故障及时维修或更换 | 项 | 介入中心净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 8 | 风管系统检查维护 | 手术部风管系统的维护 1.检查风管系统状态； 2.用漏风检测仪器检测风管漏风率，发现风管漏风及时维修。 | 项 | 介入中心净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 9 | 空调供回水管道系统检查维护 | 空调供回水管道系统的维护 1.检查供回水管道系统状态 2.检测各连接件，电磁阀等管道设备，发现故障及时维修。 | 项 | 介入中心净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 10 | 净化机组自控柜检查维护 | 净化机组自控柜检查维护 1.检查净化机组自控柜状态，弱电系统管线检查及修复保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。 2.检测PLC自控输入输出信号 3.检测自控柜体中的断路器、漏电保护器、继电器等器件，发现故障及时维修或更换。 | 台 | 介入中心净化机房内 | 2 | 每月一次 |
| 11 | 中央情报面板系统检查维护 | 情报面板系统的维护 1.检查多功能中央控制系统含照明系统、空调控制系统、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统正常工作。 2.检查系统板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固。 3.检查系统中的显示控制元器件及网络进行检查;保证其所有功能都能正常有效运行。 | 套 | 介入中心 | 2 | 每月一次 |
| 12 | 7寸液晶触摸屏净化空调控制面板维护 | 触摸屏净化空调控制面板维护 1.检查空调控制面板是否通讯正常（485总线协议）。 2.检查系统板控制开关灵活，接线端子牢固。 3.检查系统触摸按键灵敏度是否灵敏有效，校准按键位置，保证其所有功能都能正常有效运行。 | 套 | 介入中心 | 1 | 每月一次 |
| 13 | 医用自动门检查维护 | 医用自动门的维护 1.对医用自动门安全光线，防夹人功能做检测。 2.对医用自动门电机驱动扭矩做检测。 3.对脚控感应开关灵敏度做检测 | 套 | 介入中心 | 11 | 每月一次 |
| 14 | 回风、排风口维护 | 风口的维护 1.清水清洗回风、排风口 2.清洗完用消毒剂清洁回风、排风口 3.清洁完成后并记录 | 次 | 介入中心内 | 92 | 每半月一次 |
| 2.静配中心净化系统维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保设备 | 维保服务内容 | 单位 | 安装位置 | 数量 | 维保周期 |
| 1 | 净化空调机组检查维护 | 净化空气处理机组的维护 1.检查净化机组运行参数及状态，风机状态，机组排水，回水温度，出水温度，回水压力，出水压力等并做好数据记录。 2.检查检查机组各初、中效过滤器前后压差是否正常。必要时清洗或更换。 3.检查送风机、排风机传动附件运作情况及风机轴承温度，风机皮带，必要时调整皮带松紧。 | 个 | 静配中心净化机房内 | 2 | 每周一次 |
| 2 | 排风机检查维护 | 中效排风机的维护 1.检查中效排风机是否漏风； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承， 3.检测过滤器，阻力超标及时更换； 4.检查积尘情况及时清理 | 个 | 静配中心吊顶内 | 3 | 每月一次 |
| 3 | 医用净化型风机盘管检查维护 | 医用净化型风机盘管维护 1.检查医用净化型风机盘管； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承。 3.检测翅片、空气过滤网及时清理。超标及时更换； 4.检查盘管积尘情况及时清理 | 台 | 静配中心吊顶内 | 18 | 每月一次 |
| 4 | 普通型风机盘管检查维护 | 普通型风机盘管检查维护 1.检查普通型风机盘管； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承。 3.检查盘管积尘情况及时清理。 | 台 | 静配中心吊顶内 | 4 | 每月一次 |
| 5 | 高效过滤风口检查维护 | 高效送风口的维护 1.检查高效口是否漏风； 2.检测过滤器终阻力是否达到更换要求，阻力超标及时更换； 3.检查积尘情况及时清理 | 个 | 静配中心吊顶内 | 28 | 每月一次 |
| 6 | 电极加湿器检查维护 | 电极加湿器的维护 1.检测电极加湿器内壁，及时清洗水垢，发现故障及时维修更换 2.检测加湿电极，用万用表检测加湿电极电压、电流，检查加湿效率，发现故障及时维修更换 | 台 | 静配中心净化机房内 | 2 | 每月一次 |
| 7 | 风阀、水阀维护检查维护 | 风阀、水阀的维护 1.检查风阀、水阀门开启关闭性能 2.检查风阀、水阀门润性能，及时润换。 3.检查阀体发现阀体故障及时维修或更换 | 项 | 静配中心净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 8 | 风管系统检查维护 | 手术部风管系统的维护 1.检查风管系统状态； 2.用漏风检测仪器检测风管漏风率，发现风管漏风及时维修。 | 项 | 静配中心净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 9 | 空调供回水管道系统检查维护 | 空调供回水管道系统的维护 1.检查供回水管道系统状态 2.检测各连接件，电磁阀等管道设备，发现故障及时维修。 | 项 | 静配中心净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 10 | 净化机组自控柜检查维护 | 净化机组自控柜检查维护 1.检查净化机组自控柜状态，弱电系统管线检查及修复保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。 2.检测PLC自控输入输出信号 3.检测自控柜体中的断路器、漏电保护器、继电器等器件，发现故障及时维修或更换。 | 台 | 静配中心净化机房内 | 2 | 每月一次 |
| 11 | 7寸液晶触摸屏净化空调控制面板维护 | 触摸屏净化空调控制面板维护 1.检查空调控制面板是否通讯正常（485总线协议）。 2.检查系统板控制开关灵活，接线端子牢固。 3.检查系统触摸按键灵敏度是否灵敏有效，校准按键位置，保证其所有功能都能正常有效运行。 | 套 | 静配中心内 | 2 | 每月一次 |
| 12 | 回风、排风口维护 | 风口的维护 1.清水清洗回风、排风口 2.清洗完用消毒剂清洁回风、排风口 3.清洁完成后并记录 | 次 | 静配中心内 | 35 | 每半月一次 |
| 3.手术部净化系统维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保设备 | 维保服务内容 | 单位 | 安装位置 | 数量 | 维保周期 |
| 1 | 净化新风处理机组 | 新风处理机组的维护 1.新风处理机组运行参数及状态，风机状态，机组排水，回水温度，出水温度，回水压力，出水压力等并做好数据记录。 2.检查检查机组各初、中效过滤器前后压差是否正常。必要时清洗或更换。 3.检查送风机、排风机传动附件运作情况及风机轴承温度，风机皮带，必要时调整皮带松紧。 | 台 | 手术部净化机房内 | 1 | 每周一次 |
| 2 | 净化空气处理机组检查维护 | 净化空气处理机组的维护 1.检查净化机组运行参数及状态，风机状态，机组排水，回水温度，出水温度，回水压力，出水压力等并做好数据记录。 2.检查检查机组各初、中效过滤器前后压差是否正常。必要时清洗或更换。 3.检查送风机、排风机传动附件运作情况及风机轴承温度，风机皮带，必要时调整皮带松紧。 | 台 | 手术部净化机房内 | 9 | 每周一次 |
| 3 | 排风机检查维护 | 中效排风机的维护 1.检查中效排风机是否漏风； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承， 3.检测过滤器，阻力超标及时更换； 4.检查积尘情况及时清理 | 个 | 手术部净化机房内 | 15 | 每月一次 |
| 4 | 医用净化型风机盘管检查维护 | 医用净化型风机盘管维护 1.检查医用净化型风机盘管； 2.检查风机电机工况，及时润滑电机轴承。 3.检测翅片、空气过滤网及时清理。超标及时更换； 4.检查盘管积尘情况及时清理 | 台 | 手术部吊顶内 | 6 | 每月一次 |
| 5 | 高效过滤风口检查维护 | 高效送风口的维护 1.检查高效口是否漏风； 2.检测过滤器终阻力是否达到更换要求，阻力超标及时更换； 3.检查积尘情况及时清理 | 个 | 手术部吊顶内 | 39 | 每月一次 |
| 6 | 百级层流天花检查维护 | 层流天花的维护 1.检查层流天花，查看外观是否破损。 2.用测漏仪检测百级，万级高效是否漏风； 3.检测过滤器终阻力是否达到更换要求，阻力超标及时更换；检查积尘情况及时清理 | 台 | 手术部吊顶内 | 2 | 每月一次 |
| 7 | 万级层流天花检查维护 | 层流天花的维护 1.检查层流天花，查看外观是否破损。 2.用测漏仪检测百级，万级高效是否漏风； 3.检测过滤器终阻力是否达到更换要求，阻力超标及时更换；检查积尘情况及时清理 | 台 | 手术部吊顶内 | 10 | 每月一次 |
| 8 | 电极加湿器检查维护 | 电极加湿器的维护 1.检测电极加湿器内壁，及时清洗水垢，发现故障及时维修更换 2.检测加湿电极，用万用表检测加湿电极电压、电流，检查加湿效率，发现故障及时维修更换 | 台 | 手术部净化机房内 | 9 | 每月一次 |
| 9 | 风阀、水阀维护检查维护 | 风阀、水阀的维护 1.检查风阀、水阀门开启关闭性能 2.检查风阀、水阀门润性能，及时润换。 3.检查阀体发现阀体故障及时维修或更换 | 项 | 手术部净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 10 | 风管系统（手术部净化系统） | 手术部风管系统的维护 1.检查风管系统状态； 2.用漏风检测仪器检测风管漏风率，发现风管漏风及时维修。 | 项 | 手术部净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 11 | 空调供回水管道系统 | 空调供回水管道系统的维护 1.检查供回水管道系统状态 2.检测各连接件，电磁阀等管道设备，发现故障及时维修。 | 项 | 手术部净化机房内 | 1 | 每月一次 |
| 12 | 净化机组自控柜检查维护 | 净化机组自控柜检查维护 1.检查净化机组自控柜状态，弱电系统管线检查及修复保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。 2.检测PLC自控输入输出信号 3.检测自控柜体中的断路器、漏电保护器、继电器等器件，发现故障及时维修或更换。 | 台 | 手术部净化机房内 | 10 | 每月一次 |
| 13 | 中央情报面板系统检查维护 | 情报面板系统的维护 1.检查多功能中央控制系统含照明系统、空调控制系统、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统正常工作。 2.检查系统板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固。 3.检查系统中的显示控制元器件及网络进行检查;保证其所有功能都能正常有效运行。 | 套 | 手术间部内 | 12 | 每月一次 |
| 14 | 7寸液晶触摸屏净化空调控制面板维护 | 触摸屏净化空调控制面板维护 1.检查空调控制面板是否通讯正常（485总线协议）。 2.检查系统板控制开关灵活，接线端子牢固。 3.检查系统触摸按键灵敏度是否灵敏有效，校准按键位置，保证其所有功能都能正常有效运行。 | 套 | 手术部护士站 | 2 | 每月一次 |
| 15 | 医用自动门检查维护 | 医用自动门的维护 1.对医用自动门安全光线，防夹人功能做检测。 2.对医用自动门电机驱动扭矩做检测。 3.对脚控感应开关灵敏度做检测 | 套 | 手术间部内 | 19 | 每半月一次 |
| 16 | 手术室专用灯带检查维护 | 手术室专用灯带的维护 1.对手术室专用灯带照度、灯光均匀度做检测 2.对电源驱动，以及色温等参数做检测 | 套 | 手术间部内 | 8 | 每月一次 |
| 17 | 回风、排风口维护 | 风口的维护 1.清水清洗回风、排风口 2.清洗完用消毒剂清洁回风、排风口 3.清洁完成后并记录 | 次 | 净化手术部内 | 144 | 每半月一次 |
| 18 | 手术部检测（按GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》检测） | 专用仪器检测12间和走廊、辅房 | 间 | 净化手术部内 | 14 | 每季度一次 |
| 4.风冷模块机组系统维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保设备 | 维保服务内容 | 单位 | 安装位置 | 数量 | 维保周期 |
| 1 | 130kw风冷模块机组检查维护 | 风冷模块机组的维护 1.对风冷模块机组外过滤器定期清洗。 2.每周对风冷模块机组散热翅片、蒸发器清洁。 3.定期对管路进行清洗。 4.对压缩机进行检查，检查机组制冷系统的工作压力是否正常。 5.检查机组内管路接头和充气阀门处是否有油污，确保机组冷媒无泄露。需要补充及时添加冷媒。 6.检查机组的电压电流，管路压力检测。 | 套 | 门诊楼顶部 | 6 | 每月一次 |
| 2 | 62kw风冷模块机组检查维护 | 风冷模块机组的维护 1.对风冷模块机组外过滤器定期清洗。 2.每周对风冷模块机组散热翅片、蒸发器清洁。 3.定期对管路进行清洗。 4.对压缩机进行检查，检查机组制冷系统的工作压力是否正常。 5.检查机组内管路接头和充气阀门处是否有油污，确保机组冷媒无泄露。需要补充及时添加冷媒。 6.检查机组的电压电流，管路压力检测。 | 套 | 门诊楼顶部 | 2 | 每月一次 |
| 3 | 循环、补水泵检查维护 | 循环水泵、补水泵的维护 1.检查水泵密封情况. 2.检测泵的运行电压、电流是否正常。 3.对轴承用高压油枪进行加油润滑。保证轴承润滑良好。 4.查泵的机械磨损，噪声及振动情况 | 台 | 门诊楼顶部 | 12 | 每月一次 |
| 4 | 水箱检查维护 | 水箱的维护 1.检查水箱密封情况. 2.检测个管路接头是否漏水。 3.清理水箱内杂质，污物必要时用草酸清除水垢。 | 套 | 门诊楼顶部 | 3 | 每月一次 |
| 5 | 软水器检查维护 | 软水器的维护 1.检查软水器密封情况看接口是否漏水。 2.检测运行电压、电流。 3.检查树脂罐体及时冲洗树脂罐体，及时加注盐，保障软水质量，清理过滤器滤芯。 | 套 | 门诊楼顶部 | 3 | 每月一次 |
| 6 | 定压罐检查维护 | 定压罐检查维护 1.检查定压罐压力状态。 2.检测定压罐体接口处有无渗漏现象，接口是否正常。 | 套 | 门诊楼顶部 | 3 | 每月一次 |
| 7 | 系统管道检查维护 | 系统管道的维护 1.检查系统管道的状态。 2.检测管道、各连接件，电磁阀等管道设备，发现故障及时维修。 | 项 | 门诊楼顶部 | 1 | 每月一次 |

| 二、合阳县人民医院医用气体系统正、负压机组维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备 | 维保服务内容 | 单位 | 安装位置 | 数量 | 维保周期 |
| 1 | 住院部负压机组维护 | 1、检查站房负压站控制柜、阀门运行状态，核查控制柜控制功能、阀门密封性是否正常，查看设备供电状况。 | 套 | 负一层负压机房内 | 2 | 每半月 |
|  |  | 2、检查油润旋片真空泵工作装态、泵体密封性；检查真空细菌过滤器、消毒灭菌设备运行状态、维修更换细菌过滤器；检查真空储气罐、集污罐已储存容量、排放储气罐及集污罐内积；检查控制箱及灭菌装置工作状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检修负压机组真空度传感器运行状态。对传感器进行功能复核检测。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、检查电气、管路是否符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、定期对负压管道进行疏通处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、定期检查站房、设备卫生情况及时清洁。 |  |  |  |  |
| 2 | 传染楼负压机组维护 | 1、检查站房负压站控制柜、阀门运行状态，核查控制柜控制功能、阀门密封性是否正常，查看设备供电状况。 | 套 | 传染楼一层 | 2 | 每半月 |
|  |  | 2、检查油润旋片真空泵工作装态、泵体密封性；检查真空细菌过滤器、消毒灭菌设备运行状态、维修更换细菌过滤器；检查真空储气罐、集污罐已储存容量、排放储气罐及集污罐内积；检查控制箱及灭菌装置工作状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检修负压机组真空度传感器运行状态。对传感器进行功能复核检测。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、检查电气、管路是否符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、定期对负压管道进行疏通处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、定期检查站房、设备卫生情况及时清洁。 |  |  |  |  |
| 3 | 压缩空气机组维护（包含了主压缩空气气站和口腔科气站，均位于门诊楼顶） | 1、定时检查无油空压机运转情况，手动进行排水；确认过滤器滤器状况及时更换；检查、干燥机、冷干机运行状态及冷却油余量，检查冷却油是否有泄漏的情况。 | 套 | 三楼顶空压机房内 | 4 | 每半月 |
|  |  | 2、检查分气缸工作状态，检查是否有锈蚀、管道及阀门接口松动。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检查轴流排风机工作状态，核查排风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、检査相关管路及接头的密封状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、检查贮气罐压力表、气播安全阀运行状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、排除储气罐及各设备存在的冷凝、冷却水。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、定期检查站房、设备卫生情况及时清洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、核查相应设备标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 9．检查电气、管路是否符合要求。 |  |  |  |  |

| 三、合阳县人民医院医用气体系统终端、管路设备、气体监控系统维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备 | 维保服务内容 | 单位 | 安装位置 | 数量 | 维保周期 |
| 1 | 汇流排系统 | 1、检查高低压加压阀工作状态是否正常。 | 套 | 一楼氧气房（氧气20+20瓶组1套）、手术部楼顶机房内（二氧化碳5+5瓶组1套） | 2 | 每月一次 |
|  |  | 2、检查氧气汇流排自动切换系统是否正常工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检查气瓶、管路阀门、管路连接是否正常，有无锈蚀、损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 4、检查切换柜运行状况，检测切换功能是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、测试主、应急氧源切换系统工作状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、检查电气、管路是否符合要求，检查接口密封性，核查是否有泄露。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、核查相应设备标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、站房清理、打扫卫生。 |  |  |  |  |
| 2 | 医用气体管路及终端维护 | 1、检查管道运行参数，压力、流量是否符合要求 | 套 | 住院部管井及病床设备带内（全院用气病房共计338间，病床共计817床，其中双终端病床共计672床、三终端病床共计107床、五终端病床共计7床、六终端病床共计31床；气体终端共计1883） | 1883 | 每月一次 |
|  |  | 2、检査管道本体、管件、阀门及其它组件有无泄露现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检查管道及支架、有无异常振动、变型、弯曲变形.腐蚀损坏等现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.检查气体终端密封性，插拔状态是否漏气。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、检查供氧管道、负压、压缩空气气体终端外观是否完好，如有破损及时修复。 |  |  |  |  |
| 3 | 医用氧气二级减压箱维护 | 1、检测二级减压箱工作状态。 | 套 | 住院部管井内（31台氧气二级减压箱、33台空气二级减压箱） | 64 | 每月一次 |
|  |  | 2、检查压力表与实际压力值是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、测试压力调节功能是否正常。减压器是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、测试压力过压状态泄压功能是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、检查管路接口密闭性、是否有气体泄露。 |  |  |  |  |
| 4 | 医用气体远程监控系统软件及服务器维护 | 1、检查气体远程监控系统软件、服务器、管理平台软件运行状态是否正常。 | 套 | 氧气管理值班机房内 | 1 | 每月一次 |
|  |  | 2、检查数据传输、统计功能是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检查数字信号转换器工作状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、测试数据超出警戒值时，报警功能是否正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、查看服务器及系统软件运行日志，对软、硬件系统运行状态进行分析，根据结果进行系统优化。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、检查系统线缆有无破损、线缆接口、控制线缆接线是否稳固。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、核查设备、线缆标识，清洁、维护设备。 |  |  |  |  |
|  | 医用气体远程监控系统流量计，气体压力报警器维护 | 1、检查压力报警器及流量计线路接口是否正常； | 套 | 住院部气体管井内（流量计36台和护士站内（气体报警器33台） | 69 | 每月一次 |
|  |  | 2、检测压力报警器上压力传感器参数是否正常，及时发现数据偏移量大于误差范围的传感器，流流量计，发现问题及时维修。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检查各电磁阀、继电器、报警装置等控制系统参数节点是否正常； |  |  |  |  |
|  |  | 4、检测气体报警控制室内各项设备电路是否满足系统运行需要。 |  |  |  |  |
| 5 | 医用吊桥、吊塔所在科室的气体管路气体终端维护 | 1、检查管道运行参数，压力、流量是否符合要求 | 套 | 手术部、NICU、分娩中心、ICU、介入中心、CCU、内镜中心、血液净化中心、口腔中心、急诊中心、急诊抢救室 6个门诊手术室 | 117 | 每月一次 |
|  |  | 2、检査管道本体、管件、阀门及其它组件有无泄露现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、检查管道及支架、有无异常振动、变型、弯曲变形.腐蚀损坏等现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.检查气体终端密封性，插拔状态是否漏气。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、定期对供氧管道、负压、压缩空气管道进行查漏检测查 |  |  |  |  |

| 四、合阳县人民医院医护护理通讯系统维保技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备 |  | 维保服务内容 |  |  |  |  | 单位 | 安装位置 |  | 数量 | 维保周期 |  |
| 1 | 医护护理通讯管理平台 |  | 1、检查服务器运行状态是否正常，管理软件平台是否工作正常。 |  |  |  |  | 套 | 护士站内 |  | 15 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 2、核查各住院病区设备数量，各病区软件界面是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、测试服务器与前端设备通讯是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、检查护理通讯系统软件数据是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、查看服务器及系统软件运行日志，对软、硬件系统运行状态进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、核查护理系统设备IP地址分配是否与规划一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、检查服务器、交换机供电是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医护护理通讯系统分机设备 |  | 1、检查呼叫分机设备工作状态。 |  |  |  |  | 套 | 护士站内 |  | 751 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 2、测试呼叫分机与护士主机之间的语音通话质量，有无杂音、干扰、量音过大或过小现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、检查信号及网络传输是否通畅，有无数据丢失现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、检查分机呼叫后，门口灯、走廊显示屏、护士主机、显示屏等设备是否进行呼叫分机的相关信息显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、检查线缆及接口状况，进行测试维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医护护理通讯系统门口机设备 |  | 1、检查门口机设备工作状态。 |  |  |  |  | 套 | 科室病房门口 |  | 288 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 2、检查呼叫分机、卫生间呼叫分机呼叫后，门口灯的显示信息是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、检查线缆及接口状况，进行测试维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IP网络医护主机 |  | 1、检查护士主机工作状态。 |  |  |  |  | 套 | 护士站内 |  | 15 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 2、测试主机与分机之间的语音通话质量，有无杂音、干扰、量音过大或过小现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、检查信号及网络传输是否通畅，有无数据丢失现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、核查护士主机主动呼叫功能、核查护士主机上病区人员、床位信息。核查护士主机与服务器数据传输是否准确，有无丢包、延时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、检查线缆及接口状况，进行测试维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医护护理通讯系统无线通讯主机 |  | 1、 检查无线通讯主机设备工作状态。 |  |  |  |  | 台 | 护士站内 |  | 35 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 2、测试无线通讯主机与移动医护分机之间的数据通讯，及病区各处信号强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、检查无线通讯主机及网络交换设备是否通畅，有无数据丢失现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、检查线缆及接口状况，进行测试维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医护护理通讯系统移动医护分机 |  | 1、 检查移动医护分机设备工作状态。 |  |  |  |  | 台 | 科室病房内 |  | 42 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 2、测试无线通讯主机与移动医护分机之间的数据通讯，及病区各处信号强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、检查无线通讯主机及网络交换设备是否通畅，有无数据丢失现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、核查无线通讯主机与护士站、病房之间的通话是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、检查线缆及接口状况，进行测试维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 医护护理通讯系统走廊显示屏 |  | 1、检查走廊显示屏等设备工作状态。 |  |  |  |  | 套 | 科室病走廊内 |  | 28 | 每月一次 |  |
|  |  |  | 2、检查信号及网络传输是否通畅，有无数据丢失现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、走廊显示屏显示内容是否与呼叫分机一致，无呼叫信息时显示病区名称、时间等信息是否准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、检查线缆及接口状况，进行测试维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、维保耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  | 名称 |  | 规格型号 | 单次数量 | 单位 | 年更换频率（次） |  |  | 年更换量 |  |  |  |
| 手术部净化机组初效 |  | AHU-301初效 |  | 290*595*46 | 3 | 个 | 4 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | AHU-302初效 |  | 290*595*46 | 3 | 个 | 4 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | AHU-303初效 |  | 290*493*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 493*493*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | AHU-304初效 |  | 290*595*46 | 3 | 个 | 4 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | AHU-305初效 |  | 595*595*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 290*595*46 | 3 | 个 | 4 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | AHU-306初效 |  | 493*595*46 | 4 | 个 | 4 |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  | AHU-307初效 |  | 595*595*46 | 4 | 个 | 4 |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 290*595*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | AHU-310初效 |  | 290*595*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | AHU-311初效 |  | 290*595*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | PAU-301初效 |  | 290*595*46 | 4 | 个 | 4 |  |  | 16 |  |  |  |
| 静配净化机组初效 |  | AHU-102初效 |  | 290*595*46 | 4 | 个 | 4 |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  | PAU-101初效 |  | 493*595*46 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 290*595*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
| 介入净化机组初效 |  | AHU-308初效 |  | 290*595*46 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 595*595*46 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 493*595*46 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 290*493*46 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | AHU-309初效 |  | 493*595*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 493*493*46 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
| 手术部净化机组中效 |  | AHU-301中效 |  | 287*592*381 | 3 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | AHU-302中效 |  | 287*592*381 | 3 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | AHU-303中效 |  | 287*490*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 490*490*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | AHU-304中效 |  | 287*592*381 | 3 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | AHU-305中效 |  | 592*592*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 287*592*381 | 3 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | AHU-306中效 |  | 592*490*381 | 4 | 个 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | AHU-307中效 |  | 592*592*381 | 4 | 个 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 287*592*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | AHU-310中效 |  | 287*592*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | AHU-311中效 |  | 287*592*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | PAU-301中效 |  | 287*592*381 | 4 | 个 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |
| 静配净化机组中效 |  | AHU-102中效 |  | 287*592*381 | 4 | 个 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | PAU-101中效 |  | 490*592*381 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 490*592*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
| 介入净化机组中效 |  | AHU-308中效 |  | 287*592*381 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 592*592*381 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 490*592*381 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 287*490*381 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-309中效 |  | 490*592*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 490*490*381 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
| 手术部走廊辅区高效 |  | 辅区、走廊高效 |  | 320*320*90 | 26 | 个 | 1 |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 484*484*90 | 17 | 个 | 1 |  |  | 17 |  |  |  |
| 手术室内高效 |  | 百级、万级送风天花高效 |  | 915*610*69 | 40 | 个 | 1 |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 795*585*96 | 20 | 个 | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
| 静配高效 |  | 静配室内高效 |  | 320*320*90 | 2 | 个 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 484*484*90 | 14 | 个 | 1 |  |  | 14 |  |  |  |
| 介入高效 |  | 介入室内高效 |  | 484*484*90 | 17 | 个 | 1 |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 320*320*90 | 4 | 个 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 静配、介入、手术室医用净化盘过滤器 |  | 专用低阻高效吸附过滤器（34型15台*2套+51型20台*3套+85型7台*4套） |  | 175*350 | 118 | 个 | 1 |  |  | 118 |  |  |  |
| 手术室排风机 |  | JSFG-30高效 |  | 349*227*51 | 2 | 个 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | JSFG-80高效 |  | 481*368*51 | 11 | 个 | 2 |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  | JSFG-200高效 |  | 380*342*50 | 12 | 个 | 2 |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | JSFG-30初效 |  | 348*225*10 | 2 | 个 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | JSFG-80初效 |  | 477*366*10 | 11 | 个 | 4 |  |  | 44 |  |  |  |
|  |  | JSFG-200初效 |  | 380*342*10 | 12 | 个 | 4 |  |  | 48 |  |  |  |
| 静配排风机 |  | JSFG-50高效 |  | 496*245*61 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | JSFG-80高效 |  | 481*368*51 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | JSFG-600高效 |  | 380*354*50 | 12 | 个 | 2 |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | JSFG-50初效 |  | 496*243*10 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | JSFG-80初效 |  | 477*366*10 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | JSFG-600初效 |  | 380*354*10 | 12 | 个 | 4 |  |  | 48 |  |  |  |
| 介入排风机 |  | JSFG-30高效 |  | 349*227*51 | 1 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | JSFG-80高效 |  | 481*368*51 | 3 | 个 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | JSFG-30初效 |  | 348*225*10 | 1 | 个 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | JSFG-80初效 |  | 477*366*10 | 3 | 个 | 4 |  |  | 12 |  |  |  |
| 口腔科7.5A空压机 |  | 水润滤芯 |  | 7.5A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 空润滤芯 |  | 7.5A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 传动皮带 |  | 7.5A机组专用 | 1 | 条 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 口腔科7.5A空压机 |  | 水润滤芯 |  | 7.5A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 空润滤芯 |  | 7.5A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 传动皮带 |  | 7.5A机组专用 | 1 | 条 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 口腔科7.5A空压机储气罐 |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 1 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 1 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 口腔科7.5A空压机冻干机 |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 3 | 套 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 3 | 套 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
| 主气站30A空压机 |  | 水润滤芯 |  | 30A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 空润滤芯 |  | 30A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 传动皮带 |  | 30A机组专用 | 1 | 条 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 主气站30A空压机 |  | 水润滤芯 |  | 30A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 空润滤芯 |  | 30A机组专用 | 1 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 传动皮带 |  | 30A机组专用 | 1 | 条 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 主气站30A空压机储气罐 |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 1 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 1 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 主气站30A空压机冻干机 |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 3 | 套 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 精密过滤器 |  | LBG-3.0T | 3 | 套 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
| 中心吸引负压系统（负一层） |  | 机械密封 |  | ZF-3专用 | 2 | 套 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 轴承 |  | ZF-3专用 | 2 | 套 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 单向阀 |  | ZF-3专用 | 2 | 套 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| 感染楼一层负压系统 |  | 机械密封 |  | ZF-0.5专用 | 2 | 套 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 轴承 |  | ZF-0.5专用 | 2 | 套 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 单向阀 |  | ZF-0.5专用 | 2 | 套 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.《资格证明文件》需与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  经审计的财务报告

投标人提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（  名称  ）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（¥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（¥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段（若有） | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）