政府采购项目

采购项目编号：SCZD2025-ZB-0210/001

镇巴县人民医院发热门诊医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年二月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	10

第三章  评标方法和标准	36

第四章  拟签订的合同文本	47

第五章  采购需求及要求	56

第六章  投标文件格式	99

第一章  招标公告

镇巴县人民医院发热门诊医疗设备采购项目招标公告

项目概况

发热门诊医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）获取招标文件，并于 2025年03月05日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZD2025-ZB-0210-001

项目名称：发热门诊医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,578,500.00元

采购需求：

合同包1(彩超):

合同包预算金额：2,600,000.00元

合同包最高限价：2,600,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 彩超 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后25个日历日

合同包2(肝纤维化检测仪):

合同包预算金额：650,000.00元

合同包最高限价：650,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 肝纤维化检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 650,000.00 | 650,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后25个日历日

合同包3(抢救复苏转运床、气垫床等):

合同包预算金额：676,500.00元

合同包最高限价：676,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 抢救复苏转运床 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3-2 | 其他医疗设备 | 气垫床 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 3-3 | 其他医疗设备 | 负压吸引器 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 3-4 | 其他医疗设备 | 气压治疗仪 | 3(台) | 详见采购文件 | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 3-5 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 10(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 3-6 | 其他医疗设备 | 振动振痰仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3-7 | 其他医疗设备 | 转运监护仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 3-8 | 其他医疗设备 | 双通道注射泵 | 9(台) | 详见采购文件 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 3-9 | 其他医疗设备 | 经皮黄疸仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 3-10 | 其他医疗设备 | 制水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 3-11 | 其他医疗设备 | 电动回收车、电动下送车 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3-12 | 其他医疗设备 | 麻醉呼吸回路消毒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 3-13 | 其他医疗设备 | 台式电子血压计 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 3-14 | 其他医疗设备 | 身高体重测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后25个日历日

合同包4(冲洗塔、内镜清洗消毒系统等):

合同包预算金额：652,000.00元

合同包最高限价：652,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 冲洗塔 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 4-2 | 其他医疗设备 | 内镜清洗消毒系统 | 3(台) | 详见采购文件 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 4-3 | 其他医疗设备 | 床单元消毒机 | 4(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 4-4 | 其他医疗设备 | 生物灯 | 10(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 4-5 | 其他医疗设备 | 根管马达 | 5(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 4-6 | 其他医疗设备 | 3D打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4-7 | 其他医疗设备 | 根管测量仪 | 5(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 4-8 | 其他医疗设备 | 洁牙机 | 3(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后25个日历日

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(彩超)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包2(肝纤维化检测仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包3(抢救复苏转运床、气垫床等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包4(冲洗塔、内镜清洗消毒系统等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(彩超)特定资格要求如下:

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；
3.3《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

3.4投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在

其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；
3.5投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；
3.6投标人不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.7需向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2(肝纤维化检测仪)特定资格要求如下:

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；
3.3《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

3.4投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在

其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；
3.5投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；
3.6投标人不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.7需向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包3(抢救复苏转运床、气垫床等)特定资格要求如下:

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；
3.3《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

3.4投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在

其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；
3.5投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；
3.6投标人不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.7需向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包4(冲洗塔、内镜清洗消毒系统等)特定资格要求如下:

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；
3.3《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

3.4投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在

其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；
3.5投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；
3.6投标人不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.7需向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间： 2025年02月12日 至 2025年02月18日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）

方式：在线获取

售价： 300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025年03月12日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第二会议室

开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第二会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、凡有意参加投标者在发售期限内登陆中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn下载电子采购文件。下载者须通过平台填写“购标申请”，并按要求上传法人授权委托书，否则操作无法完成。需要纸质版可来现场领取。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇巴县人民医院

地址：镇巴县新街43号

联系方式：0916-6716505

2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼

联系方式：029-88497916

3.项目联系方式

项目联系人：胡梦阳、雷鹏

电话：029-88497916

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：镇巴县人民医院 地 址：镇巴县新街43号 电 话：0916-6716505 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼 联系人：胡梦阳、雷鹏 电话：029-88497916 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：详见招标公告 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：无 |  |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业（制造业） |  |
| 2.2 | 项目预算金额：4578500元 合同包1预算金额：2600000元 最高限价：2600000元 合同包2预算金额：650000元 最高限价：650000元 合同包3预算金额：676500元 最高限价：676500元 合同包4预算金额：652000元 最高限价：652000元 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 4 包 |  |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币合同包1：人民币伍万元（¥50000元）；合同包2：人民币壹万贰仟元（¥12000元）；合同包3：人民币壹万叁仟伍佰元（¥13500元）；合同包4：人民币壹万叁仟元（¥13000元）的投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号： 103661558688 联系人：财务部 联系电话：029-85256853 |  |
| 13.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日 |  |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 商务及技术投标文件：正本： 1 份、副本： 2 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份（U盘）。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年03月12日 09时30分00秒 |  |
| 18.1 | 开标时间：2025年03月12日 09时30分00秒 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第二会议室 |  |
| 19.2 | 信用查询时间：资格审查时 |  |
| 20.4 | 本合同包涉及的政府强制采购产品：台式电脑、激光打印机（合同包1） 本合同包涉及的网络关键设备和网络安全专用产品：/ |  |
| 20.5 | 本项目核心产品： 合同包3:麻醉呼吸回路消毒机 合同包4:内镜清洗消毒系统 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：/ |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准（按合同包）收取， 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：详见招标公告 |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：满足评审需求即可 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2   以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3   符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4   若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5   若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票、汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.     投标有效期

13.1    投标有效期为递交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.     投标文件的制作

14.1    投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2    投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3    投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.     投标文件的密封和标记

15.1    密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2    标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.     投标截止

16.1    投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1  投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪13759957407 魏敏18681897602

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1  投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2  质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3  质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4  质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5  质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6  质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |  |
| 2 | 财务状况报告 | 提供盖章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | 提供盖章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供盖章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 提供盖章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供盖章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 |  |
| 7 | 信用信息 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。 |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照资格证明文件附件6-3格式做出说明 |  |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 按照资格证明文件附件6-4格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 |  |
| 10 | 已向采购代理机构获取招标文件 | 需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的供应商均无资格参加投标。 |  |
| 11 | 联合体协议（联合体投标时适用） | 如为联合体投标，需提交联合体协议，同时联合体各方均需提供以上证明文件。 |  |
| 12 | 法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 | （1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。 |  |
| 13 | 特定资格要求 | 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）； 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证； |  |
| 14 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律法规的情况 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；

2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；

3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价或单价金额 |  |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况 |  |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标内容 | 投标内容满足招标文件的商务要求、不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形 |  |
| 7 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 （弄虚作假、串通投标的情形见附注） |  |
| 8 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 附表三  评审标准

- （采用综合评分法时适用）合同包1

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 投标产品评审 | 40 | 一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： - 所投产品属于节能产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 - 所投产品属于环境标志产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、投标产品技术指标评审内容（34分） 投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 三、投标产品的先进性和可靠性（5分） ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，完全满足用户需求，得5分； ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。 |
| 实施方案 | 16 | 依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、技术支持方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、验收方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 12 | 依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 产品 业绩 | 2 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投产品品牌同类产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分2分。 评审依据：评审依据：以加盖公章的业绩合同和使用验收报告（或使用评价意见等）复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 |
| 总分 | 100分 |  |

- （采用综合评分法时适用）合同包2

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 投标产品评审 | 40 | 一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： - 所投产品属于节能产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 - 所投产品属于环境标志产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、投标产品技术指标评审内容（34分） 投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 三、投标产品的先进性和可靠性（5分） ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，完全满足用户需求，得5分； ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。 |
| 实施方案 | 16 | 依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、技术支持方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、验收方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 12 | 依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 产品 业绩 | 2 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投产品品牌同类产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分2分。 评审依据：评审依据：以加盖公章的业绩合同和使用验收报告（或使用评价意见等）复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 |
| 总分 | 100分 |  |

- （采用综合评分法时适用）合同包3

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 投标产品评审 | 40 | 一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： - 所投产品属于节能产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 - 所投产品属于环境标志产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、投标产品技术指标评审内容（34分） 投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。“▲”号技术参数一项不满足扣2分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣0.2分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 三、投标产品的先进性和可靠性（5分） ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，完全满足用户需求，得5分； ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。 |
| 实施方案 | 16 | 依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、技术支持方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、验收方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 12 | 依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 产品 业绩 | 2 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品品牌同类产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分2分。 评审依据：评审依据：以加盖公章的业绩合同和使用验收报告（或使用评价意见等）复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 |
| 总分 | 100分 |  |

- （采用综合评分法时适用）合同包4

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 投标产品评审 | 40 | 一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： - 所投产品属于节能产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 - 所投产品属于环境标志产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、投标产品技术指标评审内容（34分） 投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。“▲”号技术参数一项不满足扣2分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣0.2分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 三、投标产品的先进性和可靠性（5分） ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，完全满足用户需求，得5分； ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。 |
| 实施方案 | 16 | 依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、技术支持方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、验收方案（4分）：内容完整、可实施、且有针对性得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 12 | 依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 产品 业绩 | 2 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品品牌同类产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分2分。 评审依据：评审依据：以加盖公章的业绩合同和使用验收报告（或使用评价意见等）复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 |
| 总分 | 100分 |  |

- 第四章  拟签订的合同文本

- 合同包1

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

注：如中标人为符合财库〔2020〕46号中规定的中小企业，合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

四、交货期、地点及方式:

1、交货期：合同签订后25个日历日

2、地点：甲方指定地点

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

3-6、培训：除现场培训外，卖方提供两次全国性专业培训，需在省内外三甲医院（排名前五）介入学习班学习超声，每次时间2至3个月。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在   小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

4-3、开机率≥98%，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；

4-4、质保期≥3年；

4-5、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员；

4-6、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证≥8年的供应期，提供全国免费电话。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

- 合同包2

- 甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

注：如中标人为符合财库〔2020〕46号中规定的中小企业，合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

四、交货期、地点及方式:

1、交货期：合同签订后25个日历日

2、地点：甲方指定地点

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在   小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

4-3、质保期≥3年。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

- 合同包3

- 甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

注：如中标人为符合财库〔2020〕46号中规定的中小企业，合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

四、交货期、地点及方式:

1、交货期：合同签订后25个日历日

2、地点：甲方指定地点

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在   小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

4-3、制水机、电动回收车、电动下送车质保期≥3年，其余设备质保期≥1年。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

- 合同包4

- 甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

注：如中标人为符合财库〔2020〕46号中规定的中小企业，合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

四、交货期、地点及方式:

1、交货期：合同签订后25个日历日

2、地点：甲方指定地点

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在   小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

4-3、质保期≥1年。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

- 采购需求及要求

- 合同包1

- 采购清单

- 单位：元

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价预算 | 合计 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1. | 彩超 | 1 | 2600000 | 2600000 | 2600000 |

- 技术参数

- 第一包：彩色多普勒超声诊断仪

一、设备用途及要求：

1.1 用途：超高端全身偏妇产彩色多普勒超声诊断仪，主要用于妇科、盆底、产科胎儿、胎儿心脏、腹部、新生儿、心脏、泌尿、浅表与小器官、肌肉骨骼神经、介入诊疗、外周血管及科研的高档全身偏妇产彩色多普勒超声诊断仪。同时具备弹性、超声造影，临床介入超声等高端临床应用技术，可满足临床开展新项目、新技术应用的需求。

1.2 投标设备要求为最高端产品及最新版本，并负责软件持续升级；

二、主要技术要求及系统功能：

2.1 主机系统性能

2.1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机；

2.1.2 ≥23 英寸高分辨率显示器，分辨率为≥1920×1080，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠；

2.1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥12 英寸，按功能分区，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，可通过触控屏的多点触控进行容积图像旋转、放大等直观操作；

2.1.4 智能图像一键优化技术，一键优化二维、彩色多普勒图像质量；

2.1.5超微血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号；

2.1.6 数字化二维灰阶成像及 M 型成像单元 ；

2.1.7 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括 PW、CW 和HPRF）；

2.1.8彩色多普勒成像技术；

2.1.9 PW脉冲波多普勒成像单元；

2.1.10 CW连续波多普勒成像单元；

2.1.11 自动频谱多普勒优化技术；

2.1.12 具有组织多普勒成像单元；

2.1.13 具备电影回放及剪辑功能；

2.1.14 具备高分辨率局部图像放大功能；

2.1.15 具备空间复合成像技术，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；

2.1.16 图像像素优化降噪技术，支持所有成像探头，可分级调节≥4级；

2.1.17 实时二同步 /三同步能力；

2.1.18 内有一体化超声工作站；

2.2 容积四维成像技术；

2.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术；

2.2.2容积四维成像技术：具有表面、骨骼、反转模式等；

2.2.3 胎儿自动识别技术：可实时自动跟踪胎儿运动并调整容 积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像；

2.2.4具有断层超声显像技术；

2.2.5 具备盆地分析技术；

2.3 成像技术；

2.3.1 具备智能多普勒血管检查技术，单键优化二维、多普勒图像质量，自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，具备血流自动追踪技术；

2.3.2  可实时持续双屏显示，主屏幕与触摸屏实时持续同步显示扫描图像；

2.3.3  弹性成像技术；

2.3.4 造影成像技术；

1）造影谐波成像单元；

2）可与复合成像技术、图像像素优化技术结合使用；

3）具有实时双幅造影对比成像模式；

4）支持二维及三维造影技术；

5）造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头,相控阵探头；

6)具有造影计时器；

7)支持在机造影时间强度曲线定量分析；

2.4测量和分析：(B 型、M 型、D 型、彩色模式)；

2.4.1 具备一般测量；

2.4.2 妇科测量和计算；

2.4.3 产科测量和计算

2.4.4 外周血管测量和计算；

2.4.5 心脏功能测量和计算；

2.4.6 泌尿科测量和计算；

2.4.7 具备多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能；

2.4.8 自动产科测量：单键选择产科常规的自动测量；

2.5 图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元；

2.5.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历；

2.5.2 硬盘容量≥1T；

2.5.3 USB 接口≥5 个；

2.6 输入/输出信号；

2.7 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件；

三、系统技术参数及要求：

3.1 系统通用功能

3.1.1 分辨率显示器≥23 英寸，具备全屏高清放大功能，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠；

3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12 英寸；

3.1.3 操作面板人机工程布局，可上下左右进行高度调整及旋转；

3.1.4 探头接口选择≥4 种，支持TEE，微型非针式，并全部激活可互换通用；

3.1.5 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，及常用所需的外部调节及组合调节；

3.2 探头规格

3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥20MHz，范围：1MHz 到 20 MHz；

3.2.2 二维、彩色、频谱多普勒均可独立变频；

3.2.3 可支持的单晶体或冰晶探头≥5 把，支持腹部、浅表、心脏全面单晶体或冰晶探头；

3.2.4 相控阵探头二维扫查角度≥120°；

3.2.5 探头频率：

3.2.5.1　腹部凸阵探头：1.0-4.5 MHz

3.2.5.2  心脏相控阵探头：1.0-5.0 MHz

3.2.5.3　超高频线阵探头：5.0-18 MHz

3.2.5.4  腔内容积探头：4.0-9.0 MHz

3.2.5.5腹部容积探头： 2.0-9.0 MHz

3.2.5.6血管线阵探头：3.0-12.0 MHz

3.2.6 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

3.3 二维灰阶显像主要参数

3.3.1 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率≥40 帧/秒

相控阵探头，角度 85°，18cm 深度时，帧速率≥50 帧/秒

3.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节

3.3.3 接收超声信号系统动态范围≥300dB

3.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

3.3.5 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频

3.4 频谱多普勒

3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

连续多普勒 CWD

高脉冲重复频率 HPRF

3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、 B/CDE/PW、B/CDV/CW

3.4.3 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调

3.4.4 最大测量速度：PWD 正或反向血流速度≥10 m/s

CWD 血流速度≥18 m/s

3.4.5 最低测量速度≤０.５mm/s（非噪音信号）

3.4.6 Doppler 及 M 型电影回放：≥40 秒；

3.4.7 零位移动： 8 级

3.4.8 频谱多普勒一键优化，自动优化频谱为最佳状态

3.4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

3.5 彩色多普勒

3.5.1 显示方式：速度图、能量图 、方向性能量图

3.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图、组织多普勒

3.5.3 具有双同步/三同步显示

3.5.4 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

3.5.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

3.6 超声功率输出调节，输出功率选择分级可调

3.7 记录装置

3.7.1 内置一体化超声工作站

3.7.2 主机硬盘容量≥1T

3.7.3 USB 接口≥5 个

3.8 技术手册：中文操作手册

3.9 支持生理信号（ECG及PCG）

四、配置清单

- 探头：单晶体或冰晶成人心脏探头、腹部探头、血管探头、浅表高频探头、腹部容积探头，腔内容积探头 各一把

- 彩超检查床一套（含整体升降、靠背升降、臀部升降、前后移动功能）及专用坐椅一套

- 与医院PACS系统对接影像报告工作站一套，包括台式电脑（CPU:Inter 6核心12线程、频率3.04GHz以上;可与PACS系统连接独立核显;内存:DDR4；容量≥16GB; M.2容量；≥1TB固态硬盘;显示器≥22英寸;）、电脑桌椅、彩色激光打印机全套及不间断UPS 电源一套

- 带耦合剂加热装置

- 全自动活检枪一把

- 相对应的探头穿刺引导架3个

- 储物托架套件

- 专业探头放置槽≥5个

- 脚踏开关1个，支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

- 合同包2

- 采购清单

- 单位：元

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价预算 | 合计 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - 1. | 肝纤维化检测仪 | 1 | 650000 | 650000 | 650000 |

- 技术参数

- 第二包：肝纤维化检测仪

技术参数

1.原理:基于瞬时低频剪切波的瞬时弹性成像技术。

2.软件要求

2.1二维影像功能:二维B超影像功能评估肝脏组织形态变化，可以调节成像深度，适合不同病人体型。

2.2取样点定位: A模式，TM模式同步显示确定取样点的位置

2.3压力显示压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围

2.4量化分析:软件自动分析测量结果

2.5显示值患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、组织衰减参数值等

2.6单次弹性检测时间<1秒

2.7弹性图弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性

2.8测量单位硬度单位Kpa，组织衰减参数dB/m

2.9硬度量程1.5Kpa-75Kpa

2.10硬度测量误差≤±5%

2.11存储无需操作，自动保存病例

2.12报告图形、数字报告

- 探头种类：纤维扫描探头(供肝脏弹性检测)，探头前端直径≤9mm，传感器频率≤7MHz，剪切波频率≥50Hz，剪切波振幅≥1mm，测量范围皮下20-80mm动态调整测量范围。

- 可移动一体化台式机，非移动台车。

5. 一体式多功能按键，

- 6. 带B超影像引导肝脾脏定位

- 合同包3

- 采购清单

- 单位：元

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价预算 | 合计 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 抢救复苏转运床 | 2 | 5000 | 10000 | 676500 |
|  |  | 气垫床 | 4 | 1500 | 6000 |  |
|  |  | 负压吸引器 | 3 | 1500 | 4500 |  |
|  |  | 气压治疗仪 | 3 | 38000 | 114000 |  |
|  |  | 输液泵 | 10 | 6000 | 60000 |  |
|  |  | 振动振痰仪 | 2 | 15000 | 30000 |  |
|  |  | 转运监护仪 | 1 | 35000 | 35000 |  |
|  |  | 双通道注射泵 | 9 | 7000 | 63000 |  |
|  |  | 经皮黄疸仪 | 1 | 16000 | 16000 |  |
|  |  | 制水机 | 1 | 120000 | 120000 |  |
|  |  | 电动回收车、电动下送车 | 2 | 20000 | 40000 |  |
|  |  | 麻醉呼吸回路消毒机 | 1 | 150000 | 150000 |  |
|  |  | 台式电子血压计 | 1 | 16000 | 16000 |  |
|  |  | 身高体重测量仪 | 1 | 12000 | 12000 |  |

- 技术参数

- 第三包：

- 抢救复苏转运床

功能要求：

1.集抢救、转运、留观一体

2.双液压平衡柱升降设计，全床液压辅助，经久耐用

3.整床安全承重≥300kg，非单点式承重

4.床体长度≥210cm，床体宽度≥80cm，床板宽度≥65cm

5.具有整床上升、下降功能，配置双侧操作踏板

6.整床上升下降范围 55-85cm

7.具有靠背提升、下降功能，角度 0-90°可调，具有液压辅助功能

8.具有双侧中央刹车功能，直行、万向、刹车功能一体设计

9.配置双侧一体式护栏，可放平

10.配置原厂三段式输液架，适用于床头、床尾多位置

11.可整床高压冲洗

- 气垫床

功能要求：

1.防压疮床垫系列（包括充气泵+床垫）

2.喷气式床垫

3.出气量≥4.5L/min

4.最大出气压力≥12Pa

5.运行模式：连续运行

6.充气后尺寸长190cm（±8） 宽80cm（±5） 高8cm（±1）

- 负压吸引器

基本参数：

1.极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg)

2.负压调节范围： 0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

3.瞬时抽气速率： ≥40L/min

4.贮液瓶： 2500ml×2只(玻璃)

- 气压治疗仪

功能要求：

1.输出方式： ≥2通道

2.输出模式： ≥3种

3.时间范围：1-99min

4.压力范围：40-200mmHg

5.梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流

6.连接套筒：可同时连接 ≥2个套筒，同时治疗 ≥2个肢体

7.充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快

8.报警功能：实时压力监测，漏气自动报警

9.具有记忆功能

10.治疗套筒：配按扣式套筒、分段套筒、短套筒、长套筒、王部套筒、足部套筒

11.配专用推车

- 输液泵

性能要求：

1、防护等级：CF设备，防护等级II，IP22防水滴

2、长、宽、高尺寸分别≤230mm、70mm、140mm，重量≤2公斤

3、输液总量范围：0.1～9000ml，以0.1ml递增

4、速率范围：0.1～1000ml/h，以0.1ml/h递增

5、自动和手动两种快推方式，可预置时间，可同步显示快推量

6、输液精度≤±5%

7、空气探测器检测≥0.02ml气泡

8、具备公斤体重模式、具备静脉开放速率（KVO）功能

9、不中断输液可更改速率，具有数据锁功能

10、主机与电源线插头采用防水保护设计

11、双压力传感器监测，可同时监测病人端输液管路、莫非氏滴壶及其上端的压力变化，压力阈值≥8级可调

12、配置要求：输液泵 1台；固定夹 1个

13、配专用推车

- 振动振痰仪

技术要求

1.采用充气背心震动工作模式

2.背心大小型号≥8个尺码；背心和束带均可提供反复使用型和专人专用型，其中反复使用型表层可拆卸、清洗

3.工作参数：频率范围1Hz-20Hz连续可调，步距1Hz；压力范围：0.3kpa-3.8kpa， 调节等级1-15，步距0.25kpa；时间范围：0-99min连续可调,步距1min

4.至少具备一种手动模式、四种自动模式和两种自定义模式

5.自动模式包含常规的成人模式、老人模式、重症模式

6.每种自动模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s-200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s-590s，经过5s-200s时间降低到0，设备停止；

7.自定义工作模式可自行设定工作参数，并且在下次调整前自动保存，不受开关电源的影响，自定义模式也使用梯形工作方式

8.手动模式在运行过程中所有参数均可调节

9.设备在使用时间到达后停止运行，并自动放气

10.配专用推车

- 转运监护仪

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

- ▲≥5英寸彩色触摸显示屏

- IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境

- 抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境

- 内置锂电池供电，支持≥4小时的持续监测

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电

- 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温

- ▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥2通道心电波形，能够良好抗干扰

- 心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿/新生儿15- 350 bpm

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）

- ▲提供≥25种心律失常事件的分析

- ▲提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值

- 可显示弱灌注指数（PI）

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式

- ≥100小时 趋势表、趋势图回顾

- ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- ≥800条NIBP测量结果回顾

- ▲≥40小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形

- 双通道注射泵

技术规格

1.注射泵类型：双通道注射泵

2.输液容量范围：1-1200ml/h

3. 输液精度：误差±3%

4. 注射泵速度范围：0.1-1500ml/h

5. 注射泵速度精度：误差±5%

6. 注射泵压力范围：0-300kPa

7. 电源要求：交流电源220V，50Hz

8. 电池备用时间：≥8小时

9. 显示屏：液晶显示屏，可显示输液速度、输液时间等信息

10. 报警功能：输液完成报警、输液异常报警等

11. 连接接口：RS232接口、USB接口等

12. 尺寸和重量：注射泵参考尺寸为300mm×200mm×100mm，重量≤2kg

13. 配专用推车

- 经皮黄疸仪

- 检测方法：  光反射式或者绿、蓝光比较

- 显示方法： 三位数字液晶显示

- 示值误差：±1.5 mg/dl

- 光源： 氙闪光灯

- 内置电池满电状态下可检测≥500次

- 开启准备时间： ≤30秒

- 测量数据： 2-5次自动计算取平均值

- 带校验盘及充电底座。

- 制水机

- 适用范围：适合医院消毒供应中心用水（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套使用）、一级纯水用于医院消毒供应中心的单舱清洗机 多舱清洗机，清洗槽、清洗喷枪，超声波、热水器、洗眼器，酸化水机等，二级纯水用于蒸汽蒸发器

- 工作范围：水处理间进水口至纯水箱、泵出水口之间的管道，阀门，仪表，设备等

- 产生量：一级纯水≥1000L/h    二级纯水≥500L/h

- 产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理  第一部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定，以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量标准，产水水质符合电导率≤5us/cm,硬度≤0.02mmol/L等指标

- 系统采用触摸屏自动控制，可实现远程监控，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、水量、压力等），整个系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水、水箱满水自动停机等）

- 材质：主机系统管路采用纯水专用不锈钢+UPVC管道，主机采用304不锈钢一体化机架，集成单双级反渗透及供水系统，反渗透系统：采用进口反渗膜元件。

- 应急控制措施：可自动和手动相互切换

- 预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器及相关辅助设备，预处理可实现自动正洗，反洗、再生

- 反渗透系统：具有运行冲洗，定时冲洗，手动冲洗等功能

- 纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器

- 纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。进水压力为0.2-0.35MPA

- 具备开机自检，缺水保护报警、停电自动复位，水箱满水后自动停机。高水压，过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统

- 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率

- 电导仪连续监测实时在线显示一二级产水的水质

- 需要的耗材：滤芯20套

- 测电导率设备2套。

- 供应方负责该设备安装及所有工程改造（水气电等）。

供应方负责该设备与医院系统对接。

- 电动回收车、电动下送车

电动回收车参数

1、201不锈钢材质，配置品牌充电电池、电动机、控制系统

2、前轮定向充气驱动轮，后轮万向轮

3、内置一层可拆卸隔板，顶部安装采围栏

4、配置液晶显示屏，实时显示剩余电量

5、配置急停开关

6、电机配置断电自锁功能

7、底部四周配有防撞块

8、充电时间约≤10h

9、额定载重≥200kg

10、满载续航里程≥20km，满载续航时间≥3h

11、满载额定爬坡角度≥10°

12、前进速度0~3m/s，速度可调

13、把手带有橡胶套，侧方可放置手消液，上面带护栏

14、尺寸  长≤ 1200   宽≤700   高≤1200

15、耗材：2件防水隔离衣、防水围裙2，防水袖套2

电动下送车参数

1、201不锈钢材质，配置品牌充电电池、电动机、控制系统

2、前轮定向充气驱动轮，后轮万向轮

3、内置一层可拆卸隔板，顶部安装采围栏

4、配置液晶显示屏，实时显示剩余电量

5、配置急停开关

6、电机配置断电自锁功能

7、底部四周配有防撞块

8、充电时间约≤10h

9、额定载重≥200kg

10、满载续航里程≥20km，满载续航时间≥3h

11、满载额定爬坡角度≥10°

12、前进速度0~3m/s，速度可调

13、把手带有橡胶套，侧方可放置手消液，上面带护栏

14、尺寸  长≤ 1400 宽≤725 高≤1220

15、耗材：2件防水隔离衣、防水围裙2，防水袖套2

- 麻醉呼吸回路消毒机

1、适用范围：麻醉机呼吸机回路内部消毒使用。

2、消毒方式：臭氧+复合醇消毒液复合消毒方式。（消毒液可选择复合醇或过氧化氢）。

3、消毒级别与效果：能够杀灭细菌芽孢，枯草杆菌黑色变种芽孢6代平均杀灭对数值≥3.0，符合卫生部《消毒技术规范》对消毒器械高水平消毒的规定要求，可提供相关资质证明。

4、操控模式：≥10英寸彩色触摸屏，具有全自动模式和自定义模式。

5、复合醇消毒液单次消毒使用量≤2ml。

6、腐蚀性：无腐蚀性并提供无腐蚀检验报告。

- 路径舱：可将手术器械及喉镜等设备附件分类植入其中进行循环消杀。

8、防尘设计：避免管路接触空气二次污染。

9、带独立收纳空间，可收纳消毒液及随机附件。

10、设备使用年限≥8年（提供机器铭牌）

11、消毒完成后自动打印消毒数据，可供签字、查验、留存及追溯。

12、空气过滤装置（气体排放）：能自动回收、净化（干燥）、分解残留的消毒因子，确保内回路得到充分净化（干燥），残留量及排放符合国家标准。

13、输气速度：6.5L/min（±1.5）。

14、排气速度：5L/min（±2）。

15、输入臭氧浓度：≥100mg/m³。

16、臭氧排放浓度：≤0.16mg/m³。

17、臭氧残留量：≤0.16mg/m³。

18、泄漏量：≤0.16mg/m³。

19、设备产生的氮氧化物浓度小于消毒气体浓度的2.5%。

20、供气净化装置：消毒气体供气端过滤装置滤膜孔径：≤0.1µm。

21、雾化量：0.1mL/min～0.4mL/min。

22、雾化速率：0.1mL/min～0.4mL/min。

23、雾化装置的气体流量：5L/min～ 12 L/min。

24、雾化装置的工作压力范围：150KPa～350 KPa。

25、相对湿度：消毒负载处的相对湿度≥70%。

26、异常报警：动态、实时监测浓度及温度变化，并同屏显示浓度及温度变化值，浓度标示值精度±10%PPM范围内，温度≤50℃（精确值±3℃范围内），避免因温度过高影响产品消毒效果及使用安全，数据异常自动报警提示。

- 台式电子血压计

- 测量范围

血压测量范围： 0-299mmHg。

脉搏测量范围： 40-180次/分钟。

- 精度

血压精度：误差±3mmHg。

脉搏精度：误差±5%。

- 触摸屏人机交互，除显示收缩压、舒张压和脉搏数值外，还可显示日期、时间、测量结果是否正常等信息。

- 可存储≥100组测量数据，数据同步上传到体检系统。

- 具备内置备用电源，可保证断电后持续测量。

- 带有可升降血压计操作台或操作架和病人座椅。

- 配备USB、网线、WIFI、移动网络等多种联网方式

- 开放扫码枪、身份证读卡器、微信二微码等设备接口，并负责与医院系统对接。

- 身高体重测量仪

- 称重范围：

体重测量范围：5-300kg或更宽。含有体质指数检测

身高测量范围：50-200cm或更宽

- 精度：

体重±0.1kg

身高±0.5cm

- ≥7.0英寸液晶显示屏

- 全自动测量，站上即可自动开启测量，自动语音播报测量结果，≤10秒/人次

- 可通过RS-232串口、蓝牙、WIFI等将数据上传

- 底部带滑轮，可折叠

- 超声波传感器测量身高

- 内置不间断电源

- 负责与院内信息系统对接

- 合同包4

- 采购清单

- 单位：元

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价预算 | 合计 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 冲洗塔 | 1 | 24000 | 24000 | 652000 |
|  |  | 内镜清洗消毒系统 | 3 | 80000 | 240000 |  |
|  |  | 床单元消毒机 | 4 | 10000 | 40000 |  |
|  |  | 生物灯 | 10 | 800 | 8000 |  |
|  |  | 根管马达 | 5 | 8000 | 40000 |  |
|  |  | 3D打印机 | 1 | 150000 | 150000 |  |
|  |  | 根管测量仪 | 5 | 6000 | 30000 |  |
|  |  | 洁牙机 | 3 | 40000 | 120000 |  |

- 技术参数

- 第四包：

- 冲洗塔

1、该设备主要用于泌尿外科钬激光碎石手术、前列腺电切术，骨关节外科、骨脊柱外科用于关节镜手术，其他科室需要大量冲洗的手术均可使用

2、能根据手术需求调节合适的高度控制冲洗盐水的流速

3、采用纯机械升降方式，能自由调节输液高度

4、无需频繁更换输液架位置

5、有稳固的底座

6、配有多个挂钩，移动方便

- 内镜清洗消毒系统

1、可用于各种型号的软式内镜：胃镜、十二指肠镜、支气管镜的清洗消毒。

2、符合2016版《软式内镜清洗消毒技术规范》及2019《内镜全自动清洗消毒机卫生要求》,具备预洗、酶洗、次洗、消毒、末洗、干燥性能，清洗、消毒方式为全浸泡、全灌流和喷淋；对内镜全程测漏并显示压力；消毒机通过内置滤芯（0.2微米）对水进行高精度的过滤，且在空载的状态下具备自身消毒功能对所有管路进行冲洗消毒。

3、含自动打印功能，普通打印纸对内镜清洗消毒过程中的所有数据自动打印，可记录和追溯。

4、含设备数据接口，可实现运行数据采集，具备追溯功能，有多种程序可选择：标准清洗消毒程序、特殊感染清洗消毒程序、干燥和测漏程序、终末清洗消毒程序、早消毒程序和自身消毒程序等多种程序可选择，并可输入病人姓名、内镜编号及操作人员姓名，供消毒记录追溯。

5、摆放内镜的槽可保证内镜弯曲度。

6、含全自动清洗消毒机4台、手工清洗槽3个、干燥台3个（用于胃镜、肠镜、支气管镜干燥各1个）。

7、具有全程测漏及各种故障报警功能：在使用过程中，酶、酒精、消毒液不足或内镜管路泄漏等故障时机器自动报警并停止运行。

8、可满足多种消毒剂的使用，如戊二醛及邻苯二甲醛等，消毒液实行自动添加、自动排放。

9、含3台洁净医用空气压缩机及高压气枪、高压水枪等。

- 床单元消毒机

基本参数：

1.移动式底部有供移动滑轮。

2.操作方式: 采用微电脑操作控制系统，可对消毒过程进行控制和观察。

3.臭氧输出浓度：≥500mg/m。

4.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m。

5.输入功率：≤140w，宽电压设计（AC85-264V）。

6.安装最小距离：与墙壁最小距离≤50mm。

7.设置范围为0~999min，可满足个性化的消毒需求。

8.采用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒。

9.消毒的效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金色葡萄球菌ATCC6538

杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。

- 生物灯

1、数量10台。

2、治疗头≥2个。

3、直径166mm。

4、波谱2μm-25μm。

5、强度2835mv/cm³。

- 根管马达

一、设备名称： 口腔根管预备设备

二、组成：马达含有的部件：

- 控制单元

- 带线马达手持件及连接器

- 反角弯机头

- 手机支架

- F型喷嘴（用于润滑）

四．技术参数：

1. 控制主机：

| 扭矩范围 | 连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm |
| --- | --- |
| 速度范围 | 连续旋转状态下是250-1200rpm |
| 额定输入 | DC 18 V 0.5 A |
| 充电时间 | ≤5小时 |

2.马达手柄连线可拆卸

- 功能和特点：

1.没有脚踏板，On / Off 按钮在马达的手柄上。

▲2.视野和入口，微型反角机头。

3.用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。

▲4.支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

▲5.预编程的有≥6个程序，用户可直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

- 3D打印机

打印参数

像素≤75 微米,尺寸精度±50 微米,采用低剥离力DLP 光固化技术,层厚设置0.025 - 0.3 mm,成型速度最高≥50 mm/小时 0.1mm 层厚（打印速度与所用耗材类型和打印设置有关）

硬件:

光源波段405 nm

分辨率≥1920 ×1080 像素

触屏≥7英寸彩色电容触摸屏

传输方式U盘，无线网络，以太网线

输入100-240 VAC，50 Hz

整机功率200 W

软件，负责软件更新

操作系统Windows 7/8/10

文件格式.STL, .OBJ, .SHAPE

切片软件 ShapeWare

软件语言中文，英文

- 根管测量仪

一、设备名称：口腔牙根管长度测定仪

二、用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

三、组成：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹两个、连接钩两个、连接叉两个.

四．技术规格

▲1. 屏幕类型;彩色图像

2.电源：2.4VNiMH，可充电电池

3.外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60Hz

输出：6V DC

五．功能和特点：

▲1. 演示模式：可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作

▲2. 多频比值法根尖定位技术：采用多频比值法根尖定位技术，根管冠三分一，中三分一，根尖三分一均能显示，根尖区可放大成二十份显示

- 3.超大界面：超大彩色界面，可进行根管位置测量

4.自动关闭：5分钟未使用，可自动关闭

- 洁牙机

- 台式机设计，交流电驱动，配外接口连接牙椅供气管和供水管，触摸屏面板操控，无缝式机身表面

- 具有优先电路设计，可以自动识别使用中的手柄，并有LED蓝光指示对应使用的装粉罐或供水瓶

- 挂架带磁性感应功能，接触手柄可以自动关闭

- 喷砂手柄可拆卸，并可高温高压消毒

- 喷砂手柄管线可拆卸

- 龈上喷砂手柄的喷嘴采用流体注模法生产，可以形成圆周状雾化喷射，龈下手柄配一次性龈下喷嘴，可以达≥8mm牙周袋底

- 正弦波超声输出信号，提高治疗舒适度，降噪

- 超声手柄可拆卸，并高温高压消毒，手柄可以配合不同型号工作尖使用，超声手柄管线可拆卸

- 手柄可自动关闭脚踏开关

- 多功能脚踏控制开关，有≥4种控制模式

- 配有不同流量和出粉管路设计的粉罐≥2个，可配合不同喷砂粉使用

- 最大功率消耗100VA

- 供气压力5.5-7.5Bar

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）财务状况报告（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式要求见附件6-2）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式要求见附件6-2）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式要求见附件6-2）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-3）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-4）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料（格式见附件6-5）

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.《资格证明文件》需与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  汉中市政府采购供应商资格承诺函

汉中市政府采购供应商资格承诺函

致：(采购人、采购代理机构名称)

(投标人名称)郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履 行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会 保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活 动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中 ( www.creditchina.gov.cn ),也 未 列 入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中 ( www.ccgp.goy.cn )。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购 人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符 合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(投标人公章)

日 期 ：   年    月   日

6-3  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-4  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-5  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证。

二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（  名称  ）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（¥：   元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段（若有） | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）