# 采购内容及技术要求

包1：前列腺汽化电切电凝系统技术参数

数量：1套

一、前列腺汽化电切电凝系统，适用于前列腺电切手术

1、等离子主机。

1.1具有等离子双极电切和电凝的手术功能。

★1.2额定输出频率≥200KHz，电切输出功率≤240W，电凝输出功率≤120W。

1.3显示屏可多界面同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

1.4可自动识别不同等离子刀头的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减与显示。

1.5具有超负荷保护功能，遇到电流过载时停止能量输出并有相应的提示。

1.6具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

1.7具有电极安装状态显示，未接上电极时显示闪烁。

1.8具有电切镜模式下盐水下组织切割与凝血功能；腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。

2、双踏板脚踏开关：双踏版。

★3、等离子电极（刀头），符合国家标准要求，为Ⅲ类医疗器械注册生产标准。

3.1多形状刀头，具有多种手术配套用的刀头，包括环状、铲状、杆状、针状、钩状、滚状、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等。

3.2剜除专用刀头，较常规环状刀头更粗壮，具有电切和电凝功能，且剜除时有较好的手术视野和较强的刚性。

★4、电切内窥镜，可连续进出水冲洗对流，与等离子主机为同一品牌。

4.1内窥镜，30°4mm×302mm高清内窥镜,可高温高压消毒。

★4.2被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

4.3外鞘，26Fr设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

4.4内鞘，24Fr可360°旋转。

4.5内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

4.6闭孔鞘芯。

4.7冲洗接头。

5、电切内窥镜，可连续进出水冲洗对流。

5.1内窥镜，30°2.9mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用蓝宝石镜面，无腐蚀性。

5.2被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

★5.3外鞘，外径≤23Fr、内径最小通道≥20Fr，带进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

5.4内鞘，外径≤21Fr、内径最小通道≥16.5 Fr，可360°旋转。

6、医用内窥镜摄像系统，用于各种内窥镜的检查和手术。

6.1 三晶片全高清摄像系统，采用3x1/3 Inch图像传感器，系统逐行扫描，输出像素1920 (H)x1080 (V)。

6.2水平解晰度>1000TVL、垂直分辨率＞1000TVL, 最小照度<3lx，灵敏度F11 standard(2000lx)，白平衡AWB(自动白平衡)、MANUAL(手动)，增益控制AUTO（自动增益控制）、MANUAL(手动) 。

6.3摄像头带有可编程控制按钮。

6.4 5种不同用途内窥镜模式。

6.5 2.5倍数码变焦和冻结功能。

6.6 输出信号：2×DVI-D or HDMI、2×数字HD-SDI、输出，1×Y. Pb.Pr/RGB RG、2×S-video on Mini-Din4、2×复合视频。

6.7具有180°旋转功能。

6.8使用PS/2键盘的定义文本可在屏幕上显示。

6.9外围设备控制：2×围可控外围设备，通过3.5mmStereoJack连接器连接打印机及录音机。

6.10视频录像：自带USB接口，支持普通U盘和高速U盘的录像及拍照。

7、医用内窥镜冷光源，输出功率：0-120W，灯泡寿命：50000小时，色温：5500-6000k，亮度：≥580000lx，光通量：最大值500lm，调光方式：按键，PWM(可设置多种工作曲线)，自动检测和控制温度，显色指数≥90，放置湿度：within93﹪RH。3M、可高压消毒，高传导性导光束。

8、液晶显示器, 全高清显示，显示面带防水防尘保护层；平面触式控制开关，自动检索输入信号模式并自动锁定显示；≥27寸高清晰液晶显视器；分辨率：1920x1080、比例：16:9；色数：1.07B；多种输入接口：DVI、SDI、S-VIDEO、VGA、VIDEO；输出接口：DVI、SDI。

9、台车1台，金属四层带万向支架及万向车轮。

前列腺汽化电切电凝系统配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 双踏板脚踏开关 | 1 | 台 |  |
| 3 | 等离子电极（刀头） | 2 | 支 | 环状 |
| 3.1 | 剜除刀头 | 2 | 支 | 剜除 |
| 4 | 电切内窥镜 | 1 | 套 | 含以下 |
| 4.1 | 内窥镜 | 1 | 支 | 30°4mm |
| 4.2 | 被动式操作器 | 1 | 把 |  |
| 4.3 | 外鞘 | 1 | 支 | 26Fr |
| 4.4 | 内鞘 | 1 | 支 | 24Fr |
| 4.5 | 内鞘进水接头 | 1 | 个 |  |
| 4.6 | 冲洗接头 | 1 | 个 |  |
| 4.7 | 闭孔鞘芯 | 1 | 支 |  |
| 4.8 | 冲洗器 | 1 | 套 | 350ml |
| 5 | 电切内窥镜 | 1 | 套 | 含以下 |
| 5.1 | 内窥镜 | 1 | 支 | 30°2.9mm |
| 5.2 | 被动式操作器 | 1 | 把 |  |
| 5.3 | 外鞘 | 1 | 支 | 22Fr |
| 5.4 | 内鞘 | 1 | 支 | 19Fr |
| 6 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |  |
| 8 | 液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 台车 | 1 | 台 |  |

包2：视频眼震电图仪技术参数

- 数量：1套

二、功能要求：

（1）眼震视图模块：校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验（含自发性眼震）、扫视试验（水平、垂直方向）、平稳跟踪试验（水平、垂直方向）、OPK视动试验（水平、垂直方向，三种诱发视靶，合计18种刺激方式），滚轴实验、BPPV耳石复位指导功能，摇头实验，自定义实验.

（2）甩头试验模块：HIMP甩头、SHIMP甩头抑制、VVOR(前庭眼反射)、VVORS(前庭眼反射抑制)、双眼交替遮盖实验、自定义试验模块，BPPV手法复位指导功能。

（3）平衡仪功能：平衡功能评定、平衡稳定极限测试和平衡康复训练试验。

三、技术参数要求：

1、主机眼罩：

1.1图像通道数：≥4。

1.2具有3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线。

★1.3图像分辨率≥1080P。

1.4图像采集装置摄像头红外波长：800nm～1000nm。

1.5图像采集装置摄像头红外峰值波长：960nm±10nm。

1.6图像信息传输方式：HDMI。

1.7采样率：120Hz。

1.8帧率(F/S)：60FPS。

1.9瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置。

1.10使用年限≥7年。

1.11水平眼动识别准确度：识别误差范围：±1.2°,-30°（左）≤眼动范围≤+30°（右）。

1.12垂直眼动识别准确度：识别误差范围：±1.2°，-30°（下）≤眼动范围≤+30°（上）。

1.13头动记录：9轴陀螺仪感应器。

1.14头动速度准确度：头动速度识别准确度误差范围±3°/s，速度范围（±250°/s）。

1.15眼动刺激信号准确度：频率准确度误差范围±3%，速度准确度误差范围±6%。

1.16固视抑制功能：具备固视抑制灯。

2、眼震参数：

2.1基本要求：中文数据库管理软件，视频图像清晰，可观察水平、垂直、旋转眼震，包含视频储存回放功能。

★2.2四位一体同步显示：

眼动视频、体位视频、眼震曲线、头位反馈，四位一体同步显示，指导耳石复位操作（实时反馈头位的位置），进行耳石复位的精准化医疗；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。

2.3试验模块：校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验（含自发性眼震）、扫视试验（水平、垂直方向）、平稳跟踪试验（水平、垂直方向）、OPK视动试验（水平、垂直方向，三种诱发视靶，合计18种刺激方式）,BPPV耳石复位指导功能，摇头实验，自定义实验。

2.4凝视：水平方向±30度可调，垂直方向±20度可调。

2.5扫视：视靶随机显示，记录时间0-300秒可调。

2.6平稳跟踪：视靶0.1-3Hz可调，记录时间0-300秒可调。

2.7视动OPK：视靶速度0-100度/秒可调，记录时间0-300秒可调，三种刺激方式。

2.8冷热实验：灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调。

2.9滚轴实验、位置试验和BPPV手法复位指导功能：记录时间0-600秒可调。

2.10分析功能：每个实验可以单独获取眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图；可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度。

2.11眼震分析精确度0.1度。

3、软件要求：

3.1内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

3.2诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的诊断报告。

3.3体位视频：同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向。

3.4远程数据传输：建立中心医院与基层医院之间的连接，能够把病例上传到中心医院，专家可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示，由中心医院专家诊断之后生成诊断报告，并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。

4、甩头实验

4.1图像分辨率：≥1080P。

4.2双眼眼罩设计，分别可以完成左眼、右眼及双眼同时的检查。

4.3具有3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线。

4.4头动记录：9轴陀螺仪感应器。

4.5标配试验模块：HIMP甩头、SHIMP甩头抑制、前庭眼反射VVOR、前庭眼反射抑制VORS、位置试验、自定义试验模块、BPPV手法复位指导。

4.6眼罩：双眼眼罩设计、专为亚洲人脸型设计。

4.7图像分辨率：眼动模式1920*1080、甩头模式320*240。

4.8帧率：甩头试验250帧/秒。

4.9电源：USB供电-5伏（直流）。

4.10接口：USB3.0连接。

4.11诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。

4.12体位视频：同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向。

4.13语言：具有中文操作系统。

5.冷热试验技术要求：

5.1温度范围：12~50 摄氏度。

5.2冷刺激：12~37摄氏度。

5.3热刺激：37~50摄氏度。

6、静态平衡仪模块

6.1功能要求：平衡功能测定：平衡功能评定、平衡稳定极限测试和平衡康复训练试验。

6.2独立压力传感器：≥4个。

6.3检测方向：前、后、左、右四个方向的重心的检测。

6.4数据传输频率≥100Hz。

6.5精确度：≥1mm。

6.6有线传输频率：≥2.0GHz。

6.7承重≥125Kg。

6.8静态平衡评估测试。

6.9Romberg测试：mCTSIB(感官互动于平衡临床测试：睁眼、闭眼站立硬质或软质表面）。

6.10稳定极限位置测试：≥8个方位的方向身体平衡极限测试。

★6.11静态平衡训练模块：

跟踪练习-跟踪移动目标；

集分练习-跟踪、躲避移动目标；

目标练习-根据跳跃目标；

撞球练习-多方向跟踪移动目标；

驾驶练习-移动平衡能力

6.12软件：Windows用户界面、测试数据自动储存、兼容原有设备并可扩展。

7、工作站系统要求：

7.1计算机：台式商用电脑，CPU i510代以上，显示屏≥27寸，内存≥8G，固态硬盘≥512G。

7.2打印机：彩色喷墨联供打印机。

7.3全视野LED视靶≥50寸。

四、设备配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机眼罩 | 1台 |
| 2 | 视靶（LED视靶） | 1套 |
| 3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 4 | 摄像头 | 1套 |
| 5 | 数据库管理系统 | 1套 |
| 6 | 落地支架 | 1个 |
| 7 | 冷热气 | 1套 |
| 8 | USB HUB | 1个 |
| 9 | HDMI线 | 1根 |
| 10 | 台式商用电脑 | 1套 |
| 11 | 彩色喷墨打印机 | 1个 |
| 12 | 平衡仪（平衡测试、训练） | 1个 |