政府采购项目

项目编号: SDZC2025-101

商洛市中医医院医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

陕西上德招标有限公司

二零二五年六月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	9

一、供应商须知前附表	9

二、项目说明	12

三、竞争性磋商文件	12

四、竞争性磋商响应文件	13

五、磋商担保	16

六、磋商响应	17

七、开标、资格审查、磋商评审及定标	19

八、合同	30

九、合同的履约验收	31

十、招标代理服务费	31

十一、重新开展采购活动	31

十二、询问、质疑与投诉	31

十三、拒绝商业贿赂	32

十四、政府采购信用担保及信用融资政策	33

第三章  采购内容及技术要求	34

第四章  商务要求	53

第五章  合同条款	55

第六章  竞争性磋商响应文件格式	60

# 第一章  竞争性磋商公告

###### 项目概况

商洛市中医医院医疗设备采购项目的潜在供应商应在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取采购文件 ，并于2025年6月27日9时30分（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2025-101

项目名称：商洛市中医医院医疗设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

合同包1(口腔科医用设备):

合同包预算金额：349200.00元

合同包最高限价：349200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | 口腔科医用设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 349200.00 | 349200.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包2(排烟系统):

合同包预算金额：270000.00元

合同包最高限价：270000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 排烟系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 270000.00 | 270000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包3(二氧化碳点阵激光、红蓝黄光治疗仪):

合同包预算金额：312500.00元

合同包最高限价：312500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 二氧化碳点阵激光、红蓝黄光治疗仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 312500.00 | 312500.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(口腔科医用设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

合同包2(排烟系统)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

合同包3(二氧化碳点阵激光、红蓝黄光治疗仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(口腔科医用设备)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供供应商《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供生产厂家《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品《医疗器械注册证》（复印件加盖厂家公章）；

3.5磋商保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包2(排烟系统)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2磋商保证金交纳凭证或担保函；

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包3(二氧化碳点阵激光、红蓝黄光治疗仪)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供供应商《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供生产厂家《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品《医疗器械注册证》（复印件加盖厂家公章）；

3.5磋商保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年6月16日至2025年6月23日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场获取

售价：300元/包

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月27日9时30分00秒（北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标第一会议室

五、开启

时间：2025年6月27日9时30分00秒（北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标第一会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.落实的政府采购政策:
1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

- 68号）；

- 1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51

- 号）；

- 1.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕

- 9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- 1.5《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

- （财库[2017]141号）；

- 1.6《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 1.7《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采

- 〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

- 1.8如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

- 2.获取竞争性磋商文件时，请携带有效的单位介绍信、被介绍人身份证复印件，均加盖供应商公章（鲜章），本项目仅支持现场报名获取，谢绝邮寄。

- 3.文件售价：每标段300.00元（人民币），售后不退。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：商洛市中医医院

地址：商州区北新街148号

联系方式：0914-2863512

2.采购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

联系方式：029-86673953/86518381/89299829/89293231

3.项目联系方式

项目联系人：葛晓辉（11号工位）

电话：029-86673953/86518381/89299829/89293231转811

温馨提示：获取竞争性磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。竞争性磋商响应文件双面打印。

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 商洛市中医医院 |
|  | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
|  | 监督管理机构 | 商洛市财政局 |
|  | 供应商 | 响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。 |
|  | 交货期、交货地点 | 交货期：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕 交货地点：商洛市中医医院使用科室 |
|  | 联合体磋商 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
|  | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商若对竞争性磋商文件有质疑的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
|  | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
|  | 磋商响应有效期 | 自提交磋商响应文件截止之日起90个日历日。 |
| 11. | 磋商担保 | 1.担保方式：(任选其一) 1.1磋商保证金： 包1：人民币陆仟元整 包2：人民币伍仟元整 包3：人民币陆仟元整。 注：如参与本项目多个包，磋商保证金需按各包金额分别转账。 1.2担保函（财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）。 2.磋商担保递交截止时间：2025年6月27日9:30前，若采购代理机构未在磋商担保递交截止时间收到足额磋商保证金或者有效担保函的，其磋商将被拒绝。 3.磋商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，磋商保证金通过基本账户交纳，磋商结束后以转账形式退至供应商基本账户内。磋商保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。 |
| - 12. | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：西安银行股份有限公司文景路支行 3.账 号：7070 1151 00000 13522 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8033 备注：供应商在汇款（招标代理服务费）时须注明项目编号+项目简称 |
| - 13. | 备选磋商方案 和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
| - 14. | 盖章签字 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| - 15. | 竞争性磋商响应文件数量、装订、密封 | - 1.数量：纸质竞争性磋商响应文件正本一份，副本三份，电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件） - 2.装订：纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录、页码和书脊（注明项目名称和项目编号），在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 - 3.密封：纸质竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
| - 16. | 磋商报价 | 磋商报价=设备价+税费+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。 |
| - 17. | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第二章。 |
| - 18. | 供应商注册登记 | - 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| - 19. | 信用信息查询特别说明 | 供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请磋商小组取消其成交资格； |
| - 20. | 其它事项 | 本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包履行。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
| - 21. | 本项目是否专门面向中小企业 | 是 |
| - 22. | 履约保证金 | 无 |
| - 23. | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| - 24. | 核心产品 | 1包：CBCT机 2包：排烟系统 3包：二氧化碳点阵激光 |
| - 25. | 其他 | 如参与本项目多个包，响应文件需按各包分别制作。 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见供应商须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

## 三、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2.竞争性磋商文件获取：供应商须从采购代理机构处获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。供应商名称与登记获取竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3.竞争性磋商文件组成：包含竞争性磋商文件目录前五章。

4.供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5.竞争性磋商文件的澄清或修改：

5.1提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5.2竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8.在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、竞争性磋商响应文件

1.竞争性磋商响应文件的组成：

1.1磋商函（格式）

1.2磋商报价一览表（格式）

1.3分项报价表（格式）

1.4节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如所投产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关认证证

书，否则评审时不予计分。

1.5选配件报价表（格式，若有）

1.6技术规格响应偏离表（格式）

要求：

1.6.1对应磋商文件第三章《采购内容及技术要求》，按实际技术参数填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3供应商应按实际响应的技术参数明确、如实填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

注：技术响应文件所含内容必须表述一致，如出现厂家技术资料、检测报告、技术指

标等不一致等情况将作为无效响应处理。

1.7商务条款响应偏离表（格式）

1.7.1对应磋商文件第四章《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.7.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.7.3供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

- 1.8法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人参加磋商时提供竞争性磋商响应文件格式“8.1法定代表人资格证明书”，被授权人参加磋商时提供“8.2法定代表人授权委托书”。

1.9承诺书（格式）

1.10资格证明文件

1.11产品的佐证材料

1.12项目实施方案

1.13产品的合法渠道证明文件

1.14质量保证

1.15售后服务方案

1.16培训方案

1.17业绩

1.18供应商认为有必要说明的事宜（若有）。

2.竞争性磋商响应文件编写说明

2.1竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效响应处理。

2.2供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖供应商公章（正本为鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.3除供应商对错误处需修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.4竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5竞争性磋商响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

2.6竞争性磋商响应文件电子版内容须与竞争性磋商响应文件纸质版正本中的内容一致。

3.竞争性磋商响应文件的数量、装订、密封：详见供应商须知前附表

- 4.竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.磋商报价

5.1磋商货币：人民币    单位：元（保留小数点后两位）。

5.2磋商报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以竞争性磋商文件的内容和要求作为磋商响应依据。

5.3磋商报价=设备价+税费+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

注：磋商报价（每轮）超过采购预算的，响应无效。

5.4供应商须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表上标明拟对本次磋商所采购的货物和与货物有关的服务单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

5.5供应商要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法定代表人或被授权人签署。分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

5.5.1所投货物的设备价

5.5.2备品备件价（根据竞争性磋商文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

5.5.3专用工具价（如果需要使用）

5.5.4安装调试费

5.5.5货物运至指定地点的运输（含保险）费用

5.5.6售后服务费

5.5.7培训费

5.5.8竞争性磋商文件要求的所有伴随服务的费用

5.5.9所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商价格中。

5.6供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

5.7选配件是所投产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次磋商总价内。

6.对供应商的其他要求：

6.1供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

6.2必须根据竞争性磋商文件要求进行生产、供货等。

6.3本项目不允许成交后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

6.5供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在竞争性磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7供应商承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争性磋商文件的约束。否则，供应商提供的竞争性磋商响应文件将作为无效响应处理，供应商的磋商行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

## 五、磋商担保

1.担保方式：见供应商须知前附表。

2.磋商担保递交截止时间：见供应商须知前附表。

3.磋商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，磋商保证金通过基本账户交纳，磋商结束后以转账形式退至供应商基本账户内。磋商保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。

4.供应商参加磋商时，必须以竞争性磋商文件规定的方式提交磋商担保，并作为其磋商响应的一部分。若采购代理机构未在磋商担保递交截止时间收到足额磋商保证金或有效担保函的，或未在磋商响应文件中附磋商担保凭证的，其磋商响应文件无效。

5.退还磋商保证金：

5.1在磋商截止时间前撤回已提交磋商响应文件的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

5.2所有未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

5.3成交供应商的磋商保证金在签订合同后，执合同予以5个工作日内退还。

6.如磋商发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还，提供担保函的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1供应商提供虚假资质谋取成交的；

6.2供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3供应商在竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期内撤回磋商响应文件的；

6.4供应商自行放弃成交资格的；

6.5成交供应商不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

6.6成交供应商不按规定支付招标代理服务费的；

6.7成交供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

## 六、磋商响应

1.磋商响应文件的提交：

1.1供应商应在磋商截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点；

1.2逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的磋商响应文件，将被拒收；

1.3本次磋商不接受邮寄的磋商响应文件。

2.竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回：

2.1供应商在递交竞争性磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2供应商提出修改要求的，须在磋商响应截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3供应商提出撤标要求的，须在磋商响应截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回磋商响应，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的磋商响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商，供应商签字确认领取。

2.4磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件。

2.5在磋商截止时间至磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件。

3.竞争性磋商响应有效期：

3.1自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋商有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。拒绝延长投标有效期的供应商，不得参与该项目后续采购活动。

4.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：

4.1供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

4.2供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

4.3供应商之间磋商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

4.7供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

5.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

5.5不同供应商的磋商响应文件相互混装；

## 七、开标、资格审查、磋商评审及定标

1.开标

1.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

1.4供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众共同查验竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效响应处理。

1.5主持人宣布开标会议结束，所有供应商离场。

1.6采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1.7供应商代表对开标过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标会议结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其磋商响应无效。资格证明文件须装订在每份竞争性磋商响应文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件；

2.1.1提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2023年度或2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的税收缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式）

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；（式样见竞争性磋商响应文件格式）

2.3.2提供供应商《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；（第一包、第三包）

2.3.3提供生产厂家《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；（第一包、第三包）

2.3.4提供产品《医疗器械注册证》（复印件加盖厂家公章）；（第一包、第三包）

2.3.5磋商保证金交纳凭证或担保函；（磋商保证交纳金凭证为银行凭证、基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）

2.3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中）。

2.3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中）。

3.磋商评审

3.1磋商小组

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）等规定，依法组建磋商小组。

3.1.2采购人派代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

3.1.3磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

3.1.4磋商小组成员不得参加开标；

3.1.5磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

3.1.5.2符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4对磋商响应文件进行比较和评价；

3.1.5.5推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

3.1.5.6拟定磋商结果；

3.1.5.7对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

3.1.5.8向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

3.1.5.9配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

3.1.5.10配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5磋商评审工作程序:符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

3.5.1符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性，完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

3.5.1.1供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致；

3.5.1.2除明确允许供应商可以自行编写的外，磋商响应文件未按照磋商文件给定的格式编制；

3.5.1.3磋商响应文件未按照磋商文件的要求盖章签字；

3.5.1.4磋商响应文件不符合磋商文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.5.1.6磋商报价超过采购预算；

3.5.1.7磋商有效期不符合磋商文件的要求；

3.5.1.8对磋商文件商务要求未作出明确且实质性响应；

3.5.1.9对磋商文件采购内容及技术要求未作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

3.5.1.10竞争性磋商响应文件中提供的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、产品渠道证明文件须在合同签订及履行期间持续有效，否则响应文件中应提供一份承诺书，承诺到期前完成续期并向采购人提供新的材料。

3.5.1.11磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.12法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形。

3.5.2竞争性磋商响应文件的澄清：

3.5.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.5.3书写错误的评审标准：

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

3.5.3.1磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

3.5.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

评审过程中，发现磋商响应文件出现下列情况之一者，按照下列规定修正：

3.5.3.5磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

3.5.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

3.5.5评议：

3.5.5.1磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.5.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.5.5.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商报价（每轮）不得超过采购预算，否则按无效响应处理。

3.5.5.5磋商评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，按无效响应处理，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.5.6其他需说明的情况：

3.5.6.1对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

3.5.6.2最低报价不是成交的唯一条件；

3.5.6.3如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

3.5.6.4无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

3.6评分标准

01包：

| 评审 分项 | 分项 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 磋商 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100 |
| 节能、环保产品 | 1分 | 供应商所投产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3-7-4） |
| 商务 响应 | 3分 | 磋商响应文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应磋商文件的计1分，交货期、质保期两项优于磋商文件的，每项最多加1分。 |
| 技术指标和配 置 | 26分 | 1、基本分（24分）：完全符合、满足竞争性磋商文件技术要求的，计24分；参数中“★”号技术指标每有一条负偏离扣3分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：对参数中“★”号技术指标优于竞争性磋商文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，磋商小组一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 供应商应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在竞争性磋商响应文件中，供应商自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 2分 | 能提供核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供的计2分，未提供或提供不完整的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 3分 | 以合同形式提供供应商2022年06月至今类似项目业绩，每份计1分，计满3分为止。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准） |

02包：

| 评审 分项 | 分项 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 磋商 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100 |
| 节能、环保产品 | 1分 | 供应商所投产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3-7-4） |
| 商务 响应 | 3分 | 磋商响应文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应磋商文件的计1分，交货期、质保期两项优于磋商文件的，每项最多加1分。 |
| 技术指标和配 置 | 26分 | 基本分（26分）：完全符合、满足竞争性磋商文件技术要求的，计24分；技术指标每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 供应商应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在竞争性磋商响应文件中，供应商自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 2分 | 能提供核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供的计2分，未提供或提供不完整的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 3分 | 以合同形式提供供应商2022年06月至今类似项目业绩，每份计1分，计满3分为止。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准） |

03包：

| 评审 分项 | 分项 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 磋商 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100 |
| 节能、环保产品 | 1分 | 供应商所投产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3-7-4） |
| 商务 响应 | 3分 | 磋商响应文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应磋商文件的计1分，交货期、质保期两项优于磋商文件的，每项最多加1分。 |
| 技术指标和配 置 | 26分 | 1、基本分（24分）：完全符合、满足竞争性磋商文件技术要求的，计24分；参数中“★”号技术指标每有一条负偏离扣3分，参数中非“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：对参数中“★”号技术指标优于竞争性磋商文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，磋商小组一致认可的可进行相应加分，每项加0.25分，加分最多加2分。 供应商应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在竞争性磋商响应文件中，供应商自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 2分 | 能提供核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供的计2分，未提供或提供不完整的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 3分 | 以合同形式提供供应商2022年06月至今类似项目业绩，每份计1分，计满3分为止。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准） |

注：3.6.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.6.2各种计算数字均保 留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3特殊情况处理：

3.6.3.1相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，最后磋商报价低的获得成交供应商推荐资格，若最后磋商报价得分相同，技术得分高者获得成交供应商推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（见供应商须知前附表）品牌相同的，按照前款规定处理

3.6.3.2若出现综合得分相同的，最后磋商报价低的为第一成交候选供应商，若综合评分和最后磋商报价的得分均相同的，技术得分高者为第一成交候选供应商，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选供应商。

3.6.3.3评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。

3.7政府采购政策评分标准

3.7.1小微企业的价格评分标准

3.7.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

3.7.1.2中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.7.1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.7.1.4在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3.7.2监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.4监狱企业按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4节能产品、环境标志产品政策

3.7.4.1节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.7.4.2供应商在磋商响应文件中对所投产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

3.7.4.3若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

3.7.4.4节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.7.4.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.7.4.6获得上述认证的产品在磋商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章，否则不予计分。

4.定标

4.1定标程序

4.1.1磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4.1.2磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术得分高的成为成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

4.1.4采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.磋商无效的情形：

5.1磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

5.2不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5.3报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

5.4磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.5提供虚假材料谋取成交的；

5.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5.7法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

6.成交通知书及未成交通知书

6.1成交通知书及未成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 八、合同

1.成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，执成交通知书与采购人签订合同。

2.成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的供货，不允许成交后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

1.成交人在领取成交通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

## 十一、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

4.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）本办法第二十一条第三款规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：葛晓辉（11号工位），联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转811，地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性磋商响应文件格式）并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

## 十四、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

成交人如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

# 第三章  采购内容及技术要求

1包：口腔科医用设备

数量：一批

1	牙综合治疗机	1	台（套）

2	根管预备机	1	台（套）

3	根管测量机	1	台（套）

4	超声洁牙机	2	台（套）

5	牙周刮治机	1	台（套）

6	齿科电焊机	1	台（套）

7	CBCT机	   1	台（套）

牙科综合治疗机

一 、产品工作条件：

1、额定电压：频率：220V，50Hz。

2、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。

3、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。

4、环境温度：5℃～40℃。

5、大气压力：700hPa～1060hPa。

6、内置式地箱，下挂式器械盘。

二 、产品功能参数：

★1、同牙椅高速手机 2 支：快换接头式，具有水路“防回吸”功能。四孔喷雾，可进行 135℃高温高压蒸汽灭菌。

★2、同牙椅气动低速手机 1 套：含马达、直、弯机，转速≥20000 转/分钟，可进行 135℃高温和真空灭菌消毒。

3、三用枪 2 支：可喷水、气、雾，枪头可进行 135℃高温和真空灭菌消毒。

4、医生操作台：

4.1、医生位控制面板设有全电脑感应触摸式控制键，包括：设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、牙椅升、降、俯、仰键、医生选择键、椅位记忆 1、椅位记忆 2、椅位记忆 3、锁屏键、急救位键、管路消毒键。

4.2、内置数字化≥3.2 寸液晶显示器，可同步显示设备工作状态、故障代码提示、水温、冲盂水、漱口水、加热指示、锁屏状态显示、联 动功能显示、消毒状态显示。

4.3、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置。

4.4、具备开机自检功能：在设备开机上电 30 秒内，长按复位键可进入设备 自检程序。自检项目包括口腔灯、牙椅升降俯仰、冲盂、漱口功能，自检过程全 程自动运行，无需人工干预。显示屏上可及时显示运行状况。

4.5、具备一键锁屏功能和一键急救功能。

5、助手操作台：

5.1、二关节旋转式助手架。

5.2、助手位设有感应触摸按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水、观片灯、痰位键、闹铃键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、等相关功能。

5.3、助手单元有≥ 4 个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留）。内置有≥3.5 寸安全低压观片灯，采用背光源设计。

6、感应式 LED 口腔灯：

6.1、口腔灯采用无级调光，操作模式：自动感应和手动感应，口腔灯把手可拆卸高温消毒。

6.2、口腔灯控制键位于灯的底部、医生控制台、助手控制台、脚控开关四个位置。

6.3、口腔灯电压：AC12V-24V；功率：10W；照度：7000lux—32000lux。

7、痰盂：一体式陶瓷漱口盆，可向患者位旋转≥90 度。

8、器械盘：

8.1、超大器械盘采用气压锁定装置，尺寸：≥456mm（长）X≥ 324mm（宽），可承载 ≥1.5 千克，配有透明整体防污罩。

8.2、设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，枪架可向内、外各旋转≦ 45°。

9、主箱体：采用注塑工艺，主箱体可向外旋转 ≥70°。

10、强、弱吸吸唾系统：外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网。

11、净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，加注口外置于主箱体上部。

12、冲盂漱口定量给水自动控制系统：进口品牌电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，具有漱口水温精准显示。

13、牙科（患者）椅：

13.1、进口直流电机驱动。

13.2、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接。采用搭扣形式连接的靠背和座垫。

13.3、患者椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失，双扶手设计，外扶手可向下旋转，

13.4、患者椅采用变频防抖技术，牙椅运行平稳。座椅和靠背联动设计，靠背运动 0°— 70°。

13.5、牙椅具有水平运动补偿结构，最低椅位：≤380mm，最高椅位：≥680mm。

13.6、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸 缩范围达 ≥150mm。牙科椅承载能力≥150Kg，牙椅皮垫采用进口优质皮革面料一次压注成型。

14、脚开关：

14.1、可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器 械。

14.2、可控制高速手机单喷气/无水操作。

14.3、可控制高速手机吹屑气操作。

14.4、可控制手术灯开启及关闭。

15、全面安全保障控制：

15.1、牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚功能。

15.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止。

15.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定。

15.4、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。

16、全自动管路消毒：

全自动管路消毒系统：一键式全自动手机管理消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一 键启动，轻松实现整个消毒过程。

17、 医生座椅 1 套：座椅高度可调节，最低椅位 ≤425mm，行程 ≥120mm，座垫

可在水平面内 360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结

构使得医生乘座转动靠背时有收腰的感觉。

配置清单：

(一)、医生位：

1、同牙椅品牌高速手机 2 支。

2、同牙椅品牌低速手机（含直机、弯机、马达）1 套。

3、三用喷枪 1 支。

4、预留升级位 1 个。

5、医生位多功能程序控制盘 1 个。

(二)、助手位：

1、三用喷枪 1 支。

2、强力吸唾 1 支。

3、弱力吸唾 1 支。

4、安全低压观片灯 1 套。

5、预留升级位 	1 个。

6、助手位多功能程序控制盘 1 个。

(三)、其它配置：

1、感应式 LED 口腔灯 1 套。

2、一体式无缝陶瓷漱口盆 1 套。

3、注塑式主箱体 1 套。

4、超大器械盘 1 套。

5、多功能脚控开关 1 套。

6、手机净水系统 1 套。

7、冲盂漱口定量给水自动控制系统 1 套。

8、全电动牙科椅 1 套。

9、医生座椅 1 套。

根管长度测定仪

一、主机部分

彩色TFT屏幕≧3.5英寸，图像清晰，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置；

1.2新一代多频测量技术，正弦波测试原理，干扰更少，准确度更高；

1.3 唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒，避免交叉感染；

1.4 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒；

1.5 触摸按键，告别藏污纳垢；

1.6 根测灵敏度可调，适合不同反应人群；

1.7 具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能；

1.8 主题背景可调；

1.9 屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电；

1.10 多种参考点音效可选；

1.11 具有根测演示功能；

二、主要技术参数

2.1电池类型：锂电池，电池容量≧3.7V/800mAh 锂电池；

2.2电源适配器：输入：AC 100-240 V，50/60Hz  输出：DC 5V/1A，5W；

2.3功率：0.35A

2.4保护程度：IPX0

2.5电气安全等级：第二级

2.6显示：彩色TFT屏幕≧3.5英寸

2.7声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时

三、配置清单

主机	       1台

底座	       1个

探针棒      	1根

锉夹	       2个

唇挂钩      	2个

测量线	       1根

电源适配器	   1个

测试器	       1个

口腔根管预备设备

一、主机部分

1.1内置10个以上可供医生自行设置的程序，包括单独的根测模式。

1.2在0.5 – 5.0Ncm范围内可设置有10个以上微调扭矩值。

1.3动态扭矩实时监控，TFT操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

1.4遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

1.5转速可以调节区间50 rpm—1500rpm，参数适配市面上所有锉系统。

1.6工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，自适应扭矩模式。

1.7高级功能：本机版本、自动关机时间、自动返回时间、音量设置、背光度、左右手设置、根测灵敏度、语言设置、启动模式、自动校准、恢复出厂设置。

1.8自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

1.9适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。

1.10可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。

1.11内置充电电池，锂电池≧1700mAh，DC3.7V。额定频率50/60Hz，功率0.35A。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。

1.12无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

★1.13一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转

1.14一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

★1.15整机2年质保（包括主机及弯机头）

1.16环境条件：5℃~40℃，相对湿度≤80%，大气压力：70kPa～106kPa。

1.17手柄内置根测功能，根测模式下可独立作为根测仪使用。

1.18所有模式下可通过连接测量线实现边测边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。

1.19连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。

1.20到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。

配置清单

主机        1个

弯机头        1个

充电底座        1个

电源适配器        1个

注油嘴        1个

保修卡        1份

唇挂钩       2个

锉夹        2个

测量线        1个

机头套        1个

测试器        1个

牙周刮治器功能要求

备注说明：（1*4）

1、    适用于前牙龈下与双尖牙龈下

2、    适用于双尖牙龈下与磨牙颊舌侧龈下

3、    适用于后牙近中龈下

4、    适用于后牙远中龈下

超声洁牙机

一 主要技术参数

1 电源输入：～220V 50Hz 输入功率：38VA

2 主机输入：～24V 50Hz 1.3A

3 输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm

4 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz

5 输出的半偏移力：0.1N～2N

6 尖端输出功率：3W～20W

7 主机保险：T1.6AL 250V

8 电源适配器保险：T0.5AL 250V

二 工作条件

1 环境温度：+5℃～+40℃

2 相对湿度：30% ～ 75%

3 大气压力：70kPa～106kPa

4 进水口水温：≤ +25℃

齿科电焊机

一、主要特点

1. 采用微处理机控制系统，质量可靠且控制精度高。

2. 采用数码管显示工作状态及其功率参数，通过薄膜按键调整参

数，方便简洁。

3.安全性能好，具有过热保护、欠压与过压显示以及操作不当时的显

示和报警等多种功 能。其工作输出电压小于 5 伏，属于安全电压。

4.具备焊接参数记忆功能，开机自动设置处于上次关机时的参数，

便于在同一工况下，参数可免于调整。

5	焊接电极有多种组合可选，适合不同焊件。（见附图）

6. 具备点焊、钎焊、回火等多种功能。

二、主要技术参数

电源：AC220V±5%, 50±1Hz

功率：0.4KVA

安全类型：I 类 BF 型

电源低压报警：显示“LLLL”并鸣叫

电源高压报警：显示“HHHH”并鸣叫

误操作报警：工作状态与设定模式不吻合时（或点焊时工件厚度太厚），显示“LLHH”并鸣叫 变压器超温保护：85℃  1~30 能量调节：点焊能量调节

钎焊能量调节 	1~9

回火能量调节 	1~9

工件尺寸：φ0.2~1.8mm 不锈钢丝

熔断器:φ5×20mm 20A

工作环境：温度 5~40℃ 相对湿度≤80%RH

储存环境：温度-10~55℃相对湿度≤80%RH

牙科 CBCT 机

一、设备名称

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（一套）

二、设备用途

本项目所采购的设备用于口腔颌面部 CT 断层扫描、口腔颌面部曲 面断层扫描以及头颅侧位扫描的临床应用和临床研究

三、主要技术规格

1、 扫描架系统

（1）CT 平板探测器类型：CsI+IGZO TFT；

（2）探测器有效成像区域：15.3cm×15.3cm；

（3）探测器像素大小：100um；

（4）探测器输出数据灰阶：16bit；

（5）数据传输速度：1.0GB/s；

（6）最小重建体素：70um。

2、 侧位支架系统

（1）头侧探测器类型：CsI+CMOS；

（2）最小探测器像素大小：100um；

（3）探测器输出数据灰阶：16bit；

（4）数据传输速度：1.0GB/s；

3、 X 射线源组件

（1）类型：高频脉冲高压 X 射线发生器；

（2）球管最大电流：10mA；

（3）球管最大电压：90kV；

（4）球管焦点：0.5mm。

4、 扫描参数和图像质量

（1）CT 扫描最大视野：18cm×10cm（一次成像非拼接）；

（2）CT 扫描采集视野范围：4cm×4cm～18cm×10cm，无级可调；

（3）CT 空间分辨率：2.0lp/mm；

（4）CT 图像信噪比：9.0；

（5）全景空间分辨率：2.0lp/mm；

（6）头颅侧位空间分辨率：2.0lp/mm；

（7）全景最短扫描时间：14s；

（8）头颅侧位最短扫描时间：4.2s；

（9）CT 最短扫描时间：8s。

5、 计算机

（1）CPU：i5六核；

（2）内存：16GB，DDR4 内存；

（3）显卡：独立显卡，显存 6GB；

（4）硬盘容量：2TB，系统盘采用 256G 固态硬盘；

（5）显示器：23.8″液晶，分辨率为 1920×1080；

（6）CT 图像重建时间：60 秒；

（7）图像重建技术：三维锥形束 FDK 算法。

6、 临床应用软件：

（1）远程 PACS 服务器连接、局域网络共享；

（2）智能牙弓线绘制；

（3）神经管着色显示；

（4）骨密度测量分析；

（5）种植体数据库；

（6）以修复为导向的模拟种植，可模拟放置牙冠；

（7）多全景模式，可查看 MPR 全景、VR 全景和 MIP 全景；

（8）具备正畸软件，自动描点功能，辅助正畸治疗；

（9）气道分析功能,可进行 3D 视角观察气道内部。

质保时间为 36 个月。

- 02包：排烟系统

排烟系统

数量：一批（20套）

- 1.万向吸气臂：

- 1.1特点：能360°旋转、任意调节方向，能任意一个位置悬停，可根据临时需求来调节灵活度，无任何死角，可伸展，收折，定位精准，易拆卸、重组及清洗。

- 1.2材质：圆管采用铝合金材质，表面经过抛光，打磨、喷砂、氧化处理，表面光滑，无毛刺，旋转折叠管径为≥75毫米。

1.3关节：采用聚丙烯加纤化学产白色高密度材质制作，带旋转阻尼控制功能，关节在固定锁止后不会变形下垂等，调节灵活。

- 1.4附件：关节连接杆：采用304不锈钢材质。关节松紧旋钮：采用高密度聚丙稀材质制作，外嵌钢制轴承，旋钮为圆形齿轮型状≥Φ54mm，旋钮表面具有模具成型旋转箭头标识。关节密封圈：采用高密度聚丙稀材质制作，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化。

- 1.5风阀：开闭灵活，无卡阻现象，具有开、关标识。

- 1.6方管：采用铝合金材质，管径壁厚≥1.5mm，经过模具加工而成。底板为铝合金材质。方管与底板为满焊固定，非螺丝固定。方管与底板表面均为医疗白色喷塑涂装处理。

2.吸气罩：

2.1材质：采用PC透明罩

2.2规格：≥420*800mm（耐高温120°）。

2.3特点：能360°旋转，可根据需求更换不同规格吸气罩。

2.4特点：长时间使用变色，可用清水或洗涤剂擦洗后继续使用。

3.初效过滤器：

3.1材质：外壳采用不锈钢材质制作，过滤网采用不锈钢+铝合金双重金属经过磨具冲压成型。过滤器整体均为金属材质，具有耐火、耐高温特点。

3.2规格：≥Φ120mm，外形圆正，网孔均匀，密度整体一致，无外观变形现象。

3.3特点：可阻挡0.5-1mm艾烟颗粒物，避免长时间使用堵塞关节、管道、风机。

3.4特点：采用底部和四周进气方式，进风表面积大，风量均匀，吸气效率高。

3.5特点：重复清洗使用，过滤网也可单独取出清洗或更换其它种类过滤滤材。

4.固定支架：

4.1材质：碳钢材质，表面经过防锈处理。

4.2规格：根据安装环境定做，经过钣金加工焊接而成。

5.定制管道：

5.1规格：UPVC定制管道，管道内部光滑、风阻小、摩擦系数底，油烟不易结污构，密闭性达到98%。

5.2管道具有优良的隔声性能，能减少由气体流动引起的振动和噪声。

5.3管道材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。

6.控制箱：

6.1规格：定制型电气箱

6.2材质：碳钢表面喷塑处理

6.3附件：内置安装隔板、接线端子、线槽、短路过载保护装置。

6.4变频控制器：可根据使用需求调整风机风量达到最佳效率及节能的目的。

7.排烟风机：

7.1离心风机系列产品。

7.2材质：风机机壳、入口钟、叶轮均为钢质。

7.3功率：≥2.2kw     / ≥1.5Kw

7.4风量: ≥2100m3/h  / ≥1200m3/h

7.5风压：≥1000Pa    / ≥1000Pa

7.6频率：50Hz

7.7电压：380V

7.8特点：风机具有恒风恒压、强度高、耐高温、噪音低、运转平稳等特点。

8.风机减震器

8.1材质：优质弹簧制作

8.2款式：弹簧减震器

9.软连接：

9.1规格：定制软连接管。

9.2材质：高密度耐高温帆布制作。

10.烟雾净化器：

10.1净化技术：采用二段式电子结构，等离子静电分解吸附技术。

10.2外壳材质：净化器外壳采用不锈钢板制作。

10.3净化效率：净化效率≥95%

10.4处理风量：≥2500m3/h /≥1250m3/h

10.5设备功率：≥300W     /≥150W

10.6模块材质：采用不锈钢和铝合金结合材质。

10.6净化电源：采用恒压数字电源，根据实际工作状况自动调节电压使油烟更容易被电离、吸附。自带过载、过压、短路、开路保护、模拟电流表显示功能。

- 11.净化器变径：

- 11.1规格：配套净化器钣金加工成型。

11.2材质：采用不锈钢板制作。

12.防雨帽：

12.1规格：配套风机定制。

13防雨箱：

13.1规格：配套风机定制。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万向吸气臂 | 20 | 套 |  |
| 2 | 吸气罩 | 20 | 套 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 20 | 套 |  |
| 4 | 固定支架 | 20 | 套 |  |
| 5 | 定制管道 | 20 | 套 | 包含主管及弯头、变径、直接等 |
| 6 | 控制箱 | 4 | 套 |  |
| 7 | 排烟风机 | 4 | 台 | 3台≥2.2KW、1台≥1.5KW |
| 8 | 风机减震器 | 4 | 套 |  |
| 9 | 软连接 | 4 | 套 |  |
| 10 | 烟雾净化器 | 4 | 台 | 2台≥2500m3/h、2台≥1250m3/h |
| 11 | 净化器变径 | 4 | 套 |  |
| 12 | 防雨帽 | 4 | 套 |  |
| 13 | 防雨箱 | 4 | 套 |  |

03包：二氧化碳点阵激光、红蓝黄光治疗仪

数量：一批

二氧化碳点阵激光	1	台（套）

红蓝黄光治疗仪	1	台（套）

红蓝黄光治疗仪

1、光源：原装优质LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时；

2、光源类型：点阵光源，采用抛物面及非球面结合的配光技术；

3、★辐照面积：≥500mm×300mm；

4、★峰值波长:633±10nm；417±20nm；

5、★最大有效辐照度：红光：110mW/cm2；蓝光：170mW/cm2；

6、光源模组结构：由≥5扇独立可折叠光源组成，每扇可180°～90°内自由调节；

- 7、光源独立控制：光源模块可同时照射也可单页照射，可适应不同辐照面积；

8、照射方式：连续、调制任意可选；

9、调制宽度：0.1s～2s可调；

10、调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。

11、★辐照时间：1～90min59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选；

- 12、光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选；

13、推荐辐照距离：10cm～25cm之间。

14、伸缩臂装置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。

- 15、光源模组噪音：采用超静音风扇；在正常工作状态下，产生的噪声≤60dB。

16、功率密度自校准系统：根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。

17、冷却系统：外循环风冷；

18、控制系统：

1）≥8英寸高清触摸屏，智能控制系统；可存储≥5个常用最佳治疗参数;

- 可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；

- 具有驱动异常检测、光源异常检测功能；

- 系统具有每个波长单独出光时间累计功能。

- 19、保护装置：配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。

- 20、使用年限：≥10年

21、配套附件：

主机一台

点阵光源模组＋万向悬臂（三节）1组

电源钥匙2把

防护眼镜1副

防护眼罩1副

二氧化碳激光治疗机

- 激光器类型：封离式直流激励二氧化碳激光器；

- 激光波长：≥10600nm；

- 最小脉冲宽度：≤0.1ms;

- 传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

- 输出模式：连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲、点阵扫描

- 连续、单脉冲、重复脉冲输出功率：≥（0.3W～25W）范围可调；

- 调制脉冲输出功率：：≥（0.3～15W）范围可调；

- ★点阵扫描输出能量：≥160mJ；

- ★扫描图形：≥9种至少包含：正方形、三角形、圆形、空心圆形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调)。

- ★扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

- 手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有多种点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具；

- 切割手具无需拆卸可实5mm以内全剥脱功能；

- 图形尺寸：≥20mm*20mm；

- ★扫描间距：0～3.0mm可调；

- 瞄准光系统：≥650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

- 冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

- 控制系统：≥8英寸彩色触摸屏（中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。具有静音可选模式。

- 开机自检：具有激光功率电流监测功能。

- 安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

- 使用年限：≥10年

- 输入电源：AC220V/50Hz，500VA。

22、配置清单：

- （1）主机1台；

- （2）脚踏开关1套；

- （3）七关节导光臂1套；

- （4）手具4个/套，共2套；

- （5）F100手具镜座1套；

- （6）F50手具镜座1套；

- （7）激光防护眼镜1副；

- （8）激光防护眼罩1副；

- （9）整机防尘罩1套。

# 第四章   商务要求

一、交货时间及地点：

1.交货时间：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕。

2.地    点：商洛市中医医院使用科室。

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试及培训：成交人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，成交人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

三、付款方式：

1.合同签订后预付合同金额的40%。

2.货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理30%货款的支付手续。

3.自终验结束之日起至一年后，在无索赔争议的情况下，在买方处办理30%货款的支付手续。

四、验收:

1.项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物安装完毕，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2.验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交供应商。

3.验收依据

3.1合同文本及合同补充文件（条款）。

3.2产品的合法来源渠道证明文件。

3.3磋商文件。

3.4成交供应商的竞争性磋商响应文件。

3.5合同货物清单。

3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

五、质量保证

1.质保期为终验合格后不少于12个月/36个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。成交供应商承诺的质保时间超过磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2.成交供应商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新货物，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期出现的质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交供应商应以优惠价提供。

六、合同实施：

1.成交人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2.若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

七、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

3、供应商须确保医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、产品渠道证明文件须在合同签订及履行期间持续有效，否则采购人有权终止合同并要求赔偿。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章  合同条款

医疗设备采购合同

甲方：商洛市中医医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，制定下列购销合同条款：

- 货物内容及数量

乙方保证甲方在使用中标货物（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币：（大写）：      元整（小写）：¥：      元

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）分三次付款：

1.合同签订后预付合同金额的40%。

2.货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理30%货款的支付手续。

3.自终验结束之日起至一年后，在无索赔争议的情况下，在买方处办理30%货款的支付手续。

（二）结算方式：有关科室验收合格后，供应商凭验收单、合同、发票原件（按合同总价款开具）等相关手续到相关部门办理结算手续。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方的权利：质保期内，同一主要部件出现质量问题，经过两次维修后仍无法正常使用，乙方应给予甲方更换同型号、同规格的原厂新设备并保证设备正常使用。

甲方的义务：积极配合乙方安装、调试设备、组织设备验收工作，按照合同约定向乙方支付货款。

（二）乙方的权利和义务

乙方的权利：按照合同约定要求甲方支付货款。

乙方的义务：按照合同约定时间、按照甲方指定地点提供货物，负责设备安装、调试，配合设备验收工作，提供原厂工程师现场技术培训并保证设备使用人员正常熟练操作设备的各种功能。

五、交货条件

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订后    个日历天。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）整机质保壹年。

- （二）保证设备技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（三）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（四）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（五）乙方为甲方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果乙方提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方承担。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

- （一）整机免费原厂终身质保、维护，软件终身免费升级并提供备用机。

（二）质保期内

1、设备发生质量问题，在接到甲方通知后，乙方服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过48小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关费用由乙方承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、乙方公司的销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（三）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（四）质保期满后：乙方提供每年不低于两次的巡访，以保证设备正常运行。如甲方要求，乙方须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，乙方应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。若乙方提供的配件、备件为返修配件、备件，一经查实，乙方应承担相应责任。

（五）使用培训：设备安装调试完成后，乙方须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于1次的免费理论和操作应用培训。

（六）供货公司西北维修机构联系方式

1、通讯地址：

2、联系电话：

九、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；

4、其它资料[包括装箱清单、操作手册、维护手册、服务指南、系统备份软件(无密码或提供密码)等资料]。

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期。

（三） 其他方面以投标文件、合同和随货物的相关文件为准。

十、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲、乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由乙方书面通知甲方。

（三）甲方核查乙方提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）乙方须向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

十一、违约责任

（一）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（二）未按合同要求交货期送达甲方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，如协商解决不成，依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份、乙方执 壹 份，本合同甲方、乙方以及鉴证方确认签字、盖章后生效。

十四、其他事项

（一）投标文件、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（三）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（四）本合同按照《中华人民共和国民法典》进行解释。

甲  方（盖章）                      乙  方（盖章）

单位名称：商洛市中医医院            单位名称：

地    址：商洛市商州北新街148号    地 址：

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

招标办主管院长：（签字）

设备科主管院长：（签字）

使用科室：                          代  理  人：（签字）

设备科：                            开户银行：

招标办：                            账号：

相关职能科室：                      联系电话：

签订日期：    年   月   日          签订日期：  年   月   日

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件编制说明

1.竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录、页码和书脊（注明项目名称和项目编号），在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4.竞争性磋商响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                             政府采购项目

项目编号: SDZC2025-101

商洛市中医医院医疗设备采购项目

（第   包）

（包名称）

竞争性磋商响应文件

供   应   商：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1.竞争性磋商函（格式）

2.磋商报价一览表（格式）

3.分项报价表（格式）

4.节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

5.选配件报价表（格式，若有）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.商务条款响应偏离表（格式）

8.法定代表人授权书（格式）

9.承诺书（格式）

10.资格证明文件

11.产品的佐证材料

12.项目实施方案

13.产品的合法渠道证明文件

14.质量保证

15.售后服务方案

16.培训方案

17.业绩

18.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

19. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

20.《中小企业声明函》

21.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

22. 监狱企业证明文件（若有）

1.竞争性磋商函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号：SDZC2025-101-包  ）的磋商公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行磋商。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.我方具备本项目竞争性磋商文件中规定的资格条件。

2.我方已详细审阅竞争性磋商响应文件，确认无误。我方提交的竞争性磋商响应文件正本一份，副本叁份，电子文件一份。

3.我方所附磋商报价表中应提交和交付的货物磋商总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的磋商总价）。

4.我方已详细审查全部竞争性磋商文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。

5.我方完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件中明确说明。

6.我方接受竞争性磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关拒绝磋商的条款。

8.我方同意按照要求提供磋商响应有关的一切数据或资料。

9.我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10.我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定和要求。

11.我方对本次磋商内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13.若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

14.磋商响应有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。

15.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

账       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.磋商报价一览表（格式）

供应商名称：                                （供应商单位公章）

| 项目编号 | 竞争性磋商总价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
| SDZC2025-101-包： |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                 日 期：

3.分项报价表（格式）

供应商名称：                    （供应商单位公章）                                     项目编号： SDZC2025-101-包：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  | ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  | 售后服务费 |  |  |  |
| 运输费（含保险） |  |  |  |  |  |  | 技术培训费 |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  | 伴随费用等 |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                            日 期：

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

供应商名称：                             （供应商单位公章）                      项目编号：SDZC2025-101-包：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                               日 期：

5.选配件报价表（格式，若有）

供应商名称：                            （供应商单位公章）                 项目编号：SDZC2025-101-包

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                        日 期：

6.技术规格响应偏离表（格式）

供应商名称：               (供应商单位公章)   项目编号：SDZC2025-101-包：

| 序号 | 竞争性磋商文件 采购内容及技术要求 | 竞争性磋商响应文件 技术响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按实际响应情况填写“正偏离”、“负偏离” | 如有正负偏离情况在此列详细说明 |

备注:

1、本表只填写竞争性磋商文件中与竞争性磋商响应文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，表中“竞争性磋商响应文件技术响应”与竞争性磋商文件第三章“采购内容及技术要求”要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应竞争性磋商文件要求)。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:               日 期：

7.商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：               (供应商单位公章)      项目编号：SDZC2025-101-包：

| 序号 | 竞争性磋商文件 商务要求 | 竞争性磋商响应文件 商务响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按实际响应情况填写“正偏离”、“负偏离” | 如有正负偏离情况在此列详细说明 |

备注:

1、本表只填写竞争性磋商文件中与竞争性磋商响应文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，表中“竞争性磋商响应文件商务响应”与竞争性磋商文件第四章“商务要求”要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应竞争性磋商文件要求)。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章） :                    日 期：

8. 法定代表人授权委托书（格式）

8.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 | SDZC2025-101-包： |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证 正、反面 |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

供应商名称：                        （供应商单位公章）   日 期：

注：法定代表人参加竞争性磋商时提供

8.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 | SDZC2025-101-包： |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  | 手机号码 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证 正、反面 |  |  |  | 被授权人身份证 正、反面 |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |

供应商名称：             （供应商单位公章）     日 期：

注：被授权人参加竞争性磋商时提供

### 9.承诺书（格式）

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）

- 我单位自愿参加（项目名称）、（SDZC2025-101-包：   ）的采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，现承诺，本项目被授权人为我公司员工，依法在我公司缴纳社会保障资金。如经查实承诺内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料而被追究法律责任。

- 承诺单位名称（公章）：

- 法定代表人及被授权人（签字或盖章）：

- 日期 ：

注：法定代表人直接参加投标时无需提供此承诺书。

10.资格证明文件（按序号依次附资料）

10.1基本资格条件证明文件

10.1.1提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

10.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2023年度或2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

10.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的税收缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）

10.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

10.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

10.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

10.2落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式

10.3特定资格条件证明文件

10.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；（式样见竞争性磋商响应文件格式）

10.3.2提供供应商《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；（第一包、第三包）

10.3.3提供生产厂家《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；（第一包、第三包）

10.3.4提供产品《医疗器械注册证》（复印件加盖厂家公章）；（第一包、第三包）

10.3.5磋商保证金交纳凭证或担保函；（磋商保证交纳金凭证为银行凭证、基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）

10.3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中）。

10.3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中）。

11.产品的佐证材料

12.项目实施方案

13.产品的合法渠道证明文件

14.质量保证

15.售后服务方案

16.培训方案

17.业绩

18.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

- 19.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的供应商，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

20.《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

21.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

单位名称（盖章）：

日  期：

22.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：SDZC2025-101-包：

项目名称：

竞争性磋商响应文件（正本或副本）

（磋商前不得启封）

供应商名称：            （公章）

本页以下无内容