**服务内容及要求**

**一、服务内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 主要技术需求 |
| 1 | 大型血管数字减影机球管维修项目 | 对飞利浦血管造影FD20进行维修，维修后达到使用标准。 |

**二、服务要求**

1、维修项目内容：配件维修

飞利浦血管机FD20球管维修，维修完毕后达到正常使用标准，球管维修后保修12个月。

2、保修期内，如球管发生故障，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师应在8小时内到达现场（包括节假日）。

3、保修期内，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。

4、定期维护服务间隔进行，具体内容包括：

（1）系统基本情况检查；

（2）图像质量检查；

（3）球管使用情况检查；

（4）重建系统检查；

（5）通讯检查；

（6）软件等。

5、保修期内，在维修配件时引发医院设备其他新故障时，由供应商自行解决故障及配件，全部费用由供应商支付。

6、保修期内保证球管正常使用率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，每超出一天向需方支付当年保修款的0.5%，累计超出15天院方有权更换供应商。

7、该设备目前故障需要更换的备件、人工费及合同签订前所发生的所有维修费用均包含在本次维修服务中。

三、商务要求

1、服务期限：合同签订后7日内完成。

2、付款方式：维修验收后支付100%。

3、服务地点：富平县医院。

4、服务标准：符合国家及行业相关标准。

5、验收标准：符合国家及行业相关标准，满足采购人要求。

6、本项目供应商用工所产生的一切费用均由供应商自行承担。