**磋商项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

**3.1采购项目概况**

西安市公安局碑林分局基层派出所队AED等急救设备药品采购项目

**3.2采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 297,000.00

采购包最高限价（元）: 297,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | AED设备和急救药品 | 1.00 | 297,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：AED设备和急救药品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | **一、项目概况**  为碑林分局基层所队配备 AED等急救设备及药品，总预算约为 29.7万元。  **二、采购内容**  AED等急救设备11台及药品急救箱45件。  **三、技术要求**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 参数信息 | 数量 | 单位 | | **AED全自动除颤仪** | 1.除颤波形双相波。能量水平智能能量调节。  ▲2.首次电击能量通常在150J-200J之间，后续电击可根据情况自动维持或提高能量（如200J）。能量水平自动智能决定，无需用户选择。  3.电极片成人/儿童一体化电极片或配备儿童键。  - 成人模式：标准能量输出（如150-200J）。  - 儿童模式：通过插入儿童键或使用专用儿童电极片，将能量降低至50J-80J，适用于约8岁以下或体重≤25kg的儿童。  4.具备心电噪声及运动干扰检测功能。  5.AED分析到200J放电准备就绪时间≤8秒。  ▲6.充电时间≤10秒。  7.IP防护等级≥IP55。  8.具有语音提示，全程中文语音指导。  9.重量≤3公斤。  10.电池长效锂电池，电池质保≥5年。  ▲11.自检功能每日/每周/每月自动自检。  12.电极片有效期（电极片通常有效期≥3年），并通过指示灯（绿灯OK/红灯警告）提示状态。  13.Wi-Fi/4G或5G连接可选配置。  14.记录每次使用的关键数据，如心电图、电击次数、CPR质量等，USB接口，数据可下载或无线方式下载。  15.屏幕显示彩色LCD屏幕≥7英寸。  16.支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式，CPR按压模式支持相关配置模式。  17.立式柜  尺寸约1600mm\*350mm\*150mm(长\*宽\*高)  机柜材质:≥1.0mm冷轧钢板，满足耐压、耐腐蚀、防生锈防晒、防污染要求,表面喷塑处理。  柜子结构:柜子主体+PVC可视窗+内置急救仓+声光报警  功能简述: AED仓拉手开门、开门报警,急救仓按压开锁 | 11 | 台 | | **急救箱** | 尺寸：约30x18x20cm  铝合金铝塑板板材  包含：  碘伏棉棒\*10 酒精棉棒\*10  关节贴\*1 指尖贴\*5  普通创口贴\*4 应急口哨\*1  口对口\*2 降温贴\*2  纱布块\*2 敷料镊子\*1  急救毯\*1 体温计\*1  安全别针\*4 速冷冰袋\*2  应急手电\*1 弹性绷带\*2  剪刀\*1 压脉带\*1  蓄光标\*1 急救箱药品管理程序\*1  使用记录\*1 检查手套\*2  胶带\*1 清洁湿巾\*4  口罩\*2 卷式骨折夹板\*1  绑带\*1 产品清单\*1  急救手册\*1 专用背带\*1  铝合金外箱\*1 超大创口贴\*1  直角创口贴\*1  急救药品：硝酸甘油1盒、复方丹参滴丸1瓶、速效救心丸1瓶 | 45 | 个 |   **四、服务要求**  在合同执行过程中需要供应商应执行的伴随服务的服务标准或应当履行的相关义务。  **五、商务要求**  1.供货期:接到采购人订单之日起二十五日内交货。  2.款项结算:从验收合格之日起如无质量等问题，60个日历日内一次付清。  **六、其他**  1.质量验收标准或规范  现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。  2.产品质保期  AED设备产品及耗材质保五年，延保八年，后续维修收取配件费用及人工费用，急救箱质保五年，内含药品需两年更换一次。  3.违约责任  与合同款项的支付相关，不超出《民法典》中对于违约的责任上限。  4.服务培训  成交供应商需针对采购单位连续五年组织集中培训，一年不少于三次。 |

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：

接到采购人订单之日起二十五日内交货

**3.4.2交货地点和方式**

采购包1：

采购人指定地点

**3.4.3支付方式**

采购包1：

一次付清

**3.4.4支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 从验收合格之日起如无质量等问题 ，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 100.00%。

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。 1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到竞争性磋商文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。 2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。 3、验收依据:合同文本、合同附件、磋商文件及响应文件。 4、验收标准：满足国家或省市相应的标准、规范。

**3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

AED设备产品及耗材质保五年，延保八年，后续维修收取配件费用及人工费用。

**3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

与合同款项的支付相关，不超出《民法典》中对于违约的责任上限。

**3.5其他要求**

成交供应商在领取本项目成交通知书时提供提供一正一副纸质竞争性磋商响应文件，采用书籍（胶装）方式装订成册，与电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。