| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能可视化多轴振动测试系统 | 一、具体配置 - 1.三轴振动台台体 1台 - 2.功率放大器 3台 - 3.三轴振动控制系统（≥8通道） 1台 - 4.高压油源 1台 - 5.台面（≥400*400mm） 1台 - 6.冷却风机 3台 - 7.集成发生器 1套 - 8.模态力锤（≥3米传感器线） ≥1只 - 9.单向加速度传感器（≥15米传感器线） ≥8只 - 10.三向加速度传感器（≥15米传感器线） ≥1只 - 11.数字孪生模块（可视化振动实时分析系统） 1套 二、设备的主要技术参数 - 1）三轴振动台技术参数 - 1.▲自由度数：3个（X、Y、Z三个轴向）； - 2.▲轴向：三轴向正交； - 3.▲频率范围：5Hz～2000Hz； - 4.正弦推力：≥10kN（1000kgf）； - 5.随机推力：≥10kN rms； - 6.最大速度≥0.8m/s； - 7.最大位移≥40mm（p-p）； - 8.最大静态负载：≥100kg； - 9.正弦最大加速度（空载）：≥98m/s2； - 10.随机最大加速度（空载）：≥68.6m/s2 rms； - 2）单轴技术参数 - 1.▲单轴正弦推力：≥10kN（1000kgf）； - 2.单轴随机推力：≥10kN rms； - 3.单轴冲击推力：≥20kN； - 4.▲单轴频率范围： 2Hz~3500Hz； - 5.▲单轴最大加速度：≥980m/s2（等同于100g）； - 6.单轴最大速度：≥2m/s； - 7.单轴最大位移：≥50mm； - 8.单轴最大载荷：≥200kg； - 9.具有自动对中、平衡功能、动圈保护：配有电涡流位移式中心零位伺服器； - 3）三轴状态台体技术参数 - 1.台面大小：≥400mm×400mm； - 2.台面漏磁：≤1mT； - 3.▲集成振动发生器结构：平面静压轴承结构； - 4.隔振方式：整体免地基隔振； - 5.冷却方式：强制风冷。 - 4）功率放大器技术参数 - 1.信噪比：≥90 dB（10Hz～1kHz）； - 2.功放效率：≥95%； - 5）模态力锤（≥3米传感器线） ≥1只 - 1.灵敏度：≤50mv/lbf； - 2.量程：≥±100lbf； - 6）振动控制仪技术参数 - 1.控制仪硬件要求 通道：≥8 个； 采样率：≥200kHz； 控制仪采用网线接口与计算机连接。 - 2.控制仪功能要求 - 2.1三轴控制功能：正弦、随机、冲击、路谱仿真； - 2.2带预测试的高级限值功能：通过低量级随机预测试，取得监测点的结构传递函数FRF（f），满量级扫频时，输出根据FRF信号预调整量级； - 2.3带预测的正弦陷波控制：对于可能产生振动放大的试件，在正弦扫频振动试验时，需要设置限值陷波，带预测的正弦陷波控制技术，在陷波控制量通过应用系统传递函数，有效保护振动量不超过限值条件； - 2.4正弦扫频跟踪滤波测试：用于正弦试验时，通过振动控制仪输出的COLA信号，实时计算当前扫频频率，用跟踪滤波法求取当前振动量级； - 2.5随机性能：多轴随机振动是最常见的多台应用，在随机振动工况下，根据给定的功率密度目标谱，振动波形的幅值与相位都是随机的，在多轴振动模式下，可定义多个目标谱，并且各轴振动之间的相干性也可以定义，可相干或不相干，从而形成不同的随机振动模式：只控制幅值模式、幅值相位双控模式，以及高级模式（幅值、相位、相干性）。 - 2.5.1目标谱：支持多轴输出相同目标谱或不同目标谱； - 2.5.2频率范围：根据控制目标谱自动计算，或从多个档次里选择，频率≥25kHz； - 2.5.3多轴相位设定：同向、反向、不相干； - 2.5.4相干性设置：0～100%； - 2.5.5谱线数：≥1600线； - 2.5.6平均次数：1～500（2～1000DOFs） - 2.5.7重叠率：不重叠或50%或75%； - 2.5.8控制动态范围：≥90dB； - 2.5.9支持峭度控制：非高斯随机控制，峭度系数可定义； - 2.5.10非线性控制技术：支持。 - 2.6正弦性能：正弦控制动态范围可达100dB，通过线性目标谱可定义振动的幅值和相位，采用随机振动方式进行振动预测试以确定FRF频率响应函数矩阵。 - 2.6.1目标谱：支持多轴输出相同目标谱或不同目标谱； - 2.6.2频率范围：0.1Hz～5kHz； - 2.6.3扫频速率：Log（Oct/min）：0.001～120；Log（Dec/min）：0.001～40；Linear （Hz/sec）：0.001～120； - 2.6.4频谱显示线数：256～4096； - 2.6.5回路时间：≤10ms； - 2.6.6控制动态范围：0～100dB； - 2.6.7控制精度：±1dB（以1Oct/min通过Q值50共振点时） - 2.6.8相位精度：≤±2°@2kHz； - 2.6.9频率精度：≤0.000001Hz。 - 2.7冲击性能：经典冲击振动控制系统为瞬态时域控制提供了精确、实时、多振动台控制和分析。可以启用多达八个输出通道（振动台）进行控制，为每个控制通道定义单独的经典冲击波形，在主模块上进行警报检查和时间数据记录。最多可以启用512个通道来控制/监视和时间数据记录。 - 2.7.1控制通道：选择用于目标谱编辑的控制通道； - 2.7.2对所有控制通道使用一个目标谱：复选框，如选中，将为所有控制通道分配相同的目标谱； - 2.7.3激励类型：半正弦波、前锋锯齿、后峰锯齿、三角形波、矩形波和梯形波脉冲持续时间：0.05～100000ms； - 2.7.4测试标准：MIL-STD-810F、MIL-STD-810G、MIL-STD-202F、ISO 9568、IEC 60068及自定义。 - 2.8路谱仿真性能 - 2.8.1目标谱：支持多轴输出相同目标谱或不同目标谱； - 2.8.2均衡方法：有用低量级随机信号均衡传递函数； - 2.8.3文件格式：ATFX、UFF、ASCII格式（asc\csv\txt）、TDM、MatLab等（可定制）； - 2.8.4数字重采样：从20Hz到102400Hz分为38档； - 2.8.5预存贮谱：限带宽随机、白噪声、正弦、线性调频信号； - 2.8.6补偿：高通滤波器、去加速度直流，去速度直流； - 2.8.7波形编辑：提供路谱波形编辑器。 - 2.9▲数字孪生模块（可视化振动实时分析系统） - 2.9.1总体要求 - 2.9.1.1数据准备子系统：主要由试验对象几何CAD模型、有限元模型导入模块、基于有限元模型的振动响应求解模块等组成，可形成快速计算时所需的振动响应数据。 - 2.9.1.2振动响应显示子系统：主要由显示终端、曲线绘制模块、云图渲染模块等组成，用于显示试验对象上任意点处的振动响应曲线，显示试验对象整体的振动响应分布状况。 - 2.9.1.3振动响应评估子系统：主要由载荷谱编制、损伤计算模块、疲劳寿命计算模块等组成，用于计算并显示试验对象关键部件或部位的损伤状况、寿命状况。 - 2.9.2功能要求 - 2.9.2.1几何模型导入及可视化； - 2.9.2.2有限元网格自适应划分； - 2.9.2.3有限元模型导入及可视化系统终端可以直接导入商用有限元软件的有限元数据文件； - 2.9.2.4有限元网格质量检查； - 2.9.2.5实时加速度/应力计算及显示； - 2.9.2.6实时振动形态显示基于计算的试验对象全场振动加速度响应，系统终端可实时显示试验对象振动形态； - 2.9.2.7疲劳载荷谱编制； - 2.9.2.8疲劳损伤计算分析。 | 1套 |  |