| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能干燥系统 | 1真空冷冻干燥模块 1.1物料冷冻温度≤-60℃， 1.2隔板降温速率从常温降至-55℃时间小于60min（空载时）； 1.3冷阱温度≤-65℃， 1.4冷阱盘管降温速率从常温降至-55℃时间小于30min（空载时）； 1.5最大捕水量≥12kg； 1.6抽真空速率从常压到10Pa≤30min； 1.7极限真空度≤10Pa； 1.8加热温度可在0℃～110℃范围内PID精准控温， 1.9隔板加热速率≥1℃/min； 1.10具备石墨烯辐射加热杀菌功能； 1.11可储存≥5个程序，每个程序可设≥36段，支持运行过程中可修改程序参数。 2真空脉动干燥模块 2.1温度设定范围（0℃～110℃和PID精准控温）； 2.2真空度可设定调整范围（0～100kPa，调整精度≤1kPa）； 2.3脉动比可通过设置调节（0～20min）； 2.4可设置≥4个不同干燥阶段； 2.5可实现腔体内外相对湿度实时监测，相对湿度测量范围0-99.9％RH，测量精度≤±2％RH。 3气流渗透低温压差膨化模块 3.1膨化极限压力≥1.0MPa； 3.2加热温度可在0℃～150℃范围内PID精准控温； 3.3可实现压差膨化功能； 3.4具备石墨烯辐射加热功能，可实现物料与腔体的冷却功能。 4二氧化碳制冷热泵模块 4.1整体式机组，支持教学演示和实验测试； 4.2制冷剂采用R744/CO2，制冷量≥5kW，蒸发温度范围-25℃～+10℃； 4.3制热系数（能效比）范围1.5～4.5，气体冷却器出口温度≤60℃； 4.4电子膨胀阀：开度可调范围0～240步，耐压压力≥22.5MPa； 4.5压缩机：直流变频，进口压力范围2～5.5MPa，出口压力范围7.5～15MPa，功率≥3000W，最高转速≥100rpm，频率范围80～200Hz； 4.6气体冷却器水流量可调范围30%～100%，蒸发器水泵流量可调范围30%～100%； 4.7换热器材质采用耐腐蚀不锈钢； 4.8流量计：测量精度≥1.0级，介质温度范围-20～80℃，流量范围0.1～0.6m³/h； 4.9配备采集控制板和模块，即时监测和采集实验台各测点温度、压力、流量等参数； 4.10 UPC3 PLC主控板：电源AC220V，可自编程，通信功能RS485接口； 4.11系统可自动根据测量的流量及温度等参数计算出系统COP系数，计算精度≤±0.2%； 4.12 配置高精度触摸屏一体机（≥50寸）及控制软件，可直观显示系统各关键测点的温度、压力、流量等参数以及系统性能参数（制冷量、制热量、压缩机功率、COP等），机组所有手动控制可通过触摸屏控制，可通过USB导出实验数据和计算结果； 4.13具备储热和储冷功能，储热/冷箱容积≥25L； 4.14电加热器：自恒温控制，固态继电器，温度可自由设定，最高加热温度≥93℃，加热功率≥2.5kw，电源220V/50Hz； 4.15系统操作界面实行人电分离操作； 4.16机组支架采用不锈钢/方钢焊接，并安装车轮。 5产品检测成像模块 5.1磁场强度≤0.5T， 5.2孔径探头≥40mm； 5.3仪器主频率：≥21MHz； 5.4有效样品检测范围：≥φ40mm×H40mm； 5.5磁体温度控制稳定度：腔体控温精度为≤±0.005℃， 5.6显示精度≤0.001℃； 5.7磁场均匀度：≤10ppm(φ60mm球体)； 5.8空间分辨率：普通模式≤0.15mm，最高模式≤0.08mm，高分辨模式≥ 512×512×128； 5.9射频发射功率：≥300W。 | 1套 |  |