| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 深水高温高压钻完井液损害油层室内评价装置(核心产品），最高限价850000.00元 - 环压：≥140 MPa； - ★2.驱替压力：≥140 MPa；核心组件采用哈氏合金材质，需通过高密封性验证（泄漏率≤1×10⁻⁸mbar·L/s）； - ▲3.压力精度：0.1%≤FS； - ▲4.流量范围：0.001~40 mL/min； - ★5.高温工作温度：≥200 ℃，深水低温模块工作温度：-5~15℃； - ▲6.控温精度：≤±1 ℃； - 7.配1L反应釜（定制）≥1MPa/150℃； - 8.配1L反应釜（定制）≥1MPa/150℃； ▲9.高温高压堵漏实验装置模块（定制） - 最大实验压力：≥16MPa - 压力介质：液压油 - 控压方式：自动空压控制 - 裂缝尺寸：长度200mm，缝板150×80mm，缝隙板单独定制 - 开度范围：1/2/3/4/5/8/10mm（多档可调） - 容器容积：2000mL； ▲10.油气田工作液智能加工系统微型万能实验测试模块（定制） - （1）最大试验力：≥20KN - （2）力值分辨率：≤±1/300000（全程不变） - （3）位移分辨率：≤0.01mm - （4）有效行程：拉伸/压缩各≥950mm（可定制） - （5）试验宽度：≥400mm - （6）力值测量范围：1%~100%FS - （7）变形测量范围：0.2%~100%FS - （8）示值误差：≤±0.5% - （9）速率调节范围：0.01~500mm/min - （10）双臂门式落地框架（滚珠丝杠+伺服电机驱动） - （11）配套软件分析可提供实时曲线分析（应力-应变、力-时间等） - 11.满足数据采集系统的配套硬件（含处理及输出模块） |
|  | 2 | - 钻井液压力传递与储层保护评价仪及辅件，最高限价700000.00元 - 1.样品夹持器匹配标准岩心(岩心直径:Ф25.4mm)； 2.压力传递测试岩心长度：5~15 mm（饼状岩样） - 储层保护岩心长度：30~60 mm（柱状岩样） - ★3.实验温度：≥200 ℃ - 4.实验围压：≥100 MPa - ▲5.液体循环泵:工作压力:0~70MPa;流量:0.01~2.8mL/s连续可调，控制精度≤士1%;循环管道通径:6mm - ▲6.液体容器（钻井液预热容器）：容积：1000 mL；承压：≥10 MPa；预热温度：≥100 ℃ - ★7.核心组件采用哈氏合金材质，需通过高密封性验证（泄漏率≤1×10⁻⁸mbar·L/s） - ▲8.压力监测：0~70 MPa，精度 ≤0.1% FS - ▲9.气体渗透率测量范围：10⁻⁶~2000（10⁻³ mD），误差≤15% - ▲10.稳态液体渗透率测量范围：10⁻³~1000（10⁻³ mD），误差≤15% - ★11.渗透率测试方法：稳态法和衰减法两种 - 12.要求上下游压力平衡时间≤30 分钟，压力衰减曲线拟合误差≤5%，符合 SY/T 6540-2021 中的压力半衰期测定方法 - 13.辅件需包含动态堵漏模块（可变缝宽 0.1~10mm），支持桥接材料封堵效果评估（承压≥20MPa） - 14.满足数据采集系统的配套硬件（含处理及输出模块） |
|  |  | 售后服务效率要求：7*24 即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决时，24小时内到达现场。修复时间48小时内；如48小时内无法修复，应提供相应解决方案。售后服务标准要求： 技术服务：1. 设备安装、调试和验收 2.卖方应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询。 3. 仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。 4.质保期：硬件三年,软件五年。5.维修响应时间：乙方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修。 |
|  |  | 培训要求：在用户所在地对用户进行为期1周的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。验收后半年内组织买方相关人员2人参加举办的相关应用培训班。 |
|  |  | 提供搬迁安装调试服务。 |