技术参数

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、压力蒸汽灭菌器 1.基本要求 对医院中心供应室、手术部门、门诊等科室使用的器械、织物和容器等物品进行灭菌 |
|  | ▲ | 2.加热方式 内置蒸汽发生器加热 |
|  |  | 3.容积 内舱容积≥890L |
|  |  | 4.装载量 单台装载量≥15个标准灭菌篮筐（与设备完全匹配） |
|  |  | 5.工作原理 脉动预真空方式 |
|  |  | 6.程序设计 预设常用程序≥5个（经验证可直接选择使用），具备134℃器械敷料灭菌程序、121℃器械灭菌程序、BD试验程序、腔体测漏程序、重负载和特殊负载等程序 |
|  |  | 7.门的结构 双门、全自动滑动门，（压缩空气驱动），具备互锁功能 |
|  |  | 8.腔体、管路、门的材质 AISI 316L不锈钢，腔体截面为矩形 |
|  |  | 9.真空泵 两级高效液环式真空泵 |
|  |  | 10. 门封的密封驱动 采用压缩空气驱动密封 |
|  |  | 11.空气过滤 具备高效空气过滤器，过滤微粒直径≥0.3µm，粒子的分离效率≥99.9% |
|  |  | 12.保温性能 工作时门表面温度≤45℃ |
|  |  | 13.工作噪音≤70分贝，提供资料证明 |
|  |  | 14.工艺管线控制阀门工艺管线均采用不锈钢制造，控制阀门均采用气动阀，所有的导向阀和活塞阀都以位置指示标记为标准 |
|  |  | 15.机器的校验性能 机器需要预留测试校验接口，用于连接压力传感器连接接口，温度传感器和压力表 |
|  |  | 16.操作面板≥8.0英寸彩色大屏幕液晶屏 |
|  | ▲ | 17.内置原厂洁净蒸汽发生器，容积≤50L |
|  | ▲ | 18.系统要求 控制系统与记录系统必须相互独立、采用两套独立的传感器，独立采样信号，符合EN 285:2009安全规范要求，灭菌输出记录上须有两个系统独立的数据 |
|  |  | 19.故障报警 具备故障声音报警功能、自动故障诊断功能以及故障记录功能 |
|  |  | 20.数据储存 内置打印机，能自动记录灭菌过程参数 |
|  |  | 21.追溯信息端口免费开放 |
|  |  | 22.设备安装,满足现有场地预留设备安装需求，如不满足需负责加固，费用包含在中标价格内，满载重量≤1900Kg |
|  |  | 23.腔体寿命 ≥15年或30000次 |
|  |  | 24.灭菌器前面板上安装有蒸汽压力表和腔体压力表 |
|  |  | 25.软化水消耗量 ≤500升/循环，提供资料证明 |
|  |  | 26.蒸汽消耗量 ≤30kg/循环，提供资料证明 |
|  |  | 27.中标人需要完成安全附件校验以及压力容器使用登记证办理 |
|  |  | 追溯系统功能和性能分析 1.追溯系统需要用户采用用户名和密码验证的方式访问系统。 |
|  |  | 2.追溯系统将用户的可访问权限控制到最小化，每个用户的访问权限都可以自定义。 |
|  |  | 3.对于数据库的访问，应严格防止 SQL 注入等漏洞的发生。 |
|  |  | 4.追溯系统应该满足所有环节的可追溯记录。 |
|  |  | 5.追溯系统项目：追溯系统软件部分 7 个点位。 |
|  |  | 追溯系统建设方案（共一套）为多院区版本 1.建设目标与内容 物品信息追溯系统设计应符合 WS 310.1～WS 310.3 相关内容的要求，管理功能至少包括人员管理、物资管理、成本核算、人员绩效统计、质量控制等。工作流程追溯至少包括可重复使用器械、器具及物品的申领、回收、清洗消毒、检查包装、灭菌、存储发放、患者使用各环节参数信息，实现无菌物品的闭环管理。对消毒供应中心业务数据能实时采集、传递、存储、使用与管理，信息共享与交互，能使医护人员、管理者、决策者及时获取信息，提高工作质量和效率。 |
|  |  | 2.系统设计和系统架构 消毒供应中心追溯系统采用 B/S 和 C/S 混合构架编写,主要有两个部分构成： 1.C/S 架构的追溯客户端。 2.B/S 架构的网页管理端。 两套系统共用一个数据源，各自实现不同的业务功能。追溯客户端主要追溯生产数据相关的业务操作。 网页管理端主要消毒供应中心追溯客户端主要包括以下功能： 回收功能 条码扫描枪和键盘输入方式来输入器械包的条码信息 清洗消毒功能：记录每个器械清洗对应的清洗设备的清洗情况、清洗的操作着，操作时间。支持条码扫描录入，键盘输入和勾选的方式选择需要清洗下器械包与清洗设备绑定并记录清洗信息。 检查包装功能：记录器械包的检查人，检查时间、审核人、审核时间。物品的包标签及条码包含如下信息：器械包名称、灭菌日期、有效日期、并可与系统关联查询。支持生成一维码和二维码等条码信息，同时支持器械清单通过普通文档打印的方式来打印。 灭菌功能：记录每个包装好的物品灭菌日期、灭菌设备、锅次批次的关联记录。支持条码扫描录入，键盘输入和勾选的方式选择需要灭菌的器械包与灭菌设备绑定并记录灭菌信息。 存储发放功能：记录发放科室、发放数量、发放人、发放时间，并可按时间段按科室统计发放情况。支持条码扫描枪扫描识别和键盘输入以及鼠标勾选的方式选择需要发放的器械包。 缺陷记录模块：记录缺陷的类型，器械包的名称，器械的条码，记录人，记录时间。 |
|  |  | 消毒供应中心追溯网页管理端主要包括以下功能: 1.申领功能：临床科室根据基础数据中的器械包名称选择需要的器械包，并填写需要的数量。 2.物品清点功能：显示每个入库器械包的有效期状态。 3.患者使用功能：记录器械包的使用患者，并可查询历史使用信息。 4.基础数据维护：维护器械包的名称，使用科室，洗消流程，器械清单等信息 5.人员权限：管理登录人的所属科室，角色权限 6.成本绩效统计：汇总各个科室的消毒灭菌成本，统计消毒供应中心员工的工作量绩效。 |
|  |  | 3.技术路线和建设方案 1、追溯系统的数据接口全部采用 WebAPI 接口方式，可以自由切换前端的展示方式。生产操作端可以从 PC 操作台无缝变换为 PDA 客户端。 2、追溯系统的手术室和临床科室采用的是 Web 页面实现业务要求。简单灵活，单独配工作站，可以和现有手术室或者护士站的 PC 共用。 3、追溯系统的资源文件可自由切换，不同语言版本的界面可根据适配资源文件的方式来实现。 4、追溯系统生产端的功能模块采用的是反射引用的模式，可根据配置实现不同的工作站使用不同的工作模块。同时可根据模块来细分操作权限的控制。 5、追溯系统生产端的所有报表、包外标签、唯一码标签、发货单等电子单据的根据都是独立的模板，可根据业务要求满足不同的场景。 6、追溯系统支持打印服务的模式，可以由多台操作终端共享一台打印设备。包括 A4 打印机、包外标签打印机、唯一码打印机等，都可以通过打印服务来共享。 7、追溯系统支持 MS SQL Server 数据库,能够保存所有追溯的关键信息,并且存档时间大于（≥） 3 年。 |
|  |  | 4. 一次性物品对接 追溯可针对医院的一次性物品和物资部门的系统进行对接,成为物资系统的二级库房,对接后可实现物资系统向供应室追溯系统直接发货,追溯系统增加相应的库存,再供应室向科室发货后减少相应的库存,可按照批次管理一次性物品. 医院内部系统对接接口，根据消毒供应中心的实际需求，可配合进行接口对接。系统内的接口开发包括在追溯系统的实施中,他方系统的接口开放需要院方另行协商。 |
|  |  | 5.患者接口 追溯系统现有接口支持按 HL7、WebService、数据库视图等方式和 HIS,集成平台,手麻系统等进行对接。 |
|  |  | 6.科室数据接口 追溯系统现有接口支持和医院 HIS 或 HRP 系统数据进行对接，可按需求实现对接。 |
|  |  | 7.人员数据接口 追溯系统现有接口支持和医院 HIS 或 HRP 系统数据进行对接，可按需求实现对接。 |
|  |  | 8.物流接口 追溯系统现有接口支持和物流系统对接，可按需求实现对接。 |
|  |  | 9.物资接口 追溯系统现有接口支持与 ESB 接口对接，可按需求实现对接。 |
|  |  | 10.电子病历闭环接口 追溯系统现有接口支持与 HIS 接口对接，可按需求实现对闭环信息的对接工作。 |
|  |  | 11.其他接口 追溯系统现有接口支持与医院其他接口对接，可按需求实现对接。 |
|  |  | 4. 附件 （详见追溯系统方案） 追溯系统硬件配置 追溯系统点位分布及硬件数量 区域; 电脑; 无线扫描枪; 有线扫描枪; 标签打印机; A4激光打印机; 防水标签打印机; 服务器. 污物回收区; 2; 2. 检查包装区; 3; 1; 2; 2; 1. 无菌发放区; 2; 2; 1. 护士长办公室; 1; 1. IT机房; 1. 合计; 8; 5; 2; 2; 2; 1; 1. 数据库服务器 （推荐机型 DELL PowerEdge R740，建议使用虚拟服务器） 推荐配置. CPU; Intel Xeon Silver 4108 以上. 内存; 32G. 磁盘空间; 固态硬盘1T. RAID; RAID 1/5. 冗余电源; 支持. 操作系统; Windows Server 2019 以上. 数据库; MS SQL Server 2019 以上. 工作站电脑 (推荐机型 DELL Optiplex 3080 SFF) 推荐配置. CPU; Intel Core i5 以上. 内存; 8G. 磁盘空间; 固态硬盘1T. 操作系统; Windows 10以上. 显示器; 27英寸 （触控屏）. 扫描枪 类型; 配置要求. 无线; USB接口 支持USB-Keyboard, USB-COM 支持一维码/二维码 Code 39 / Code 93 / Code 128 / Interleaved 2/5 / Data Matrix / Aztec Code / QR-Code / MaxiCode / EAN-13 / EAN-14 / EAN-128 / PDF417 …. 有线. 打印机 类型; 用途; 配置要求. A4激光打印机; 打印器械清单，发货单，外来器械登记表，数据报表等，适用于所有区域; 支持USB 600 x 600 dpi （推荐） 黑白（标准）/ 彩色（推荐）. 条码打印机; 打印包外标签，适用于打包台; 支持USB 热转印. 防水标签打印机（选配）; 打印包内条码，贴于器械包标牌上，可用于办公室，去污区或检查包装区; 支持USB. |
|  |  | 二、高温干燥柜 1.容积：≤600L |
|  |  | 2.工作室尺寸：≤680×530×1550（深×宽×高）mm，外形尺寸：≤780×710×1985（深×宽×高）mm |
|  |  | 3.电源：三相五线制, AC380V, 8kW，16A |
|  |  | 4.性能干燥温度范围 RT（室温）+10℃～90℃ |
|  |  | 5.升温时间从25℃升温至90℃所用时间≤15min |
|  |  | 6.温度波动≤±1℃。温度偏差±5℃，温度稳定度 ≤2.0℃，排风风速≥5m/s |
|  |  | 7.进新风处设置高效过滤器 |
|  |  | 8.对开门，设有250×900（mm）钢化玻璃观察窗 |
|  |  | 9.采用三风道智能导流系统，顶部及单侧送风，另一侧回风方式 |
|  |  | 10.顶部设有针对电气元件的散热冷却系统 |
|  |  | 11.电加热，具有5套独立的加热系统，采用PTC自限温加热器 |
|  |  | 12.排气管道连接至用户专用排气管道方式 |
|  |  | 13.箱体底部装有脚轮，并有可调式稳固支撑脚 |
|  |  | 14.工作室采用SUS304不锈钢材，外装表面具有耐药性涂层 |
|  |  | 15.7层样品架，每层承重≥15kg（均布） |
|  |  | 16.工作室设置排水孔、并设置外置不锈钢接水盘 |
|  |  | 17.控制系统采用人机交互，选用可编程PLC中央处理单元+≥7寸彩色触摸屏 |
|  |  | 18.控制方式采用PID控制温度 |
|  |  | 19.具备定时功能、温度控制功能、测定值显示功能、门状态显示功能、异常显示功能、运行程序记录功能、图表显示功能等 |
|  |  | 20.具备自我诊断功能，有温度传感器异常、自动过升防止功能、温度上偏差报警功能、过流保护及报警装置、漏电断路器等 |
|  |  | 21.整机运行噪音的声功率级≤65dB（A） |
|  |  | 22.恒定90℃≥2h后，箱体外部易触及部位的温度不高于50℃ |
|  |  | 23.产品配置样品架7件、挂钩3对、不锈钢接水盘1件 |
|  |  | 24.追溯信息端口免费开放 |
|  |  | 三、全自动清洗机 1.容积及材质:清洗舱体容积≥500L，清洗舱材质≥304不锈钢，无死角 |
|  |  | 2.清洗程序:12套预置程序，18套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。标准程序时间≤30 分钟，包括预洗、主洗、清洗、消毒、上油、干燥等步骤 |
|  |  | 3.设备具有化学消毒功能，可以消毒不耐高温器械 |
|  |  | 4.具备节水功能，标准程序用水≤25L/步，有水位监测压力开关；具备清洗水压自动监测；设备自带智能化水质监测系统。（提供证明材料） |
|  |  | 5.具有蒸汽及电加热两种方式；有快速预热水箱，双水箱设计 |
|  |  | 6.核心配件：原装进口循环泵，采用不锈钢泵体，流量≧600L/分钟；（提供证明材料） |
|  |  | 7.原装进口风机，双风机供风，双级加热系统；提供海关报告 |
|  |  | 8.全方位覆盖无死角喷淋，喷射臂两端具有开孔设计，喷射臂取下后，两端可拆卸 |
|  |  | 9.有变频清洗功能，避免精密器械在清洗过程中受到损伤 |
|  |  | 10.双屏，≥7.0英寸彩色触摸屏，动态显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数 |
|  |  | 11.信息采集存储系统: 自动存储设备运行信息，免费与供应室追溯系统联网对接，并定期免费提供软件升级 |
|  |  | 12.对接口：清洗架注水口位于清洗腔体中心的底面，对接口采用弹簧预紧和水压压紧双向密封方式，提供对接方式图片 |
|  |  | 13.具备化学助剂流量监测功能 |
|  |  | 14.具备高温排水冷却功能 |
|  |  | 15.设备具有清洗架自动识别功能 |
|  |  | 16.舱内设置三个状态观察灯，不同运行状态显示不同颜色 |
|  |  | 17.中标人需要完成现有全自动清洗机拆除，费用包含在中标价格内 |
|  |  | 18.设备获得达芬奇机器人清洗消毒认证，提供证明资料 |
|  |  | 19.配置：开放质量追溯端口，主机1台、外搬运车2辆、4层清洗架1个，清洗托盘12个 |
|  |  | 四、清洗工作站 1.适用于重复使用的诊疗器械（包括微创手术器械、内镜等）、器具和眼科器械的预处理包括预处理（冲洗）蒸汽清洗槽、酶洗超声槽、漂洗槽、终末漂洗槽、传递窗、污物接收车2个、干燥台（不锈钢定制台面4个）等基本单元；可定制 |
|  |  | 2.可实现对各种器械的蒸汽清洗—超声（酶洗）—漂洗—消毒-末漂-干燥功能 |
|  |  | 3.主体台面、清洗槽（具体尺寸根据实际场地来决定，清洗工作站两组清洗槽要求：冲洗槽和酶洗超声槽的长度≥600mm）、沥水台要求：整体背板带灯，槽体为316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；台面高度≥850mm，柜体为分段式柜体，底部有移动脚轮，支架、柜门为304不锈钢材质，门铰链为阻尼铰链，柜体底板为304不锈钢材质，厚度≥1.0mm |
|  |  | 4.有防护装置，防护罩材质为透明亚克力，板材厚度≥8mm |
|  |  | 5.可配合安装蒸汽清洗机在槽体下方，可移动 |
|  |  | 6.超声机要求，液晶显示屏；有报警信息显示功能；按键操作，一键启动，有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；有自动加热系统，超声频率40kHz、80kHz、100kHz等 |
|  |  | 7.高压清洗喷枪，高压水枪材质枪体为304不锈钢，配备八个清洗喷嘴；高压气枪材质枪体为304不锈钢，配备八个清洗喷嘴；水龙头材质为304不锈钢，可360度旋转 |
|  |  | 8.具有专为医疗器械提供洁净空气的气源设备，集成了后级除水过滤系统、气体净化干燥系统等。 |
|  |  | 9.供排水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件。采用同质热熔连接技术。外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，无需更换滤芯 |
|  |  | 10.设备自带加热系统，提供热源 |
|  |  | 11.中标人需要完成现有手工清洗工作站的拆除，线路及管路改造，费用包含在中标价格内 |
|  |  | 12.设备具有消毒功能，需要提供产品二类注册证及检测报告 |
|  |  | 13.配置：主机一台，高压水枪3把，高压气枪1把，热水器1个，洗眼器1个，洁净压缩气源1个 |
|  |  | 14.追溯信息端口免费开放 |
|  |  | 五、蒸汽清洗机 1.控制面板：液晶屏幕与智能按键结合 |
|  |  | 2.储水箱和加热系统为独立单元模式 |
|  |  | 3.机器进水模式：自动模式/手动模式 |
|  |  | 4.手柄长度≥2m |
|  |  | 5.蒸汽最大出口温度120℃ |
|  |  | 6.蒸汽压力可调节 |
|  |  | 7.蒸汽出口最大压力4-8Bar |
|  |  | 8.机器储水箱容量：≤1.8L |
|  |  | 9.不属于特种压力容器 |
|  |  | 10.双排水口，气箱与水箱同时具有独立排水 |
|  |  | 11.机器安全保护：缺水保护、过压保护、过温保护、漏电保护、安全警报提示 |
|  |  | 12.机器工作时长：24小时不间断工作 |
|  |  | 13、设备主要管路材料有安全保护 |
|  |  | 14、设备排污水方式：储水箱和蒸汽系统分开，独立阀门排污水 |
|  |  | 15、设备安全保护功能：缺水保护、过压保护、过温保护、漏电保护、安全警报提示 |
|  |  | 16、追溯信息端口免费开放 |
|  |  | 六、手机注油机 1.对牙科手机实现快速的全自动注油保养 |
|  |  | 2.功能：自动运行清洁和注油 |
|  |  | 3.支持手机数量：≥4支 |
|  |  | 4.模式选择：注油模式、清洗模式、喷气模式 |
|  |  | 5.工作时间：注油模式下：高速手机20秒/支；弯机(减速、常速)20秒/支，弯机（增速）40秒/支 |
|  |  | 6.管路设计：双电磁阀设计，气、油分开(须有实质性文件相应) |
|  |  | 7.工作效率：比手动注油节省4倍油量(以官方网站宣传说明为准) |
|  |  | 8.喷气模式：可单独运行喷气模式操作 |
|  |  | 9.门盖设计：可拆卸前门板 |
|  |  | 10.弯机快接头数量：4个 |
|  |  | 11.重量：≤8 kg |
|  |  | 12.外部尺寸：≤宽 300 mm x 深 300 mm x 高370mm |
|  |  | 七、洁净空气压缩机 7.1整套洁净气源 |
|  |  | 1、医用洁净气源采用全新的吸音减震装置，整套医用洁净气源由压缩机机头、储气罐及深度净化模块及控制系统等组成，满足整个消毒供应科洁净压缩空气的需求 |
|  |  | 2、符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》医用气源质量要求 |
|  |  | 3、四个泵头交替不间断供气，气压稳定，压力可调，保证供气效率 |
|  |  | 4、深度除水，空气露点≤-46℃ |
|  |  | 5、供气量：≥800L/min |
|  |  | 6、无需人工除水 |
|  |  | 7、三级过滤 |
|  |  | 8、净化系统：净化干燥系统内部采用进口医用高效吸附剂，吸附原理通过静电吸附空气中的菌尘和气态水分，达到抑菌和除水效果；并通过废气口将菌尘和水气排出 |
|  |  | 9、 PLC+人机界面：采用知名品牌可编程控制器，具有可靠高抗干扰能力强；触摸屏操作方便，显示目录清晰直观；控制系统具有自检功能；数据实时记录功能；预警记录功能；方便设备的管理 |
|  |  | 10、输出压力调节：采用日本SMC压力调节气动元件实现输出压力调节的控制，使输出的压力更加精确平稳，保障内镜用气的压力不出现波动 |
|  |  | 11、储气单元：储气罐采用内部特殊涂层处理，避免洁净气体二次污染，实现长期洁净贮存 |
|  |  | 12、配置：主机一台，储气罐一个。 |
|  |  | 13、中标人需要完成洁净空气压缩机的管路改造及安装，费用包含在中标价格内。 |
|  |  | 八、生物阅读器 包括高温阅读器一台和环氧乙烷阅读器一台 8.1高温阅读器 |
|  |  | 1.配合压力蒸汽生物指示剂对灭菌过程做生物监测 |
|  |  | 2.培养时间≤30min，阳性报警最快5min，30min确定阴性 |
|  |  | 3.培养孔数≥10个 |
|  |  | 4.屏幕尺寸≥7英寸 |
|  |  | 5.防尘罩与机身一体 |
|  |  | 6.断电保护：断电后，可实现30min持续供电，最长可达3小时 |
|  |  | 7.打印功能：配置外置打印机，培养结果自动/手动打印； |
|  |  | 8.配置：主机一台，打印机一个 |
|  |  | 8.2 环氧乙烷阅读器 |
|  |  | 1.配合环氧乙烷生物指示剂对灭菌过程做生物监测 |
|  |  | 2.培养时间≤3h,3h内自动报读生物监测结果 |
|  |  | 3.培养孔数≥10个 |
|  |  | 4.屏幕尺寸≥7英寸 |
|  |  | 5.防尘罩与机身一体 |
|  |  | 6.断电保护：断电后，可实现30min持续供电，最长可达3小时 |
|  |  | 7.打印功能：配置外置打印机，培养结果自动/手动打印； |
|  |  | 8.配置：主机一台，打印机一个。 |
|  |  | 九、环氧乙烷灭菌器 1.总容积：≥220L，单门 |
|  |  | 2.腔体材质：采用航空铝材，厚度≥8mm |
|  |  | 3.真空系统：采用进口无油真空泵，流量≥130L/min，无需外置压缩气源系统（提供证明材料） |
|  |  | 4.动作阀门：采用进口气动阀，压缩气0.4—0.7MPa,动作≥400万次无故障，（提供证明材料） |
|  |  | 5.加湿系统：加湿阀精确控制加湿水量，内置湿度传感器 |
|  |  | 6.EO气体加注系统：负压刺破气罐，使用一次性专用铝合金罐装100%纯环氧乙烷气体，采用进口穿刺气缸，（提供证明材料）。 |
|  |  | 7.触摸屏显示内容：灭菌过程的温度、压力、湿度、时间、循环模式，过程阶段，报警信息提示等，并提供实际界面照片。每套程序首次成功运转结束后，自动存储为该程序比对基值 |
|  |  | 8.打印方式:曲线和报表两种形式。打印记录内容:程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间，报警代码等信息。 |
|  |  | 9.程序数量:设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度。 |
|  |  | 10.断电记忆：保持功能停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 |
|  |  | 11.开门通风功能：灭菌完成后，15分钟后开门，按开门按钮后，进行一次通风处理。 |
|  |  | 12.负压工作系统：环氧乙烷进入机器期间和灭菌结束后的泄露率平均值分别≤0.840mg/m³和≤0.160mg/ m³,并提供专门机构检测报告。 |
|  |  | 13.门安全设置：程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开 |
|  |  | 14.中标人需要完成设备残余气体高空排放管道的改造及安装就位，另为保证设备位置楼板承重，需铺设承重支架面积≤300㎝×300㎝，费用包含在中标价格内。 |
|  |  | 15.配置清单：免费开放质量追溯信息端口，主机1台、装载篮筐2个、不锈钢推车1台。 |
|  |  | 十、煮沸消毒器 1.对各类医疗器械、试验用器具进行93°热力消毒煮沸 |
|  |  | 2.容积：≥80L |
|  |  | 3.运行时间:≤40min |
|  |  | 4.自动升降门，篮筐可随门自动升降 |
|  |  | 5.加热方式：电加热，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内 |
|  |  | 6.舱体材质≥2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 |
|  |  | 7.快速管路设计，U型排水管路含进口排水泵 |
|  |  | 8.核心配件：进水电磁阀、计量泵均为进口品牌，（提供证明材料） |
|  |  | 9.多重安全保护：水位低保护功能，超时保护功能，电机过流保护等 |
|  |  | 10.配置：主机一台，篮筐一个。 |
|  |  | 11.免费开放质量追溯端口。 |
|  |  | 十一、全自动切割封口一体机 1.用于纸塑袋、纸塑立体袋和特卫强卷袋等需要现场进行热封和打印处理的专用设备 |
|  |  | 2.封口速度：10±0.5m/min，封口宽度：≥10mm，封口留边：0～35mm可调 |
|  |  | 3.切割长度：≥50mm，切割速度：≥18±0.5m/min，切割精度：≤1%，切割宽度：≤400mm（可多卷同时切割封口） |
|  |  | 4.工作温度：60～220℃可调，控温精度：≤±1℃，自带过热保护功能。 |
|  |  | 5.封口压力：85±30N |
|  |  | 6.打印方式:针式打印,内置一台打印机，字体宽窄、间距及打印内容可调。 |
|  |  | 7.操作显示系统:彩色液晶触控屏，图形化操作界面，中文和符号显示，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能。 |
|  |  | 8.高速升温设计:室温～180℃升温≤20s。 |
|  |  | 9.配置有微电脑控制的降温系统 |
|  |  | 10.具备待机功能,USB接口,自运行鉴定功能,故障自动报警指示 |
|  |  | 11.外形尺寸:≥1030×290×200mm（长×宽×高）。 |
|  |  | 12.滚轴尺寸:≥1100*286*52mm（长×宽×高） |
|  |  | 13.免费开放质量追溯信息端口。 |
|  |  | 十二、无创肝纤维化检测仪 1、技术原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值。 |
|  |  | 2、设备形式：可移动一体化台式机设备 |
|  |  | 3、显示屏组成：一体机身双屏显示 |
|  |  | 4、显示器：≥20英寸高分辨率显示器 |
|  |  | 5、触摸屏：≥10英寸高清高灵敏触摸屏 |
|  |  | 6、硬件：存储容量≥1T |
|  |  | 7、探头组成方式：影像探头与硬度检测探头连接同一台主机及控制中心 |
|  |  | 8、探头接口：纤维扫描探头接口1个，影像引导探头接口：≥2个 |
|  |  | 9、支持或带有DICOM文件传输 |
|  |  | 10、纤维扫描探头：一个探头 |
|  |  | 11、纤维扫描探头：融合超声波及剪切波一体化探头 |
|  |  | 12、硬度检测探头超声波频率：宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz或者只要探头放置到肝脏即可直接检测 |
|  |  | 13、探头前端传感器：圆形且直径≤11mm |
|  | ▲ | 14、探头自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率；或者只要探头放置到肝脏即可直接检测，同时辅助定位最佳检测位置。 |
|  |  | 15、剪切波频率：肝脏硬度检测：50 Hz；脾脏硬度检测：100 Hz |
|  |  | 16、纤维化探头测量深度范围：≥65mm |
|  |  | 17、纤维化探头硬度检测范围：1.5kPa-75kPa |
|  |  | 18、硬度测量误差：≤±0.5kPa |
|  |  | 19、硬度测量测量重复性误差：≤5% |
|  |  | 20、脂肪衰减参数检测范围：90dB/m-450dB/m |
|  |  | 21、脂肪衰减参数测量误差：≤±5dB/m |
|  |  | 22、脂肪衰减参数测量重复性误差：≤8% |
|  |  | 23、连续脂肪变检测：脂肪衰减值单周期内触发一次检测，其有效测量量：≥200次以上 |
|  |  | 24、取样点定位：B超进行肝脏引导定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置 |
|  |  | 25、肝脏自动识别功能：可反映肝内超声信号质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位 |
|  |  | 26、压力显示：压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围并具有压力过载自动提示并停止检测功能 |
|  |  | 27、显示值：患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等 |
|  |  | 28、量化分析：软件自动分析测量结果 |
|  |  | 29、弹性图：弹性结果图显示测量深度及时间 |
|  |  | 30、剪切波探头激发方式：支持脚踏、手动和按键激发 |
|  |  | 31、肝脏硬度和脂肪衰减数据采集模式：支持单次采集和多次连续采集 |
|  |  | 32、影像探头类型：腹部诊断影像探头：1把 |
|  | ▲ | 33、腹部影像探头功能：评估肝脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器的超声诊断 |
|  |  | 34、显示模式：A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CPWD、CFM |
|  |  | 35、A模式实时显示：具备A模式，支持实时超声信号幅度显示 |
|  | ▲ | 36、穿刺引导：支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能 |
|  |  | 37、超声工作频率：2.0MHz--5.5MHz |
|  |  | 38、彩色血流成像模式探测深度：3.0MHz：深度≥110mm |
|  |  | 39、影像探头扩展：可选配浅表探头、腔内探头、体表探头 |
|  |  | 40、DICOM接口：DICOM3.0标准图像和患者信息传输，接口开放 |
|  |  | 41、内置一体化工作站：便捷的对接至医院信息系统，可支持His、RIS、PACS等医院系统；支持SqlServer等数据库对接；支持DICOM、webservices、http等协议接口；支持设备直接对接，配备联网工作站 |
|  |  | 42、配置清单： (1)一体化台式机一台 (2)纤维化探头一把 (3)数字化肝纤维诊断模块一套 (4)数字化脂肪量化诊断模块一套 (5)全数字彩超影像模块一套 (6)腹部诊断超声探头一把 (7)≥20英寸高分辨率宽频液晶显示器一块 (8)≥10英寸高清高灵敏触摸屏一块 (9)彩色喷墨A4打印机一台，含连供系统 (10)超声波身高体重测量仪一台 |
|  |  | 43、设备使用年限：≥8年、保修期3年 |
|  |  | 十三、便携式睡眠记录仪 用途：穿戴式生理参数记录分析，客观诊断分析睡眠结构，用于失眠患者的诊断分析及治疗效果评估。 |
|  |  | 1.同时可监测记录以下参数： 脑电：≥2导 眼电：2导 肌电：2导 鼾声：1导 体位：1导 血氧饱和度：1导 脉率、脉搏波、阻抗等。 |
|  |  | 2.使用穿戴式信号采集装置,电极扣式设计。 |
|  |  | 3.主机内置存储，容量：≥16GB。 |
|  |  | 4.主机内置充电电池，可连续记录2-3晚数据。 |
|  |  | 5.内置六轴运动传感器，可精确获取患者体位变化。 |
|  |  | 6.主机头戴一体化设计，设备无需连接软件设置患者信息，可直接启动记录。 |
|  |  | 7.主机与腕表无线蓝牙连接，通过腕表可查看传感器连接情况，也可实时查看各导联阻抗情况，保证数据的完整性、准确性。 |
|  |  | 8.主机可脱离腕表单独记录，通过蓝牙连接平板或手机APP，实时查看传感器连接状态和信号质量、电池余量等信息。 |
|  |  | 9.软件使用导航式设计，操作简单。 |
|  |  | 10.软件内置AASM分期规则，具备AI智能算法。 |
|  |  | 11.可准确识别不同睡眠分期特征波形，具备波形标记功能。 |
|  |  | 12.具备自动分析、标记睡眠相关事件的功能，同时支持手动编辑修改事件。 |
|  |  | 13.软件具备使用权限分配功能，可根据临床需求，设定不同账号的权限，保障数据的安全性。 |
|  |  | 14.具备网络化的设备管理功能，支持多台设备使用。 |
|  |  | 15.内置多导睡眠监测报告模板，模板可自定义。 |
|  |  | 16.病人数据管理功能，便于评估失眠患者的长期治疗效果。 |
|  |  | 17.可接入HIS/LIS系统，进行数据共享。 |
|  |  | 十四、动脉硬化检测仪 一、适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测 |
|  |  | 二、技术（技术参数和功能）要求及配置： 2.1可检测ABI(踝臂指数)：反映下肢血管堵塞情况； |
|  |  | 2.2可检测PWV（肱踝脉搏波传导速度）； |
|  |  | 2.3负责检测BAI(臂踝指数)：反映上肢血管堵塞情况（须提供注册证附件-医疗器械产品技术要求）； |
|  |  | 2.4其他检测参数：DBP(舒张压)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、SBP(收缩压)(四肢)、ECG(心电波形)、UT(脉波上行时间)、PP(脉压差)(四肢)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、MAP％(平均动脉压)、ET/PEP(射血指数)、AI(反射波增强指数)、STI(收缩时间间隔)、ET(射血时间)、BMI(体格指数)等； |
|  |  | 2.5血压测量方式：示波器法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）（须提供注册证附件-医疗器械产品技术要求）； |
|  |  | 2.6加压方法：气泵自动加压；自动减压排气，具有断电后自动放气功能； |
|  |  | 2.7血压量程：≥0-300mmHg，分辨率1mmHg；（须提供注册证附件-医疗器械产品技术要求）； |
|  |  | 2.8脉率测量范围：≥35-185bpm，精度±2 bpm，分辨率≤1bpm；（须提供注册证附件-医疗器械产品技术要求）； |
|  |  | 2.9心率测量：≥30-300次/分（须提供注册证附件-医疗器械产品技术要求）； |
|  |  | 2.10心音频率范围：≥25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB) |
|  |  | 2.11 安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥300mmHg； |
|  |  | 2.12存储方式：超大硬盘存储（病历≥50000）； |
|  |  | 2.13临床数据统计：ABI统计和PWV统计 |
|  |  | 2.14 TBI(趾臂指数):评价下肢动脉末梢缺血状态的指标； |
|  |  | 2.15自动或手动出报告评估； |
|  |  | 2.16可同时检测≥2名患者（须提供功能软件截图及同时检测2名患者的生产厂家彩页）； |
|  |  | 2.17负责升级连续波多普勒超声（CWD）检查功能，分析血流速度、波形，评价外周动脉疾病的病变部位和程度。（须提供功能软件截图及彩页） |
|  |  | 2.18负责连接医院管理软件，实现信息化管理；负责连接扫码枪 |
|  |  | 2.19 大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站； |
|  |  | 2.20 配置及全套附件：配备有袖带支架2个、袖带12个等。 |
|  |  | 十五、非接触眼压计 1.测量范围： 0～30mmHg（0～40hPa） 0～60mmHg（0～80hPa） |
|  |  | 2.测量偏差：≤±1mmHg（±1.33hPa） |
|  |  | 3.最高喷气压强：≤82.5mmHg（110hPa） |
|  |  | 4.调节范围 测试头左右位移调节范围≥80mm 测试头前后位移调节范围≥40mm 测试头上下位移调节范围≥30mm 颌托支架移动调节范围≥40mm |
|  |  | 5.产品特点 5.1 非接触式测量眼压 5.2 全自动对焦测量 5.3全触摸屏操作 |
|  |  | 6.测量模式 6.1可以选择全自动或半自动模式进行测量； |
|  |  | 6.2在全自动模式下，点击启动会依次对左右眼进行自动找眼并对焦打眼； |
|  |  | 6.3在半自动模式下，手动对焦后，点击启动会进行对焦喷气； |
|  |  | 6.4设置自动测量次数：一次/三次； |
|  |  | 7.安全限位 可以设置电机向前移动的最远距离，避免触碰人眼； |
|  |  | 8.显示方式 ≥10英寸彩色显示屏 |
|  |  | 9.报告打印 |
|  |  | 9.1可选择打印标准报告或热敏报告； |
|  |  | 9.2机器内置热敏打印机； |
|  |  | 9.3标准报告需要选择连接对应的打印机； |
|  |  | 十六、检眼镜 1.屈光度补偿片（至少包括）：0、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、+12、±15、±20、-25、-35D。 |
|  |  | 2.光阑：大光阑、小光阑、裂隙、中心网格、无赤滤片等。 |
|  |  | 3.照明光源：LED光源。 |
|  |  | 4.照度：≥80 lx。 |
|  |  | 5.显色指数：≥90%。 |
|  |  | 十七、超声经颅多普勒血流分析仪 适用范围：脑动脉硬化、脑卒中筛查、脑血管狭窄和闭塞、脑血管痉挛等症的诊断与分类，微栓子监测、微气泡试验/发泡试验、脑血流监护、脑储备功能检测、健康管理评估等。 |
|  |  | 1、主要性能参数 1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点； |
|  |  | 1.2、血流速度范围（脉冲波模式）：双向流速≥520cm/s,单向流速≥1050cm/s（提供软件功能截图）； |
|  |  | 1.3、取样容积：≥1-20 mm连续可调； |
|  |  | 1.4、探测深度范围:最小工作距离≤6mm，最大工作距离≥140mm； |
|  |  | 1.5、增益范围：≥1～58dB可调（提供证明材料）； |
|  |  | 1.6、动态范围:≥1-40 dB； |
|  |  | 1.7、功率范围:0-100 %； |
|  |  | 1.8、多普勒角度补偿功能: 0～89°（提供证明材料）； |
|  |  | 1.9、通道/深度：双通道/≥九深度（同步显示频谱图数）≥8000深度（M波）； |
|  |  | 2、主要技术规格及软件系统 2.1、检查参数：Vs、Vm、Vd、RI、PI、S/D、HR、a、TI、HITS、lindegaard等； |
|  |  | 2.2、多深度动态M波功能,可视取样容积宽度、深度，强度信息同时显示； |
|  |  | 2.3、双线M波功能,双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线； |
|  |  | 2.4、异常血流提醒功能； |
|  |  | 2.5、智能流程（专家智能辅助诊断系统EIA）（1）具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现≥40支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力）；（提供证明材料） （2）自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径；（提供证明材料） （3）辅助引导操作者开展侧支循环评估，辅助引导的侧支循环通路≥18条； |
|  |  | 2.6、一键获得频谱（提供证明材料） |
|  |  | 2.7、脑血流监护功能（微栓子检测，微气泡试验/发泡试验，脑血流监护等）： （1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； （2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等； （3）可缩放/测量纺锤波； （4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图； |
|  |  | 2.8、参数自动报警功能：预警的变化幅度可以设定、快\慢闪烁； |
|  |  | 2.9、健康管理系统（须提供软件著作权证书）； （1）健康数据负责对接医院HIS系统平台； （2）大数据分析统计，为后续的干预措施提供数据支撑； |
|  |  | 2.10、支持自定义检测血管参数； |
|  |  | 2.11、配备无线遥控器（提供证明材料） |
|  |  | 2.12、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、快速出报告单等； |
|  |  | 2.13、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等； |
|  |  | 3、配置要求 3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个； |
|  |  | 3.2、监护探头头架1个； |
|  |  | 3.3、探头自动休眠功能（提供证明材料）； |
|  |  | 3.4、≥20英寸液晶显示器工作站1套，彩色打印机1套，无线遥控器1个。 |
|  |  | 十八、裂隙灯显微镜 1.显微镜系统：可清晰显示眼睑、结膜、角膜、虹膜、晶状体及玻璃体前⅓等部位，帮助识别病变位置、性质、大小及深度。 |
|  |  | 1.1光学分辨率：≥2700·N线对（200线对） |
|  |  | 1.2显微镜类型：伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片） |
|  |  | 1.3变倍方式：≥5档转鼓变倍式 |
|  |  | 1.4放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X等 |
|  |  | 1.5目镜倍率：12.5X |
|  |  | 1.6目镜夹角：10° |
|  |  | 1.7瞳距调节范围：52～80mm |
|  |  | 1.8屈光度调节：-8D～+8D |
|  |  | 1.9视场直径：Ø36.2mm、Ø22.3mm、Ø14mm、Ø8.9mm、Ø5.7mm |
|  |  | 2.照明系统 2.1裂隙宽度：0～14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） |
|  |  | 2.2裂隙高度：1～14mm连续可调 |
|  |  | 2.3光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm |
|  |  | 2.4裂隙角度：0°～180° |
|  |  | 2.5裂隙倾角：5°、10°、15°、20° |
|  |  | 2.6滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 |
|  |  | 2.7光源：卤素灯 |
|  |  | 2.8照度：≥150klx |
|  |  | 2.9亮度调节方式：亮度连续可调 |
|  |  | 2.10背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块 |
|  |  | 2.11背景照明亮度调节方式：自然光亮度连续可调 |
|  |  | 3.采集设备 3.1自动数码模块：1/1.8寸传感器，2.4微米像元，红外光源传感器，自动曝光，自动增益，光圈可调，五种白平衡模式，高灵敏度，可开关宽动态范围 |
|  |  | 3.2照片分辨率：≥2592 x 1944 |
|  |  | 3.3照片格式：JPEG |
|  |  | 3.4视频分辨率：≥2592 x 1944 |
|  |  | 3.5视频帧率：≥25fps |
|  |  | 3.6视频格式：MP4 H.264 |
|  |  | 3.7输出接口：USB |
|  |  | 3.8视频输出接口：Micro HDMI高清接口 |
|  |  | 3.9 DICOM接口：负责网络连接医院影像系统 |
|  |  | 3.10智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比 |
|  |  | 4.内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体 |
|  |  | 5.电脑一台 |
|  |  | 5.1主机：i5-10500T 8G内存 256GB SSD+1TB硬盘 |
|  |  | 5.2显示器：1920*1080 23.8英寸 |
|  |  | 5.3系统：Windows 10 |
|  |  | 6.彩色打印机一台：兼容A4、A5、A6、B5以及US letter打印纸 |
|  |  | 十九、双能X射线骨密度仪 1、检测方法：高、低双能量X射线吸收法。 |
|  |  | 2、成像技术：锥束型、面成像快速扫描技术 |
|  |  | 3、高压发生器：低能45KV，高能75KV；（提供检测报告） |
|  |  | 4、X射线管电流：低能0.45mA，高能0.25mA |
|  |  | 5、X射线管最大输出功率：当管电压为45kV；管电流为0.45mA；时最大输出电功 20.25W |
|  |  | 6、曝光采集时间≤4.8秒，可实现一次按键、两次曝光、三幅图像（提供检验报告）； |
|  |  | 7、全数字信号探测器，提供更高分辨率、更高质量医学图像， |
|  | ▲ | 8、准确度误差：测量准确度≤0.15％ （提供检测报告）； |
|  |  | 9、重复性误差：对同一体膜在同日进行重复测量，所测骨密度的变异系数CV≤0.09％（提供检测报告） |
|  |  | 10、线性测量系数：骨密度测量结果线性相关系数R≥0.99999（提供检测报告） |
|  |  | 11、辐射泄漏量：操作台1米处周围计量当量率检测值≤0.2uSv/h；（提供检测报告） |
|  |  | 12、支撑手臂台板：用于支撑患者的台板其X射线衰减当量≤0.20mmAI（可提供检测报告） |
|  |  | 13、焦屏距：球管焦点距离支撑手臂台板≥300mm；（提供检测报告） |
|  |  | 14、探测器：高清数字探测器≥95mmⅹ110mm； |
|  |  | 15、数据库：中国人数据库； |
|  |  | 16、测量结果：T值、Z值、BMD、BMC、BMI、检测面积、成人百分比、同龄人百分比、骨折风险评估、预计骨质疏松年龄等； |
|  |  | 17、观测与防护技术：透明铅玻璃观测，更直观的安全观测；前臂图形指引和视频实时观测双重定位；机身内部铅防护设计； 独特的X射线限束装置，减少不必要的散射线；两块特质铅帘，隔绝散射线保证检测者的安全；蓝色氛围灯带设计，可提示通电、断电状态 |
|  |  | 18、QA态势分析质检体模校准及空气校准功能；（提供证明资料） |
|  | ▲ | 19、双能X射线骨密度仪智能纹波抑制技术，抑制电压干扰，(提供证明资料) 中文彩色结果报告； |
|  |  | 20、配备国际标准DICOM3.0协议接口；WORKLIST视图，可对接医院DICOM、PACS、HIS、可刷身份证、可接扫码功能、可实现源共享等 |
|  |  | 21、整张图文报告可上传至医院PACS系统，包括图像和文字。 |
|  |  | 22、数据传输负责接入体检系统。 |
|  |  | 23、产品质量：产品使用期限≥10年，使用过程中支持在线软件升级。（提供证明材料） |
|  |  | 二十、网络电子血压仪 1.压力测量范围：血压:0mmHg～300mmHg；脉率：35 bpm～185 bpm |
|  |  | 2.测量精准度：±3mmHg； |
|  |  | 3.可至少2000例测量结果（提供证明材料） |
|  |  | 4.显示参数 显示屏： LED数码屏 |
|  |  | 5.袖带驱动方式：电机自动裹袖带（提供证明材料） |
|  |  | 6. 血压计工作模式：智能充气、线性放气。 |
|  |  | 7.可通过臂姿检测按钮和红外传感器对人体臂姿和位置进行自动识别，提高准确度。（提供证明材料） |
|  |  | 8.支持USB等的数据联网； |
|  |  | 9.语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。 |
|  |  | 10.通过配套软件在PC端对存储的病例进行管理。 |
|  |  | 11.可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响，卷筒角度可调。 |
|  |  | 12.可据《中国高血压防治指南（2010）》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示。 |
|  |  | 13.质量保证及售后服务：维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。免费提供软件升级 |
|  |  | 二十一、超声波身高体重测量仪 1.电源：电压AC220V，频率50Hz |
|  |  | 2.使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝） |
|  |  | 3.保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好 |
|  |  | 4.身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm |
|  |  | 5.体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg |
|  |  | 6.通过计量认证：可提供计量院出具的计量认证证明资料。 |
|  |  | 7.测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择 |
|  |  | 8.探头设计:原装超声波探头（提供生产厂家彩页证明）。 |
|  |  | 9.温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能（提供生产厂家彩页证明）。 |
|  |  | 10.偏心负载补偿功能：四个精密平板梁式压力称重传感器（提供生产厂家彩页证明）。 |
|  |  | 11.检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比等。 |
|  |  | 12.语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果等 |
|  |  | 13.打印结果：可进行测量结果数值、条码打印、体重指数BMI参照表打印等。 |
|  |  | 14.离线保存测量结果：可保存≥2000例测量结果（提供生产厂家彩页证明）。 |
|  |  | 15.数据联网功能：USB线联网、网线联网、WIFI联网等；负责接入体检系统。 |
|  |  | 16.可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性； |
|  |  | 17.质量保证及售后服务：维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。免费提供软件升级 |
|  |  | 二十二、电动检查床（自动换床单电动床） 1)根据人体工学原理设计,用作主体检查、诊疗设备的辅助器材 |
|  |  | 2)具备自动换床单功能以及床单自动纠偏功能 |
|  |  | 3)具备手控器 |
|  |  | 4)塑钢合金结合中控脚轮 |
|  |  | 5)床框、底座等骨架均采用不锈钢;床垫采用皮料 |
|  |  | 6)采用一控四电机控制系统; |
|  |  | 7)电机系统配有内置应急电源，网电源断电时可自动跳转至工作状态。 |
|  |  | 8）外形尺寸:≥2100mm(L)*770mm(W)*650-900mm(H) |
|  |  | 9）床最高极限高度: ≥900±10mm |
|  |  | 10）床最低极限高度:≤650±10mm |
|  |  | 11）承载能力(正常状态):≥170Kg |
|  |  | 二十三、普通检查床1、外形尺寸：200cm×70cm×65cm |
|  |  | 2、材质参数 床面材质：皮革或人造革包裹高密度海绵且易于清洁消毒框架材质：不锈钢或高强度铝合金，承载150 - 200kg。 |
|  |  | 二十四、妇科全自动检查床 1.设备技术参数及配置要求： 主体采用A3钢材焊接而成，并做防刺眼处理 长; 1900mm. 宽; 580mm. 台面最高（含垫）; 970mm. 台面最低（含垫）; 560mm. 后倾; 16°. 背板上折; 70°. 背板座板夹角; 43°. |
|  |  | 2.床垫采用皮革或人造革包裹高密度海绵，易于消毒 |
|  |  | 3.床身采用A3钢材，外观钢制喷塑 |
|  |  | 4.内藏抽拉式辅助台，配有可伸缩式ABS污物盆 |
|  |  | 二十五、医用诊疗椅（耳鼻喉） 1.椅面尺寸：一般长度在400-600mm，宽度在400-500mm，以提供舒适的坐卧空间。 |
|  |  | 2.整体高度：从地面到椅面的高度通常在450-600mm左右，可根据需要进行调节，以适应不同医生和患者的身高。 |
|  |  | 3.功能参数 椅背倾斜角度：通常可在0°-180°之间调节，方便患者以不同姿势接受诊疗。 椅面升降范围：一般在150-300mm左右，以满足不同诊疗场景和患者身高的需求。 扶手调节：扶手可上下、前后调节，高度调节范围一般在150-250mm，方便患者支撑手臂，也便于医生操作。 |
|  |  | 4.材质参数 椅面材质：多采用优质皮革或人造革，搭配高密度海绵，柔软舒适，易于清洁消毒。 框架材质：通常为不锈钢或高强度铝合金，坚固耐用，可承受较大重量，一般能达到 承载150-200kg。 |
|  |  | 二十六、口腔诊疗椅 1.电源：220V50Hz； |
|  |  | 2.输入功率：1100VA； |
|  |  | 3.气源：气压 0.6MPa -0.8 MPa/6-8.0bar |
|  |  | 4.水源：水压 0.2～0.4MPa/2.0-4.0bar |
|  |  | 5.加热器：24V、120VA； |
|  |  | 6.外形尺寸：L x W x H1870 mm×850 mm×2170 mm； |
|  |  | 7.牙科椅(座垫中心)：390 mm～710mm，靠背转角-5°～80°；器械横臂转角：90°； |
|  |  | 8.平衡臂转角：320°，上下移动范围： 440 mm； |
|  |  | 9.器械盘转角：≥160°； |
|  |  | 10. 灯臂转角：300°，上下移动范围：≥560 mm； |
|  |  | 11. 手术灯转角： 300°；助手臂转角：90°；助手臂挂架盒转角：≥300°； |
|  |  | 12. 手机管流量：0.22MPa 时，不小于 30L/ min，手机转速不小于320000r/min； |
|  |  | 13. 注塑靠背，坚固结实，美观大方； |
|  |  | 14. 强吸：气压为 400kPa 时,真空度不小于 ≥ 25kPa； 弱吸：水压为 200kPa 时真空度大于 ≥10kPa； |
|  |  | 15. LED 观片灯：色温大于≥ 6500K，亮度大于≥ 2000cd/㎡； |
|  |  | 16. LED 口腔灯：感应开关，照度：6000-300001uX，色温：4000-5000K； |
|  |  | 17. 采用超静音进口电机； |
|  |  | 二十七、肝瞬时弹性扫描仪 无创肝纤维化及脂肪变量化检测仪技术参数要求 1、技术原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值 |
|  |  | 2、设备形式：可移动一体化台式机设备 |
|  |  | 3、显示器：≥20英寸高分辨率显示器 |
|  |  | 4、自由臂：自由臂可调节的维度≥2个，左右旋转≥90º；上下俯仰≥20º |
|  |  | 5、硬件要求：内存≥4G，存储容量≥1T |
|  |  | 6、信号端口：USB≥4个 |
|  |  | 7、探头接口：纤维扫描探头接口1个，影像探头接口：≥3个 |
|  |  | 8、DICOM接口：DICOM3.0标准图像和患者信息传输 |
|  |  | 9、纤维扫描探头：一个探头即可适用于儿童、成人和肥胖人群检测 |
|  |  | 10、纤维扫描探头：融合超声波及剪切波一体化探头 |
|  |  | 11、硬度检测探头超声波频率：宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz |
|  |  | 12、探头前端传感器：圆形直径≤8.5mm |
|  |  | 13、探头频率自适应调节：自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率 |
|  |  | 14、剪切波频率：50 Hz |
|  |  | 15、纤维化探头测量深度范围：≥85mm |
|  |  | 16、纤维化探头硬度检测范围：1.5kPa-75kPa |
|  |  | 17、硬度测量误差：≤±0.5kPa |
|  |  | 18、硬度测量测量重复性误差：≤5% |
|  |  | 19、脂肪衰减参数检测范围：90dB/m-450dB/m |
|  |  | 20、脂肪衰减参数测量误差：≤±5dB/m |
|  |  | 21、脂肪衰减参数测量重复性误差：≤5% |
|  |  | 22、取样点定位：A模式；M模式自动同步显示确定取样点的位置 |
|  |  | 23、肝脏自动识别功能：可反映肝内超声信号质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位 |
|  |  | 24、压力显示：压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围并具有压力过载自动提示并停止检测功能 |
|  |  | 25、显示值：患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等 |
|  |  | 26、剪切波探头激发方式：手动按键和脚踏开关 |
|  |  | 27、肝脏硬度和脂肪衰减数据采集模式：支持单次采集和多次连续采集 |
|  |  | 28、影像探头类型：腹部诊断影像探头：1把 |
|  |  | 29、腹部影像探头功能：评估肝脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器的超声诊断 |
|  |  | 30、测量分析模块：具备全套的测量分析包，支持门静脉宽度(PVW) 、脾长径/短径、脾静脉宽度等测量 |
|  |  | 31、穿刺引导：支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能 |
|  |  | 32、超声工作频率：2.5MHz--5.0MHz |
|  |  | 33、侧向分辨率：3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm） |
|  |  | 34、轴向分辨率：3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm）；≤3mm（80mm＜深度≤130mm） |
|  |  | 35、检测深度3.5MHz：≥140mm |
|  |  | 37、设备使用年限：≥8年、保修期3年 |
|  |  | 38、DICOM接口：DICOM3.0标准图像和患者信息传输，负责接入体检系统 |
|  |  | 39、内置一体化工作站 |
|  |  | 配置清单： 1、可移动一体化台式机一台 2、动态宽频探头一把 3、数字化肝纤维诊断模块一套 4、数字化脂肪量化诊断模块一套 5、脚踏开关一个 6、彩色喷墨A4打印机一台，含连供系统 |
|  |  | 二十八、投屏视力表 1.可视面积：17英寸LED液晶显示屏 |
|  |  | 2.使用距离： 正常视力表：2M -7M，步长0.1M；（英制为6-24英尺，步长0.5英尺） 低视力表：0.6M-1.5M，步长0.1M； |
|  |  | 3.配备遥控器 |
|  |  | 4.亮度：≥160 cd/㎡ |
|  |  | 5.视标类型：E、C、字母、数字、儿童等 |
|  |  | 6.测试功能：交叉网络，对齐测试立体视散光测试交通灯 对比度测试 固视 色盲图 交叉双柱图 红绿板 双色平衡 低视力表（E C 字母 数字 儿童） |
|  |  | 7.遮盖类型：反色、单个视标遮盖、水平行遮盖、竖直列遮盖、红绿遮盖、对比度调节等 |
|  |  | 8.视力单位：五分制5-Grade、十进制Decimal、最小分辨角对数、Snellen(ft)、Snellen (M) |
|  |  | 9.其他功能：视频音频播放、随机视标、视标和ETDRS对比度调节、自动待机、镜像显示（用于反射镜测试）、红绿颜色实时调节等 |
|  |  | 二十九、网络心电图机 一、整机配置 1.1、屏幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。（提供证明材料） |
|  |  | 1.2、高清分辨率，显示像素≥1920*1200。 |
|  |  | 1.3、外部接口：USB接口x2，18导接口x1，12导导联线接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。 |
|  |  | 1.4、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac。（提供证明材料） |
|  |  | 1.5、移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块。（提供证明材料） |
|  |  | 1.6、内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。（提供证明材料） |
|  |  | 1.7、重量≤2.5kg(含热敏打印)。 |
|  |  | 1.8、整机配置标准化台车。 |
|  |  | 1.9、心电采集器内置在主机里。（提供证明材料） |
|  |  | 1.10、12导机器支持升级为18导。（提供证明材料） |
|  |  | 1.11、内置热敏式点阵打印机，可以打印3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1等心电波形和报告。 |
|  |  | 二、硬件参数 2.1、导联模式：9/12导联同步采集，能够wilson和cabrera两种导联体系。 |
|  |  | 2.2、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz） |
|  | ▲ | 2.3、频率响应：0.01z～300Hz，-3dB。（提供医疗器械注册证及附件或注册检验报告复印件） |
|  |  | 2.4、定标电压：1mV±2%。 |
|  | ▲ | 2.5、耐极化电压：≥±900mV（±5%）。（提供证明材料） |
|  |  | 2.6、内部噪声：≤12.5µVp-p。 |
|  |  | 2.7、时间常数：≥5s。 |
|  |  | 2.8、共模抑制比：≥140dB。 |
|  |  | 2.9、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 |
|  |  | 2.10、A/D转换：24 位。 |
|  | ▲ | 2.11、心电波形采样率：≥60,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥70,000 Hz，每节律导联。（提供证明材料） |
|  |  | 2.12、灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。 |
|  |  | 2.13、设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历≥100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）。（提供系统存储容量截图） |
|  |  | 2.14、外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储。 |
|  |  | 2.15、交流电源：交流 100V～240V，50Hz/60Hz； |
|  |  | 2.16、内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥8小时。（提供证明材料） |
|  |  | 三、软件功能 |
|  |  | 3.1、Android操作系统（提供安卓系统版本截图） |
|  |  | 3.2、内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取。 |
|  |  | 3.3、具备导联脱落检测功能。 |
|  |  | 3.4、支持采集波形质量颜色指示；可辅助判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、分析、存储、上传、打印。（提供证明材料） |
|  |  | 3.5、支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。（提供证明材料） |
|  |  | 3.6、支持多种节律采集方式：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。 |
|  |  | 3.7、心电算法支持自动分析及自动诊断功能（提供证明材料） |
|  |  | 3.8、支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量、电子病历等多种方式辅助医生诊断。 |
|  |  | 3.9、支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。（提供证明材料） |
|  |  | 3.10、负责接入体检系统 |
|  |  | 3.12、支持病人数据同屏对比。（提供证明材料） |
|  |  | 3.13、支持3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1等心电波形显示。（提供证明材料） |
|  |  | 3.14、支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。 |
|  |  | 3.15、支持用户指纹登陆。（提供证明材料） |
|  |  | 3.16、支持用户权限控制。（提供证明材料） |
|  |  | 3.17、支持病人信息加密显示。（提供证明材料） |
|  |  | 3.18、支持PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式输出，可对接医院HIS、电子病历、心电网络等系统。（提供证明材料） |
|  |  | 增加配置清单 序号; 项目名称; 数量; 单位. 标配：. 1; 主机（打印版）; 1; 台. 2; 心电导联线; 1; 根. 3; 胸电极; 1; 盒（6只）. 4; 肢电极; 1; 盒（4只）. 5; 记录纸（210mm*12m）; 1; 卷. 6; 电源线; 1; 根. 7; 电源适配器; 1; 个. 8; 锂电池; 1; 个. 9; 便携包（含备用锂电池1块）; 1; 二选一; 个. 10; 台车; 1; 台. 11; 产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书, 序列号条码标贴，三证文件; 各1; 份. |
|  |  | 三十、报告激光打印装订一体机 1.打印机类型：激光打印装订一体机 |
|  |  | 2.复印打印速度：≥60页/分钟(A4长边送纸) |
|  |  | 3.控制面板显示屏：≥10英寸彩色液晶触膜屏 |
|  |  | 4.网络协议：TCP/IP等 |
|  |  | 5.接口：USB 2.0(主机，高速)，108ase-T/100Base-TX/ |
|  |  | 6.纸张尺寸：最大SRA3，最小A5 |
|  |  | 7.硬盘：≥500GB |
|  |  | 8.扫描内存：≥5GB(复印/打印共享) |
|  |  | 9.纸张容量：550+100张，配备两个供纸盒 |
|  |  | 10.扫描方式：推扫描(通过操作面板)， 纸盒+3,000张纸盒) 最大:6,300张(650张+选购550张+2,100张 拉扫描(通过支持TWAIN应用程序) |
|  |  | 11.纸张重量：55～300g/㎡ |
|  |  | 12.扫描速度 彩色/顶白单面原稿: ≥110面/分钟。 双面原稿:≥220面/分钟 |
|  |  | 13.分辨率 推扫机:100.150.200.300.400.600dpi 拉扫描:75,100,150,200,300,400,600dpi; 50-9.600dpi(通过用户设置) |
|  |  | 14.复印 扫描终端：扫描到E-mail/FTP服务器/网络文件突(SMB)/USB存优器/ 原稿尺寸：最大A3 |
|  |  | 15.硬盘缩放范围 25%-400%(使用DSPF时25%-200%)，在室温23℃，额定电压，具体取决于检测方法和检测环境。 以1%为单位缩放 |
|  |  | 16.预置倍率：10个(5个缩小+5个放大) 灰度级：相当于256级 连续复印：最多9.999份 |
|  |  | 17.分辨率 彩色读取:600x600dpi读取: 黑白读取:600x 600dpi,600 x400dpi,600x300dpi 彩色输出:600x600dpi,9,600(相当于)x 600dpi(取决于输出模式) 黑白输出:1,200x1,200dpi,600x 600dpi, 9,600(相当于)x600dpi(取决于输出模式) |
|  |  | 18.具有自动装订功能，可双面打印 |
|  |  | 三十一、心电图机（便携） 一、整机配置 1.1、屏幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。（提供所投心电图机的产品说明书证明） |
|  |  | 1.2、高清分辨率，显示像素≥1920*1200。 |
|  |  | 1.3、外部接口：USB接口x2，18导接口x1，12导导联线接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。 |
|  |  | 1.4、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac。（提供证明材料） |
|  |  | 1.5、移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块。（提供证明材料） |
|  |  | 1.6、内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。（提供证明材料） |
|  |  | 1.7、 重量≤2.5kg(含热敏打印及电池）。 |
|  |  | 二、硬件参数 2.1、导联模式：9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。 |
|  |  | 2.2、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz） |
|  |  | 2.3、频率响应：0.01z~300Hz，-3dB。（提供证明材料） |
|  |  | 2.4、定标电压：1mV±2%。 |
|  |  | 2.5、耐极化电压：≥±900mV（±5%）。（提供证明材料） |
|  |  | 2.6、内部噪声：≤12.5µVp-p。 |
|  |  | 2.7、时间常数：≥5s。 |
|  |  | 2.8、共模抑制比：≥140dB。 |
|  |  | 2.9、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 |
|  |  | 2.10、A/D转换：24 位。 |
|  |  | 2.11、心电波形采样率：≥60,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥70,000 Hz，每节律导联。（提供证明材料） |
|  |  | 2.12、设备内置存储器：≥32GB内存，存储病历≥100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）（提供系统存储容量截图） |
|  |  | 2.13、内置可充电锂离子电池，正常工作时间≥8小时。（提供证明材料） |
|  |  | 三、软件功能 |
|  |  | 3.1、Android操作系统。（提供安卓系统版本截图） |
|  |  | 3.2、内置一维\二维码扫描仪并支持外接扫描枪、外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取。 |
|  |  | 3.3、支持高级功能：药物试验，心向量，心率变异，晚电位等高级功能。（提供以上功能的软件截图） |
|  |  | 3.4、支持多种节律采集方式：实时采集、单节律采样、多节律采样等，支持节律导联自定义选择。 |
|  |  | 3.5、心电算法支持自动分析及自动诊断功能（提供证明材料） |
|  |  | 3.6、支持对心电图波形进行自动分析、测量得出初步诊断结果及解释。（提供证明材料） |
|  |  | 3.7、负责接入体检系统 |
|  |  | 3.8、支持3x3、6+3、9x1、3x4+1R、6x2+1R、12x1等心电波形显示。（提供证明材料） |
|  |  | 3.9、支持波形预览和报告预览；可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。 |
|  |  | 3.10、支持PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、JPG、BMP等格式输出，可对接医院HIS、电子病历、心电网络等系统，满足医院信息化需求。（提供证明材料） |
|  |  | 3.11、可通过蓝牙传输来分享心电图报告。可选的报告格式有PDF、JPG等。（提供证明材料）） |