采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 是否 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层析柜 | 国产 | 1 | 台/套 | 45000 | / |
| 2 | 医用冷藏箱 | 国产 | 2 | 台/套 | 10000 | / |
| 3 | 医用-20℃度恒温冰箱 | 国产 | 2 | 台/套 | 12000 | / |
| 4 | 小型常温高速离心机 | 国产 | 1 | 台/套 | 13000 | / |
| 5 | 小型冷冻高速离心机 | 国产 | 1 | 台/套 | 30000 | / |
| 6 | C02细胞培养箱 | 国产 | 1 | 台/套 | 40000 | / |
| 7 | 移液器(单道) | 进口 | 12 | 台/套 | 2500 | / |
| 8 | 移液器（8道） | 进口 | 1 | 台/套 | 7500 | / |
| 9 | 梯度PCR仪 | 国产 | 1 | 台/套 | 50000 | / |
| 10 | 普通光学显微镜 | 国产 | 1 | 台/套 | 10000 | / |
| 11 | 冷冻组织破碎仪 | 国产 | 1 | 台/套 | 60000 | / |
| 12 | 正置显微镜成像系统(白光+荧光) | 国产 | 1 | 台/套 | 180000 | / |
| 13 | 蓝光凝胶切胶仪 | 国产 | 1 | 台/套 | 5000 | / |
| 14 | 瞬时离心机 | 国产 | 2 | 台/套 | 1800 | / |
| 15 | 涡旋仪 | 国产 | 1 | 台/套 | 1000 | / |
| 16 | 超净工作台（单人） | 国产 | 1 | 台/套 | 10000 | / |
| 17 | 超净工作台（双人） | 国产 | 1 | 台/套 | 14000 | / |
| 18 | 细菌恒温培养箱 | 国产 | 1 | 台/套 | 5500 | / |
| 19 | 恒温摇床 | 国产 | 1 | 台/套 | 18000 | / |
| 20 | 冷冻干燥机 | 国产 | 1 | 台/套 | 90000 | / |
| 21 | 核酸凝胶成像仪 | 国产 | 1 | 台/套 | 68000 | / |
| 22 | 无管道通风橱 | 国产 | 1 | 台/套 | 20000 | / |
| 23 | 相差显微镜 | 国产 | 1 | 台/套 | 80000 | / |
| 24 | 数字切片扫描仪 | 国产 | 1 | 台/套 | 300000 | 是 |
| 25 | 核酸蛋白微量定量仪 | 进口 | 1 | 台/套 | 140000 | / |
| 26 | 无影灯 | 国产 | 2 | 台/套 | 180000 | / |
| 27 | 医用吊塔 | 国产 | 2 | 台/套 | 48000 | / |
| 28 | 制剂设备一批 | 国产 | 1 | 批 | 173500 | / |

## 二、技术参数

（一）层析柜

1）容积≥600L；

2）温度范围：0～10℃；

3）温度精度：±0.1℃；

4）内置电源：≥2个；

5）层架：≥3层；

6）具备数字显示功能；

7）具备紫外灭菌功能；

8）具备湿度控制功能；

9）配置清单：主机1台，旋转摇床1个，翘板摇床1个，磁力搅拌器1个；

9.1旋转摇床：转速范围：0～100转/分；外形尺寸：200mm（±50）×150mm（±50）×150mm（±50）；载具规格：1.5ml离心管≥12个，15ml离心管≥6个，50ml离心管≥3个；

9.2翘板摇床：倾斜角度≥7°；转速范围10～80rpm；尺寸：200mm（±50）×300（±50）×100mm（±20）；时间范围：0～99h（或持续）；

9.3磁力搅拌器：最大搅拌量≥5L；速度范围：0～1200rpm；工作盘材质：玻璃陶瓷；配套相应规格磁力转子。

（二）医用冷藏箱

1）容积≥400L；

2）温度范围：2～8℃；

3）温度精度：±0.1℃；

4）具备数字显示功能；

5）具备设备报警功能（包括高低温报警、开门报警、故障报警、环境温度报警）。

（三）医用-20℃度恒温冰箱

1）容积≥400L；

2）温度范围：-10～-25℃；

3）温度精度：±0.1℃；

4）具备数字显示功能；

5）上下双开门；

6）具备设备报警功能（包括高低温报警、开门报警、故障报警、环境温度报警）。

（四）小型常温高速离心机

1）转速≥15000rpm，可调，步长：10rpm；

2）最大相对离心力≥20000×g，步长：10×g；

3）容量2ml或1.5ml离心管≥20孔道；

4）适配0.5ml离心管≥20孔道；

5）定时范围为30秒～99分或连续运行；

6）运行温度：室温（显示腔内温度）；

7）具备双门锁；

8）超速、过温、状态诊断系统；

9）具备数字显示；

10）转速/加速度转换功能。

（五）小型低温高速离心机

1）转速≥15000rpm，可调，步长：10rpm；

2）最大相对离心力≥20000×g，步长：10×g；

3）容量2ml或1.5ml，离心管≥20孔道；

4）适配0.5ml离心管≥20孔道；

5）定时范围为30秒～99分或连续运行；

6）运行温度：-10℃～40℃（显示腔内温度）；

7）双门锁；

8）超速、过温、状态诊断系统；

9）具备数字显示功能；

10）≥9档变速。

（六）CO2细胞培养箱

1）有效容积≥150L；

2）温度控制：温度控制范围为环境温度+4～55℃，控制精度为±0.1℃；

3）CO2控制：CO2控制范围为0～20%，控制精度为±0.1%；

4）灭菌功能：具有≥90℃高温湿热循环灭菌功能，灭菌全程时间≤24小时；

▲5）洁净级别：ISO5级；

6）开门CO2和温度恢复时间：≤6min；

7）加热气套式；

8）具备数字显示功能。

（七）移液器（单道）

1）移液器量程范围为0.1～2.5μL，0.5～10μL（或0.5～20μL），10～100μL，20～200μL，100～1000μL；

2）精度：≤±1.5%；

3）重复性：≤±0.3%；

4）外壳：耐腐蚀、耐化学品材质（如PP塑料、金属涂层）；

5）弹簧活塞驱动，支持直接分液、反向分液（黏稠液体）和重复分液；

6）配置适应量程的移液器吸头。

（八）移液器（8道）

1）量程范围30～300μL；

2）手动调节；

3）精度：≤±1.5%；

4）重复性：≤±0.3%；

5）外壳：耐腐蚀、耐化学品材质（如PP塑料、金属涂层）；

6）弹簧活塞驱动，支持直接分液、反向分液（黏稠液体）和重复分液；

7）配置移液器吸头。

（九）梯度PCR仪

1）样品容量：48孔道×0.2ml×2模块，可容纳0.2ml单管，0.2ml八连管，0.2ml 96孔板；

2）样品反应体积范围：0～100μL；

3）反应温度：4～105℃；

4）梯度模块：实现≥6个温度梯度，单道设温；

5）梯度范围：35～99℃；

6）控温精度：±0.1℃；

▲7）升降温速率：≥5℃/s；

8）时间递增/递减：1s～10min；

9）温度递增/递减：0.1～5.0℃；

10）液晶触摸屏。

（十）普通光学显微镜

1）放大倍数：物镜：4×、10×、20×、40×、100×（油镜）；目镜：10×；

2）数值孔径：≥0.65；

3）齐焦距离：45mm±2mm；

4）粗调焦：≥20mm；细调焦：≥2μm；

5）载物台：移动式（机械式，带刻度尺）；

6）LED灯，亮度可调；

7）可调光阑。

（十一）冷冻细胞破碎仪

▲1）处理样本量：2ml管子≥20个，5ml管子≥10个；

2）振荡速度：1～20m/s；

3）制冷功能：最低温度≤-40℃；

4）控温精度：±1℃；

5）尺寸：（L）700mm×（D）450mm×（H）500mm（±100）；

6）具备工作安全锁；

7）智能开盖。

（十二）正置显微镜成像系统(白光+荧光)

1）具备荧光专用物镜：无穷远平场半复消色差荧光专用物镜；

2）具备荧光滤光片组件；

3）可选择荧光激发模块；

4）光源：LED灯；

▲5）放大倍数：物镜：4×、10×、20×、40×、100×（油镜）；目镜：5×或10×；

6）数值孔径：≥0.65；

7）齐焦距离：45mm±2mm；

8）粗调焦：≥20mm；细调焦：≥2μm；

9）载物台：移动式（机械式，带刻度尺）；

10）可调光阑；

（十三）蓝光凝胶切胶仪

1）波长：波长范围为450～490nm（蓝光范围），适配常用核酸染料；

2）光强可调；

3）配套橙色或黄色滤光片；

4）手动（刀片/吸头）切割；

5）样品透射面积：≥150mm×120mm。

（十四）瞬时离心机

1）转速范围：2000～10000rpm；

2）适配规格：0.2mL八联管、0.2mLPCR管、1.5/2.0mL微量离心管、0.5mL离心管；

3）瞬时离心（点动模式）：按压即转，松开即停；

4）定时模式；

5）可更换转子。

（十五）涡旋仪

1）转速范围：100～3000rpm；

2）调速方式：连续可调或固定档位调节；

3）运行方式：点动（瞬时）模式+连续运行；

4）承重范围：0.5～1kg；

5）适配容器：支持EP管（1.5/2mL）、PCR（0.2ml）管、15ml离心管、50ml离心管、100-200ml烧杯；

6）托盘材质：橡胶垫或铝合金。

（十六）超净工作台（单人）

1）洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2）外部尺寸≥（L×D×H）1000mm×600mm×1800mm；

3）内部尺寸≥（L×D×H）900mm×500mm×600mm；

4）额定功率：600W±10W；

5）气流流速：0.3～0.45m/s；

6）紫外灯功率：≥20W；

7）日光灯功率：≥12W；

8）前窗玻璃开口高度：300～400mm；

9）工作台到地面高度：700～800mm；

10）噪音≤65dB(A)；

11）菌落数≤0.5CFU/30min；

12）洁净级别：ISO5级；

13）可在洁净台顶部更换、维修风机及过滤器；

14）工作区台面为厚度≥0.8mm，耐腐蚀。

（十七）超净工作台（双人）

1）洁净台分类：垂直层流、双面操作；

2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×700mm×1800mm；

3）内部尺寸≥（L×D×H）900mm×600mm×600mm；

4）额定功率：600W±10W；

5）气流流速：0.3～0.45m/s；

6）紫外灯功率：≥20W；

7）日光灯功率：≥12W；

8）前窗玻璃开口高度：300～400mm；

9）工作台到地面高度：700～800mm；

10）噪音≤65dB(A)；

▲11）菌落数≤0.5CFU/30min；

12）洁净级别：ISO5级；

13）可在洁净台顶部更换、维修风机及过滤器；

14）工作区台面为厚度≥0.8mm，耐腐蚀。

（十八）细菌恒温培养箱

1）温度范围：+5℃～60℃；

2）温度控制精度：±0.5℃；

3）容积：≥150L；

4）控温方式：采用PID智能控制；

5）加热方式：三面直热加热；

6）安全保护：高温报警、故障报警、开门报警。

（十九）恒温摇床

1）温度范围：室温～60℃；

2）温度均匀性：±0.5℃；

3）温度精度：±0.5℃；

4）振荡方式：回旋式；

5）转速范围：30～300rpm；

6）载重≥15kg；

7）层数：单层；

8）托盘规格：适用于培养试管、锥形瓶以及微孔板；

9）工作容量：以培养数量表示，试管≥40个、250ml锥形培养瓶≥10个、500ml锥形培养≥4个、微孔板≥6个；

10）控制面板：数字显示；

11）定时功能：0h～99h，或者是连续运行；

12）安全保护：超温报警、开门自动停止振荡等；

13）包含紫外灭菌模式；

14）内腔材质：不锈钢。

（二十）冷冻干燥机

1）冻干面积：≥0.1㎡；

2）冷阱温度：≤-80℃；

▲3）极限真空度：≤5Pa；

4）物料盘层数：≥3层；

5）物料盘尺寸：≥200mm；

6）兼容容器：平皿、西林瓶、冻干瓶；

7）真空系统：油泵；

8）控制方式：液晶屏显示/按键控制；

9）具备室温过高自动报警功能；

10）体积≤(L)800mm×(W)600mm×(H)800mm

（二十一）核酸凝胶成像仪

1）检测灵敏度：≤1ng/band EB染色的DNA；

2）荧光染料兼容性：EB、SYBR®Green、SYBR®Safe、Cy染料等；

3）动态范围：16-bit灰度级，支持高对比度和弱信号捕获；

▲4）相机分辨率：≥600万像素；

5）透射紫外（UV）光源或LED光源：波长可以调节适用于不同实验；

6）包含反射白光/蓝光光源；

7）手动或自动切换滤光片；

8）CCD相机具备制冷功能；

9）支持手动和自动曝光；

10）图像分析：支持条带定量或半定量，支持多通道荧光叠加分析；

11）紫外防护：具备安全遮光罩，防止紫外外溢；

12）样台尺寸：≥200×200mm；

（二十二）无管道通风橱

1）外部尺寸：（L×D×H）800mm×700mm×1300mm（±100）；

2）吸入口风速：≥0.30m/s；

3）系统排风量：≥100m³/h；

4）过滤器：双重过滤器；

5）LED照明灯；

6）无管道。

（二十三）相差显微镜

▲1）光学系统：无限远校正光学系统；

2）观察方法：倒置观察，透射光，明场，相差；

3）透射光轴：集成≥10W LED照明手动调节，每个灯泡的寿命≥20000小时；

4）观察筒：高眼点，双侧观察，可调节视距；

5）调焦：粗调和细调，行程范围≥9mm，最小调节：≤2μm；

6）物镜转盘：手动，4孔，包含5×、10×、20×、40×；

7）载物台：固定载物台:≥(L×W)220mm×200mm；

8）具备相差滑块；

（二十四）数字切片扫描仪（核心产品）

1）物镜：平场复消色差20×/0.75；

2）对焦技术：实时自动对焦；

3）扫描模式：面阵扫描技术，配置大靶面面阵CMOS相机，支持自动扫描和手动扫描；

4）成像系统：摄像头成像系统，≥12mm×12mm组织面积，20倍物镜下扫描时间≦38s；

5）扫描摄像头：≥1000万；靶面尺寸≥2/3英寸，像元尺寸≥3.45μm×3.45μm，帧率≥29fps；

▲6）分辨率：20倍模式下扫描分辨率≤0.5μm /pixel，40倍模式下扫描分辨率≤0.25μm/pixel；

7）全封闭一体式设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光；

8）光源：10W LED(寿命：≥25000小时)；

9）切片容量：≥12片；

（二十五）核酸微量定量仪

1）样品体积：1～2μL；

2）样品类型：核酸、蛋白质；

3）光程长度：自动调节（内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm5个光程）；

4）波长范围：190～850nm（全光谱扫描）；

5）分辨率：≤1.8nm（固定带宽）；

6）吸光度范围：0.02～3A；

▲7）灵敏度：≤3ng/μLdsDNA；

8）当样本存在污染物时，可鉴定至少4种污染物。

9）操作界面：触控屏，内置预装方法；

10）数据传输：USB/蓝牙数据传输。

（二十六）无影灯

1）采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光；

2）灯头具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求；

3）灯头操作扶手与灯头一体成型；

4）灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙；

5）手术灯灯头≥IP54防水防尘等级；

6）母灯中心照度≥160000Lx，子灯中心照度≥160000Lx；

7）20%光柱深度（大光斑）：≥1400mm；

8）60%光柱深度（大光斑）：≥800mm；

▲9）光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为140mm±10mm，最大光斑直径d10为300mm±10mm，光斑均匀性：d50/d10为60±5%；

10）母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%；

11）单遮板无影率：60±5%；

12）双遮板无影率：55±5%；

13）偏置单遮板无影率：75±2%；

14）显色指数Ra：99±1；

15）色温调节范围3500K～5100K，≥5级可调；

16）光源功率≤30W；

17）辐照度/中心照度≤3.5mW/m2·Lx；

▲18）具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节。小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位。腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；

19）具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定；

20）基本配置：无影灯（含灯头、光源、控制系统）1套，无菌手柄2个。

（二十七）医用吊塔

1）吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔设备外壳喷塑材料符合JIS Z 2801：2010标准，抗菌活性值≥2.0；（需提供证明材料。证明材料为投标产品的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、官网截图等技术支持性文件材料，以上证明材料任意一项即可，未提供证明材料视为负偏离。）

2）吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2020测试方法，附着力达到最高等级0；

3）吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10；（需提供证明材料。证明材料为投标产品的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、官网截图等技术支持性文件材料，以上证明材料任意一项即可，未提供证明材料视为负偏离。）

4）吊塔的承重≥250kg；

5）托盘的承重≥60kg；

6）吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º；（需提供证明材料。证明材料为投标产品的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、官网截图等技术支持性文件材料，以上证明材料任意一项即可，未提供证明材料视为负偏离。）

7）安装预埋固定件吊架，平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°；

8）吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度应≤0.7°；（需提供证明材料。证明材料为投标产品的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、官网截图等技术支持性文件材料，以上证明材料任意一项即可，未提供证明材料视为负偏离。）

9）气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试；

10）吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；（需提供证明材料。证明材料为投标产品的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、官网截图等技术支持性文件材料，以上证明材料任意一项即可，未提供证明材料视为负偏离。）

11）吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；

（需提供证明材料。证明材料为投标产品的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、官网截图等技术支持性文件材料，以上证明材料任意一项即可，未提供证明材料视为负偏离。）

▲12）吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min

后，压降≤1%；

13）依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%；

14）吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定；

15）吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级；

16）麻醉塔的配置

1）德式标准气体插座（空气2个，负压吸引2个，氧气2个，麻醉废气1个）；

2）标配机械双臂（根据临床需求配置）；

3）电源插座（国标5孔，8个、国标16A，1个），CAT6接口2个；

4）等电位柱2个；

5）二层导轨式设备托盘，其中一层带抽屉；

6）输液双臂延伸臂1套；

7）边轨式集线器4个，固定设备电源线集线器2个，泵电源线集线器2个。

（二十八）制剂设备一批

| 序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 预算单价 （万元） | 数量 | 单价最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒包装机 | 国产 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 振荡筛 | 国产 | 3 | 1 | 2.8 |
| 3 | 粉碎机 | 国产 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 4 | 生物安全柜 | 国产 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 电热恒温培养箱 | 国产 | 1.5 | 1 | 0.55 |
| 6 | 通风柜 | 国产 | 1.5 | 1 | 1.5 |

1.颗粒包装机

1）用于颗粒剂、丸剂不同剂量的精确分装。可实现自动立式三边封包装；

2）带打码功能，钢印打码机，无耗材；

3）微电脑控制，液晶显示屏。

4）成品袋子尺寸范围：袋长50～120mm、袋宽30～80mm（袋长可调范围内无级调整，具有连袋与切断功能的切换。）；

5）包装速度：≥100袋/分钟；

6）计量范围：5g～25g；

7）计量方式：量杯式；

8）计量精度:≤±2%。

2.振荡筛

1）将不同粒度的颗粒进行筛分，整体不锈钢，变频控制。

2）配备筛网规格：14目、20目、60目、80目、100目筛网及清网弹力球；

3）震次：≥1400转/分钟；

4）有效筛面直径：φ400mm～600mm；

5）层数：3层、3出口；

6）成品率≥99%；

▲7）生产能力：颗粒≥100kg/h。

3.粉碎机

1）适用于中药干浸膏粉碎；

2）具有水循环冷却功能；

3）生产能力：≥300kg/h；

4）主轴转速：≥3800r/min；

5）进料粒度：≥10mm；

6）出料细度：60～120目；

4.生物安全柜

1）用于微生物限度阳性菌的检测；

2）钢柜体材质，采用双层夹胶防爆安全玻璃；

3）配操作凳；

4）LED液晶显示屏；

5）II级B2型，单人操作；

6）平均下降风速0.33±0.025m/s

平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

7）系统排风总量：≥1200m³/h；

8）噪音：≤67dB（A）；

9）照明：≥1000Lx；

10）过滤效率：送风和排风过滤器采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.999%；

11）外形尺寸：1100×800×2200mm±20mm。

5.电热恒温培养箱

1）用于需氧菌的培养；

2）不锈钢内室及隔板；

3）具有漏电流、过电压保护器和超温报警；

4）容积：≥250L；

5）控温范围：5～60℃；

6）控温精度：±1℃；

7）载物托架2块、温度计2支，防水插座；

8）显示屏显示设定温度及当前温度，温度偏高及超过设定温度值均会自动报警并中断加热系统。

6.通风柜

1）主体材料：冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂；

2）配备柜体1个、风机1个、日光灯1个、防水插座2个、触摸屏1个、排风管道1套；

3）操作台下带收纳柜，带水阀、水龙头；

4）外部尺寸：1200×800×2300（mm）±10%；

5）吸入口风速：0.3～0.8m/s；

▲6）噪音：≤68dB；

7）震动：振幅≤5µm；

8）照度：≥300Lx；

9）窗口：视窗高度可悬停在任意位置；

10）日光灯：不与通风柜内气流接触，易更换；

11）导流板：采用5mm耐酸碱有机溶剂之实验室抗蚀材质；

12）负责将设备电源接入医院配电箱；

13）配备断电记忆功能。