适配GE64排CT（型号为 Optima CT680 ）全新球管1支。

技术要求：

1、X射线管电压≥140 kV；

2、阳极输入功率：小焦点≥24kW，大焦点≥72 kW；

3、焦点尺寸：小焦点0.9mmX0.7mm，大焦点1.2mmX1.1mm；

4、最大阳极热容量：≥6.3MHU；

5、靶角：7.0°；

6、X射线管组件固有滤过：≥4.9mm Al/140KV（滤过板不可拆卸）；

7、泄漏辐射：＜0.88mGy/h(25mA，140kV)；

8、连续阳极输入功率：≥3.5 KW；

9、冷却方式：油冷；

10、轴承类型：液态金属轴承；

11、旋转阳极转速：≥8400RPM

以上技术参数均须提供证明材料（证明材料包括但不限于检测报告、原厂技术白皮书、产品技术说明书等）