| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、强度调制模块： ▲1.调制带宽≥65GHz； 2.工作波长1550nm； ▲3.半波电压≥4V； ▲4.插入损耗≤5dB； 5.消光比≥18dB； 6.输入光功率≤300mW； 7.保偏PM1550尾纤； 8.FC/APC接头。 二、相位调制模块： ▲1.调制带宽≥65GHz； 2.工作波长1550nm； ▲3.半波电压≥4V； ▲4.插入损耗≤5dB； 5.输入光功率≤300mW； 6.保偏PM1550尾纤； 7.FC/APC接头。 三、IQ调制模块： ▲1.调制带宽≥20GHz； 2.IQ相位差90°±1°； 3.工作波长1550nm； ▲4.半波电压≥3V； ▲5.插入损耗≤5dB； 6.消光比≥20dB； 7.输入光功率≤300mW； 8.保偏PM1550尾纤； 9.FC/APC接头。 四、宽带射频信号放大模块： ▲1.工作频率：100kHz-54GHz； ▲2.增益：≥22dB； ▲3.P1dB：≥14.5dBm； ▲4.IP3：≥28dBm； 5.输入功率：4-10dBm； 6.噪声系数：≤8dB; 7.附带散热块。 五、射频信号放大模块： ▲1.工作频率：100kHz-24GHz； ▲2.增益：≥28dB； ▲3.P1dB：≥23dBm； 4.输入功率：4-10dBm; 5.噪声系数：≤8.5dB; 6.附带散热块。 六、配置要求 1.电光强度调制模块，数量1块； 2.电光相位调制模块，数量1块； 3.IQ调制模块，数量1块； 4.宽带射频放大模块，数量1块； 5.射频放大模块，数量1块； 6.电缆：1.85mm（公）-1.85mm(公)，数量4根；1.85mm（公）-2.92mm(公)，数量4根；2.92mm（公）-2.92mm(公)，数量4根；SMA（公）-2.92mm(公)，数量4根；SMA（公）-SMA(公)，数量4根。 7.转接头：1.85mm（公）转1.85mm(公)，数量4个；1.85mm（公）转1.85mm(母)，数量4个；1.85mm（母）转1.85mm(母)，数量4个；1.85mm（母）转1.85mm(公)，数量4个1.85mm(公)转2.92mm（公），数量4个；1.85mm(公)转2.92mm（母），数量4个；1.85mm(母)转2.92mm（母），数量4个；1.85mm(母)转2.92mm（公），数量4个；2.92mm（公）转2.92mm(公)，数量4个；2.92mm（公）转2.92mm(母)，数量4个；2.92mm（母）转2.92mm(母)，数量4个；2.92mm（母）转2.92mm(公)，数量4个；2.92mm(公)转SMA（公），数量4个；2.92mm(公)转SMA（母），数量4个；2.92mm(母)转SMA（公），数量4个；2.92mm(母)转SMA（母），数量4个；SMA(公)转SMA（公），数量4个；SMA(公)转SMA（母），数量4个；SMA(母)转SMA（母），数量4个；SMA(母)转SMA（公），数量4个。 |
| 2 |  | 二、其他要求 1．保证货物必须符合技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。 2.合同签订后45日历日内交货。 3.产品免费质量保证期为货物验收合格后3年。 4.免费安装调试及技术培训，培训人数不低于5人，次数不低于3次。确保使用人能熟悉产品货物和正确使用。 5.对售后服务需求提供7*24小时响应，48小时内到达现场实施维修。 |
| 3 |  | 备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。▲项参数须提供相关佐证材料（不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料），未提供视为负偏离。 |