| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 一、采购内容及清单 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 原子力显微镜主机; 1套; 核心产品. 2; 液体成像模块; 1套. 3; 探针; 100枚. 4; 高精度防震台; 1套. |
|  | ★ | 二、设备功能、技术参数、配置要求 1、功能参数 1.1 设备构成：由AFM扫描头、样品台、趋近系统、电子学控制系统、操作软件、光学观察系统、隔振系统、专用工具及附件等组成。 1.2 ▲功能模式：接触模式、半接触模式、侧向力显微镜、相位成像模式、静电力显微镜、磁力显微镜、导电原子力显微镜、扫描开尔文探针显微镜、压电响应力显微镜、AFM刻蚀、AFM操纵。 1.3 ▲工作方式：针尖驱动式扫描（内置专门的针尖跟踪系统，使激光始终跟随针尖运动，激光光斑始终照射在悬臂上），压电扫描器驱动探针进行XYZ三轴扫描，样品大小及重量不受限制。 1.4 扫描分辨率：Z方向0.1 nm，XY方向0.2 nm。 1.5 ▲具备液相条件下的AFM测试功能，并提供液体池。 1.6 ▲具备探针品质因子(Q-Factor)实时显示功能，可实时监测探针的灵敏度和受损情况。 1.7光学视频观察系统：500万像素CCD，视频显微镜辅助观测系统。常规条件下视频显微镜的光学分辨率≤2 μm。 1.8 控制器：6个ADC模数转换器（2个高速）、3个DAC数模转换器（最多6个）、2个独立的数字锁相放大器、8通道同时成像、8个BNC输入/输出信号软件配置接口，其中4路信号输入接口，4路信号输出接口。 1.9 软件：8通道同时成像，图像采样点：可达5000×5000。 1.10 ▲设备必须具有丰富的升级空间及功能扩展性，能够根据用户将来科研需要搭建外部光路，用于太赫兹近场（THz），散射式扫描近场光学显微镜(s-SNOM)等功能，可与光谱技术（如拉曼光谱仪等）实现联用。 1.11减震系统：配置气浮式光学减震平台，垂直方向固有频率空载：1～1.7 Hz，满载：0.8 Hz；水平方向固有频率空载：1.1～1.7 Hz，满载：1.0 Hz；尺寸≥600 mm×600 mm，载重：0-120kg。 2、主要配置 2.1 原子力显微镜控制器 一套； 2.2 原子力显微镜主机 一套； 2.3 原子力显微镜软件 一套； 2.5辅助光学系统，含高分辨CCD系统 一套。 3、附属设备 3.1气浮式光学减震平台 一套； 3.2 台式电脑及显示器（国产主流品牌的高端配置）一套； 3.3 各种模式探针不少于100枚； 3.4 标准样品（云母片，石墨片，光栅）及工具 一套； 3.5 仪器操作使用说明书（电子版）一套。 备注： 标注▲的为核心指标，是采购项目中必须满足的关键技术参数，共5项。应标时需提供佐证材料，佐证材料不限于:产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料。 |
|  | ★ | 三、技术服务及其他要求 1. 设备安装、调试和验收：厂家应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。 2. 技术培训：在用户所在地对用户进行为期3个工作日的培训；培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，接受培训人数：1-3人。 3. 保修期：厂家提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家承担。 4. 维修响应时间：厂家应在48小时内到达维修现场，维修服务包括电话指导和现场维修。要求厂家配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

2025年12月31日前，完成交付、安装调试。

3.4.2交货地点和方式

采购包1：

西安市碑林区雁塔中路58号西安科技大学（雁塔校区）煤科楼1006实验室。

3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同

总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 国内产品安装调试经学校验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的60.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照采购人要求执行。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.项目质保期：自验收合格交付之日起1年； 2.售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决24小时内到达现场。修复时间 24 小时内解决；如在 48 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

1.除本合同约定的违约责任之外，双方按《中华人民共和国民法典》中的相关条款 执行。 2.提供的货物不符合合同要求，或者不能满足招标文件技术要求，乙方必须无条件退换直到合格，并承担逾期供货违 约责任。否则，甲方有权终止合同，乙方及制造厂商共同退还货款，并支付合同金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失 的，应继续赔偿损失。 3.除因不可抗力，乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十 天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方及制造厂商共同退还货款，并按合同总价30%向甲方支付违约金，违约金不足 以弥补损失的，应继续赔偿损失。 4.乙方所交货物的类型、版本、参数、功能需求等在使用中如发生不符合合同约定、国家 标准，或者所供货物达不到约定技术要求的，或者运行存在较大潜在风险的，导致甲方无法正常使用的，乙方应无条件全额向 甲方退还已收取的合同款，并向甲方支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，应继续赔偿损失。 5.乙方所 供货物在合理使用期限内，因质量或安装问题造成甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应负责解决并承担赔偿责任，并 赔偿甲方所有损失（包含但不限于律师费、诉讼费等一切损失）；乙方应按甲方要求采取退货、换货等方式处理，退换货的一 切费用由乙方承担，并应退还甲方支付的合同总货款。 若交货后三十日历日内乙方未完成安装调试的，每逾期一日应按合同 总价的千分之一向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，应继续赔偿甲方损失。

3.5其他要求

采购包1：

1、供应商若提供电子保函的，开标前请将电子保函扫描件发送至邮箱877581739@qq.com。 2、中标供应商与采购人签订合同后请及时将合同扫描件发送至邮箱877581739@qq.com，以便及时办理保证金退还事宜。