| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动在线固相萃取-飞行时间高分辨液质联用仪 | 1.用途 用于筛查与鉴定环境水体中未知或含量极低的新污染物，快速定量与解析其转化途径，为评估环境风险与迁移归趋提供关键数据。 2.技术参数 2.1全自动在线固相萃取系统 2.1.1二元泵系统 2.1.1.1 具有自动、连续压缩补偿功能，独立柱塞控制，四压力传感器反馈回路，无需阻尼器 2.1.1.2 最大压力: ≥18,000 psi 2.1.1.3 流速范围：最小流速≤0.001ml/min，最大流速≥2.00ml/min，流速精度：≤0.075% RSD 2.1.1.4 梯度精度：≤ 0.15% RSD 2.1.1.5 流速精度：≤0.072% RSD 2.1.1.6 延迟体积：20~80μL 2.1.1.7 真空脱气机：≥5通道在线脱气机 2.1.1.8 自动柱塞杆清洗装置 2.1.1.9 梯度模式：可编辑≥10种梯度曲线 2.1.2四元泵系统 2.1.2.1 具有自动、连续压缩补偿功能，独立柱塞控制，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。 2.1.2.2 最大压力：≥15,000 psi 2.1.2.3 流速范围：0.001-2.00ml/min，流速精度：≤0.07% RSD 2.1.2.4 梯度准确度：±0.5% 2.1.2.5 梯度精度：≤0.2% RSD 2.1.2.6 梯度洗脱：0-100% 2.1.2.7 真空脱气机：≥5通道在线脱气机 ▲2.1.2.8 梯度模式：可编辑≥10种梯度曲线 ▲2.1.2.9 内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，配置体系数量：≥8 2.1.3 自动进样器 2.1.3.1 样品位数：≥96位，2ml样品瓶 2.1.3.2 进样精度：≤0.25% RSD 2.1.3.3 样品室温度：4℃~35℃，增量：±0.1℃ 2.1.3.4 压力范围：0-18000 psi 2.1.3.5 进样范围：0.1-1000μL，流通针式进样模式 2.1.3.6 交叉污染：≤0.002% 2.1.4 柱温箱 2.1.4.1 温度范围：4~90℃，增量：±0.1℃ 2.1.4.2 温度稳定性：±0.05℃ 2.1.4.3 控温精度：±0.5℃ 2.1.5 在线富集系统 2.1.5.1功能：具备捕集、平行柱再生、中心切割、柱头稀释、时间耦合色谱，增加峰容量和分离度用于复杂样品表征 2.1.5.2 色谱柱容量：2支150 mm色谱柱 2.1.5.3 两位六通阀 2.1.5.4 在线稀释功能：在一维高有机相梯度下出的峰，切至二维体系时也可保留 2.2四极杆飞行时间质谱系统 2.2.1 质谱硬件部分 2.2.1.1 大气压离子源为双正交设计，且为偏离轴型。 2.2.1.2 离子源和质谱间有隔断阀。 2.2.1.3 待机过程时，不消耗氮气。 ▲2.2.1.4离子源配置大气压复合离子源，可同时实现电喷雾离子源(ESI)和大气压化学离子源(APCI)检测，ESI和APCI切换速度≤20 ms 2.2.1.5离子源无需泄真空即可实现离子源切换 ★2.2.1.6离子传输部分采用锥孔设计。离子传输任意部分均不得使用毛细管接口（包括金属或石英等各种材料） ▲2.2.1.7离子源（ESI及APCI）加热温度≥620℃（以工作站所设温度为准）。 2.2.1.8质量校正采用双进样口设计，一针进样实时采集校正，样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集 2.2.1.9偏轴式离子传输系统设计 2.2.1.10碰撞室采用分段式四极杆，碰撞气采用氩气 2.2.1.11检测器：复合式ADC检测器 ▲2.2.1.12配备1个前级无油机械泵和≥3个风冷涡轮分子泵 2.2.1.13配备内置蠕动泵和阀，实现≥4通道的直接进样 2.2.1.14 质量分析器：采用四极杆串联高分辨质量分析器 ▲2.2.1.15倒“V”型加速飞行时间质量分析器 ▲2.2.1.16全自动在线固相萃取系统需与飞行时间质谱系统为同一厂家提供 2.2.2质谱性能指标 ★2.2.2.1 四极杆质量范围：20~4000 m/z ★2.2.2.2 高分辨质量范围：20~40000 m/z ★2.2.2.3分辨率：20Hz速度下，分辨率≥60,000 FWHM。 2.2.2.4质量准确度：MS及MS/MS模式≤2 ppm 2.2.2.5 灵敏度 ▲2.2.2.5.1 MS灵敏度：1 pg利血平柱上进样，S/N≥ 15000:1 ▲2.2.2.5.2 MS/MS灵敏度：200 fg利血平柱上进样，S/N ≥2000:1 2.2.2.6定量范围可至5个数量级 2.2.2.7采集速率：MS和MS/MS，≥20Hz 2.2.2.8具备多种采集模式 2.2.2.8.1一次进样可对全质量数范围自动进行MS和MS/MS采集，且同时进行，无质量数分段切换 2.2.2.9靶向定量模式 3.软件及数据库 3.1质谱工作站及软件：具备数据采集、数据处理、定性定量分析等功能 3.2筛查软件及数据库：具备建立数据库、谱库检索等功能，配备≥4500种全氟数据库，≥1500种农药数据库，≥5000种的食品包材数据库 3.3 代谢组学软件及数据库：配备代谢组学软件、统计学分析软件及METLIN数据库 4.配置清单 4.1 飞行时间高分辨质谱系统 4.1.1 ESI和APCI复合离子源 1套 4.1.2 质谱主机（含离子传输、四极杆、真空系统、碰撞池、检测器） 1套 4.1.3 无油机械泵 1套 4.1.4 质谱调谐液和测试标液 1套 4.2 全自动在线固相萃取系统 4.2.1 二元高压泵（四溶剂流路，溶剂切换阀，真空脱气） 1套 4.2.2 四元高压泵（在线富集系统） 1套 4.2.3 自动进样器 1套 4.2.4 柱温箱 1套 4.2.5 萃取柱6套HLB（20μm，2.1x30mm） 4.2.6 分析柱4套C18（1.7μm，2.1x100mm） 4.2.7 分析柱2套C18（1.8μm，2.1x100mm） 4.2.8 样品小瓶2ml，2000 个 4.2.9 无铅溶剂瓶 7 个 4.3 工作站及软件 4.3.1 质谱工作站2套 4.3.2 输出设备 1套 4.3.3 定性定量分析软件 1套 4.3.4 筛查软件及数据库1套 4.3.5 代谢组学软件及数据库 1套 4.4 辅助设备 4.4.1 氮气发生器，气量≥32L/min 1套 4.4.2 不间断电源（10KVA，延时1小时） 1套 4.4.3 高纯40L氩气钢瓶及减压阀 1套 | 1 | 套 |