| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.电子光学 1.1电子枪：高亮度肖特基，静电-电磁复合透镜，无漏磁设计可对磁性样品进行测试 1.2二次电子分辨率：≤0.9nm @15kV； ▲1.3二次电子分辨率：≤1.3nm @1kV 1.4放大倍数：至少覆盖2×~ 2,000,000× 1.5水平视场宽度：≥7mm @WD=6 mm, ≥50mm @最大WD 1.6加速电压：≤50V-30kV，连续可调，分辨率≤10V ▲1.7探针电流：最大值≥400nA，连续可调，步进≤10nA 1.8电子光学软件：可模拟和进行束斑优化，包括直接和连续控制电子束斑和束流大小 1.9光阑：通过电磁光阑进行调整 1.10扫描速度：20ns~10ms，连续可调，步进≤10ns 1.11光电联用软件：可与光学显微镜、激光共聚焦等进行联用 2.离子光学 2.1离子枪：液态金属Ga离子源，采用单同位素Ga离子。 ▲2.2离子枪：使用寿命≥1200h ▲2.3离子束分辨率：FIB-SEM重合点，30kV时≤2.5nm（统计法） 2.4加速电压：0.5-30kV 2.5离子束流：1pA～100nA 2.6最大视野:≥1mm @10kV 2.7离子镜筒可全自动校准 ▲2.8离子镜筒光阑：配置压电驱动光阑变换器，≥30孔光阑 3.样品室及样品台 3.1大开门设计 3.2样品仓室接口：≥20个 ▲3.3最大样品尺寸：直径≥180mm ▲3.4样品台：中心五轴电动控制 移动范围：X≥130 mm；Y≥130 mm；Z≥95 mm;旋旋转：360度,连续可调;倾倾斜：-60度到+90度 3.5样品台承重：≥8Kg 3.6减震装置：内置主动式减震装置 3.7配备等离子清洗仪 3.8镜筒冷却：风冷 ▲3.9三维防碰撞模型：可虚拟出样品室内部，直观显示样品室内所有硬件的几何关系、样品台的大小和位置、以及样品和安装的其它附件 4.探测器 ▲4.1设备镜筒内多模式探测器≥2 4.2样品仓内可自动伸缩闪烁体式背散射电子探测器 4.3镜筒内可实现能量过滤的多功能探测器，可成SE及BSE图像 4.4镜筒内轴向高角度探测器，可成SE及BSE图像 4.5用于观察样品室情况的红外摄像机 4.6探针电流测量 ▲5.纳米机械手 一体化纳米机械手 移动方向:X/Y/Z方向 移动范围：X≥10mm，Y≥5mm，Z≥10mm 移动重复精度：≤150nm 最小移动速度≤100nm/s 最大移动速度≥3mm/s 6.真空系统及气体注入系统 6.1样品室真空：高真空模式：≤10-3 Pa 6.2电子枪真空：9×≤10-7 Pa 6.3更换样品后抽真空时间：≤4min 6.4单支气体注入系统，3种气体源可选,标配Pt气体，可选W、C气体 7.电制冷能谱仪技术要求 ▲7.1 Mn Ka能量分辨率≤130ev（@计数率100,000cps）, F Ka能量分辨率≤67eV，C Ka能量分辨率≤56eV 7.2 晶体面积≥45mm2，活区面积≥30mm2 7.3 超轻元素窗口,元素探测范围至少覆盖B(5)~Am(95) 7.4 探测器管径≤17mm 7.5 完全无振动,免维护, 帕尔贴效应致冷 7.6 针对极低死时间设计的混合脉冲处理器 ▲7.7 最大输入计数率≥1500,000cps, 最大输出计数率≥600,000cps 7.8 完全由软件自动控制硬件校准 7.9 用于谱图采集和定性分析的软件带有原子数据库（至少包含K、L、M、N线系） 7.10 用于无标样定量谱图分析的自动软件工具 7.11 1-30kV加速电压下具有≥2200条线数据库 7.12 具有采集图像软件以及用于外部扫描系统的驱动 7.13 点、区域分析软件支持采集完成后在采集区域内调节分析区域 7.14 具有超快速线扫描软件，最大输出计数率≥60万/s 7.15系统支持元素面分布，存储每像素点原始谱图，支持采集完成后重构点、区域、线扫描、面分布数据 7.16 系统支持元素面分布时实时重叠峰剥离 7.17 可编辑的报告模板 8.数字图像处理系统 ▲8.1图像扫描：100%数字化扫描，最大扫描和成像≥16K×16K像素 8.2图像显示：单幅、双幅或四幅实时图像显示 8.3实时伪彩图像和多通道信号混合 8.4图片格式：BMP，TIFF，JPEG，JPEG2000，GIF，PNG或PGM，PPM等 9.软件 9.1图象处理功能:需有直方图、锐化、等效化、对比微分化、中值滤波、去噪声锐化、自动对比调整、阴影补正、结构、取反、转换为灰度图等多种图像处理功能。 9.2测量软件：能测量任意两点间距离，任意两线间距离，单点RGB组成，不规则图形（不包围）周长、面积，角度，不规则图形（包围）周长、面积添加箭头，添加标尺，添加标注等多种测量功能。 9.3光学导航定位软件：可以使用光学照片或其它仪器的Mapping数据，与电镜之间实现导航联用 10.自动功能 10.1自动追踪优化电子束的束流变化 10.2束斑直径优化放大倍数：自动设定优化束斑尺寸 10.3样品台联动动态聚焦功能 10.4聚焦&消象散、对比度&亮度 10.5扫描速度(根据信噪比) 10.6 SEM 电子枪和 FIB 离子枪自动启动 10.7电子束和离子束优化 10.8真空控制 10.11加速电压的补偿 10.12设置 FIB-SEM 图像重合点 10.13喷嘴位置和温度控制 11.电镜控制 11.1电镜的所有功能都由键盘、鼠标和轨迹球通过软件操作实现 11.2数据处理单元：Intel Core i7及以上处理器，≥16GB内存；≥2TB硬盘，NVIDIA RTX4060及以上显卡，64位Windows11Pro 系统，带USB数据输出接口 11.3显示器：≥32英寸QHD显示器 11.5图片格式：BMP，TIFF，JPEG等 11.6远程控制：通过TCP/IP 11.7 软件实时自控控制功能：敏感度和对比度调整，自动聚焦，自动消像散，自动物镜对中，自动像散器对中 附件1 1电镜专用工具1套 2导电胶带5卷 3 φ12.5样品台20个 4 ≥2kW UPS 1台 5多功能操作面板 6用于TEM样品制备的各类样品夹具 附件2（气体成分分析系统） 1系统性能指标 1.1 保留时间重现性：≤50ms ▲1.2峰面积重现性：≤0.3% RSD 2柱温箱 2.1 操作温度范围涵盖：室温+3℃~450℃ 2.2 温度控制精度：≤0.1℃ ▲2.3 程序升温：≥32阶／33平台 2.4 最高升温速率：≥125℃／min 2.5 温度稳定性：≤0.01℃ 3电子压力控制器 ▲3.1 压力范围涵盖：0～1050kPa 3.2 全程压力控制精度：≤7kPa ▲3.3最大分流比：≥12500:1 4分流不分流进样口 4.1进样口即时联接模块设计，用户可≤2min更换进样口模块 4.2最高操作温度：≥400℃ 4.3兼容大体积进样功能，最大进样量≥80µL 5大体积辅助阀箱 5.1最低温度：≤30℃ 5.2最高温度：≥300℃ 5.3可同时安装≥ 6个阀 5.4阀箱内可安装多根填充柱和毛细柱 ▲5.5 阀箱内可同时安装≥2个常规气相检测器 6. 检测器 6.1检测器采用模块化设计，可实现≤2min快速更换检测器 6.2 氢火焰离子化检测器（FID） ▲6.2.1 最低检测限（MDL）：≤1.2 pg C/s 6.2.2 灵敏度：≤0.03 库仑/gC 6.2.3 线性动态范围：≥107 6.2.4 最高温度：≥450℃ 6.2.5 熄火检测和自动重新点火 ▲6.2.6 数据采集频率：≥600Hz，提供软件截图。 6.4 热导检测器（TCD） 6.4.1 最高温度：≥400℃ ▲6.4.2 MDL：≤400 pg 十三烷/mL 6.4.3 线性动态范围：≥105 配置要求 7.1 气相色谱主机：1台 7.2 分流不分流进样口：1个 7.3 氢火焰检测器：1个 7.4 热导检测器：1个 7.5 大体积阀箱：1个 7.6 六通进样阀：1个 7.7六通隔离阀：1个 7.8 十通进样反吹阀：1个 7.9 满足分析需求色谱柱：1套 7.10 工作站软件：1套 7.11进样口耗材包：1套 7.12 三合一过滤器：2套 7.13数据处理单元：Intel Core i7及以上处理器，≥16GB内存；≥2TB硬盘，NVIDIA RTX4060及以上显卡，64位Windows11Pro 系统，带USB数据输出接口；显示器：≥27英寸QHD显示器 7.14 满足设备运行的不间断电源：1台 7.15 氢气发生器 电源电压：220v 50Hz 最大功率：≤150Ｗ； 适用温度：0-50℃ 产气纯度：≥99.999 %（相对含氧量） 输出流量：0-300 ml/min ，连续可调，精度1ml/min，带数显调节屏幕 输出压力：≥0.4Mpa，连续可调，精度0.01Mpa 7.16 空气发生器 空气纯度：≥3级净化 输出流量：0—3L/min,连续可调，精度1ml/min 输出压力：0—0.4Mpa 电源电压：220V，50Hz 适用温度：0-50℃ 工作噪声：≤40dB 附件3（表面电位分析系统） 1系统指标 1.1.高稳定性He-Ne激光器, 10mW 1.2.激光能量调整：自动，调节范围：0.0003%~100%，分档可调，≥10档位； 1.3.采用APD检测器，量子效率QE≥60%； 1.4.温度控制范围：0 - 120℃，精度≤±0.1℃； 1.5.主机具有气体接入端口，可以通过连接压缩空气或者压缩氮气控制冷凝； 1.6.采用自适应相关器技术，通常样品检测时间≤24s; 2粒度 2.1.检测角度：至少包括173°、13°、90° 2.2.检测范围：至少覆盖0.3－15000 nm 2.3.高速数字相关器：物理通道≥4000，线性范围≥1011 2.4.检测位置可自动连续移动 2.5.最大样品浓度：≥40%w/v； 2.6.毛细管粒径样品池，最小样品量≤3μL 2.7.完全符合国际标准 ISO22412 和 ISO13321 2.8.具有≥3种粒径分布计算模式（标准:至少包括General Purpose, Multiple narrow mode, Discrete Exponentials ） 2.9.zeta适合检测粒度范围：至少覆盖3.8nm-100um 2.10.zeta电位范围：无限制 2.11.迁移率：≥±20μ.cm/V.s； 2.12.采用高频快场+低频慢场测量技术，无需校准样品池； 2.13.采用最新PALS相位分析技术，可检测高盐低盐浓度； 2.14.最小样品量 ≤20 μL 2.15.电导率范围：至少覆盖0 - 260 ms/cm； 2.16.最大浓度范围 ≥40% w/v 3配置： 3.1 粒径样品池：1盒（100个/盒） 3.2 电位样品池：1盒（10个/盒） 3.3 随机电位标样：1瓶 3.4玻璃粒径样品池：1个 3.5数据处理单元：Intel Core i7及以上处理器，≥16GB内存；≥2TB硬盘，NVIDIA RTX4060及以上显卡，64位Windows11Pro 系统，带USB数据输出接口,显示器：显示器≥27英寸 3.6输出设备 产品类型：黑白，激光 接口类型：1个高速USB 2.0端口 纸张输出容量：≥100页 纸张输入容量：≥150张 黑白打印速度：黑色（A4，普通）≥20页/分钟 打印分辨率：≥1200×1200dpi 标配内存：≥64MB 适用系统：WIN10、WIN11 附件4（程序升温控制系统） 1装置性能： 1.1温控采用全新集成数字电子电路。温控范围：至少覆盖室温-450℃。温控精度≤±0.1℃。 1.2采用EPC技术数字化控制。流量范围至少覆盖0-500mL/min。 1.3可实现精准控制氧化空气中的氧气、氮气流量，流量误差≤0.5%，无需实验室置放不同氧气浓度配置钢瓶。 1.4可适配不同规格煤粉氧化罐，需要用到1g和50g两种规格。 2检测系统 仪器性能： 2.1仪器有对数放大器。量程：0~100%。 2.2仪器可实现气路故障自我保护，自动点火功能。 2.3全新集成数字电子电路，温控精度≤0.1℃。 2.4具有开机自诊断功能、显示故障信息、停电储存保护功能、键盘锁定功能；具有抗电源突变干扰功能。 2.5分析系统采用色谱柱和预柱系统，满足煤矿气体常量、微量组分和无机、有机组分全分析的需要。实现煤矿气体全组分的自动分析，含矿井空气、火灾气体、瓦斯爆炸气体的常量（%浓度）及微量（ppm浓度）组分的分析： 常量：至少包括O2、N2。 微量：至少包括CO、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、CO2、C3H6、C3H8等。 2.6仪器可安装≥2种共≥3套检测器，实现一次进样同时分析。分析软件具有≥3通道功能，分析准确快捷。常用检测器参数如下： 氢火焰离子化检测器（FID） 2套 检测限：≤3.0×10-12g/s(十六烷/异辛烷) 基线噪声：≤2×10-14A 基线漂移：≤1×10-13A/30min 线性范围： ≥107 热导检测器（TCD）：1套 灵敏度：S≥10000mV•ml/mg(苯/甲苯) 基线噪声：≤20μV 基线漂移：≤30μV/30min 线性范围：≥105 2.7仪器具备独立小柱箱，可单独控温，实现待测气体高低浓度检测，检测误差≤1%。 2.8色谱仪要有≥3路反吹功能，能及时清除不需要检测的重组分。 3配套软件 功能要求： 3.1微机自动控制，≥24 小时在线监测，实现无人值守； 3.2自动设置参数，每次进入系统均按上一次修改的最新参数设置； 3.3可建立气样数据库，通过系统自动求出或输入的组份表； 3.4在微机控制下，每一个温度采集点分析完成后，可根据要求自动将结果存储到数据库；具有数据备份功能； 3.5控制软件全中文菜单及窗口提示，软件界面全鼠标操作。 3.6具有数据库功能。测试数据可自动进入数据库，自动生成报表，无需人工逐条查询历史数据。 3.7具有软件自监视功能和软件容错功能。 3.8在各种显示模式下具有主菜单显示，主菜单包括：参数设置、页面编辑、控制、列表显示、曲线显示、状态图及模拟图显示、打印、查询、帮助、其他等； 3.9软件具有快捷方式操作功能； 3.10软件具有汉字显示、汉字打印和汉字提示功能； 3.11软件具有防止修改实时数据和历史数据等存储内容功能(参数设置及页面编辑除外)。 3.12具有操作权限管理功能，对参数设置、控制等使用密码操作，并具有操作记录。 3.13 升温氧化炉产生的气体自动进入专用色谱仪，无需人工操作。系统软件可同时控制煤升温系统和色谱分析系统，并可根据不同分析要求变换分析条件。 3.14 软件内置最短发火期和煤自然倾向性公式，测试结果自动显示，无需人工计算。 3.15 软件可根据煤样温度变化自动控制干空气流量，并自动进行炉温程序升温控制（氧化动力学实验）。 4氢气发生器 4.1电源电压：220v 50Hz 4.2最大功率：≤150Ｗ； 4.3环境温度：0-40℃ 相对湿度<85%。环境条件：无大量粉尘及腐蚀性气体。 4.4产气纯度：≥99.999 %（相对含氧量） 4.5输出流量：0-300 ml/min ，连续可调，精度1ml/min 4.6输出压力：≥0.4Mpa（常规确定值） 5空气发生器 5.1空气纯度：≥3级净化 5.2输出流量：至少覆盖0—3L/min 输出压力：至少覆盖0—0.4Mpa 5.3工作条件：电源电压：220V±10%，50Hz±5% 环境温度：10-43℃ 相对湿度：≤85% 环境无大量粉尘污染及腐蚀性气体 工作噪声：≤40dB 5.4仪器功率：≤190W 6标气 总量：共8升/10组分 标气成分：O2、CO、CO2、C2H6、C3H8、C3H6、CH4、C2H4、C2H2、N2。 7数据处理单元 7.1操作系统：Windows10，CPU：Intel i7及以上，内存：≥16G，硬盘：固态硬盘≥512G，显卡类型：独立显卡，显存：≥8GB，音频端口：耳机/麦克风二合一接口 麦克风接口≥2个；USB2.0端口≥2个：USB3.0端口≥2个： 7.2 显示器≥23英寸：分辨率：≥1920×1080，屏幕比例16:9，采用LED背光技术，支持VGA、HDMI接口。 8输出终端 8.1产品类型：黑白，激光 接口类型：1个高速USB 2.0端口 纸张输出容量：≥100页 纸张输入容量：≥150张 黑白打印速度：黑色（A4，普通）≥20页/分钟 打印分辨率：≥1200×1200dpi 标配内存：≥64MB 适用系统：WIN10、WIN11 |