# 技术参数及要求

一、基本要求

1、16排CT球管要求：全新符合原厂技术标准的全新高品质球管（与本项目主设备的适配）球管壹支。

2、球管维保服务年限：合同签订后1个年度。

二、技术要求

1、投标人须提供全年365×24小时的800或400电话技术服务支持，在机器发生故障后电话响应时间＜2小时且800或400须有24小时在线专业远程支持工程师。

2、须提供远程全天24小时不间断监测设备运行状况服务，提前预警。

3、所更换的球管配件必须经测试合格且保证供货渠道合法合规，球管需提供注册证书、进口报关文件、中文说明书、中文标签。

4、投标人提供的16排CT球管须满足或优于以下条件：

①管电压：≥140KV

②焦点大小：≤0.5×1.3

③热容量：≥5.0Mhu

④阳极尺寸：≥190mm

⑤转速：≥6500RPM

5、球管服务期限内保养次数：≥2次/年，保证设备符合主设备生产厂家或球管设备生产厂家的标准要求。

6、维护保养内容包括但不限于设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，且须提供维修、保养工作记录单。

7、投标人在省内有不少于两名的常驻售后工程师，并且售后工程师均具有投标服务设备型号的设备厂商有效期内的培训证书，现场查验。

8、更换球管备件≤2个工作日到场

9、投标人须保证设备95%以上的开机率（服务期限内全年开机天数：≥95％，以全年365天计算，造成开机时长不足甲方有权要求赔付，保修合同结束后时间顺延）。

10、投标人须能提供全部服务类型：定期保养、PRS远程诊断服务、现场服务，提供自动预警、主动预防保障和维修方案。

11、投标人在球管保修期内，每次故障维修及保养，必须提供保养记录供招标单位备案。

12、投标人在球管保修服务期内免费进行故障配件更换，设备维修过程产生的人工费、差旅费用、配件运输费用由投标人承担。

13、投标人有专门的工程师培训基地，有专业的培训体系和能力，提供证明材料。

14、投标人须具备医疗设备维修、保养、装配、调试等的资质和能力，并提供证明材料（自2022年10月1日至今（以合同签订日期为准）至少两个同类项目业绩合同，）。

15、投标人须具有经合法校正的专业维修工具、仪器，并能提供序列号核实和近两年依法校正的记录文件。

16、产品所有技术性能规格及参数，须符合采购人所要求的的技术标准及生产厂家官方彩页、技术白皮书或官网截图等证明材料的标准要求。

17、投标人须保证给医院提供的的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。

18、投标人在设备维修过程中提供的所有零部件必须与原型号兼容、技术参数不低于原厂标准的合格配件。

19、投标人须在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，需提供零备件仓库证明材料。

20、高值备件：保修服务期内免费更换备件包含设备自身球管（出厂日期半年之内）等高值配件。更换的高值配件必须是符合原厂对备设使用安全要求的全新配件，并提供配件来源渠道合法的证明材料及其注册证明文件。在高值配件更换时，投标人能提供相应合格证书及技术手册并附证明材料。

21、投标人须有专职的应用培训专家，能以现场和远程形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持，提供证明材料。

三、商务要求。

1.付款方式：合同期内分2次支付，第一次付款合同签订且验收合格后一个月内支付合同总金额的90%，第二次付款质保期满一年后支付总金额的10%。

交货日期：60个工作日。

2.质保期：1年

备注：本项目为竞争性谈判，所有参数必须全部满足（不允许负偏离），负偏离视为无效响应。