### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：基质辅助激光解析飞行时间质谱仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 货物名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 基质辅助激光解析飞行时间质谱仪（核心产品）; 1基本要求：该系统在离子淌度功能开启或关闭时，均能得到精确质量的MS和MS/MS数据以及真实同位素分布信息，准确推测出化合物的分子式，可用于各种小分子分析场景。具有离子淌度功能，可用于同分异构体或蛋白质翻译后修饰位置异构分离。可用于蛋白组学研究和代谢组学研究。在不同的淌度分辨率下具有全范围的高分辨和高灵敏度，质谱同时准确定性和定量。并且可以与主流品牌HPLC，包括UHPLC和nano-HPLC等色谱技术联用。 2.功能要求 2.1 化合物分子式确认和未知物分子式推断，有机化合物的定性定量，目标化合物和未知物的筛选、定量、确证 2.2 带CCS值的淌度分离，可进行同分异构分离 2.3 二级质谱进行大规模高通量的蛋白质鉴定 2.4 翻译后修饰蛋白质组学，包括翻译后修饰类型和位点的鉴定 2.5 定量蛋白质组学，包括非标记定量、标记相对定量、以及目标蛋白质的绝对定量 2.6 小分子和生物大分子相互作用分析 3.质谱仪技术规格要求 3.1 离子源采用逆向反吹干燥气体加热 3.2 非轴线型的气体辅助喷雾，可承受流速≥1 mL/min ▲3.3 在离子源和质量分析器之间，采用毛细管隔离设计 ▲3.4 具备离子淌度功能，可测定CCS值，离子淌度分辨率≥150 3.5 四极杆质量过滤器，质量范围20-3000m/z 3.6 离子淌度分辨率可调节，≥3种离子淌度分辨率模式 ▲3.7 飞行时间质量分析器采用单次反射模式 ▲3.8 飞行管配有温控装置，可将温度长期保持在25±0.1℃（软件界面显示） 3.9 五级真空差动系统 ▲3.10 TOF分辨率 ≥60000 3.11 准确度 内标校准：平均误差≤ 0.8 ppm 外标校准：平均误差≤ 2 ppm 3.12 仪器进行蛋白质组学样本分析需要进行质量轴矫正时，无需进行离子源更换可直接在纳升源体系下直接进行矫正，1-2min即可完成矫正过程 3.13 同位素丰度真实值与理论值比率偏差(用TOF-MS Tuning Mix m/z=622、922、1522测试)：≤2% 3.14离子淌度准确度（内标校正）：≤ 0.5% 3.15 MS采样频率：≥ 50 Hz ▲3.16 MS/MS采样频率：≥ 150 Hz ▲3.17 质量范围：至少包含50-20,000 m/z，可由软件自动设定 3.18 采集模式：包含多种数据采集模式（DDA, DIA, PRM） ▲3.19 灵敏度：MS模式：1 pg 利血平S/N≥2000:1；MS/MS模式：消耗量为2.5fmol多肽Glu-Fibrinopeptide B时，二价离子的碎片离子y’中最强峰信噪比≥50:1；或者1 pg 利血平，信噪比≥5000:1 4.软件及工作站 4.1 仪器控制软件包，用于HPLC和质谱的控制，数据采集和处理，以及数据分析 4.2 工作站: 不低于4核8线程 3.50GHz，≥8GB内存， ≥2TB硬盘，R/W DVD-ROM刻录光驱; 24’纯平显示屏 4.3 蛋白组学软件 4.3.1 内置先进的数据库搜索引擎，可以进行蛋白质鉴定和翻译后修饰鉴定 4.3.2 软件采用GPU计算进行数据库检索，大幅提高蛋白质数据库存检索速度 ▲4.3.3 可以与质谱数据采集电脑进行通讯，进行实时数据库检索 4.3.4 可预设QC或样本搜库结果可接受标准，智能决定样本序列表的运行与停止，以节省珍贵的样本与机时； 4.3.5 可通过网络浏览器远程进行结果查看 4.3.6 软件在质保期内免费升级 5.设备基本配置 5.1 高分辨质谱主机 5.2 纳升液相及离子源 5.3 糖肽组学分析组件 5.4 氮气发生器（纯度不低于99%，产气量不少于30L/min） 5.5 稳压电源及隔离变压器（功率不低于6KVA，电池供电不小于2小时） 5.6 质谱开箱包备品配件。包含但不限于：玻璃毛细管1根，喷雾针2根，2通1个，色谱柱连接工具包1个，纳升流离子源空气过滤器1个 5.7 质谱桌子 5.8 搜库软件：可以进行DDA和DIA数据分析；具有蛋白质鉴定，翻译后修饰（磷酸化、乙酰化等）及糖肽数据分析，肽段序列及序列覆盖度，谱图匹配，可对鉴定结果可信度打分 5.9 图像信息解码器：GPU：≥1块8*GPU模组，总显存1128GB、P2P互联带宽不低于800GB/s，单卡显存带宽≥4.8TB/s、FP16≥148TFlops; 1; 套. |