延川县妇幼保健院“岐黄护蕊”采购需求
一、项目概况

项目编号：ZCSP-延川县-2025-00191。

项目名称：延川县妇幼保健院关于延川县公立医院改革与高质量发展示范项目（妇幼保健院岐黄护蕊） 

采购方式：公开招标 

合同包预算金额：3,143,000.00元 

合同包最高限价：3,000,000.00元
二、采购内容

采购清单：

	序号
	产品通用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	熏蒸仪
	台
	1
	

	2
	人体成分分析仪
	台
	1
	

	3
	骨盆姿态训练系统
	台
	1
	

	4
	子午流注中频电疗仪
	台
	1
	

	5
	艾灸仪
	台
	1
	

	6
	磁刺激治疗系统
	台
	1
	

	7
	灸疗床
	台
	1
	

	8
	肠道水疗机
	台
	1
	

	9
	坐式熏蒸仪
	台
	1
	

	10
	超高宫腔镜系统
	台
	1
	核心产品

	11
	中医红外热成像
	台
	1
	核心产品

	12
	儿童新型言语障碍评估及康复训练系统
	台
	1
	

	13
	沙盘游戏室
	台
	16平方
	

	14
	抚触治疗床
	台
	1
	

	15
	AI四诊仪（舌脉象 经穴体质辨识采集分析仪）
	台
	1
	核心产品

	16
	经络检测仪
	台
	1
	

	17
	中医体质经络检测仪
	台
	1
	

	18
	中医体质辨识系统
	台
	1
	

	19
	车载四诊随访包
	台
	1
	

	20
	岐黄护蕊家庭健康包
	盒
	6000
	


第二项 技术要求

1.熏蒸仪

技术参数要求:

1、额定输入功率：≤2600VA

2、摆臂活动范围：转臂活动角度0~90°±10%，水平转动范围0~180°±10%；

3、熏蒸时间: 10分钟，15分钟，20分钟，25分钟，30分钟，35分钟，40分钟，45分钟，允差±30s

4、加热容器容量≥4000mL。

5、具有预约预热功能，预约时间设置范围：5min～90min，步进5min,允差为±30s。

6、药液预热功能，预热功率8档可选，预热温度设置：80℃～100℃，步进5℃，允差±3℃。

7、熏蒸量：药液蒸汽输出功率1档～8档可调，步进1档，最大档位熏蒸量≤4000mL/h。

8、治疗仪在正常工作时的噪声≤55dB(A)

功能要求：

1、熏蒸通道：≥双通道，可分别独立控制；

2、实时药液温度、皮肤温度显示；实时状态提示和语音提示功能；

3、独立双锅，锅内内置带过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；过滤网可拆卸，方便清洗药垢。

4、蒸汽输出口有防烫伤的装置和警示。

5、废液可以排入水桶或者下水道，方便客户选择。

6、预约加热功能，可提前设置好加热时间和加热时长。

7、防干烧功能，多重措施保护。液位保护：液体量低于容器侧壁的液位电极时为缺液状态，设备会提示报警并停止加热；加热盘表面安装有温控开关，超温后断开加热系统电路；加热盘供电线路安装有温度保险丝，超温后断开加热系统电路。

8、蒸汽压力锅具备安全阀，泄气阀，压力阀等多重超压保护措施，安全可靠；锅体食品级304加工，卫生安全；压力锅盖上有60KPa和100KPa压力阀门调节蒸汽压力；

9、采用加热盘加热，铝合金材质，加热效率高，加热系统周围包裹隔温耐火材料。

10、皮肤测温采用接触式探头，精准度高，误差±1℃，严格遵守行业标准。

11、治疗开始时有语音提示，可提醒操作人员保持正确的熏蒸距离。

12、加大的药液容器，一次最大可加液≥4升，方便连续使用。

13、安全保护功能

13.1不少于两路独立的超温保护装置。

13.2防烫伤双重保护。当接触式皮肤探头温度超过45℃时，喷头停止喷雾并语音提示，低于30℃时喷雾恢复正常；当第一路保护（皮肤探头）失效且达到50℃时，第二路红外传感器工作并切断加热系统电源，重启设备后恢复操作。

14、自动释压调节功能：压力调节档位60kPa、100kPa，当加热容器内部压力大于设置的压力调节档位时，减压阀自动开启，自动释压至该档位压力以下。

15、泄压功能：治疗结束，能够对加热容器压力进行触控泄压。 

2.人体成分分析仪

技术参数要求:

1.工作原理：多频率生物电阻抗测试

2.测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)

3.测量方法：8点接触式电极，多频率生物电阻抗测量方法（BIA）；

4.测量频率：5，50，100，250kHz；

5.配置水平仪，纠正框架和底板水平角度。

6.标配上位机软件，可对接医院HIS系统。

7.显示屏：≥7寸 液晶触摸屏。

8.测量全程提供语音提示；

9.输出报告2份：儿童报告；成人报告，内置运动处方、营养处方。

10.输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、内脏脂肪面积、目标体重、肌肉控制、基础代谢量、脂肪控制、体重控制、运动处方、营养处方、阶段肌肉分析、身体总评分、体型判定、肌肉评估、营养评估、身体年龄、结论分析、预估腰围、阻抗值输出、四肢骨骼肌指数，细胞内液，细胞外液等。

11.测量时间：≤60秒；

12.测量电流：≤200μA；

13.阻抗测量范围：100Ω~750Ω；

14.体重测量显示范围：5Kg~250Kg；体重显示精度≤0.1KG

15.身高输入范围：70cm-250cm；

16.年龄输入范围：3-100岁；

17.电源：AC220V~±10%，50Hz；   

18.储存环境：内存>500M，硬盘>2G；

19.操作环境：Android 6 / Windows兼容版本；

20..参考数据库：健康中国人数据，男性＞3500例，女性＞3300例。

3.骨盆姿态训练系统

 技术参数要求:

1、至少包含主机、妇科套筒、气体连接管、衬裤等。

2、耐压性：

3、（1）套筒和连接管路能承受≥300mmHg(40kPa)的压强，保持1分钟，不破裂或永久变形，连接处应无松脱或肉眼可见的变形；

（2）可设定工作充气压力范围:30mmHg(4kPa)~200mmHg(26.67kPa)，允差±22.5mmHg (3kPa)。

4、治疗时间设定范围1min~99min，步进值1min,允差±20s

5、套筒气囊加压时间设定范围2s~20s，允差±0.5s；泄压时间设定范围10s~90s，允差±0.5s；

6、≥双通道独立工作。触控屏同步显示治疗压力、治疗时间、加压时间、泄压时间。

7、工作模式：不少于两种。

8、保护功能：至少包含泄压保护、过压保护功能。

用途：

用于产后妇女辅助骨盆矫正，同时有助于腹部和臀部的塑形和恢复。

4.子午流注中频电疗仪

技术参数要求:

功能要求：

1.1、子午流注，灵龟八法逢时开穴显示及全科穴位治疗图示。

1.2、双触摸屏独立或分别操作，可增加脚踏调节功能。

1.3、通过药物贴进行透药疗法。

1.4、治疗深度大小50分级档位。

1.5、调幅度：连续在0%—100%的调幅度范围内可调，最小值4%， 最大值85%。调幅度允差±5%。

1.6、调制频率范围：低频调制中频电疗设备调制频率应在0—150Hz范围内。

1.7、当温度超过工作温度时，第一路保护装置应动作，切断输出，当温度降低到稳态温度以下后可恢复输出。

1.8、单一故障状态时（如第一路保护装置失效），造成有效加热区域内最高温度上升到60℃，第二路保护装置应动作，切断输出且不可自动恢复。

1.9、具备系统软著权

1.10、具备中医体质辨识系统

技术参数要求：

2.1、环境温度：10℃～40℃。环境湿度：≤80%。

2.3、大气压力：700hPa～1060 hPa。

2.4、供电电源：220V，50Hz。

2.5、工作频率：4KHz，允差±10%。脉冲宽度：120us, 允差±10%。调制方波、正弦波、指数波、三角波多波形组合。

2.6、幅度值：最大幅度值25V, 允差±20%。

2.7、输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过80mA（r.m.s）。 

2.8、定时时间：默认30min，允差±1%。

2.9、输出温度：40℃，允差±5℃。两路独立的超温保护装置

2.10、输出端口：有4路独立输出端口。

2.11、工作噪声：噪声（A计权）不大于60dB。

2.12、连续工作时间应不少于4h。

2.13、设备载波及调制波的频率和波形，频率允差±10%。

5.艾灸仪

技术参数要求:

1、电源：AC 220V，50Hz±1Hz

2、输入功率：250VA

3、灸头高度连续可调：785mm-1100mm±50mm

4、灸疗最高温度≤60℃

5、灸疗时间为30min±20s

6、支臂调节范围：0°-180°±5°

7、具备点火装置、消烟装置及标识，治疗时目视无明显可见烟雾；数码管显示工作时间、点火状态、消烟状态

8、点火时间≤1min，点火装置的加热丝最大负载功率≥168W

9、具备脚轮锁止装置，方便设备移动、固定

10、艾灸仪在正常工作的工作噪声≤55dB(A)

6.磁刺激治疗系统

技术参数要求:

1、磁刺激强度≥5.0T可以根据需求调节，配MEP模块；

2、刺激频率0.1-100Hz可以根据需求调节；0.1-10Hz范围内步进0.1Hz，＞10Hz时步进1Hz，允差±10%；

3、输出脉冲宽度≤270us

4、刺激强度可通过电脑软件与主机旋钮双模式调节

5、计时功能:刺激方案后，设备能依据设定方案自行计算总刺激时间;

6、刺激模式：至少包含单刺激、重复刺激、丛刺激；

7、分体化设计,主机可独立工作，通过线缆连接,由数据分析平台控制管理，充分保证终端有效使用，

方便升级、维修、发挥每个模块最大的作用；

8、所有操作可以在主机上独立完成；也可通过USB与连接电脑，便于数据的传输、调用可存储，设置参数、控制设备、管理患者数据库等；

9“延迟充电”模式，避免电磁信号干扰运动诱发电位，规避误诊风险；

10、方案(处方):内置多种经验证的专家级处方（每个处方均有临床论文对应），便于临床应用，并定期免费扩展更多处方；医生可自行创建多种治疗模板；便于临床使用者之间交流。

11、靶点位置显示功能，自带大脑定位图及详细文字描述，帮助操作人员定位

12、数据库管理功能，包含治疗记录管理，可存储患者基本信息、 临床方案、诊疗记录等信息，并可实时查询、编辑及导出数据，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。

13、多级设备保护功能；

14、惰性液态冷却，线圈内循环液态冷却，保证连续使用时间不低于8小时，惰性液体不导电，安全性高；

15、磁治疗线圈：

15.1、温度控制：实时显示治疗线圈温度，磁治疗线圈超过41℃，自动停止输出；

15.2、磁治疗线圈拥有转接头，防止油液外漏；

15.3、无需关机即可更换磁治疗线圈，保证线圈无障碍热插拔，不会漏液；

15.4、至少配备磁刺激线圈1个；

16、具有机身温度保护功能，温度过高时停机保护并显示停机故障原因；

17、定位帽： ≥3个；

18、万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调；

19、设备治疗结束有语音提示功能，可语音提示病人；

20、设备软件具有电容放电计数功能；

21、使用年限≥10年。

22、MEP（EMG）模块采用USB接口，避免50Hz市电干扰，无需电源转换，保证信号稳定性；

22.1灵敏度；5uv/div-10000uv/div

22.2扫描速度：0.1ms/div-20s/div

22.3输入阻抗≥100MΩ

22.4有陷波滤波器

22.5共模抑制比≥100db

22.6频率范围：0.02-10000Hz

22.7采样率:200Hz–100kHz

23、肌电图/诱发电位：用于神经电生理检测，确定周围神经、神经元、神经肌肉接头及肌肉本身的功能状态，对神经相关疾病进行精确检测。 

24、肌电图数据分析软件，与磁刺激治疗系统同一数据分析平台控制管理。磁刺激治疗信息与肌电信息同一软件显示，无缝兼容，保证数据同步无干扰。

7.灸疗床

技术参数要求:

1.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

2.输入功率：≤650VA

3.承托盘升降行程15cm，升到最高时到床板下表面距离≥13cm

4.点火时间≤3分钟 

5.托盘摇摆行程700mm±50mm

6.艾灸温度范围：37℃～60℃

7.床面安全工作载荷≥1500N

8.灸疗时间可设置30分钟、45分钟、60分钟、75分钟；灸疗时间到时立即动作将托盘位置降到最低，且排风启动；

功能特点要求：

1.具有双托盘结构，艾灸柱在摇摆运行和升降过程中保持平稳，固定牢靠；

2.具有净烟装置，排出时出风口目视无可见烟雾；

3.温度保护功能：当床体舱内检测温度达到≥70℃时(传感器精度±2℃),灸疗床立即动作将托盘位置降到最低，且排风启动。

4.手动停止功能：手动操作停止治疗时，灸疗床立即动作将托盘位置降到最低，且排风启动。

8.肠道水疗机

技术参数要求:

1.温度：灌药液温度设定范围：25℃～40℃范围内可调，默认值为37℃误差：±2℃。

2.容量：储液桶容量≥16L，误差：±10％；

药液杯容量≥500ml，误差：±10％。

3.时间：

3.1 给液时间0s～10s可调，误差：±5％。

（包含灌水及灌药进入人体的时间，步进为10ml/s）

3.2 停液时间0s～10s可调，误差：±5％。

3.3 工作时间，可连续工作24小时以上。

4.液量

4.1 治疗冲洗灌水时间5-95min，步进为5min, 误差：±10％。

4.2 灌药液量0～5000ml，步进为10ml, 默认值为1000ml，当设定值到0时，会自动停止灌注并伴有蜂鸣提示声音。误差：±10％。

4.3灌水液量0-30000ml,步进为100ml,误差：±10％

5.水疗机工作噪声≤85dB（A）。

6.一次性使用灌洗直肠导管，接头：具有医疗器械备案证。

7.双重保护功能：

7.1最高温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，设备自动停止工作。

7.2当温度降低到设定值以下后可以恢复输出。

7.3如果保护装置失效造成温度继续升高到42℃±2℃，第二路保护装置动作，切断电源，设备自动停止工作。

8.防干烧功能，设备在缺水状态下会自动断电。

9.多媒体播放功能：主机的副显示屏21.5寸,可以播放视频、音乐或图片，播放摄像画面，水疗全程具有微摄像头全程可实时观看，让患者直观的看到自己肠道排出的宿便、毒素。15寸主触屏操作，可显示、调节水温、流量、灌注液量、灌水时间等参数。

10.自动清洗管路，对进水净化过滤消毒处理，净化矿化水系统，将自来水通过水处理系统多重净化，调节水的PH值，最终产生接近人体体液的弱碱性小分子团离子水，并增加了大量的钠、钾、钙、 镁等人体所需微量元素，有效补充肠内营养元素。

11.进水过滤精度:5um。

12.具有低温保护功能，进水温度低于设定温度5℃以上，设备停止工作。

13.治疗床承重≥135kg。

14.总功率:2000W。

15.主机、治疗床两节一体机设计，患者可躺姿接受治疗，方便挪动。

16.设备具有《医疗器械注册证》，同时具有清洗、灌肠功能。

17. 电磁兼容性：符合电磁兼容性（EMC）国家标准。

18.生产企业具有良好的生产和质量保障能力：ISO9001质量管理体系、ISO14000系列环境质量管理体系以及OHSAS18000系列职业健康安全管理体系等认证证书，提供有效期内的证明文件。

19、具有《医疗器械检验报告》，提供证明文件。

20、外置水源净化系统，对水进行精细化过滤、消毒。

21、PID控温系统，可以根据不同人群调整所需适合的温度37℃，误差：±2℃，保证入体水温达到人体最适宜温度。

22、采用先进蠕动泵系统，流量大小可控，灌注液量误差±1ml，系统具有药物恒温保留灌肠功能，流量电脑控制，接近正常肠道蠕动水平。

23、给液流量10ml/s,由微电脑控制，大小可控，水疗液量10ml/s误差±1ml。

24、根据患者体质不同，耐受力不同，可以设置不同的给液时间和停液时间(设定范围0-10s）。

25、灌水管路与灌药管路分离，进水口和出水口管路分离，确保使用安全、高效。

26、内置独有特种漏电安全系统，专用防漏电电源，双重安全保护，设备具有紧急暂停按钮。

27、设备具有排污管道，并配备一键冲洗设置，可对残留物冲洗清洁。

28、主机配备环保耐腐材质。
9.坐式熏蒸仪

技术参数要求:

1、电源要求： 220V/50Hz，额定功率：1200W；

2、液晶显示：触摸液晶屏按键，治疗参数实时显示；

语音功能：操作全程自带语音提示功能，防止误操作；

4、自动控时：0-99min可调，步进为1min，时间到达自动断电；

 5、自动控温：启动治疗后，当蒸汽温度低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为42~48℃±3℃；

6、防干烧功能：无药液喷出时，加热装置温度达到110℃±5℃，可自动停止加热。

7、治疗功能：熏蒸仪具有清洗、熏疗、烘干功能

清洗：可设定清洗时间，清洗温度30℃-40℃可调，开机1min后出水口处水温可达37℃±2℃，喷咀调到柱状，调节流量阀门可使水柱达1m以上；

熏疗：中药汽化熏蒸治疗，分为高、中、低三档，高：48℃，允差为±3℃，中：45℃，允差为±3℃，低：42℃，允差为±3℃，药液蒸汽温度从25℃加热到设定温度的时间小于15分钟；

烘干：分为高、中、低三档，高：48℃，允差为±3℃，中：45℃，允差为±3℃，低：42℃，允差为±3℃

8、双重安全保护功能：

清洗时，温度超过默认温度值37℃时，第一路保护装置必须动作，切断输出。当温度降低到37℃以下时应恢复输出。如果保护装置失效造成温度继续升高到45℃±5℃，第二路保护装置应动作，切断电源。

熏疗时，最高温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置必须动作，切断输出。当温度降低到设定值以下后可以恢复输出。如果保护装置失效造成温度继续升高到50℃±5℃，第二路保护装置应动作，切断电源。

烘干时，最高温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置必须动作，切断输出。当温度降低到设定值以下后可以恢复输出。如果保护装置失效造成温度继续升高到50℃±5℃，第二路保护装置应动作，切断电源。

9、使用一次性座圈膜以防交叉感染，采用红外感应系统，实现座圈膜自动转动，换圈速度：8秒/次，座圈温度恒温设定。

10、药杯容量：500ml±20ml。

11、可连续运行时间≥8小时

12、最大承重≥120kg，持续1h，不得变形。

13、噪音：≤65db

14、应具有《医疗器械检验报告》，《医疗器械注册证》的合格产品, 

15、电磁兼容性：符合电磁兼容性（EMC）国家标准，提供相应证明文件。

10.超高清宫腔镜系统
技术参数要求:

1.1、系统制式：PAL

1.2、★摄像头具备三组1/3英寸CMOS传感器(需提供有效证明文件)

1.3、★像素：≥2010（H）×1100（V）(需提供有效证明文件)

1.4、扫描标准：≥1125线 

1.5、最低照度：F5.5时≤3Lx 

1.6、至少具有两种白平衡功能：AWC(自动调节)、MANU（手动调节）

1.7、医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm

1.8、具备液晶屏幕，尺寸≥8寸，实时显示图像

1.9、摄像主机具备图像水平和垂直翻转功能

1.10、摄像主机具备图像冻结和≥2.5倍电子放大功能

1.11、*摄像主机至少具备纤维镜和硬镜等不同内镜模式

1.12、摄像头防水性能：≥IPX8 

2、医用内窥镜冷光源

2.1、采用LCD触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸

2.2、具备累计使用时间记录功能

2.3、光源亮度智能调节、均匀无暗区

2.4、功耗低，LED功耗≤40VA

2.5、光源照度：≥1100000Lux

2.6、光源色温：≤6500K

2.7、调光方式: ≥3种

2.8、寿命：≥30000小时 

2.9、与摄像主机为同一制造商

3、医用监视器

3.1、尺寸: ≥24英寸

3.2、可视角度（H/V）:水平178°/178°

3.3、分辨率：≥1920*1080（长宽比：16：9）

3.4、对比度：1000：1

3.5、具备背光稳定系统，全封闭设计防尘防水

3.6、兼容数字信号及模拟信号

3.7、与摄像主机为同一制造商

4、医用内窥镜冲洗吸引系统

4.1、采用LCD触摸操作界面，可显示相关参数；

4.2、具备智能开机自检功能，故障可提前预防；

4.3、至少可预存二组用户设置，方便快速读取与保存；

4.4、★压力、流量设置范围上限可调，预防误触；

4.5、设备运行状态语音提示，并可记录并统计设备运行时长；

4.6、压力设置范围：（15～700）mmHg，调节精度：1mmHg；

4.7、流量调节范围：(10～1600)mL/min,调节精度：1mL/min；

4.8、吸引压力设置范围：(75～400)mmHg,调节精度：1mmHg；

4.9、吸引流量调节范围：(0.5～7.0)L/min,调节进度：0.1L/min；

4.10、与摄像主机为同一制造商；

5、医用台车（1部）

5.1、合金材质，5层间距可调，静音轮*4

6、宫腔镜

6.1、内窥镜采用优质医用不锈钢管加工制造

6.2、内窥镜采用优质光学玻璃、光纤、光锥

6.3、采用新型光学系统，视场角大、分辨率高

6.4、内窥镜带有方向标，采用蓝宝石玻璃镜头，耐磨损

6.5、宫腔镜规格：外径≤3mm，工作长度≥302mm，视向角30度；

6.6、外鞘及闭孔器规格：外径≤16Fr，工作长度≥210mm

6.7、操作器规格：外径≤13Fr，工作长度≥220mm

6.8、宫腔镜数量：≥2套

6.9、宫腔镜器械：≥3把，5Fr*350mm

6.10、与摄像主机为同一制造商，保证最佳匹配

8、内镜医学影像图文信息管理系统（工作站）

8.1、采集图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

8.2、采用先进的Mpeg4编码格式进行视频压缩；

8.3、可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

8.4、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

8.5、图像四画面观察模式，可方便医生观察和比较；

8.6、可对采集的静态图片或动态录像加时间戳功能，便于记录图片和录像的采集时间；

8.7、具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式；

8.8、数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘。

8.9、与摄像主机为同一制造商

8.10、含电脑及显示器、打印机、宫腔镜软件系统、脚踏开关等

11.中医红外热成像仪

技术参数要求：

1.温度范围20℃-40℃

2.工作波段7μm---14μm（需要提供产品技术要求证明文件）

3.温度分辨率≤0.1℃

4.拍摄角度（视场）水平≥48°，垂直≥48°（需要提供产品技术要求证明文件）

5.温度准确性≤0.3℃（需要提供产品技术要求证明文件）

6.温度重复性≤0.1℃（需要提供产品技术要求证明文件）

7.红外图像分辨率≥640×480（彩色像素）（需要提供产品技术要求证明文件）

8.空间分辨率≤1.5mrad

9.图像场周期≤2S

10.工作距离0.2m-3m

11.可自动测量连续两点温差（两点温差≥0.5°可红色标注，两点温差＜0.5°可绿色标注）（提供产品技术要求证明文件）

12.热成像失真度≤5%，色带≥8种（提供产品技术要求证明文件）

13.拍摄装置可作仰俯、竖直仰俯角度≥5°

14.拍摄装置距地面范围470mm±50mm---1540mm±50mm；

15.通过软件实现对患者的信息管理，红外线图像的拍摄、编辑、打印、保存、色带范围和种类的调整、选择、意见录入、温度测定、附加功能。

16.软件可与主机进行数据交换、数据处理、数据储存和管理，可对红外线照相机数据库进行备份、还原。

17.具有对热成像图中任意一点进行测量温度的功能；鼠标点击出的温度显示功能；存储，读取图像，删除图像，复制（拷贝）图像的图像文件管理功能。

18.具有对病案资料及诊断信息的输入、编辑功能；打印彩色图像，打印病案印象报告的功能。

12.儿童言语障碍评估及康复训练系统

技术参数要求：

1、配置要求：触摸屏≥24英寸，内存：≥4GB，硬盘内存：≥512G，可充电无线键鼠套装,音箱、麦克风至少1套

2、系统涵盖多个评估量表以及训练方案。

3、用户可自行添加评估量表及训练方案，并可对量表及方案内题目进行修改

4、支持自定义处方，可将评估量表和训练方案进行组合，提前保存为处方，方便医生使用

5、语音提醒全面

6、客观题目自动评分，医生可酌情修改、主观题目由医生主动评分

产品功能要求：

1、失语症评估与训练功能：

1.1失语症评估功能：包含词、句子、文字理解、复述、抄写、听写，画面、漫画说明、描写，计算等不少于30种评估项目，对听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力进行评估；

1.2失语症评估报告：包括但不限于患者信息，得分分布情况，各项目得分状况，各项能力评估结果以及治疗师评语；

1.3失语症训练功能：包括语音理解、文字阅读、语音复述、文字听选、漫画说明等不少于9种训练内容。

2、构音障碍评估与训练功能：

2.1构音障碍评估功能：单词、字、音节、文章等不少于5种项目检查,可选择麦克风语音识别和手动确认识别；

2.2构音障碍评估报告：包括但不限于患者信息、患者的错误方式,发音方式一贯性,构音类似运动、错误类型以及治疗师评语；

2.3构音障碍训练功能：不少于3类训练方式，每项包括俗语、对话、常用词语等不少于5种训练内容。

3、认知评估与训练功能；

3.1认知评估功能量表：包括但不限于简易精神状态检查量表(MMSE)、长谷川痴呆量表（HDS）、神经行为认知状况测试（NCSE）、MOCA量表、Loewenstein认知功能评定量表等；

3.2认知评估报告：包括但不限于患者信息、方案得分、量表总分、分数描述和治疗师评语；

3.3认知训练项目：感知障碍、记忆障碍、结构性失用、空间定位、声音失认、思维逻辑障碍、肢体使用、注意力障碍等不少于17种训练项目。

4、动画认知训练系统：发音教学、成语故事、涂色拼图、百科常识等不少于10种动画认知训练内容；

5、用户信息管理，处方管理；

6、素材编辑功能：评估量表编辑，训练方案编辑等；

7、全面的评估量表设计及病例资料管理功能；

8、触摸屏显示，训练操作方便快捷；

9、可根据科室使用需求扩展题库设计及增加显示屏；

10、人机互动训练模式；

11、先知后认模式，避免因地域、文化、教育等客观因素的差异而影响评估与训练的准确度；

12、支持国内六大方言，可设置全局默认方言发音，支持在线语音及各方言语音生成；

13、真实还原评估量表，评估更精确；

14、支持自定义处方，可将系统现有的评估量表和训练方案进行组合，提前保存为处方，方便医生使用；

15、用户可自行添加评估量表及训练方案，并可对量表及方案内题目进行修改；

16、引入患者档案管理，包括患者病历及病历处方，病历处方中可以使用自定义处方；

17、增加儿童卡通元素，对儿童更具有吸引力；

18、支持物联网功能，可与物联网平台进行连接，医生通过物联网平台可以远程将训练处方下发到设备；

19、双屏展示，方便医生观察患者面部运动特征；

20、患者屏幕监控，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程；

21、打印报告中可直接将量表明细打印，方便医生进行诊断。
13.沙盘游戏室

配置及技术参数要求：

1、沙盘训练系统至少1套 

1.1 产品组件：沙盘训练系统由沙盘、沙子、沙具柜、沙具等部分组成。

1.2 沙盘一个以腰部高度为宜，保证砂箱大体可以置于视野之内。

颜色：外侧深颜色或木本色，内侧蓝色，可以让受训者感到挖砂子会挖出水

标准放置架：至少一个，铁制、折叠式可移动的

1.3 沙子：石英沙、白色

1.4 沙具柜：层数5-6层，数量：≥3个，颜色：自然木纹色

1.5 沙具

种类：不少于18大类（宗教类 、 风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）

数量≥1000个

材质：木质、陶瓷、塑料、玻璃、橡胶等多样

颜色：五彩

1.6 用途

心理咨询、治疗的辅助工具，用于呈现使用者的潜意识内容，提供意识和无意识合作的桥梁；

非语言交流的工具，帮助使用者表达内心的想法，促进人际沟通；

3）可用于团队的配合使用，以提升团队的沟通合作，增强团队凝聚力。

14.抚触治疗床

1.用于儿童的抚触按摩治疗

2.环保材质，符合国家标准

15.AI四诊仪

技术参数：

1、可进行舌（面）象检测，体质辨识分析，智能AI问诊

2、腕式智能三部测脉

3、可单独使用自动出检测报告 

4、仪器可推动，移动和操作方便

5、与检查者采集及交互符合人体工程学

6、具有移动终端实时在线互动系统

技术参数：

1、舌（面）诊采集单元:

1.1、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。

1.2、面象单元：可对以下6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析；

1.3、光源要求：LED光源；

1.4、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影；

1.5、环境要求：暗箱采集，无外界干扰，

1.6、★显色指数：Ra≥85；色温指数：4500K≤Tc≤7000K范围内，照强度：3600Lux±10%

1.7、设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/m2。

1.8、紫外辐射照度设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/m2。

1.9、工业相机：≥500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高，每秒可拍摄十幅到几百幅图片；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。

1.10、设计要点：符合人体工程学的采集口，贴合面部，无外部光线透入，同时可便于拆卸消毒。

1.11 、消毒要求：配有紫外线消毒灯管。可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

1.12、 UI功能界面：包含初诊，复诊，查询；

1.13、实用新型专利证书。

1.14、彩色还原成像装置应能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB4、色空间的色差不得超过20。相对畸变不得超过±5%。

1.15、结构要求工作时应有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施应充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护。工作时要求患者口鼻部位同时探入采集箱的设备应具有通风功能。

2、脉诊采集单元：

2.1、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。

2.2、采用96颗微型传感点阵，实现超高精度的脉诊数据量化；

2.3、采用嵌入式软件算法控制机械结构的精密运动，进行精准多层次加压，充分还原中医脉诊中的“寸口诊法”。

2.4、同时对指尖压力大小，反馈力度大小，模拟指尖触觉回馈记录等对数据进行充分量化。

2.5、中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示；

2.6、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。

2.8、具备传统传感器作用在寸关尺腕部脉搏处，用袖带式进行腕部固定得到准确的脉象定位，通过传感器的袖带结构，具备智能三部测脉，采用气加压方式。系统软件开放，便于脉象数据库和专家库的二次开发应用。

3、中医体质辨识问诊采集单元：

3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。

3.2、对28种具体体质分型进行判断。

3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

3.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

3.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

16.经络检测仪

技术参数要求:

1.1、可进行中医24或48个经络穴位检测

1.2、具备移动终端实时在线互动系统

1.3、具备智能AI国标症候辨证名系统

1.4、具备中医大数据库管理系统

1.5、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告

1.6、仪器可推动，移动和操作方便

1.7、与检查者采集及交互符合人体工程学

1.8、具备体质辨识功能

技术参数：

1、经络穴诊采集单元

1.1、环境温度：5℃～40℃。环境湿度：≤80%。大气压力：760hPa～1060 hPa。

1.2、供电电源：220V，50Hz。

1.3、设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实1.4、际值的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω）。

1.4、设备的检测电压为7.8V±0.2V（RMS）。

1.5、设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）。

1.6、检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%。

1.7、辅助电极的有效面积应≥300mm2。辅助电极的有效面积应≥300mm2。

1.8、检测精度阻抗：R＜3Ω。 辅助电极阻抗：R＜3Ω。

1.9、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。

1.10、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示至少三种检测报告。分别是数字表格或文字形式的经络体征检测报告；文字描述或（图表）形式的中医未病评测报告；文字或图表描述形式的单经分析报告。

1.11、经络体征检测报告以数据或图表形式显示实测经络数据，规定正体征标准值，对非正常体征进行描述和判断；中医未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势；单经分析报告显示人体每条经络虚、实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。

1.12、经络探测极体尺寸：Φ8mm；

1.13、主机使用寿命：不低于10年

1.14、检测端口：在产品技术要求中主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；

1.15、医疗器械注册登记表中产品适用范围须体现：依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。

1.16、可对压力、皮肤弹性刚度等检测因素进行量化并参与检测结果运算。

1.17、通过采集器对人体的12条经络的24个原穴以及48个穴位进行真实的探测，对经络穴位信息进行采集、判读、分析，可以诊察人体脏腑的气血、阴阳、生理与病理的状况，判断人体功能及病理变化。1.18、需提供对应功能的软件著作权。

2、增配中医体质辨识问诊采集单元：

2.1、可以对中医九大体质做辨识判定。

2.2、对28种具体体质分型进行判断。

2.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

2.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

2.5、具备中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

软件配置要求：

1、具备中医经络检测分析系统

2、具备中医体质辨识五大版本系统

3、具备在线互动系统

4、具备中医大数据管理系统

5、具备智能开方                            
17.中医体质经络检测仪

技术参数：

1.设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω）。

2、设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）。

3、检测精度阻抗：R＜3Ω。 辅助电极阻抗：R＜3Ω。

4、重复性设备在正常的工作状态下，重复测量3次，其变异系数≤5%。

5、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。

6、通过人体相关穴位采集获得判比结论。

7、可生成五行藏象气血报告、五行藏象阴阳报告、经络虚实分析报告、未病测评报告、足底反射穴位刺激方案、美体塑身健康报告、人体成份报告、针灸艾灸中频电疗穴位方案。

8、五行藏象气血报告提示人体五行气血状态。

9、五行藏象阴阳报告提示人体五行阴阳状态。

10、经络虚实分析报告显示人体每条经络虚、实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。

11、未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势。

12、足底反射穴位刺激方案提供足底反射区治疗方案。

13、美体塑身健康报告提供美容美体方案。

14、人体成份报告提供人体基础数据、机体成分、脂肪分析、体质指数等各项检测指标。

15、针灸艾灸中频电疗穴位方案提供针灸艾灸治疗穴位。

功能要求：

1、内置中西医专家系统，提供如经方、食疗、运动、针灸配穴等个性化干预调理方案。可实时远程互联，支持数据云端存储与远程医疗协作，适配基层医疗机构需求。 

2、设备可链接公众号进行移动端报告查询，可链接其他开放接口。

3、可对接中医大数据平台。

6、产品全流程技术符合《中医AI辅助诊疗系统技术要求》标准。

18.中医体质辨识系统

技术参数：

1.软件需依据国家中医药管理局颁布标准开发。

2.设备分成人和老人题型双题型库测试，方便60岁以上老人快速测量。

3.设备检测结果分析包括：体质类型、体质分析、调养指导、患病指导。

4.设备中医体质结果分析分九大类：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质。

5.具有后台管理功能，可进行数据统计和His对接。

6.测试报告需要提供：体质分析、运动指导、食物指导以及患病指导建议。

7.测试过程中可看到对应体质数值的变化，且具有语音播报功能，方便老人听题答题。

8.系统除中医体质辨识系统外，还包含：心理健康测评系统、公民健康素养评估系统、老年人健康评估系统。

9.可以手动输入进行测量。

10.具有心理测试评估模块，包含：心理卫生测评，简明精神病量表，自测健康评测，焦虑自评工表，孤独量表，拉塞尔吸烟原因问卷，自杀态度问卷，酒精依赖疾患识别测验，匹兹堡睡眠质量指数等。

11.具有老年人健康评估模块，包含：老年人健康状况自我评估，老年人抑郁量表评测，老年人生活自理能力评测等。

19.车载中医四诊随访包
技术参数：

1.1、可进行舌面象检测

1.2、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告

1.3、便携式随访包操作方便

1.4、与检查者采集及交互符合人体工程学

1.5、具备脉诊系统

1.6、具备经穴系统

技术参数：

1、舌诊采集单元:

1.1、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。

1.2、光源要求：LED光源，高频无闪烁；

1.3、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影；

1.4、显色指数：Ra≥90；

1.5、色温指数：4500K≤Tc≤6500K；

1.6、光照强度：3000±10LX

1.7、智能相机：自动对焦，高清80度无畸变定焦镜头。

软件配置要求

1、中医舌面分析系统

2、体质辨识系统

3、经穴采集系统

5、脉诊采集系统

20.“岐黄护蕊”家庭健康包

功能要求：

1.具备医疗器械二类生产和销售相关资质；

2.独立包装；产品便于携带随访宣传。

3.用于妇女儿童等群体辅助治疗；

5.针对人体特定穴位，对中医穴位有刺激作用的贴敷产品；
商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起30天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证 

1、成交供应商应当保证医疗设备质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。质量             

3、保证期：自验收合格之日起 2 年。售后服务：对售后服务需求提供 2 小时响应，24 小时内到达现场实施维修。 需要连接医院信息化系统的所有设备按照甲方要求接入。

四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县妇幼保健院

                        2025年11月11日


