| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术要求 1.光谱范围：至少覆盖195~1000nm 2.光谱测试间隔：≤1.6nm 3.光斑尺寸：普通光斑直径3mm~5mm，微光斑≤300μm。 4.可测量样品尺寸：1mm×1mm~200mm×200mm 5.补偿范围：0°~360°，旋转频率≥18Hz 6.入射角：计算机控制45°~90°连续自动可变，最小步长≤0.01° 7.Z轴（样品台高度或椭偏仪入射与接收臂高度）：计算机控制自动调节，最大行程≥18mm 8.仪器直射光路对准：在接收端内置位置探测器，用十字叉精确对准光路（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料） 9.样品台俯仰：支持俯仰调节。 10.样品俯仰对准：使用接收端内置位置探测器，用十字叉辅助精确对准 11.单点测量时间：最短全光谱采集时间≤0.05秒(全光谱测试，测试光谱点≥450点）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料） 12.动态数据采集速率：1分钟可采集数据≥1000个(全光谱测试，测试光谱点≥450点）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料） 13.直射测量正确度：振幅比角Ψ：45º±0.075º；相位差角Δ：0º±0.05º（对空光束进行全光谱测试，测量时间≤10秒，测试光谱点≥450点，所有测量波长点中的≥95%满足上述指标）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料） 14.膜厚测量重复性≤0.003nm（对SiO2/Si结构样品进行多次测量提取标准偏差，样品中SiO2的名义厚度为2~100nm，测量次数≥10次）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料） 15.数据采集及分析软件： 1）材料库及色散式：材料库≥350个、色散式≥10个。 2）具有B-Spline色散式：包含色散式B-Spline及带透明区域的B-Spline光谱扩展分析方法。 3）具有多数据拟合：包含多数据分析模型及不同基底色散层。 4）具有张量色散式：包含张量分析色散式. 5）具有通用振子：可以将不同的色散式整合到通用振子色散式中。 6）不同模型及唯一性检测：数据分析软件具有不同模型检测（测试表面粗糙、梯度及各向异性等）及参数唯一性检测功能。 7）≥3个软件许可，提供五年版本在线升级服务。基于Windows系统。 16.提供≥1套的备用灯。 |
| 2 |  | 二、其他要求 1.包装：适合长途运输的包装，内置扎带捆绑或充足的减震填充材料； 2.验收标准：参照技术附件验收各项指标； 3.质保服务：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保1年，提供出厂测试报告和合格证 4.售后服务响应时间：2小时效应；如有必要上门服务，3个工作日内到现场 5.现场培训：提供不少于2天的现场硬件及软件的使用培训 6.合同价款包含一次设备移机服务。 |
| 3 |  | 备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。 |