# 需求框架（货物类）

一、项目概况

西安市未央区中医医院2025年第一批医疗设备采购，详见竞争性磋商文件。 ## 二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

冲击波治疗仪技术参数

## 1、输入功率：≤500VA；

## 2、柜式结构，双通道，≥2个冲击手柄；

## 3、触摸显示屏；

## 4、具有选择通道功能；

## 5、工作压力：

## (1)1～5.0Bar可调，步进为0.1Bar；

## (2)工作压力误差±10%；

## (3)空压机最大输出压力：≤最大工作压力的 1.5 倍；

## 6、压力波能量稳定性：±20%；

## 7、▲冲击探头能量密度≥5mJ/mm2；

## 8、▲治疗头的最大穿透深度30mm，误差不应超出±20%；

## 9、输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；

## 10、冲击探头及子弹体的使用寿命为≥200 万次；

## 11、冲击探头具有准直型和发散式两种治疗探头，标配≥6种治疗探头；

## (1)准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm等；

## (2)发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm等；

## 12、工作频率：冲击探头碰撞频率：1～25Hz可调，步长0.5Hz；

## 13、内置≥200种全身各部位的治疗处方；

## 14、具有搜索、编辑、新增、删除、加载自定义处方的功能；

## 15、▲内置≥4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量等，会自动弹出治疗前后疼痛评估界面；

## 16、冲击次数≥2000次，冲击强度≥2.0Bar，冲击频率≥8Hz；

## 17、治疗计数范围：1～9999次可调，1～10次时，步长为1次；10～100次时，步长为10次；100～9900次时，步长为100次；9900～9999次时，步长为99次；

## 18、探头外表面应有良好的耐腐蚀性能；

## 19、具有气压不足、次数超限的提示功能；

## 20、治疗仪手柄具有自动识别、脱落检测、按键启停的功能；

## 21、具有阶梯压力设置功能，压力从设置值的X%逐渐递增到设置值。可在50%~90%之间设置，步进为10%；

## 22、具有阶梯频率设置功能，频率从设置值的X%逐渐递增到设置值。可在50%~90%之间设置，步进为10%；

## 23、具有过压安全装置；

## 24、▲空气压缩机具有压力释放装置；

## 25、患者数据库管理，可存储患者病例信息；

## 26、工作噪声≤70dB；

## （肩肘关节型）关节康复器技术参数

## 1、功率：80VA±4VA；

## 2、▲角度范围：肩、肘关节活动范围0～130°；

## 3、最大角速度：≤8°/s；

## 4、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；

## 5、最大承重载荷：≥80N；

## 6、▲痉挛保护≥三级可调：分别为120N、90N、60N等，误差范围为±20%；

## 7、具有痉挛保护功能；

## 8、痉挛保护在≤3s内被激活，痉挛保护激活时有声音提示信号；

## 9、治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；

## 10、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器、支架等组成；

## 11、手持操作器具有伸展、启动/暂停功能；

## 12、配备防脱装置；

## 13、调节杆1的调节范围0～150mm，调节杆2的调节范围0～120mm，误差±10%；

## 14、支架可调范围为：0～490mm，误差±10%；

## 15、设备具有校准复位功能；

## 16、具有手动急停保护功能；

## 17、启动及结束时具有提示音；

## 18、控制模式：正常、速度、角度等；

## 19、断电时可自动保存当前参数，包括断电时的伸展角度、屈曲角度、运行角度、运行速度、控制力矩、控制模式等；

## 20、设备角度范围可调节，调节步长为1°，连续可调；

## 21、具有运行角度实时显示功能；

## 22、电源中断及恢复通断后，固定肢体的支架保持在停止时的状态；

## 23、连续工作时间：≥4小时；

## 14、工作噪音：≤60dB；

## （下肢关节型）关节康复器技术参数

## 1、功率：80VA±4VA；

## 2、角度范围：膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度为0～60°；内外翻动作角度为-27.5°～27.5°；

## 3、最大角速度：≤1.5°/s；

## 4、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；

## 5、最大承重载荷：≥200N；

## 6、▲痉挛保护≥三级可调：分别为120N、90N、60N等，误差范围为±20%；

## 7、▲痉挛保护在≤3s内被激活，痉挛保护激活时有声音提示信号；

## 8、治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；

## 9、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器等组成；

## 10、手持操作器具有伸展、启动/暂停功能；

## 11、配备防脱装置；

## 12、调节杆1的调节范围0～100mm，调节杆2的调节范围为0～100mm，误差±10%；

## 13、具有手动急停保护功能；

## 14、启动及结束时具有提示音；

## 15、控制模式：正常、速度、角度等；

## 16、断电时可自动保存当前参数，包括断电时的伸展角度、屈曲角度、运行角度、运行速度、控制力矩、控制模式等；

## 17、设备角度范围可调节，调节步长为1°，连续可调；

## 18、具有运行角度实时显示功能；

## 19、电源中断及恢复通断后，固定肢体的支架保持在停止时的状态；

## 20、连续工作时间：≥4小时；

## 21、工作噪音：≤60dB；

## 恒温蜡疗仪技术参数

## 1、输入功率：3500VA±30VA；

## 2、柜式结构，融蜡箱容积≥65L，饼箱容积≥80L*2；

## 3、▲饼箱：饼箱可一次性储存≥12盘蜡，可分成2个饼箱4区，每区均可独立控制，单独控温；

## 4、显示方式：≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态；

## 5、融蜡箱功能：

## (1)温控范围：60℃～80℃可调，步长1℃，温控精度：±3℃；

## (2)蜡箱融蜡时间：≤4小时；

## 6、饼箱功能：

## (1)温度：45℃～65℃可调，步长1℃，误差±3℃；

## (2)饼箱温度均衡性：≤5℃；

## (3)饼箱快速制饼时间：≤6小时；

## 7、蜡饼厚度：薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)等，误差：±20%；

## 8、蜡盘尺寸：L480mm*W300mm*H30mm，误差±5%；

## 9、预约制饼功能：可选择预约天数并设置开始、结束时间，包括预约蜡箱制饼和饼箱制饼；

## (1)蜡箱制饼包括：蜡区选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能等；

## (2)饼箱制饼包括：饼箱选择功能、单个饼箱温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能等；

## 10、快速制饼功能，包括快速蜡箱制饼、快速饼箱制饼等；

## (1)蜡箱制饼包括：蜡箱一键融蜡功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能、蜡区选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能等；

## (2)饼箱制饼包括：单个饼箱一键恒温功能、单个饼箱温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能、饼箱选择功能等；

## 11、一键恒温功能：启动后，饼箱开始加热，达到当前设定温度后进行保温，温度稳定后，误差±3℃；

## 12、具有饼箱照明功能；

## 13、具有石蜡清洁功能；

## 14、具有超温保护功能；

## 15、具有低液位提示功能；

## 16、具有自动休眠功能；

## 17、具有开机自检功能；

## 18、具有断电时可自动保存当前运行数据功能；

## 19、具有过载、短路、漏电保护功能。

## 20、工作噪音≤65dB(A)；

## 21、具有定时功能；

## 22、设备尺寸：L1250mm*W630mm*H1000mm，误差±10%。

## 三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

满足采购人使用需求，拟提供产品必须符合国家或行业相关标准

## 四、服务要求

按照采购人要求对产品进行配送安装调试。

## 五、商务要求

## 1、交货期：签订合同后，7天内送货，完成、安装、调试、培训等工作后60天内完成验收工作（包含组织专家验收）。 ## 2、质保期：3年 ## 3、款项结算：产品安装调试完成并验收合格后，由甲方申请财政专项资金支付，待资金落实后30天内完成支付。 ## 六、其他 ## 无