| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煮沸消毒器 | 1适用范围：主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等耐高温湿热器械的的煮沸消毒。 2内舱容积：≥80L 3材质：304/316不锈钢 4开门方式：手动翻转门 5快速管路设计：U型排水管路含排水泵管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关 6液晶显示屏：≥6寸触摸显示屏，显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、当前温度、过程、状态、参数等信息； 7功能：煮沸消毒功能 8观察窗：上置观察窗，在正常工作过程中，能视觉观察运行状态。 9控制方式：具有故障自动检测功能。 10加热方式：电加热 11温度50℃～100℃可调 12安全保护：有防止电加热管干烧的保护措施 降温功能：消毒结束后，具有舱体液体降温功能 降汽功能：消毒结束后，具有舱体减少蒸汽功能 缓冲功能：在门启闭过程中,应有缓冲措施 降温排污功能：在排液时，有降低排液温度功能 13打印功能: 可打印温度、时间、故障指示内容、A0值等参数 14应商须提供相应医疗器械注册证和医疗器械经营许可证 15具备消毒功能 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 2 | 绝缘检测仪 | 1使用范围：适用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室等科室对现场有源医疗器械（手术器械、腔镜线路）进行内外绝缘或者通断检测的专用检测。 2输出电流：≤0.1mA 3输出电压：0-10KVA 4输出电压精度：10V（±1%） 5操作性：操作方便简单，检测到漏电时视听报警显示。 6准确性：高压放电连续2-20秒可调，可根据探测要求预置放电时间， 7人机交互界面：≥2.5寸工业级真彩色液晶显示屏。 8控制方式：全自动微电脑控制，可内设多个常用测量电压模式 9具有开机自检功能 10报警方式：≥三种报警方式 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 3 | 封口打印一体机 | 1适用范围：适合各大医院，诊所，化验室以及需要用纸塑类复合灭菌消毒袋的机构。 250～230℃可调，封口温度误差可精确控制在±1℃。 3高速升温设计：室温升温到120℃升温30s； 4待机控制：长期不使用，设备进入待机状态，加热带保温到较低温度；待机时长和待机温度可设置； 5安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作。 6封口速度：10m/min（可调） 7封口边距：5～40mm（可调） 8封纹宽度：12mm可调，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求 9控制系统：单片机触摸屏操作 10加热方式：采用平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温 11显示屏：LCD显示屏，显示时间、温度、速度等参数 12打印系统： 12.1微处理器控制打印系统,自动打印封口日期、失效日期、批号、工作人员代号、器械名称等内容；打印间隔可自由设定、零边距打印调整功能。 12.2失效日期可以根据设置自动进行调整； 12.3自带封口机打印系统； 12.4具备符号打印的形式； 12.5系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小宽度； 12.6打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目； 13工作方式：连续封口。 14日志保存：带日志存储功能，记录每次打印的内容。 15工作电源：交流电220V，50HZ。 16最大功率≤0.4KW 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 4 | 灭菌篮筐 | 供应室盛放无菌器械 尺寸≥585x395x195mm 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 30 |
| 5 | 病历车（50位） | 1.50位：≥650×400×1100（mm）； 2.不锈钢材质，板材厚度1.0mm，柜体侧边和台面正面为圆弧形，带2个抽屉； 3.抽屉拉手采用不锈钢材质拉手； 4.病历夹推车配有安全锁； 5.脚轮带刹车，脚轮采用四只Φ75静音脚轮； 6.该车能同时存放50/1位病历夹； 7.每一隔病历夹侧面都配有数字标示条 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 病历车 （50位） 3台 |
|  | 病历夹 | 病历夹 浅灰 325×225×3mm ABS病历夹塑料，A4 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 病历夹150个 |
| 6 | 药品柜 | 1.规格：≥ 900×250/400×1750（mm） 2.柜体304不锈钢板材，板材厚度≥1.0mm 3.分两层，上下都是对开门，带两个抽屉。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 2 |
| 7 | 麻醉车 | 1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3.车体左侧：隐藏式副工作台、杂物盒； 4.车体右侧：塑料网篮两升锐器盒、ABS双污物桶； 5.车体背后：隐藏升降式五联置器盒； 6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面≥80mm，内空：≥430x335*68mm两中抽面≥120mm内空：≥430x335*110mm，一深抽面≥240mm内空：≥430x335*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，封口插槽式透明标识卡规格：≥110*25m、防止液体及灰尘进入； 7.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 3 |
| 8 | 急救车 | 1、规格：≥850×500×1000（mm）； 2.材质组成：铝合金框架，ABS面板和抽屉，不锈钢围栏； 3.车体配五个抽屉，其中大抽屉高≥200mm，2个中抽屉高≥140mm，2个小抽屉高≥70mm，抽屉内配活动隔板，可自由分配调整大小； 4.配高级全包带刹静音脚轮，四只静音脚轮； 5.配件：不少于2个垃圾桶、1个透明文件盒、1块活动抽板、1个可调高金属托盘、1根伸缩输液架。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 6 |
| 9 | 治疗车 | 治疗车 1、规格：304加厚不锈钢。≥25mm车身管，≥10mm护栏管，底部加固条。 特大 长≥80cm 宽≥50cm 高≥85cm 不少于两个抽屉， 中号 长≥65cm 宽≥45cm 高≥85cm 不少于两个抽屉。 2、采用厚度为≥1.0mm的不锈钢板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型； 3、四周的4只支撑立柱采用不锈钢管制作； 4、配置4只静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能； 5、上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢实心钢圆管； 6、抽屉下方配置不锈钢污物桶≥2只，净空直径≥180mm，深≥100mm，可存放各类杂物、垃圾等,可旋转（即：使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间）； 7、产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg； 8、抽屉安装三折静音滑轨； 9、配置：双抽屉、污物桶； 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 治疗车 特大10个 |
|  |  |  | 中号 23个 |
|  | 治疗车 | 治疗车：中号长≥65cm 宽≥45cm 高≥85cm 两个抽屉，底层为金属对开门，带不少于3层储物空间。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 11 | 轮椅 | 碳钢车架 1.展开尺寸：≥90*70*80cm 2.承重：≥200斤 3.布座背垫 4.四刹车系统，前后双刹车保障 5.脚踏高低可调 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 5 |
| 12 | 体重秤 | 1.量度范围：70—190cm 2.重量计量：0-120KG 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 9 |
| 13 | 污物车 | 1.规格：≥600×500×880mm 2.全不锈钢制作，管壁厚≥ 1.0mm。 3.带防水布污物袋，可拆卸，静音脚轮，其中两个带刹。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 3 |
| 14 | 器械台 | 1.规格：大号：≥950*550*880mm 2.上下台面规格：≥950×550（mm），厚度为≥1.0mm的优质不锈钢板精制而成； 3、四周的4根支撑立柱采用不锈钢管制作； 4.配置4只静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车； 5.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏； 6.产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 3 |
| 15 | 器械柜 | 双开门 规格：≥900×400×1700（mm）； 玻璃双开门，内有不少于五层不锈钢活动隔板，两侧面装玻璃 四开门 规格：≥900×400×1700（mm）； 中间两抽屉，上层玻璃双开门，内有不少于两层不锈钢隔板，下层不锈钢双开门，内有不少于一层不锈钢隔板 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 双开门8个 四开门5个 |
| 16 | 急救包 | 1.医用外包，具备防溅水防摔功能， 2.单肩背/手提方式。 3.内部结构：≥4组加厚可拆卸隔层。≥2个隐形口袋，≥2组松紧带 4.供应商提供相应医疗器械备案凭证 急救包配置清单 序号; 名称; 规格型号. 1; 医用供氧套装; 2L钢瓶. 2; 简易呼吸器; 成人PVC. 3; 医用吸氧面罩; 成人型. 4; 负压引流器; 手动. 5; 检伤分类卡; 4色装. 6; 血压表; 表式. 7; 听诊器; 插入式单用. 8; 外伤清创缝合包; 一次性. 9; 叩诊锤; 金属. 10; 体温计. 11; 医用棉垫; 40×60cm. 12; 卷式夹板; 11×92cm. 13; 三角绷带; 96×96×136cm. 14; 纱布绷带; 10×600cm. 15; 止血带; 乳胶. 16; 医用冷敷贴; 三片装. 17; 酒精棉片; 3×6cm. 18; 碘药棉片; 3×6cm. 19; 急救保温毯; 160×210cm. 20; 医用冰袋; 120g. 21; 医用检查手套; 乳胶. 22; 医用外科口罩; 一次性. 23; 医用手电筒; 笔式. 24; 医用剪刀; 14cm. 25; 医用镊子; 14cm. 26; 压舌板; 不锈钢. 27; 透气胶带; 1.25cm×900cm. 28; 创可贴; 常规. 29; 小砂轮; 2×2cm. 30; 安全别针; 常规. 31; 医用弯盘; 不锈钢. 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 3 |
| 17 | 可视喉镜（成人） | 显示屏尺寸≤3″TFT 显示器有触摸/WiFi 功能 设备与APP可通过WiFi互联，可同步控制拍照和录像 显示器前后转动角度110°±10% 显示器左右转动角度270°±10% 充电时间＜3h 待机时长＞3.5h 镜片支架长度（成人）84±6mm 镜片支架端部厚度（成人）9±1.5mm 配套一次性喉镜片有专利技术的镜尖角度和弧度 观察视角60°±15% 光照度≥150Lux 摄像头分辨率≥7.87lp/mm 景深5-100mm 储存空间≥30G 可储存照片 可储存录像时长＞10小时 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 18 | 不锈钢方管五角移动输液架 | 不锈钢材质 挂钩≥4个，圆盘扶手，底部带轮。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 7 |
| 19 | 转运平车 | 1.基本尺寸：床面长度≥1900；床面宽度≥600 2.高度调节：不低于500mm-850mm 3.背板调节角度：0-70° 4安全工作载荷：≥170kg 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 3 |
| 20 | 喷塑抢救床 | 主要材质：框架主体结构采用合金材质，床板和保护罩采用ABS树脂材质，床面板和护栏为PP吹塑一体成型 车体外形尺寸≥2000mm长×700mm宽（长至摇手，宽至护栏外侧） 床面尺寸≥1900mm长×600mm宽； 车体高低调节范围570mm(Hmin2)—875mm(Hmax2)（±10mm）从地面离床面板的高度 护栏尺寸≥1000mm（长）×280mm（高） 背部角度0-60° 第5轮：具有独立的可收缩的第5轮脚轮，放下脚轮后可适用于快速直行，收起后，依靠4轮可移动床体 脚轮：中控轮系统，通过脚踏中控系统来实现解刹和制刹具备刹车 护栏：两侧配有安全护栏 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 4 |
| 21 | 不锈钢无菌架 | 1.规格≥1600×550×1800（mm） 2.不锈钢钢管和钢板制成，管壁厚度≥2mm，板厚≥1.2mm。 3.≥四层。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 4 |
| 22 | 单杠托盘架 | 1.规格：≥650*400，可升降800-1200mm， 2.全不锈钢制作，管壁厚≥1.0mm。双臂支撑，可升降，静音脚轮，其中两个带刹。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 23 | 生物阅读器 | 1检测功能：一台机器 ≥2种生物指示剂检测功能：至少能同时检测蒸汽生物指示剂、过氧化氢生物指示剂 2生物指示剂培养参数： 蒸汽灭菌生物指示剂：≤30min 过氧化氢生物指示剂：≤30min 3检测温度：35℃～60℃。 4培养数量：培养孔槽≥10个 5检测系统：应有分区独立的温度控制功能和独立的荧光检测功能。 6培养过程自动控制：自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序 7阅读界面及操作：中文交互界面。 8检测结果声光提示：每个检测孔配置多种图标，用于显示阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果、故障状态，检测完成自动发出提示音。 9打印功能：内置或者外置打印机，可自动实时打印培养结果。 10显示方式：≥6英寸电容触摸显示屏，实时显示培养装态。 11数据存储：工作及报警记录功能 12日志浏览功能：浏览功能，可逐条显示培养日志。 13数据接口：配置USB接口，U盘导出培养记录； 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 24 | 护理车 | 1、规格：≥950×500×850（mm）； 2、主管、连接管采用不锈钢； 3、台面材料采用≥1.0mm，304不锈钢板； 4、≥三层搁物台面，≥三面带围栏； 5、台面护栏采用不锈钢圆管精制而成； 6、配置4只静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能； 7、污物袋采用优质布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋还具粘带便于盖袋盖 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 6 |
| 25 | 医废垃圾转运车 | 规格：≥1200*600*950mm 黄色 玻璃钢材质，有上盖2个和前门 底部带轮，后两轮带刹车 印刷标识 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 1 |
| 26 | 污物车 | 1、双回收口设计，可分别放置医疗垃圾和普通垃圾，配备两个污物袋； 2、车体中间可放置锐气盒； 3、污物袋侧边带卡扣，防止袋子脱落 4、材质：304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，型材厚度≥1.2mm 5、静音防卷发脚轮，移动灵活，对角带刹车； 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 3 |
| 27 | 辅料柜 | 1.主体用 SUS304 不锈钢≥1.0mm，耐腐蚀、耐清洗 2.门边框 45 度对角拉丝 3.整体哑光拉丝，不晕目，符合手术室视觉规范 4.分区存储：上部玻璃门（易查看）、下部钢板门（防磕碰） 5.≥3 块可调隔板，配卡扣固定，灵活适配不同尺寸器械/药品 6.玻璃卡条可拆卸 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 3 |
| 28 | 手术凳 | 1.PVC橡塑凳面； 2.气动升降，升降高度≥200mm； 3底座配备脚轮；表面电镀处理。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 10 |
| 29 | 医用冷藏柜 | 1.三层中空玻璃双开门 2.风冷无霜 3.内胆材质为ABS或304不锈钢，内置≥4层搁架 4.控温范围2℃-8℃，箱体不同位置温差≤2℃ 5.具备多重报警功能 6.具备数据储存功能，具备USB接口导出数据功能 7.具备安全锁 8.容量≥200L 9.供应商须提供相应医疗器械注册证和医疗器械经营许可证 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 | 2 |