采购需求

一、采购清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 微波射频源 | 1套 |

二、参数要求

（注：所有技术参数均须满足要求，★技术参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、厂家盖章出具的技术白皮书、官网截图等），不满足或未提供佐证材料视为负偏离，按无效文件处理。）

1.微波射频模块

★1.1主机频率范围至少覆盖250kHz～67GHz（不使用外部混频器）；

★1.2最小频率分辨率≤0.001Hz；

★1.3具备相位偏置调整能力且分辨率≤0.1°；

1.4内置步进衰减器，衰减范围0dB-90dB，10dB步进；

★1.5最大输出功率（保证值，含内部步进衰减器）：

1GHz-15GHz， ≥+17dBm

15GHz-30GHz，≥+13dBm

30GHz-67GHz，≥+8dBm

1.6单边带相位噪声（50GHz载波，室温15-25℃，功率+10dBm，保证值）：

1Hz频偏，≤-20dBc/Hz；

10Hz频偏，≤-47dBc/Hz；

10kHz频偏，≤-92dBc/Hz；

1.7端口驻波（主机内部稳幅）：

1GHz-2GHz，≤1.4:1；

2GHz-40GHz，≤1.8:1；

40GHz-67GHz，≤2.0:1；

★1.8宽带噪声（频偏＞10MHz）：

10GHz载波，优于-145dBc/Hz;

20GHz载波，优于-140dBc/Hz;

50GHz载波，优于-135dBc/Hz;

1.9具备模拟调制（幅度调整，频率调制，相位调制）功能，具备脉冲调制功能；

1.10具备低频输出功能；

★1.11支持外置功率计平坦度校准功能，信号源主机可对外部功率计进行控制，自动执行校准功能。最大校准点数≥1600点；

1.12软件与用户接口：图形用户界面（GUI）：基于Qt或Web技术开发，用于系统状态监控、参数设置、结果显示（频谱图、瀑布图、波束方向图等）；

1.13 API接口：提供Python/C++ API，供二次开发或自动化测试脚本调用。

2. 可调谐激光模块

★2.1. 波长至少覆盖范围：1500-1640nm

2.2. 13 dBm输出功率时工作波长范围：1500-1620nm

2.3. 波长不确定度： ≤ 5pm（典型值）,最大值≤20pm

2.4. 波长可重复性: ≤ 5pm（典型值）

2.5. 波长稳定度（1 小时测试时间）：≤5pm

★2.6. 波长分辨率设置：≤1pm

★2.7. 最高扫描速度（nm/s）:200nm/s

★2.8. 可调速度（nm/s）: 20-200 nm/s范围内，不低于四档速度可调

★2.9. 主动跳模消除功能

★2.10. 最大输出光功率：≥14dBm（整个波长范围上标称输出功率≥10dBm）

2.11.功率稳定度：≤ 0.01dB

★2.12.线宽：≤250kHz（累计时间100μs，典型值），≤25kHz（累计时间10μs，典型值）

2.13.边模抑制比SMSR：≥45dB；

2.14.信源自发辐射比（SSSER）:≥90dB(典型值)

2.15.信号与总源自发辐射比（STSSER）:≥75dB(典型值)

2.16.RIN 噪声：≤ -145dB/Hz,(1MHz~3GHz)

2.17.输出接口：FC/APC

三、配置要求

微波射频模块一件

可调谐激光模块一件

四、其他要求

（1）保证货物必须符合技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

（2）供应商负责安装调试及技术培训，提供安装服务以及带料培训。需提供电光频梳芯片用于微波射频模块及可调谐激光模块培训。培训人数不低于5人，次数不低于3次。确保使用人能熟悉产品货物和正确使用。