采购需求

一、采购清单

| 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 红外光谱仪 | 1套 | 核心产品 |

二、参数要求

（一）主要技术参数

（注：所有技术参数均须满足要求，★技术参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、厂家盖章出具的技术白皮书、官网截图等），非“★”技术参数以技术响应与偏离表的响应内容为准，不满足或未提供佐证材料视为负偏离，按无效文件处理。）

★1.波长范围：1500 ~ 3400nm；

★2. 波长分辨率设置：0.1－2nm；

★3. 可测光功率范围：-65 ~ +13dBm；

4. 精度：±0.5nm；

5.动态范围：≥55dB；

6.在1500 ~ 2400nm波长范围具备光电转换功能；

7.最大采样点数：200001；

8.功率精度：±1.0dB；

9.波长重复性：±0.015nm；

10.最小采样分辨率：0.003nm；

11.最大安全输入功率：+20dBm；

★12.适用光纤：SM、MM；

13.内置校准光源。

（二）配置要求

1.可对1500nm至2100nm波长区间10GHz以下的光信号实现光电转换；

2.可对900-1700nm范围500MHz以下的光信号以差分形式实现光电转换（平衡探测）；

3.配15米高增益掺铥光纤和50米掺铋光纤；

4. 配一个功率2W波长为1565nm和一个功率600mW波长为1240nm泵浦激光器；

5. 配2个2微米隔离器，2个1570/2000nm WDM，2个2微米光耦合器。

(三）培训要求

到货安装调试完成后，由专业工程师现场提供一次系统的培训服务，直至采购人相关使用人员熟练掌握为止。培训内容：仪器操作规程及注意事项，接受培训人员：5人以上。培训时间：不少于一个工作日，考核方式：现场操作考核。