| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - 采购清单： 序号; 标的名称; 数量; 计量单位; 是否允许进口产品. 1; 轴承故障预测模拟实验台; 1; 套; 否. |
| 2 |  | 二、技术标准/配置要求：轴承故障预测模拟实验台 主要功能： 1、实验台至少可对转速、轴承径向及轴向加载力通过触摸屏方便、快捷调整。 2、实验台至少可对电机电流、电机电压、转速、扭矩、径向及轴向加载力、温度进行反馈，并显示于触摸屏。 3、实验台能完成行星齿轮箱退化寿命实验 支持通过不同的组合模式,采用机械功率封闭形式、不损坏设备其它部件的情况下对被试行星齿轮箱完成退化寿命实验。 ★4、行星齿轮箱齿轮故障实验 支持通过不同的组合模式更换相应故障件,不损坏设备其它部件的情况下完成被试行星齿轮箱的故障实验。至少配有以下数量故障件：行星齿轮×4件（点蚀、裂纹、磨损、断齿各1件）、太阳轮×2件（裂纹、磨损各1件）、齿圈×1件（断齿1件）（每件均带轴及两端轴承） ★5、平行轴齿轮箱退化寿命实验 支持通过不同的组合模式采用机械功率封闭的形式，不损坏设备其它部件的情况下对被试平行齿轮箱完成退化寿命实验。 ★6、平行轴齿轮箱齿轮故障实验 支持通过不同的组合模式更换相应故障件,在不损坏设备其它部件的情况下完成被试平行齿轮箱的故障实验。至少配有以下数量故障件：高速端齿轮×4件（点蚀、裂纹、磨损、断齿各1件）、低速端齿轮×4件（点蚀、裂纹、磨损、断齿各1件）（每件均带轴及两端轴承） 7、滚动轴承寿命及故障模拟实验 支持设置加载力及实验转速、人为更换相应故障件、不损坏设备其它部件的情况下完成滚动轴承的寿命退化及故障实验。 ★至少配有以下数量故障轴承件：内圈点蚀、内圈裂纹、外圈点蚀、外圈裂纹、保持架断裂、外圈点蚀+保持架断裂混合故障、外圈裂纹+保持架断裂混合故障、内圈点蚀+保持断裂混合故障、内圈裂纹+保持架断裂混合故障、内圈点蚀+外圈点蚀混合故障、内圈点蚀+外圈裂纹混合故障、内圈裂纹+外圈点蚀混合故障、内圈裂纹+外圈裂纹混合故障，各1件、共13件） 8、传感器数据采集测试以及设备故障诊断分析等。 支持在不同位置加装传感器，配套数据采集器及数据分析软件。软件提供数据实时采集分析、离线历史数据查询与分析、原始数据导出等功能；软件分析工具包至少提供时域图、频域图、轴心轨迹图、伯德图、瀑布图、极坐标图、功率谱等分析功能。 主要技术参数要求： 1、供电电源：三相380V±10%、50Hz、功率大于5kW，系统可封闭功率≥15kW； 2、平台底座：钢结构焊接平台表面要带油槽，尺寸约2700mm*1200mm*500mm； ★3、驱动电机：额定电压380V，额定功率≥3kW，额定转速≥3500rpm，额定扭矩≥5N.m；要求许用转速：500-3500rpm； 4、被试平行轴齿轮箱：要求直齿2级齿轮传动，模数≥2，总中心距≥200mm，总速比≥1.504，材质40Cr调质，额定输入功率≥3KW，包含齿轮故障件（配1套材质20CrMnTi渗碳淬火陪试齿轮）； 5、陪试平行轴齿轮箱：要求直齿2级齿轮传动，模数≥2，总中心距≥200mm，总速比≥1.504，材质20CrMnTi渗碳淬火，功率≥3kW；（另配1套材质20CrMnTi渗碳淬火陪试齿轮）； 6、被试行星齿轮箱：要求直齿传动，太阳轮齿数≥28，行星轮齿数≥28行星轮个数≥4，齿圈齿数≥84，模数≥0.8，速比≥4，最高输入转速≥3000r/min，额定输入功率≥3KW；（配1套材质20CrMnTi渗碳淬火陪试齿轮）； 7、陪试行星齿轮箱：要求直齿传动，太阳轮齿数≥28，行星轮齿数≥28行星轮个数≥4，齿圈齿数≥84，模数≥1.5，速比≥4，最高输入转速≥3000r/min；额定输入功率≥3KW。（另配1套材质20CrMnTi渗碳淬火陪试齿轮）； ★8、动态扭矩转速传感器：量程≥±100N.m，非线性≤0.1%FS，电源输入DC24V，扭矩输出≤±10VDC，转速输出≥60脉冲/转，额定转速≥10000rpm； 9、手动扭矩加载装置：要求最大加载扭矩≥75N.m，配有加载力臂、砝码及加载锁定辅助装置； 10、滚动轴承寿命预测系统：轴承型号：6205，要求伺服电缸加载装置：径向最大加载力≥2T、轴向≥1T，力传感器2个：量程≥2 T；轴承外圈测温传感器4个；带轴承润滑油站1套：润滑油站最大流量≥6L/min，最大压力≥0.4Mpa，包含陪试轴承； 11、电气控制系统： 1）可示化人机操作界面触摸屏≥10寸； 2）实验台PLC智能启停的控制，转速控制，人机界面通过以太网线连接PLC实现对系统实时控制，PLC通过485通讯、数字开关量、模拟量等控制驱动器等系统的智能控制； 3）系统集成以太网、Rs485等接口，支持Modbus-RTU、ModbusTCP等成熟通讯协议，支持与各种上位机进行通讯，可设置实验台运行时长； 4）实验台配有振动速度传感器用于监测实验台振动值，当振动值超限设备会自动停机； 5）触摸屏实时显示主驱动电机的电压、电流、转矩、转速、加载力、温度等参数； 6）控制柜尺寸约650mm*450mm*1000mm带底脚滚轮（带制动）。 12、驱动器主要技术参数： 1）输入电压可选单相200V或三相380V，50Hz/60Hz； 2）具有无PG矢量控制和有PG矢量控制 3）稳态转速精度：无PG矢量控制≤±0.5％，有PG矢量控制≤±0.1％； 4）过载能力：150％额定电流≥1min，180%额定电流≥15s，200%额定电流≥2s； 5）频率精度：模拟给定≤±0.2％最大频率，数字给定≤0.01Hz； 6）主要功能：支持开环/闭环控制，支持感应电机/永磁同步电机，可进行转速/转矩/位置控制，自动转矩提升，自动节能运行，自动电压调整（AVR），自动载波调整，随机PWM，过程PID，多模式PLC，多段速方式； 7）控制接口：具有模拟输入≥1，输出≥1，数字输入≥4，输出≥2； 8）通讯：内置RS485通讯接口，支持Modbus协议（RTU、TCP）、USS指令、Profibus-DP协议、PROFINET协议等； 9）可编程单元：比较器、逻辑单元、触发器、算术单元、滤波器、多路开关、定时器； 10）保护功能：过流、过压、欠压、输入输出缺相、输出短路、过热、电机过载、外部故障、模拟输入掉线、失速防止等； 13、防护系统：保护罩采用厚度≥1.5mm钢板制作成型。 ★14、传感器数采测试系统 （1）振动加速度传感器数量6个 - 三轴振动加速度传感器 - 可同时测量三个方向振动加速度，灵敏度≥100mV/g（X、Y、Z） 3）量程范围：≥±50g 4）频率响应 (±1dB)：至少覆盖0.5Hz~5kHz 5）恒流激励：至少覆盖2mA~10mA 6）激励电压：至少覆盖18~25VDC 7）输出偏置电压：11VDC±2VDC 8）使用温度范围可满足：至少覆盖-40℃~+100℃。 （2）数据采集器数量1台 1）通道数≥8通道，具有AI、DI输入通道，内置抗混叠滤波器； 2）设备电源220VAC/50Hz； 3）输入电压范围≥±10Vpp； 4）输入耦合方式为AC-DC； 5）设备采样精度≥24bit，可实现同步采样； 6）8通道同时采样时单通道的采样频率≥256kS/s，采样点数≥256k； 7）信号传输协议TCP/IP或RS485，总线连接方式以太网接口； 8）信噪比≥95dB； 9）可输入信号类型（电压/IEPE）如加速度、速度、位移、电压、电流、压力、温度、键相等信号类型。 （3）声发射传感器 1）谐振频率：≥150 kHz，频率范围：至少覆盖60-400 kHz， 2）灵敏度：≥70dB； 3）前置放大器 增益：20/40/60 dB三档，任意可选；响应频率至少覆盖1.3kHz～1.2MHz； 4）噪声：≤25dB（40dB 增益输入端短接）； 5）内置滤波器： 至少包含20kHz-1200kHz,（60dB 增益时20kHz-630kHz），100kHz-400kHz，20kHz-120kHz，1kHz-40kHz等四挡高性能带通滤波器，截止频率精度≥±1%； 6）输出范围：≥±10V（Vpp），防护等级：IP65及以上； 7）物理与接口特性：接口类型采用标准 BNC 接口 注:带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，并提供佐证材料（不限于第三方检测报告或官网截图或使用说明书或产品彩页或同类业绩等） |