| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购需求概况 室内环境监测设备平台一套，建设内容包括: 1.桩基检测分析系统 3 套 2.基坑监测分析系统2 套 3.多功能静态动态应变监测仪 1 套（核心产品） |
| 2 |  | 二、项目建设功能目标 室内环境监测设备平台建设项目旨在打造一个集教学、科研与社会服务于一体的综合性教辅平台。平台通过集成桩基检测、基坑监测及结构应变监测等系统，全面支撑道桥相关课程的实训教学、技能竞赛与1+X证书培养，提升学生实践能力。同时，它为教师提供技术培训与科研支持。平台还可承接对外技术服务项目，深化校企合作，联合培养行业适配人才，并面向社会开展认证培训，增强学校的社会影响力与服务价值。 |
| 3 |  | 三、采购清单及产品主要规格参数、数量 序号; 设备名称; 主要技术参数; 数量; 单价限价 （万元）; 合计 （万元）. 1; 室内环境监测设备平台; 一、桩基检测分析系统; 桩基检测分析系统，每套包含：四通道桩基超声波检测仪、桩基低应变仪器、地基以及柱基检测设备各1台 （1）桩基超声波检测仪 技术参数： 1、主机系统 1.1.硬件配置 1.1.1.★操作系统：嵌入式Windows CE操作系统。 1.1.2.主控单元：采用嵌入式工控机/ARM 架构。 1.1.3.显示单元：≥12英寸真彩高亮度液晶显示屏，支持6剖面波形、声时、声幅、声速和影像图同屏并排显示；具备自动判读功能，支持即时复测。 1.1.4.存贮单元：大容量闪存卡。 1.1.5.人机交互：支持全屏触摸操作，兼容外接键鼠。 1.1.6.★数据转存：支持USB模式传输；具备远程无线上传功能，支持后台数据管控。 1.1.7.供电模式：内置锂电池，并提供备用外置锂电池，确保长时间野外作业。 1.1.8.工作温度：至少覆盖-10℃至+45℃。 1.1.9.外壳材质：全金属外壳，具备抗电磁干扰能力。 1.2.采集性能 1.2.1.★通道数量：≥4通道。 1.2.2.通道特性：各通道增益、延时、门限、基线独立程控。 1.2.3.发射电压：500V/1000V两档可选。 1.2.4.采集方式：自发自收模式，支持4管6剖面自动巡回检测。 1.2.5.触发方式：信号触发。 1.2.6.道间窜扰：≤-70dB。 2、深度计数装置 2.1.技术参数 2.1.1.线槽数量：≥4线槽。 2.1.2.★计数方向：双向自动计数，可根据测试需要即时加密或复测。 2.1.3.分辨率：≤1cm。 2.1.4.记录间距：2.5cm~40cm可调。 2.1.5.测量速率：在6剖面采集模式下，最大允许移动速度≥0.6m/s。 3、超声探头 3.1.性能与结构 3.1.1.中心频率：≥60kHz，确保对混凝土缺陷的高分辨率。 3.1.2.探头直径：≥30mm。 3.1.3.耐水压性能：可承受≥150米水深压力。 3.1.4.连接电缆：采用6色区分通道；电缆标有大数字，采用双护套结构。 4、数据分析软件 4.1.功能特性 4.1.1.运行平台：兼容Windows系统。 （2）桩基低应变仪器 技术参数： 1、设备要求 1.1.1显示功能：支持时域、频域分析，信号自动叠加，自动甄别无效信号 1.1.2.★曲线对比：多锤头同框显示自动对比 1.2.硬件配置 1.2.1.多通道同步采集，内置上传模块， 1.2.2.≥8.4吋800X600高亮TFT显示屏 1.2.3.≥2个USB接口 1.2.4.电源：≥80Ah内置电池，支持外置电源工作 2、性能参数 2.1.采集性能 2.1.1.ADC：≥24位 2.1.2.采样间隔：0.8us～52428us连续可调 2.1.3.采样长度：1K，2K 2.1.4.放大倍数：X1，X2，X4，X8 2.2.存储性能 2.2.1.存储模式：自动备份 2.2.2.存储容量：≥100万条曲线 2.3.物理特性 2.3.1.操作系统：WinCe 2.3.2.工作温度：至少覆盖-10～+50℃ （3）地基以及柱基检测设备 技术参数： 1.手动油压千斤顶模块 1.1.50T手动油压千斤顶 1.1.1.数量：3台 1.1.2.配置：1.5级防震压力表1只 1.1.3.性能参数 1.1.3.1.低压压力：≤20kg/cm²（2MPa） 1.1.3.2.高压压力：≥700kg/cm²（70MPa） 1.2.100T手动油压千斤顶 1.2.1.数量：3台 1.2.2.配置：1.5级防震压力表1只 1.2.3.性能参数 1.2.3.1.低压压力：≤20kg/cm²（2MPa） 1.2.3.2.高压压力：≥700kg/cm²（70MPa） 2.分离式油压千斤顶模块 2.1.200T型分离式油压千斤顶 2.1.1.数量：3台 2.1.2.性能参数 2.1.2.1.行程：≥200mm 2.1.2.2.工作压力：≥60MPa 2.2.320T分离式油压千斤顶 2.2.1.数量：3台 2.2.3.性能参数 2.2.3.1.行程：≥200mm 2.2.3.2.工作压力：≥60MPa 3.张拉千斤顶模块 3.1.60T张拉（抗拔）千斤顶 3.1.1.数量：2台 3.1.2.性能参数 3.1.2.1.额定吨位：60T 3.1.2.2.穿心孔径：≥80mm 3.1.2.3.行程：≥100mm 3.2.100T张拉（抗拔）千斤顶 3.2.1.数量：2台 3.2.2.性能参数 3.2.2.2.穿心孔径：≥80mm 3.2.2.3.行程：≥100mm 4.百分表及配套装置模块 4.1.30mm量程百分表 4.1.1.数量：30只 4.1.2.性能参数 4.1.2.1.分度值：≤0.01mm 4.1.3.配套装置：万向防震磁力表座 4.2.20mm量程百分表 4.2.1.数量：30只 4.2.2.性能参数 4.2.2.1.分度值：≤0.01mm 4.2.3.配套装置：万向防震磁力表座 5.地基静载荷试验模块 5.1.主控单元：IP65级工业三防平板 5.1.2.显示屏：≥10英寸真彩液晶显示屏，分辨率≥1920×1200 5.1.3.存储空间 5.1.3.1.运行内存：≥6GB 5.1.3.2.存储容量：≥128GB 5.1.4.操作方式：触摸屏 5.2.供电模式：交流供电 5.3.数据传输与测控 5.3.1.测控方式：无线、4G、5G、蓝牙 5.3.2.无线测控距离：≥300m 5.3.3.测控点数量：无线方式支持并发测控3个试验 5.3.4.数据备份：实时自动备份 5.4.环境参数与物理特性 5.4.1.数控基站工作温度：至少覆盖-30℃～+60℃ 5.4.2.工作温度：至少覆盖-20℃～60℃ 5.4.3.湿度：95%，不凝结 5.4.4.存储温度：至少覆盖-30℃～70℃ 5.5.荷载测试 5.5.1.传感器类型：压阻式 5.5.2.通道数：≥1 5.5.3.测量范围：0-70MPa 5.5.4.测试精度：≤0.25%FS 5.6.位移测试 5.6.1.通道数：≥4 5.6.2.测试精度：≤0.1%FS 5.6.3.分辨率：≤0.01mm 5.6.4.单次量程：≥50mm; 3套; 26.9; 80.70. 二、基坑监测分析系统; 基坑监测分析系统，每套包含：滑动式测斜仪1台、水准仪2台、全站仪2台、磁环沉降水位尺1台、应力监测仪1台 （1）滑动式测斜仪 技术参数： 1、测量性能 1.1.量程：传感器±90° 1.2.分辨率：传感器≤2″、精度≤0.01m 1.3.精度：≤0.1mm 2、通讯与环境 2.1.通讯方式：蓝牙 2.2.使用环境温度：至少覆盖-20℃~60℃ 2.3.抗渗性能：≥50m深度水压 2.4.抗震性能：≥100g （2）水准仪 1、功能特性 1.1. 测量精度 1.1.1. 精度≤±0.3mm/公里 2、技术参数 2.1. 测量精度 2.1.1. 每公里往返中误差：铟钢精密条码水准尺≤0.3mm 2.1.2. 距离测量精度：≤20mm 2.2. 测量性能 2.2.1. 补偿器倾斜范围：至少覆盖≥±15′ 2.2.2. 测程：1.5-100米 2.2.3. 测量程序支持：单次测量，放样测量，带有支线和放样的线路测量，线路平差 2.2.4. 水准测量方法（包含但不限于）：BF,BFFB,BFBF,BBFF,FBBF,aBF,aBFFB,aBFBF,aBBFF,aFBBF 2.3. 结构与显示 2.3.1. 水平读盘刻度单位：360度 2.3.2. 水平读盘读数分辨率：≤0.1度 2.3.3. 带圆水准气泡照明和背景照明，符合在黑暗的情况下整平 2.4. 环境与电源 2.4.1. 操作温度：至少覆盖-20 - +50度 2.4.2. 防尘防水等级：IP55 2.4.3. 内置锂电池 2.4.4. 工作时间：≥3天 2.5. 数据存储 2.5.1. 内部存储器：≥30000条数据 2.5.2. 外部存储器：支持USB闪存驱动 2.5.3. 实时时钟和温度感应器：记录时间和温度 2.6. 标准配置 2.6.1. 配备2米铟钢尺一对 2.6.2. 配备原装脚架一付 （3）全站仪 1.测角系统 1.1. 测角精度：≤0.5″ 1.2. 最小角度显示：≤0.1″ 1.3. 探测方式：水平/垂直各四重探测 1.4. 补偿系统 1.4.1. 类型：双轴补偿 1.4.2. 补偿范围：至少覆盖±6′ 1.4.3. 支持角度电子补偿 1.4.4. 补偿精度：≤1″ 2.测距系统 2.1. 测距精度有棱镜：≤±（1mm+1×10⁻⁶D） 2.2. 免棱镜测程：≥1000米 2.3. 测距最小显示：≤0.1mm 2.4. 气象修正：输入温度气压自动改正 3.自动化功能 3.1. ATR自动照准功能 3.1.1. 测程：至少覆盖1.5~1000米 3.1.2. 重复照准精度：≤0.5″ 3.1.3. 自动照准时间：≤5s 3.1.4. 支持自定义搜索窗口 3.2. 棱镜锁定功能 3.2.1. 切向跟踪速度：100米处25m/s 3.2.2. 径向跟踪速度：4m/s 3.3. PS超级搜索功能 3.3.1. 搜索范围：覆盖1.5~300米 3.3.2. 典型搜索时间：≤15秒 3.3.3. 垂直方向搜索范围：≥20度 3.3.4. 水平方向搜索范围：≥360度 3.3.5. 支持自定义搜索窗口 3.4. 驱动系统 3.4.1. 类型：力矩伺服电机 3.4.2. 最高转速：≥360°/s 4.硬件配置 4.1. 显示系统 4.1.1. 屏幕类型：≥6.0英寸电容触摸屏 4.1.2. 显示模式：可控制屏幕双面同时显示 4.2. 操作系统 4.2.1. 版本：Android操作系统 4.2.2. 功能：用户可在仪器内自由安装各类安卓应用程序 4.3. 数据通讯 4.3.1. 有线通讯：支持U盘、USB线、RS232电缆线 4.3.2. 无线通讯：支持蓝牙、wifi模块 4.3.3. 移动通讯：支持安装手机sim卡，可实现4G及以上全网通，可用作电话短信通讯等手机功能 4.3.4. 远程控制：可使用手机软件控制仪器进行测量 4.4. 存储系统 4.4.1. 内存：≥32GB内存，≥3GB运存 4.4.2. 扩展支持：可支持内存扩展≥128GB 4.5. 电源系统 4.5.1. 电池：锂电池 4.5.2. 电池电量指标：有 4.5.3. 电池工作时间：≥6h 4.5.4. 外部供电：支持 4.5.5. 通讯接口：支持外接电源供电，实现远程开关机，供电、串口通讯、USB通讯三种功能集成于一个通讯接口 4.6. 影像系统 4.6.1. 内置500万像素高清广角影像传感器 4.6.2. 功能：可实时自动获取测量点周边图像信息 5.测量功能 5.1. 测量功能 5.1.1. 建站、采集、放样、后方交会、偏心测量 5.1.2. 平面角点测量、圆柱中心点测量 5.1.3. 对边测量、悬高测量 5.1.4. 线和延长点、线和角点测量 5.1.5. 直线参考线放样 5.1.6. 道路平曲线竖曲线设计 5.1.7. 高级测量功能 5.1.8. 多测回测角功能 5.1.9. 可按照国家相关测量规范设置各种水平角、竖直角和斜距的限差 5.1.10. 自动进行多个方向、多个测回的连续观测作业 5.1.11. 观测过程中自动进行限差控制 5.1.12. 生成相对应的数据报表，实现内、外业数据一体化处理 5.2.2. 导线测量功能 5.2.2.1. 支持闭合导线，附和导线，支导线在内的多种导线测量方式 5.2.2.2. 点击自动测量后就可对棱镜进行自动观测 5.2.2.3. 对观测的导线进行数据处理，数据平差，自动计算出控制点坐标 5.2.3. 扫描功能（该功能需软件实时操作演示，禁止以视频、PPT或动画等形式展示） 5.2.3.1. 获取点云数据 5.2.3.2. 通过设置角度和距离来控制扫描密度 5.2.3.3. 形成三维立体模型，可以检验平整度或垂直度 5.2.3.4. 导出点云通用数据格式 5.3. 操作辅助功能 5.3.1. 坐标测量具有绘制图形功能，图形可以导出 5.3.2. 内置工程计算器，包括坐标正反算、体积（土方）计算、面积周长等计算 5.3.3. 坐标放样具有放样罗盘指针显示，并显示放样偏差值，能绘制放样草图 5.3.4. 测量触发键：有一键式测量快捷键，测量或放样测量状态下，一键触发测量 6.系统功能 6.1. 远程控制：仪器可实现与电脑、手机端的同屏显示控制 6.2. 蓝牙通讯：支持不小于600米超远距离无线蓝牙通讯，搭配单人测量系统（支持后期升级） 7.环境适应性 7.1. 防尘防水等级：IP65 7.2. 工作温度范围：至少覆盖-20℃～+50℃ （4）磁环沉降水位尺 1、技术参数 1.1. 测量性能 1.1.1. 量程：≥50m 1.1.2. 精度：≤±1mm 1.1.3. 分辨率：≤0.5mm 1.2. 机械结构 1.2.2. 材质：不锈钢304/316L 1.2.3. 防护等级：IP68及以上 1.3. 环境适应性 1.3.1. 工作温度：至少覆盖-20℃～+70℃ 1.3.2. 抗腐蚀性能：耐酸碱、盐雾腐蚀 3、系统组成 3.1. 磁环沉降仪 3.1.1. 磁环组件：永磁体 3.1.2. 导向支架：不锈钢材质 3.2. 读数装置 3.2.1. 探头：防水型电磁感应探头 3.2.2. 电缆：带刻度标记的电缆 3.3. 安装附件 3.3.1. 固定支架 3.3.2. 保护管件 4、安装要求 4.1. 钻孔规格 4.1.1. 孔径：≥400mm 4.1.2. 孔深：≥50m 4.2. 回填要求 4.2.1. 回填材料：中粗砂 4.2.2. 回填密实度：≥90% （5）应力监测仪 技术参数： 1. 测量性能 1.1. 量程频率：400-4000Hz (单弦测量) 1.2. 分辨率 1.2.1. 频率：≤0.01Hz 1.2.2. 应变：≤0.1με 1.2.3. 位移：≤0.01mm 1.2.4. 温度：≤0.1℃ 2. 电气特性 2.1. 功耗：200mA ~ 350mA 2.2. 电源 2.2.1. 电池：锂电池 2.2.2. 充电方式：电源适配器充电 2.3. 续航能力：≥18小时 3. 数据与通信 3.1. 数据存储 3.1.1. 仪器内部存储：≥4000组数据 (循环覆盖) 3.1.2. 传感器存储：200组数据 (循环覆盖) 4. 环境适应性 4.1. 工作环境：-20℃ ~ +50℃ 4.2. 防护等级：IP64及以上; 2套; 53.12; 106.24. 三、多功能静态动态应变监测仪; 多功能静态动态应变监测仪1套 技术参数： 1.位移测量模块 1.1. 基本参数 1.1.1. 量程：至少覆盖0-50 mm 1.1.2. 使用放大器灵敏系数 (K)：≥2.00 1.1.3. 供桥电压：≤ 10 V 1.1.4. 接桥方式：全桥 1.2. 配置要求：每个传感器应包含≥20米延长线和磁性表座 2.静态应变测试模块 2.1. 静态机箱 2.1.1. 测点数量：≥16测点/台 2.1.2. 测量性能 2.1.2.1. 量程：至少包括±15000µε / ±30000µε / ±60000µε，三档可任意选择 2.1.2.2. 分辨率：≤0.5µε / ≤1µε / ≤2µε（与量程自动匹配） 2.1.2.3. 测量精度：≤±0.2% FS ± 1με 2.1.2.4. 采样速率：≥1Hz 2.1.3. 桥路与平衡 2.1.3.1. 平衡方式：初读数法 2.1.3.2. 平衡范围：±15000µε / ±30000µε / ±60000µε（与量程匹配） 2.1.3.3. 应变片阻值范围：50 Ω ～ 20000 Ω 2.1.3.4. 桥路类型：须支持全桥、半桥、1/4桥（120Ω应变片无补偿）、1/4桥（公共补偿片）、三线制自补偿应变片、电压输入、电阻及电阻型传感器（三线制）、4-20mA变送器等 2.1.3.5. 桥路设置：每通道独立设置 2.1.4. 通用信号输入电压输入范围：±1V，多档可设置 2.1.5. ADC≥24位 2.1.6. 接口与通讯 2.1.6.1. 信号接口：快装卸端子排 2.1.6.2. 有线通讯：RJ45接口，RS422总线 2.1.6.3. USB接口：可通过USB口实现单台设备的全部测试功能 2.1.7. 电源与结构 2.1.7.1. 电池：内置可充电锂离子电池，容量3.7V/10AH，支持边充电边工作 2.1.7.2. 结构形式：箱式结构 2.3. 静态控制软件包：须包含参数设置、功能控制、数据管理、报告输出等基本测试与控制功能 2.4. 配套附件 2.4.1. 桥梁测试应变片：栅长≥80mm；电阻≥120Ω 2.4.2. 应变片延长线：双芯屏蔽线，线径0.2平方 3.动态信号测试与分析模块 3.1. 动态机箱 3.1.1. 测点数量：≥8测点/台 3.1.2. 应变测量性能 3.1.2.1. 量程：至少包括±30000με / ±10000με / ±3000με / ±1000με / ±300με，多档可设 3.1.2.2. 最高分辨率：≤0.02με 3.1.2.3. 测量误差：≤±0.2% FS ± 1με 3.1.2.4. 平衡方式：硬件平衡；DAC≥16bit 3.1.2.5. 平衡范围：0 ～ ±25000με 3.1.2.6. 应变片阻值范围：50 Ω ～ 20000 Ω 3.1.2.7. 桥路形式：支持全桥、半桥、1/4桥（三线制、无补偿、公共补偿） 3.1.3. 电压/IEPE测量性能 3.1.3.1. 最大输入范围：±10V，软件可设置 3.1.3.2. 频率下限：电压输入为DC(0Hz)，IEPE输入为0.159Hz 3.1.3.3. IEPE供电 3.1.4. 采集性能 3.1.4.1. 采样方式：每通道独立ADC并行同步采集 3.1.4.2. ADC≥24位 3.1.4.3. 采样速率：≥8通道（≥1kHz），多挡可设置 3.1.5. 多功能适调：机箱内置多功能适调器，无需外挂模块即可完成应力应变、桥式传感器、电压、IEPE、热电阻、热电偶、三线变阻器、4-20mA等信号的测试 3.1.6. 通讯方式：支持USB（单机）和RS422（多台组网） 3.1.7. 工作模式：支持在线或离线采集 3.1.8. 电源与结构 3.1.8.1. 电源：内置锂电池，容量≥4.5AH 3.2. 动态网关 3.2.1. 工作模式：具备拨动开关，用于选择有线/无线工作方式 3.3. 动态控制与分析软件包 3.3.1. 分析功能：须至少包含FFT分析、传递函数（FRF）分析、相关分析、概率密度与分布分析、倒频谱分析、长数据连续记录及回放分析等常用动态分析功能 3.3.2. 支持二次开发：须提供开发接口，支持多种编译语言: Labview、C++、C#、Visual Basic、Delphi、 C#Builder等，用户能自行编译软件直接控制设备并获取采集数据 4.模态测试与分析模块 4.1. 频率节点（内置拾振器） 4.1.1. 通道配置：≥2通道（≥1路内置Z向拾振器 + ≥1路外接电压通道） 4.1.2. 内置拾振器 4.1.2.1. 量程：加速度、小速度、中速度、大速度，软件程控 4.1.2.2. 频率范围：≥100 Hz 4.1.3. 信号调理 4.1.3.1. 增益分挡：*1、*3、*10、*30、*100、*300、*1000、*3000，每通道独立设置 4.1.4. 采集性能 4.1.4.1. ADC≥24位 4.1.4.2. 采样模式：过采样模式 4.1.4.3. 采样方式：每通道独立ADC并行同步采集 4.1.4.4. 采样速率：最高≥1024Hz/通道，多挡可设置 4.1.5. 数据存储：内置存储器容量≥1GB 4.1.6. 通讯方式：支持4G无线传输 4.1.7. 电源：内置锂电池，待机时长：≥6h 4.2. 模态分析软件 4.2.1. 分析功能：须包含频响函数法（FRF法）、环境激励法（ODS法）和MIMO多入多出频响函数分析 4.2.2. 支持二次开发：提供软件二次开发接口、支持多种编译语言: Labview、C++、C#、Visual Basic、Delphi、 C#Builder等，用户能自行编译软件直接控制设备并获取采集数据 4.3. 拾振器 4.3.1. 基本参数 4.3.1.1. 量程分档：4档（1档-加速度；2档-小速度；3档-中速度；4档-大速度） 4.3.2. 配置要求：配备≥4根30米BNC连接线 5.索力测试模块 5.1. 基本配置 5.1.1. 通道数：1通道，内置单轴Z向加速度传感器 5.1.2.1. 量程：≥±1g 5.1.2.2. 横向灵敏度：≤ 5% 5.2. 信号特性 5.2.1. 信号耦合方式：AC耦合 5.2.2. AC耦合下限频率(-3dB)：≤0.2 Hz 5.2.3. 量程：≥±1g、≥±0.1g、≥±0.01g，多挡可设置 5.2.4. 精度：≤±0.5% 5.3. 采集性能 5.3.1. AD位数：24位 5.3.2. 采样模式：过采样模式 5.3.3. 采样速率：最高≥1kHz，多档可设置 5.4. 通讯与电源 5.4.1. 电源与续航 5.4.1.1. 电池：内置锂电池 5.4.1.2. 工作时间：≥12小时; 1套; 40.00; 40.00. |
| 4 |  | 四、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）与《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）；基坑监测须符合《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）与《工程测量规范》（GB 50026-2020）；桥梁动静载试验及监测则须依据《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）等国家相关标准。 |
| 5 |  | 五、货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求： 此价格包含设计、生产、运输、保险、安装调试及培训等费用；供货时间：签订合同后25个工作日内供货并安装调试完成；供货地点：陕西铁路工程职业技术学院；技术保障：7*24h技术服务支持。 |
| 6 |  | 六、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求： 1、提供项目所必须的安装工具箱等必备的工具及耗材； 2、所有产品均需要厂家提供质量保证、售后服务： （1）自验收合格之日起质保贰年；（2）售后服务：质保期内非人为原因损坏，制造商提供维修，4小时响应，12小时到达现场实施维修，48小时内不能解决售后问题的，须提供备用产品供甲方正常使用。 （3）配套实训任务书，相关实训设施需提供实操演示视频或者进行演示培训。 |
| 7 |  | 七、验收标准 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）与《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）；基坑监测须符合《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）与《工程测量规范》（GB 50026-2020）；桥梁动静载试验及监测则须依据《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）。 |