# 4K 关节镜系统技术参数

## 一、主要性能指标

*1、关节镜设备系统所需超高清摄像及光源一体化系统、动力系统、关节镜、均为同一品牌。

2、生产厂家提供 CE 或 FDA 认证。

4、超高清摄像及光源一体化系统：

4.1.1 主机视频输出分辨率：4K（3840×2160），同时支持 1080P 等图像输出提供超高清影像。

4.1.2 扫描方式：逐行扫描。输出接口：4×3G -SDI、 HD-SDI 等多种输出制式，支持4K/1080i/1080p/720p 等多种制式监视器和远程储存。具备视频模拟信号输入接口或DVI 模拟信号输入接 口，支持 C 型臂、手术室摄像机等输入。

4.1.3 具备图像管理功能。

4.1.4 显示色彩≥10 亿色（10Bit）。

4.1.5 可实时捕捉影像和视频，图像和视频自动 USB 存储设备。

4.1.6 多种客户定制模式，全面支持关节镜等多种腔镜模式。

4.1.7 电子亮度控制功能。

4.1.8 支持包括简体中文、英语

4.1.10 关节镜专用台车，与摄像系统同一品牌。

4.2 光源

4.2.1 LED 冷光源。

4.2.2 寿命≥30000 小时，可通过面板按钮及摄像头按钮进行控制。

4.2.3 光强度可主机调节。

*4.2.4 光源可兼容多厂家导光束。

4.2.5 光缆灭菌方式：高温高压、等离子方式。

4.2.6 信噪比≤40dB。

5、4K 摄像头：

5.1 超高清 4K 摄像头：4K 超高清 3-CMOS 光电传感器，采集 4K 图像。

5.2 具备像素位移技术，采集4K 图像。

5.3 按钮： ≥3 个可编程按钮≥6 种预设功能，可自定义遥控实时开启光源、 白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节功能。

*5.5 灭菌方式：高温高压、低温等离子灭菌。

5.6 摄像头防水等级≥IPX7。

5.7 额定的CF 值防止电击。

5.8 分体式耦合器 1 个，可以镜头配套使用，可高温高压灭菌消毒。

5.9 具有偏角镜头防止杂散光源进入。

5.10  5mm*3.6m 导光束，2 根；

5.11  摄像头 1 个，可高温高压消毒。

6、常用关节镜

6.1 4mm 关节镜视向角≥30 ° , 工作长度≤157mm，镜子蓝宝石镜头，镜头有 UHD 或 4K 标志，视场角≥105 ° , 2 个， 可高温高压灭菌。。

6.2 镜面具有防眩防雾处理功能。

6.3 套管：3 支。6mm 双阀、可旋转套管。

6.4 金属钝穿刺锥 3 个。

7、1.9mm 小关节镜

7.1 1.9mm 关节镜，视向角≥30 ° , 工作长度≤65mm，蓝宝石物镜，玻璃-金属焊接技术，视场角≥80 ° , 1 个。

7.2 镜面具有防眩防雾处理功能。

7.3 套管：1 支。套管直径≤2.2mm。

7.4 ≤3.5mm 穿戳器 1 个。

8、2.5mm 或 2.7mm 小关节镜

8.1 2.5mm 或 2.7mm 关节镜，视向角≥30 ° , 工作长度≤70mm，蓝宝石物镜，视场角≥80 ° , 1 个，可高温高压灭菌。

8.2 镜面具有防眩防雾处理功能。

8.3 套管：1 支。套管直径≤3.5mm。

8.4 锥形穿戳器 1 个。。

8.5 显色指数 Ra≥70，中心角分辨力≥2.8C/（度），有效景深≤50mm

9.动力系统

9.1 独立的动力主机 1 台。

9.1.1 一机多用，连接刨削手柄，满足多种手术。同时两路及以上刨削手柄使用，液晶屏彩色显示多种参数。

9.1.2 可控制刨刀停留在预设位置，术中可调整刀头开口。

9.1.3 扭矩： ≥32（0Z/IN）。

9.1.4 具有双模式转速显示功能。

9.1.5 具备自动识别刀头功能，可提供：2.0 毫米、2.9 毫米、3.5 毫米、4.5 毫米、5.5毫米多种直径的刨刀和磨头。支持直型、弯型、360 度可旋转等≥100 种刨刀和磨头。

9.1.6 正反转速： ≥100-10000rpm，最大往复转速≥3000rpm。

9.2.1 具备无级变速脚踏，密封不透水，可通过耐压试验。

9.2.2 可控制刀片向前、向后、摆动及窗锁功能。

9.3 动力手柄 2 个。

9.3.1 防滑、双手柄接口及双槽卡口设计。

9.3.2 动力手柄可高温高压消毒。

9.3.3 超轻手柄，重量≤230g。

9.3.4 按键≥3个，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能。

10.低温等离子手术系统

10.1 独立的低温等离子体手术系统 1 台。

10.2 双极多点式电极设计。具备汽化、切割、消融、软骨成形、止血等多种功能。

10.3 主机消融模式设置分档，内置定时器。

10.4 主机具备关节液术中实时温度监控和报警功能，并在主机面板上显示温度。

10.5 厂家具有多种型号等离子刀头。

*10.6 关节镜保护功能：在刀头过于接近关节镜时，系统会立即暂时中断能量输出，在刀头移开后会马上恢复正常工作状态。

10.7 提供电极真空吸引功能。

10.8 具备集成调节器门把手，外流管路智能检测。

*三、手术器械及其他要求

1、探针 1 把、直型篮钳 1 把、篮钳,鸭嘴状，上翘 1 把、篮钳,鸭嘴状，左弯 1 把、篮钳,鸭嘴状，右弯 1 把、游离体钳 1 把。

*四、其他配套

*5.1 腕关节牵引架 1 套

5.2 国产髋关节手术器械 1 套、国产小关节手术器械 1 套（探钩、刮匙、剥离器、蚊嘴钳、

左弯蓝钳、右弯蓝钳、直蓝钳各 1 把，长度≤90mm） 图文工作站 1 套、常用关节镜消毒盒 3个、基础手术器械消毒盒 1 个、小关节工具消毒盒2 个。

5.3 肩关节手术工具托盘 1 个，髋关节手术器械消毒盒 1 个，

腕关节牵引装置参数：

1、主体材料：不锈钢、铝、PEEK、黄铜。

2、重量（仅吊塔）≤5 kg 。

3、角度调节：轴向≥180 °调节（15 °/档）及冠状位≥140 °调节。

4、张力调节：上臂牵引旋钮牵引调节范围≥5.5cm，最大支持≥9kg。

5、上塔支持调节范围≥7.5cm。

6、*可高温高压灭菌消毒 腕关节牵引装置消毒时配件≤7 件。配备指套≥10 个