# 技术参数及要求

一．项目概述

1、项目名称：陕西省杂交油菜研究中心主要油料作物（油菜、大豆）品种选育仪器设备采购项目

2、交 货 期：合同签订之日起20日历日内完成供货及安装，并交付甲方验收合格。

3、质保期：2年

二．技术要求

说明：“★”参数出现负偏离，按无效文件处理；

“未带标识”参数出现负偏离为扣分项；

需提供佐证材料不限于制造商盖章的产品说明书、技术白皮书、官网截图等佐证资料并加盖公章。

包1：分子育种：设备技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 1 | 1.最大相对离心力（rcf）：1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm） 5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm） 50 ml固定角转：20,130 x g (12,100 rpm) 水平转子：4,500 × g（5,000 rpm） 工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm） 2.转速/离心力： 200 ‐ 14,00 rpm；200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增；5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增 3.离心力：10 - 20,913 x g；10 ‐ 3,000 x g, 10 x g 递增；3,000 - 20,913 x g，100 x g递增 4.离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增； 5.最大转子容量： 4 × 750 mL 离心管； 6.最大容量：4 × 750 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL 离心管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），16 × MTP（工作板转子） 7.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 8.可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序 9.铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 10.具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913 × g 11.工作板转子，最大承载高度不小于89 mm 12.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 13.温度范围：-9°C 至40°C 14.快速制冷功能，只需15分钟即可预冷腔体 15.待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 16.内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 配置： ①主机1套 ②水平转子4 x 750 ml，最大转速：3,900 rpm, 最大离心力：3,214 x g； ③适配器：16 x 15 ml离心管，4个；7 x 50 ml离心管，4个； ④微孔板吊蓝 4个 |
| 2 | 移液工作站 | 1 | - 1.基本功能：全自动完成生命科学各类实验中的液体转移和样本处理工作，如样本和试剂的移液、连续分液、混合等；若选配有相应功能模块则还可执行移液流程中所需的样本制冷、震荡混合等。 - 2.含1个可X、Y、Z独立运转的机械臂，搭载8通道移液核心，定位精度±0.1mm。 - 3.移液通道：8通道移液，也可软件自动控制错位加载1~8数量的枪头。 - 4.移液准确性：5μL，±6%；50μL，±2%；200μL，±1.5%；1000μL，±1%。 - 5.移液均一性：5uL，≤3%; 50μL，≤1%；200μL，≤0.5%；1000μL，≤0.3%。 - 6.移液核心可匹配10μL、50μL、300μL、1000μL等多种规格的塑料枪头，移液可使用普通塑料枪头、无菌无热源枪头、带滤芯枪头等。 - 7.可适配各类96孔板、384孔板，酶标板、PCR板等。 - 8.24+8试剂管适配器：试剂管适配器可插入24个1.5mL EP管或2mL试剂管，还可额外插入1条PCR8联排管。 - 9.可选配金属浴模块：可选择搭载试剂管适配器或PCR板适配器，分别用于低温保护试剂管或PCR板内的试剂；温度范围：4℃~室温。 - 10.可选配震荡模块：振动幅度：100-1200rpm。 |
| 3 | PCR扩增仪 | 2 | 1.配备5.7"高分辨率彩色液晶触摸屏，方便程序设置，图文实时显示温控及运行状态 2.容量：96孔 3.PCR管：0.2 ml 单管、八连管、96孔板 4.升降温速率：4℃/秒 5.温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃，孵育时间：相同； 6.温控范围：4-100℃ 7.温度精度：0.5℃ 8.温度均一性：0.5℃ 9.可存储500个用户程序 10.接口：1个USB⑩ |
| 4 | 全自动立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 1.有效容积：≥100L 2.腔体材质：06Cr19Ni10（304）不锈钢 3.设计压力：-0.1 MPa ～ 0.28 MPa 4.设计温度：142℃ 5.灭菌温度范围：105℃～138℃ - 6.熔解温度范围：60℃～100℃ 7.保温温度范围：40℃～60℃ 8.温度显示精度：0.1℃ 9.时间设定范围：0～99h59min 10.压力表量程：0～0.4MPa 11.控制与功能要求 ①控制方式：微电脑全自动控制，触摸按键，LED 数字显示 ② 程序模式：内置器械、敷料、橡胶、液体、培养基等专用程序，支持自定义 ③ 排气模式：快排、慢排、不排三档可选 ④ 排气方式：正压动态脉冲排气，排除冷空气更彻底 ⑤干燥功能：腔壁加热 + 后热力干燥，灭菌后物品干燥无冷凝水⑥ 循环方式：内置水箱，汽水内循环，无蒸汽外排⑦ 预热功能：开机自动预热⑧ 显示功能：温度、时间、程序、动态曲线显示⑨ 报警功能：故障代码显示、声光报警⑩ 数据输出：支持选配打印机 12.安全保护系统 （1）门安全联锁装置：有压力时无法开门 （2）超温自动保护：超温自动停止加热并报警 （3）超压安全阀保护：压力超标自动泄压 （4）防干烧保护：缺水自动停机报警 （5） 电气过载、短路保护 13.结构与配置 门体：手动平移式密封门 密封圈：自胀式医用硅橡胶 标配不锈钢消毒提篮2 个 整机保温层设计，节能防烫 |

包2：1. 生物技术研究室采购计划

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 超低温冰箱 | 1 | 1.容积≧630L； 2.储藏温度：负40到负86℃； 3.制冷方式：直冷； 4.显示精度：0.1℃； 5.内胆材质：304不锈钢； 6.冻存架装载量：2英寸标准冻存盒≧400个，2ml标准冻存管≧40000份样本； ★7.独立的冷链监控系统，可独立实时监控冰箱温度变化并随时在线查询温度变化记录； 8.中国质量认证中心节能、环保双认证。 |
| 6 | 微量电动移液器 | 1 | 1.功能在选项盘上，操作方便，5种功能模式可直接通过选项盘选择 2.彩色液晶屏显示，可用≧9种语言（含中文）快速而简便地编程 3.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高 4.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌 5.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准 ★6.8通道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度,量程1200微升。 7.8通道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活 |
| 7 | 高压灭菌锅 | 1 | - 1.容积≧75升； 2.功率：3.5KW； 3.工作温度：135-139℃； 4.工作压力：0.22-0.25MPa； 5.灭菌定时：4-120分钟； 6.材质：SUS304不锈钢（内胆、外壳、网篮） - 7.提篮2个； ★8.安全功能：首轮式快开门联锁，超温/超压/断水/低水位保护、自动排气、蜂鸣提醒。 |
| 8 | 超低温培养箱 | 1 | ★1.控温范围-25～55℃； - 2.湿度范围：50-95%RH； - 3.光照强度：0-20000LX； - 4.容积≧500L。 |
| 9 | 冷冻干燥机 | 1 | 1.冷阱最低温度：≤-80℃； - 2.冻干面积(㎡)≧0.12； - 3.捕水容量（kg/批）≧3； - 4.装瓶量：Φ12mm：920，Φ16mm：480，Φ22mm：260； - 5.盘装溶液（L)≧1.5； - 6.板层尺寸（mm）≧Φ200； - 7.板层间距(mm)≧70； - 8.板层数量(块）≧4； - 9.冷阱尺寸（mm）≧Φ250×150 |
| 10 | 多功能离心机配套转子 | 1 | 1.4x250ml方杯吊桶转子； 2.4×4个96孔微孔板转子； ★3.转子适配Genespeed1580R离心机； 4.转速≥4000rpm。 |

2.植保研究室：产品参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 酶标仪 | 1 | 1.波长范围：320-1000nm（钨灯） 2.滤光片：内置滤光片轮，标准配置405 nm、450 nm、492nm、600nm和650nm五块滤光片 3.测定范围：0-4Abs 4.线性范围：0-3Abs，±2％96孔板 5.准确性（450nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs） 6.精确性(450nm):CV≤0.2%(0-3Abs)，CV≤1.0%(3-4Abs) 7.测量速度：≤6s，96 孔板（钨灯） 8.微孔板类型：96孔板 9.分辨率：0.0001Abs 10.振荡器：线性振荡，多档速度、强度可选 11.温控范围：0℃—65℃（制冷时可以达到室温-15℃） |
| 12 | PH计（溶液） | 1 | 1.pH测量范围：-5.00～20.00 2.pH分辨率：0.01pH/0.1pH 3.基本误差：±0.01pH 4.支持多参数测量系统：pH、mV（可测ORP、离子）、T 值 5.温度单位：℃、℉、K 6.读数方式：手动读数、自动平衡读数、定时读数 7.超限智能报警 8.支持一键校准，快速完成最多5点pH值校准，1点ORP校准 |
| 13 | 便携式叶绿素测定仪 | 1 | 1.测量范围：叶绿素：0.0-99.9SPAD 2.叶面温度：-10-99.9℃ 3.测量精度：叶绿素：±3.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50)叶面温度：±0.5℃ 4.重复性：叶绿素：±0.3SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)叶面温度：±0.2℃ 5.测量面积：2mm×2mm 6.测量时间间隔：小于3秒数 7.据存储容量：32KB 8.电源：4.2V可充电锂电池 9.电池容量：2000mah |
| 14 | 土壤盐分测定仪 | 1 | 1.固态传感器可直接埋入土壤中 2.测量范围：0～23mS/cm 3.测量精度：±2% 4.分辨率：0.01mS/cm 5.pH测定范围：0-14 6.测定精度：±0.5 7.测试时间：≤2秒 8.记录时间：1分钟---99小时 9.电源：7.4V大容量锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能 |
| 15 | 制冰机 | 1 | 1.总容积：80L 2.控温方式：机械控温 3.制冷方式：直冷 4.能效等级：1级 |

3.良繁栽培研究室仪器设备采购

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 冰箱 | 1 | 1.需配备独立的制冷系统，分别控制4℃冷藏区和-20℃冷冻区，确保温区间温度互不干扰。 2.具备精准温控系统‌，并具有快速恢复能力，在频繁开关门后，也能迅速稳定在设定温度。 3.有效容积≥600L，冷藏室与冷冻室容积接近，以满足不同试剂盒、药品、植物样本的储存需求。 4.能效等级：一级能耗，运行稳定可靠。 5.可储藏需静置、避免振动的精密试剂。 6.EPP超净系统，有效防止易挥发试剂间的交叉污染。 7.十字对开门，温度稳定，存取高效。 |
| 17 | 光照培养箱 | 1 | 1.采用机械压缩机制冷，确保在高温环境下的强效制冷能力和长期运行可靠性。 2.有效容积≥500L，同时能为植物纵向生长提供充足的空间。 3.具备0~50℃控范围，且控温精度需达到0.1℃。 4.光照强度0~25000Lux，高光照强度能满足油菜的光饱和点需求，同时可用于需要强光诱导的生理生化实验。 5.采用LED灯板，减少维护成本和因更换光源导致的实验中断。 |