### 采购需求

采购包1：

标的名称：多参数CO2、CH4、NH3、N2O和H2O分析系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术要求： ★1. 系统采用光腔衰荡光谱技术，应用三面高放射率的镜面对红外激光进行连续反射，通过计算衰荡时间差进行气体检测。 2.温度压力控制：温度控制精度≤0.005℃；温控包含被测气体、测量腔室和主机单元三部分；压力控制精度≤0.0002 atm 3.检测室物理长度≤30cm，容积≤40ml 4.检测室反射镜数量≥3个 5.供电中断试验：来电自启 6.可扩展性：预留扩展通道，后期可扩展O₂传感器 ★7. CO₂、CH₄、N₂O、NH₃、H₂O不同气体组分的测量在一个主机快速完成，非并联或串联的多个分析仪 8.数据输出：当时水汽浓度下的CO₂/ CH₄/ N₂O实测值及对应水汽浓度下的CO₂/ CH₄/ N₂O干值 性能指标： ▲9. CO₂ (5min, 1σ)：确保精度≤200ppb+0.05%读数 ▲10. CH₄ (5min, 1σ)：确保精度≤5ppb+0.02%读数 ▲11. N₂O (5min, 1σ)：确保精度≤5ppb+0.008%读数 12. NH₃ (5min, 1σ)：确保精度≤1ppb+0.05%读数 13. H₂O (5min, 1σ)：确保精度≤100ppm 14. 气体响应时间：≤10s 15. 测量速率：≤ 10s ▲16. CO₂测量范围：0～2% ▲17. CH₄测量范围：低浓度测量模式0～15 ppm，高浓度测量模式0～800 ppm ▲18. N₂O测量范围：0～400ppm 19. NH₃测量范围：0～2ppm 20. H₂O测量范围：0～7% 21. 算法软件：具有检测功能并能标记出由于光谱干扰而导致可能不准确的数据 22. 干摩尔分数：N₂O、CH₄、CO₂气体可实时报告水汽校正后的干摩尔气体分数 系统运行参数 23. 环境温度：10～35 ℃ 24. 环境湿度：≤85% （相对湿度，非冷凝条件下） 25. 样品温度：-10～45℃ 26. 样品湿度：≤99% （相对湿度，非冷凝条件下） 27. 取样压力：300～1000托 28. 参考重量：≤30 kg（分析仪主机） 29. 取样流速范围：≤300mL/min 30. 功率：≤ 400W 开机总功率（100～240V交流电） 31.配置清单：CO₂、CH₄、N₂O、NH₃、H₂O分析仪1台，外置泵1个，小量程双级减压阀1个，干燥管/干燥剂 1个，CO₂、CH₄、N₂O三组分浓度标气（8升装）1瓶，显示设备1个≥21英寸、移动监测装置1套（包含推车） |

采购包2：

标的名称：CO2、CH4同位素监测系统采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术要求： ★1.主机可以同时测量CO₂/CH₄ δ¹³C比率及CO₂/CH₄浓度值。 ★2. 系统采用光腔衰荡光谱技术，应用三面高放射率的镜面对红外激光进行连续反射，测量无目标气体时的空腔衰荡时间与有目标气体的衰荡时间，通过计算衰荡时间差进行痕量气体和同位素的检测。 3.温度压力控制：温度控制精度≤0.005℃；温控包含被测气体、测量腔室和主机单元三部分；压力控制精度≤0.0002atm。 4.检测室反射镜数量3个，检测室物理长度≤30cm，容积≤35ml； 5.一个主机同时分析CO₂+ CH₄浓度和同位素比率，非串联或并联的多个分析仪。 6. 仪器支持室内、室外实时监测性能。 性能指标： CH₄同位素测量模式(单一CH₄模式)： ▲7.确保精度δ¹³C比率（1σ）：低浓度测量模式:≤0.8‰；高浓度测量模式:≤0.4‰ ▲8. CH₄浓度精度（30s，1σ）：低浓度测量模式：≤5ppb + 0.05%读数，≤1ppb + 0.05%读数；高浓度测量模式：≤50ppb + 0.05%读数，≤10ppb + 0.05%读数 9. CO₂浓度精度（30s，1σ）：≤1ppm (¹²C) 10.δ¹³C最大漂移（≥24 hrs，1h平均）：≤1.2‰@10ppm CH₄ 11.测量范围：CO₂：0～4000 ppm； CH₄低浓度测量模式:1～ 15 ppm； CH₄高浓度测量模式：1.5 ～ 1500 ppm ▲12.确保精度浓度范围：CO₂：200 ～ 2000 ppm； CH₄低浓度测量模式：1.5 ～ 15 ppm， CH₄高浓度测量模式：10 ～ 1000 ppm CO₂同位素测量模式(单一CO₂模式)： ▲13.确保精度δ¹³C比率（1σ）：≤0.12‰ ▲14.CO₂浓度精度（30s，1σ）：≤200ppb + 0.05%读数；≤10ppb + 0.05%读数 15. CH₄浓度精度（30s，1σ）：≤50ppb (¹²C) 16.δ¹³C最大漂移（≥24 hrs，1h平均）：≤0.6‰ 17.测量范围：CO₂：100 ～ 4000 ppm； CH₄：0 ～ 1000 ppm ▲18.确保精度浓度范围：CO₂：350～ 2000 ppm； CH₄：1.5 ～500 ppm CO₂ CH₄同位素测量模式(CO₂+ CH₄同步模式)： ▲19.确保精度δ¹³C比率（1σ）：CO₂:≤0.16‰； CH₄低浓度测量模式:≤1.15‰； CH₄高浓度测量模式:≤0.55‰ ▲20. CH₄浓度精度（30s，1σ）：低浓度测量模式：≤5ppb + 0.05%读数，≤1ppb + 0.05%读数；高浓度测量模式：≤50ppb + 0.05%读数，≤10ppb + 0.05%读数 ▲21.CO₂浓度精度（30s，1σ）：≤200ppb + 0.05%读数，≤10ppb + 0.05%读数 22.δ¹³C最大漂移（≥24 hrs，1h平均）：CO₂≤0.6‰； CH₄≤1.2‰@10ppm CH₄ 23.测量范围：CO₂：100 ～ 4000 ppm； CH₄低浓度测量模式：1.2～ 15 ppm， CH₄高浓度测量模式：1.5～ 1500 ppm ▲24.确保精度浓度范围：CO₂：350 ～ 2000 ppm； CH₄低浓度测量模式：1.5 ～ 15 ppm， CH₄高浓度测量模式：10～500 ppm 系统运行参数： 25.样品温度：-10～45℃ 26.样品流量：≤50 ml/min（sccm）（典型值≈25 sccm），（1atm气压下，无需过滤） 27.样品湿度：≤99%相对湿度（在40℃无冷凝条件下，无需干燥） 28.环境温度范围：10至35℃（仪器工作时），-10至50℃（仪器储存条件） 29.环境湿度：≤99%相对湿度（无冷凝条件下） 30.数据输出：RS-232，以太网，USB 31.外形尺寸与参考重量：≤50cm×20cm×50cm，不含支腿。重量≤30kg（包括外置泵） 32.功率：≤375W 开机总功率，≤125 W（分析仪），100–240V交流电 33.配置清单：含CO₂ CH₄同位素分析仪主机1台，小量程减压阀1个，同位素标气一瓶（8L），外置泵1个、干燥剂1瓶、干燥管1个，数据处理系统1套，显示设备1台 |